竞争性谈判公告

| 采购项目名称 | 美姑县人民医院关于脉动真空灭菌器和器械干燥柜消毒设备的采购项目 | 采购项目编号 | MGZC2017-34 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 行政区划 | 四川省凉山州美姑县 |
| 公告类型 | 竞争性谈判公告 | 公告发布时间 | 2017年3月8日 |
| 采购人 | 美姑县人民医院 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 美姑县公共资源交易服务中心 | 项目包个数 | 1个 |
| 各包描述 | 详见附件 |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 供应商参加本次政府采购活动必须具备并提供下列条件： 1、在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格，具有本次采购货物的生产商或经销商； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、具有良好的售后服务措施； 6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录； 7、法律、行政法规规定的其他条件。 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料： 1、有效的营业执照副本复印件； 2、有效税务登记登记证副本复印件； 3、有效组织机构代码证复印件； 4、法定代表人身份证复印件； 5、不是法定代表人现场参加投标的供应商，须提供法定代表人授权委托书原件； 6、投标代表身份证复印件（审查核对身份证原件）； 7、提供最近三个月或2016年度社会保障缴费记录复印件； 8、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺书原件（格式见招标文件第三章第十一条）复印件； 9、投标人售后服务承诺书原件； 10、需提供检察院出具的有无犯罪、行贿受贿的证明； 针对本项目的特殊要求： 1、产品质量标准：通过CE认证，须提供证件；（欧盟中文官网可查） 2、生产企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件； 3、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定之条件； 4、供应商应提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证复印件、医疗器械产品注册证复印件、消毒产品生产企业卫生许可证复印件、特种设备生产的相关证件复印件； 5、国家规定的应提供的其他资质证明资料； 6、供应商在四川省内有办事处，配备有维修工程师。 特别说明： ①以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。 ②新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。 ③以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理 |  |  |
| 标书发售方式 | 谈判文件可现场领取，也可异地领取，异地通过邮箱或传真（邮箱289834507@QQ.com ,传真0834-8242996）上传“加盖竞标人鲜章的介绍信扫描件”，介绍信标题须为“项目名称+招标编号+公司名称+竞标包号+QQ邮箱+联系人及联系电话号码”。 美姑县公共资源交易服务中心收到介绍信后通过QQ邮箱发售招标文件，如未收到回函，请及时联系。 |  |  |
| 投标保证金 | 金额：3000.00 元。 交款方式：递交投标文件时同时递交投标保证现金。 未中标人的投标保证金，全额无息当场退还.(信封装袋) |  |  |
| 标书发售地点 | 美姑县公共资源交易服务中心 |  |  |
| 报名截止时间和开标时间 | 报名截止时间：2017年 3月14日17：00时 开标时间：2017年 3月15日 9 ：30时 |  |  |
| 投标地点 | 美姑县公共资源交易服务中心招标投标室 |  |  |
| 开标地点 | 美姑县公共资源交易服务中心招标投标室 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 地 址：美姑县人民医院 联系方式：张俊 13981581187 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：美姑县公共资源交易服务中心 联系方式：0834-8242996 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：张俊 联系电话：13981581187 |  |  |
| 最高限价 | 金额：30 万 要求：超过最高限价的投标为无效投标。 |  |  |
| 招标文件的制作 | 本次招标文件由采购人和招标人联合制作。 |  |  |

附件：

- 质量要求：

1、投标人所提供产品的质量、技术参数和其他要求均要符合国家相关的质量标准和出厂标准。

2、质保期限为三年，在质保期内所有维修费用由中标单位自付，在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

3、在接到用户报修时必须于4小时响应，48小时内派专人现场维修。

4、严格遵守厂方和商家的售后服务承诺，按厂方“三包”期限执行。

- 5、提供售后服务技术支持等一系列服务。

- 其它事项：

- 交货时间:具体以合同约定为准。

- 交货地点：美姑县人民医院或指定地点。

3、付款方式：供货商须持此次采购合同、中标通知书、验收结算单、发票等复印件到财政局领取《美姑县政府采购付款认证书》，由采购人签署同意支付意见后，由采购机构及财政局审核盖章后，按合同支付。

- 4、本报价在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

- 货物需求一览表

| 附表： 政 府 采 购 计 划 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  | 美姑县人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 采购 | 品牌 | 规格型号及 |  | 采购参考价 | 采购资金（元） |  |  | 需求 |
| 项目 |  | 配置参数 | （台 ） | 万 元 | 合计 | 预算 |  | 时间 |
| 一.全自动脉动真空灭菌器 | 动灭菌器: |  | 1 台 |  |  | 自筹(医疗业务收入结余款支付)。 |  |  |
| 1.灭菌 内室容供 | 内室容积≥300 | 升. |  |  |  |  |  |  |
| 2.密封 | 门:单扉带有 | 压力安全 |  |  |  |  |  |  |
| 联锁 | 装置手动开关 | 门. |  |  |  |  |  |  |
| 3.额定 | 工作压力: | 0.23MP |  |  |  |  |  |  |
| 额定 | 工作温度: | 134℃. |  |  |  |  |  |  |
| 4.脉动 | 次数:≥4次,且 | 可调,全工 |  |  |  |  |  |  |
| 作过 | 程时间:≤45分 | 钟. |  |  |  |  |  |  |
| 5.材质 | :内室为6mm厚 | 不锈钢. |  |  |  |  |  |  |
| 6.全自 | 动PLC控制, | 彩色液晶 |  |  |  |  |  |  |
| 触摸 | 屏. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.内置 | 打印机,打印 | 数据实时 |  |  |  |  |  |  |
| 记录 | 灭菌整个过程 | 的数据. |  |  |  |  |  |  |
| 8.程序 | 选择:具有织 | 物.器械. |  |  |  |  |  |  |
| 液体 | B-D试验程序 | 等,自动控 |  |  |  |  |  |  |
| 制. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.配备 | 单级水环真空 | 泵. |  |  |  |  |  |  |
| 10.主要 | 控制部件进口 | 配置. |  |  |  |  |  |  |
| 11.控制 | 电源:22V/50 | Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 12.动力 | 电源:380V/50 | Hz. |  |  |  |  |  |  |
| 二.医用干燥 | 柜: |  | 1 台 |  |  |  |  |  |
| 1.温度 | 设置范围40-- | 90℃,时间 |  |  |  |  |  |  |
| 设置 | 范围1-99min |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.容积 | :有效容积≥50 | 0升. |  |  |  |  |  |  |
| 3.采用 | 进口全自动主 | 处理器进 |  |  |  |  |  |  |
| 行控 | 制,电脑触摸 | 屏操作. |  |  |  |  |  |  |
| 4.柜体 | 材质采用304 | 不锈钢. |  |  |  |  |  |  |
| 5.工作 | 电源: 380V/ | 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 6.加热 | 管功率:8KW. | 额定功率 |  |  |  |  |  |  |
| 9KW. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.配置 | 专用的导管干 | 燥架和湿 |  |  |  |  |  |  |
| 化瓶 | 干燥架.外置式 | 接小水盘. |  |  |  |  |  |  |
| 以上2台设备 | 祥细配置参数 | 见附后配 | 置参数表 |  |  |  |  |  |

一、 设备名称：脉动真空灭菌器参数

一、名称：全自动脉动真空灭菌器

1、数量：1（台）

2、设备用途说明：对耐热、耐湿物品的高温高压灭菌处理。

二、技术参数及要求：

*1、灭菌内室容积：≥300升

2、控制电源：220V/50Hz

3、动力电源：380V/50Hz

*4、密封门：单扉、手动开关门、带有压力安全联锁装置。

- 5、额定工作压力：0.23MP，额定工作温度：134℃

6、脉动次数：≥4次，且可调；全工作过程时间：≤45分钟；

7、材质：内室为6mm厚不锈钢。

*8、控制方式：全自动PLC控制，彩色液晶触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数。

9记录方式：

⑴内置打印机，且要求打印机装备在设备的前端，方便操作人员开门取物品时监控灭菌过程是否合格；

⑵打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：本设备的运转次数、操作员编号、灭菌的程序性质、程序设定的参数、程序的开始时间、灭菌过程的各阶段、时间、压力、温度、灭菌过程是否合格、操作人员签字、灭菌过程中的报警提示等内容）（投标时须提供一份设备打印记录的复印件）

10、程序选择：设备具有织物、器械、液体、B—D试验程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置。

11、真空泵：单级水环真空泵

12、主要控制部件：进口配置；

三、产品及资质要求：

1、产品质量标准：通过CE认证，须提供证件；（欧盟中文官网可查）

2、生产企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件；

3、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定之条件；

4、供应商应提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证复印件、医疗器械产品注册证复印件、消毒产品生产企业卫生许可证复印件、特种设备生产的相关证件复印件；

5、国家规定的应提供的其他资质证明资料；

6、供应商在四川省内有办事处，配备有维修工程师。

二、医用干燥柜参数

1、数量：1台

2、用途：可集中处理大量所需干燥的物品，并可同时干燥手术器械和麻醉、呼吸物品及其湿化瓶。

3、参数可调，可自行设定。温度设置范围40～90℃,时间设置范围1～99 min

*4、容积：有效容积≥500升，

*5、工作能力：一次可同时干燥48条呼吸/麻醉管道或16个DIN标准器械托盘。并标准配置专用的湿化瓶干燥管架。

6、控制方式：采用进口美国Rabbit 2000全自动主处理器，5英寸电脑触摸屏操作，灵活方便。

7、舱体材质：柜体采用304优质不锈钢，具有隔热夹层，有效防止热量损耗。外壳采用不锈钢喷塑，美观大方，人性化；双扉门，门上具有玻璃门视窗，可随时观察内部工作情况。

- 8、外形尺寸（宽x高x深）：720 x 2150 x 600 mm

- 9、工作电源：380V/50Hz

10、加热管功率：8KW；额定功率：9KW

*11、配置要求：配置专用的导管干燥架和湿化瓶干燥架；外置式接水盘，可在设备运行过程中，在不中断设备运行、不需要开门的情况下，直接将接水盘中的水倒掉。

12、生产企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件；

13、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定之条件；

14、供应商应提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证复印件、医疗器械产品注册证复印件；

15、国家规定的应提供的其他资质证明资料；

16、供应商在四川省内有办事处，配备有维修工程师。