公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 攀枝花市东区卫生和计划生育局医疗设备采购项目 | 采购项目编号 | SCIT-ZG-201702077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 攀枝花市东区 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2017年3月7日 |
| 采购人 | 攀枝花市东区卫生和计划生育局 |  |  |
| 采购代理机构名称 | 四川国际招标有限责任公司 | 项目包个数 | 2个包 |
| 各包描述 | 本项目共2个包，采购医疗设备一批(详见附件) |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、本项目不接受联合体投标。 8、根据采购项目提出的特殊条件。 8.1若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证； 8.2投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；（需要提供授权的产品有：磁振热治疗仪、多体位治疗床 （手法治疗床）、生物陶瓷热敷袋、电脑中频治疗仪、多功能牵引床、全自动五分类血液分析仪、便携式24小时动态血压监护仪） |  |  |
| 标书发售方式 | 获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明；并将相应材料给采购代理机构留存。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 招标文件自2017年3月8日至2017年3月14日9:00-12:00，15:00-17:00（北京时间，法定节假日除外） |  |  |
| 标书售价 | 招标文件售价：人民币400元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。 |  |  |
| 标书发售地点 | 四川国际招标有限责任公司攀枝花办事处（攀枝花市东区泰隆苑3-3） |  |  |
| 投标截止时间和开标时间 | 2017年3月28日10:00（北京时间） |  |  |
| 投标地点 | 攀枝花市公共资源交易服务中心开标厅（攀枝花市政务中心3楼） |  |  |
| 开标地点 | 攀枝花市公共资源交易服务中心开标厅（攀枝花市政务中心3楼） |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 | / |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 | / |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人： 攀枝花市东区卫生和计划生育局 地 址：攀枝花市佳兴路 联 系 人：张老师 联系电话：0812-2232671 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 代理机构：四川国际招标有限责任公司 地 址：四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼 传 真：028-87793161 邮政编码：610072 开 户 行：中国民生银行成都分行 银行账号：9576020100034811 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 标书售卖电话及联系人：0812-5818388（李女士） 项目具体事项电话及联系人：丁女士、余女士、王先生、陈先生 联系电话：0812-5818388，028-87797107，87796339，87797837-836、820、869 传 真：028-87793161 开 户 行：中国民生银行成都分行 银行账号：9576020100034811 |  |  |
| 采购计划号及财政监督电话： |  |  |  |
| 采购预算 | 本项目报价不能超过政府采购预算：01包采购预算：60.047万元； 02包采购预算：75.123万元 |  |  |

## 附件. 技术、服务要求

包号：1

设备名称：中医设备

数量：一批

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频治疗仪 | 1、额定输入功率：≥130VA。2、中频频率范围：1-10KHz。*3、中频调制频率范围：0-200HZ。4、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波。*5、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。6、中频调幅度：50%、75%、100%，允差±5％。7、中频输出电流：不大于100mA,分0～99级可调。8、中频输出电流稳定度±15％。9、动态节律:4-l0s。10、差频变化周期:15-30s。11、离子导入输出直流电流范围：不超过50mA，分0-99级可调。*12、四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。13、具有99个中频治疗处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。14、治疗时间根据处方不同为10min、20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出。15、产品须是国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。16、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。17、厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。 | 5 |
| 2 | 磁振热治疗仪 | 1、额定输入功率：150VA。2、磁场强度范围：≤38mT。3、振动频率为50Hz±1Hz 。4、振动幅度为2mm-5mm。*5、六种治疗模式。6、温度控制：开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。7、治疗定时时间0-99min，设置。8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。9、输出通道：单通道。10、数码管显示窗口。11、标配一个标准温热导子。12、治疗仪治疗完毕，并有峰鸣器报警提示。*13、产品须是国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。*14、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。15、厂家通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。 | 3 |
| 3 | 极超短波治疗仪 | 1、额定输入功率：400VA；2、辐射器尺寸：Φ83×95mm；3、治疗时间：0～30min；4、输出方式：连续式和脉冲式；5、辐射器驻波比不大于3；6、台式设计，移动方便；7、LED数码管显示时间和输出功率；*8、电磁振荡电路，工作寿命5万小时以上；9、微电脑控制技术，使输出更稳定；*10、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品；；11、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。12、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 1 |
| 4 | 超短波治疗仪 | 1. 输出功率：200W。2. 工作频率：40.68MHz。*3. 治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10%。*4. 使用电源：a.c.220V，50Hz，输入功率：700VA。*5. 工作制：连续工作4h。6. 使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，外形尺寸：大于等于430mm×370mm×840mm。 | 2 |
| 5 | 电针治疗仪 | 1、治疗仪额定输入功率：8VA；*2、输出波形：连续波、断续波、疏密波；*3、脉冲频率： a）连续波频率：1Hz～100Hz分档可调；b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；c）断、续波周期：2.3s～6s可调；d）疏、密波变换周期：2.3s～6s可调；4、每路输出脉冲强度为：0～12Vpp；5、输出通道：5路输出；6、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录； *7、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 | 21 |
| 6 | 多体位治疗床（手法治疗床） | *1、人性化设计具有肩孔和（扶手）。 2、规格（mm）：2000×620×660。3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。4、配有患者呼吸孔。 6、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。*7、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。8、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 7 |
| 7 | 多体位治疗床 （手法治疗床） | 1、电源：AC220V 50Hz。2、额定输入功率：160VA。3、规格（mm）：2000×620×470～770。4、最大起升重量：200Kg。*5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调。6、头部段面功能：相对水平面调节角度：0°～+30°连续可调。7、人性化设计的按摩治疗设备。8、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护按摩师的脊柱健康。9、配备有台湾直线电机，起升下降行程长，无噪音，运行平稳。10、采用耐磨、易清洗皮革，使用寿命长。*11、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。12、配有患者呼吸孔及肩孔。13、两段位治疗床，上身床面可抬升30°，方便对患者仰卧及卧位进行手法治疗。14、气弹簧，经久耐用。15、产品须是国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。16、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。17、厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。 | 5 |
| 8 | 熏蒸治疗仪 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。2、额定输入功率：2600W。3、舱温：1～99℃可调（60～99℃为煎药温度）。4、时间：1～99min可调。*5、舱体摆角范围：25°±2°可调。6、药水锅最大容积：叁 L。7、臭氧消毒总功率：≤25W。8、舱体内药汽温度与治疗时间由微电脑控制，并有超温保护功能；。9、配有独立的控制操作台，整个设备机电分离、安全可靠；10、治疗舱外壳采用双层食品玻璃钢制成，应用液晶屏幕显示温度、时间、水位；自动上水、自动补水，设止防干烧装置；漏电保护、双重温控保护、自动控温、自动定时功能；11、高智能软件设定汽疗熏蒸程序、动态检测温度、时间及水位。*12、Mp3音乐播放功能（配备2G U盘）；*13、一键消毒功能；14、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品。15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。16、通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。*17配备中频治疗功能不低于19个治疗处方，电极板有透热功能（此功能要在注册登记表中体现）。 | 1 |
| 9 | 熏蒸治疗机 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。2、额定输入功率：2000W，预加热时间：≤15min，供气压力：≥0.04Mpa。*3、喷头水平旋转角度180°、喷头上下旋转角度160°、喷杆横向调节角度110°。*4、工作时间：0-99min，最大加液量为1.8升。5、微电脑控制操作系统，具有自动漏电保护、自动防干烧，具有三维立体喷头旋转方向；6、温度设定控制范围根据加热功率分六档可调；7、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品； 8、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。9、通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 3 |
| 10 | TDP(神灯） | 1. 灯帽出线口配强力自锁线扣，更安全可靠。2. 网罩采用1.5mm钢丝，更坚固耐用。3. 独特美观的控制部分；易用的抽屉式保险座(耐用的带加强筋的控制盒)。4. 双开关、双指示灯控制盒：电源开关、定时器开关，电源指示灯、工作状态指示灯。5. 新式防翻倒塑钢配重四脚架、安全稳固耐用。6. 支臂采用不锈钢弹簧管，坚固美观。7.大头，灯头和电源线使用插接式，可全脱离，装卸更换轻松方便。8.全直热式半导体远红外发热元素板:把石棉、电炉盘、云母片和元素板合成一体，制成两块直热板。 | 14 |
| 11 | 生物陶瓷热敷袋 | *1、升温速度：热敷袋置于微波炉中，用高档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃，保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。2、耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至100℃时，无破裂，耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。3、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命，使用成本低，每加热一次仅需0.025度的电量。*4、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。5、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。6、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。*7、治疗袋净重量：大于等于1.75Kg。 | 4 |
| 12 | 温热电针综合治疗仪 | 1、4路艾灸治疗输出治疗仪；2、额定输出功率：≥60VA；3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T-0.12T；4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调；5、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶；*6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸；*7、微电脑控制，液晶显示，轻触式按键操作；8、治疗时间：10～90分钟可调，到设定时间自动停止输出；9、产品须是国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）；*10、产品通过 ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。 | 9 |
| 13 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1、微电脑控制三维干扰电输出，治疗仪工作频率为： 5000Hz±500HZ。*2、治疗仪差频频率范围：小于220HZ，治疗仪每路输出电流有效值不大于 60mA。*3、治疗仪动态节律：15s-20s，允差±2s；4、治疗仪定时时间：2.5-30min，分档调节，级差2.5min,允差10%。*5、该仪器的三组中频电流交叉进入人体，在交叉处可形成低频回旋电流，具有中频和低频的疗效；治疗仪内储存有6个治疗处方；6、多部位的治疗效应，在电极包围的范围内具有多个刺激部位； 7、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品；8、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。*10、产品需提供环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 3 |
| 14 | 颈椎牵引椅 | 1、电源电压：交流220V±22V 50Hz±1Hz。2、额定输入功率：35VA，颈椎牵引力：0~300N。*3、颈椎牵引行程：0~500mm 。4、牵引时间：0～99min可调，间歇牵引时间：0～90s可调，持续牵引时间：0～9min可调。5、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制；6、数码显示，牵引力自动补偿，简单的牵引数据输入法；*7、牵引力过大自动保护；8、多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）；颈椎牵引角度可调节；9、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录； *10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证；11、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 5 |
| 15 | 煎药机 | 1、 双缸，两次煎煮，药液可合并浓缩，充分提高药材的晰处率；2、 具有气动回流煎煮，定时循环搅拌功能；3、具有自动上水，自动清洗功能，省时省力；4、 微压煎煮，可先煎后下，药液清晰透明；5、 加热煎煮，四个火候任意调节转换，节能降耗；6、可根据用户需要增加50-300ml 7、无极变量/主要技术参数: 煎药锅容量(ml)20000×2；额定电压(V)220；一次煎药量(付)24；袋装容量（ml）180；煎药功率( W)1600×2；包装能力（袋/min）8；热合功率(W)800；整机重量不低于（㎏）110；总功率约(W)4000；外形尺寸约(㎜)（长×宽×高）900×650×1230。 | 4 |
| 16 | 电脑中频治疗仪 | 1、额定输入功率：≥130VA。2、中频频率范围：1-10KHz。*3、中频调制频率范围：0-200HZ。4、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波。*5、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。6、中频调幅度：50%、75%、100%，允差±5％。7、中频输出电流：不大于100mA,分0～99级可调。8、中频输出电流稳定度±15％。9、动态节律:4-l0s。10、差频变化周期:15-30s。11、离子导入输出直流电流范围：不超过50mA，分0-99级可调。*12、四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。13、具有99个中频治疗处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。14、治疗时间根据处方不同为10min、20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出。15、产品须是国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。16、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。17、厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（提供证明文件复印件并盖厂家鲜章）。 | 1 |
| 17 | 离子导入仪 | 1、体积尺寸：420mm*360mm*230mm；允差±5%。*2、治疗模式：按摩和导入。3、输入功率：130W。4、输出通道：四通道。5、显示方式：数码显示。6、中频载波频率：2KHz 允差±10%。7、调制波频率：75Hz 允差±10%。*8、中频载波波形：正弦波。9、调制波波形：方波。*10、调幅度：50%，允差±10%。11、定时：0~60min可调。*12、输出强度：0~99级可调。13、输出保护功能：输出电流自动稳定在所调定的值上，不怕输出短路，治疗仪具有输出闭 锁保护功能。 | 2 |
| 18 | 多功能牵引床 | 1、电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ。2、额定输入功率：90VA （允差±15%）。3、牵引行程：0～200mm。4、腰椎牵引力：0～990N连续可调。*5、牵引总时间：0～99min连续可调。6、持续牵引时间：0～9min连续可调。*7、间歇牵引时间：0～9min连续可调。8、成角角度范围：-10°～+30°连续可调。9、旋转角度范围：左右各25°连续可调。*10、腰部热疗温度：≤50℃。11、微电脑控制操作系统；12、20种治疗方案存储并读取；13、慢速牵引功能，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等八种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能； 14、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；15、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录；17、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证；18、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 2 |
| 19 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz。2、额定输入功率：80VA。3、腰椎牵引行程：0～200mm。*4、腰椎牵引总时间：0～99min任意可调。5、腰椎牵引力：0～990N。6、持续牵引时间：0～9min任意可调。7、间歇时间：0～9min任意可调。8、颈椎牵引力：0～300N,颈椎牵引行程：0～300mm。*10、成角动作范围：0～+30°。11、腰部热疗温度：≤50℃。12、微电脑控制腰椎牵引；13、双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响；14、具有八种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能；*15、20种治疗方案存储并读取；16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；17、入国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录； 18、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证； 19、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证；*20配备中频治疗功能不低于19个治疗处方，电极板有透热功能。 | 4 |
| 20 | 中医体质辨识设备 | 一.硬件配置：1、商用电脑主机：中央处理器：Intel双核2.80GHz、2.80GHz处理器，内存：≥4G，硬盘：≥500G，鼠标，键盘；2、显示器：不小于19英寸液晶高灵敏红外线触摸屏；3、打印机：彩色喷墨打印机；4、操作台：豪华可移动推车；5、配件：高清红外摄像头：≥200万；6、中医体质辨识系统V1.0软件及使用说明书1套；7、三证、合格证、保修卡1套。 二.产品特点：1、全程无创无接触式测试，采用19寸高灵敏度红外线液晶屏显示器，高度设计符合人体工程力学。2、根据《国家基本公共卫生服务技术规范》编制而成，自动生成体质报告及建议。3、首个采用四种分类判定划分方法，让结果更加准确。4、根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：饮食调理，药物调理，运动调理及食疗食谱等针对性指导。5、提供个人测试结果长期比较方案，让个人对治疗方案进行判定。6、打印报告全彩显示测试结果，中医九种体质类型柱状图显示，简洁易懂。7、精神状态评价及抑郁程度分析功能：简易精神状态测评量表（MMSE）、老年抑郁量表（GDS)）等。8、仪器具有两套辨识系统：中医药体质辨识系统（全年龄段）和老年人中医药健康管理系统（中老年人）9、仪器具有五态人格评定量表。10、具有儿童体质辨识功能。针对0-6岁的儿童，根椐年龄段不同，软件可自动生成提供儿童中医饮食调养、起居活动指导等。11、针对孕产妇，提供孕前、产前、产后三个不同阶段的调养指导方案。12、针对慢病（高血压、糖尿病），软件有相关的慢病调养指导方案。13、具有最新版中国居民膳食营养指南。14、可联网，采集管理备份人群健康数据。 三. 技术指标:1、电源：AC180V-240V，50Hz；2、操作环境：0～+40℃，室内湿度RH10-95%；3、机身规格：大于等于77×78×120cm；四.标准依据：1、符合中华中医药学会颁发的《中医体质辨识判定》标准。2、与“老年人中医药健康管理服务规范”调查问卷完全吻合。3、简易智力状态检查量表（MMSE）、老年人抑郁症量表（GDS)）。4、软件必须具有由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 | 2 |
| 21 | 智能疼痛治疗仪 | 技术参数：1、额定输入功率：170VA。*2、两路输出：一路点状输出，一路球状输出,可以同步输出或者一路输出。*3、点状辐射器长160mm，外径30mm,点状输出波长：810nm±5%、点状输出治疗功率：0-500mw，级差1mw。4、球状辐射器口直径155mm。*5、球状输出波长：800nm-1000nm、球状输出功率：3-25档可调。6、定时范围：0-99min可调。7、液晶显示参数一目了然，集球状与点状输出于一体，使用更方便；8、优选特定波长光谱，生物效应显著，通过档位选择照射深度和强度，确保临床治疗有效性;9、点状辐射器和球状辐射器设计，使治疗时更加贴近临床部位照射。*10、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。11、生产厂家通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 | 1 |

包号：2

设备名称：医疗设备

数量：1批

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波身高 体重测量仪 | 1.超声波测距原装探头并实现温差补偿)。*2.体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重。3.操作方式：手动模式、自动模式。4.体型:国际通用体格指数(BMI);*5.显示方式:主显示屏1.8英寸大LED显示屏，显示屏能同时显示身高、体重、BMI体格指数、体型判断（偏瘦、正常、偏胖、超重），待机。6.显示方式： 主机LED 显示 ，可选配多媒体广告屏，主显示屏1.8英寸大LED显示屏，显示屏能同时显示高、体重。*7.BMI体格指数、体型判断（偏瘦、正常、偏胖、超重），待智能评测：测量数据通过蓝牙直接上传手机端，根据测量数据给你的体型有一个全面的评测，建议饮食和合理营养。信息直接保存手机端，便于你以后测量的比对。学生都可以随时查询自己以前和现在的身高，对比，更利于健康。 同时根据您以往的测量数据，生成体型变化曲线，和人体健康曲线。8.状态下显示当前日期、时间，室内环境温度。9.附加多媒体广告屏：10〝32位色TFT屏。10.测量范围: 身高测量范围：60-200cm 分度值0.1cm；体重测量范围：5-200kg 分度值0.1kg；测量速度：480次/小时。*11.打印方式:热敏打印，自动裁纸（日本精工热敏打印机）。*12.语音提示:有语音自动播报测量结果。13.数据输出格式:RS-232。14.电源电压:交流（照明电）：110V-220V,50HZ；直流（蓄电池）：12V±10％；功耗:待机时功率：≤８Ｗ测量时功率：≤１２Ｗ。15.工作环境：环境温度：－10℃～＋40℃。16整机重量: 毛重约：50kg；净重约：44kg；外形尺寸大于等于:MAX:55(L)×33(W)×230(H)CM。 | 3 |
| 2 | 医用冰箱 | 1.工作条件，适合环境温度10℃~38℃，湿度85％以下使用。功能描述，是医疗行业冷藏冷冻药品，疫苗的专业设备。也可用于存储生物制品等，适用于药房。制药厂。医院。卫生所以及防疫站；3.样式，立式；4.有效存积≥200，冷冻容积≤80 5.制冷方式，风冷保证温度均匀；6.额定电压220v/50Hz，电压范围187~212v；7.气候类型ST； 8.制冷剂 无氧环保制冷剂R600；*9.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2-8℃。冷冻温度-10℃到126℃可调。调节增量为1℃。显示精度为1℃；10.*界面显示 温度电脑板控制，可同时显示冷藏和冷冻温度；*11.安全系统 两种故障报警（高低温报警，传感器故障报警）；两种报警方式（声音峰鸣报警、灯光闪烁报警），开机延时保护，所有独立部件安全措施；12.压缩机 采用名牌压缩机；13.风机采用内风机；*14门，全发泡们设计，可实现双人双锁，安全可靠；15.外箱材料 采用冷轧机铜板冷装工艺。便于清洁、耐冲击、耐腐蚀；16.内胆材料，采用NIPS塑料材料吸附成型设计，便于清洁，耐冲击，耐腐蚀。 | 20 |
| 3 | 十二导心电图机 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作；1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。 二、 性能：2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集；2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）；2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）；2.4 频率响应：0.05-150Hz (-3db)；2.5 定标电压：1mV±2%；*2.6 耐极化电压：±600mV；2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p；2.8 时间常数：≥3.2 s(0,+20%)；*2.9 共模抑制比：≥114dB；2.10 输入电流：≤0.01μA；2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言； *2.14 获得IEC60601-2-51B认证（提供证明材料） 三、波形处理：*3.1 A/D转换：24bit；3.2 采样率：1000Hz；3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）；3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能；3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。 四、存储器：4.1 设备内置存储器，存储病历200例；4.2 数据可通过SD卡、USB口导入导出；4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间。 五、显示器：*5.1 不小于7英寸液晶彩色显示屏；5.2 显示信息：同屏显示12道心电波形；5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等。 六、记录器：6.1 热敏式点阵打印机；6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mmc ±3%；6.3 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12、12×1；6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，210mm或216mm；6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印；6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等；6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告；6.8 具有心律失常延长打印功能；6.9 具备在无网格纸上打印网格功能。 七、外部输入接口：7.1 USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口、RS232端口；7.2 可以直接输出PDF\DAT格式标准协议，FDA-XML\SCP（选配）满足医院日后联网需求；7.3 支持二维条码扫描仪和无线传输功能。 八、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动。 九、电源：交直流两用 自动转换，9.1 交流电源：交流100V~240V.50Hz/60Hz；9.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时；十、产品认证：*10.1取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）；10.2需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证；*10.3保证服务的可延续性。 | 3 |
| 4 | 除颤起搏监护仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。3.*除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。5.*除颤充电迅速，充电至200J<5s。6.配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。9.*可选配血氧饱和度监护功能。10.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。11.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。12.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。13.支持中文操作界面、AED中文语音提示。14.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。15.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。16.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。19.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。20.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。21.*具备良好的防水性能，防水级别IPX4。22.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 | 2 |
| 5 | 离心机 | 1、*变频电机，微电脑控制。2、触摸式按键，数码显示。3、全钢机身、不锈钢离心室。4、电子安全门锁,独立电机控制。5、具有程序储存功能，10级升降速可调。6、故障自动诊断。7、RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。8、运行中可改变转速，离心力，时间，等参数。9、最高转速 5000 r/min。10、最大离心力4650 Xg。11、*最大容量8X100ml(4000rpm)。12、*转速精度±10r/min。13、定时范围 0~99 min/点动。14、噪声≤60dB(A)。15、配 置32x15ml。 商务：*1.保修两年，有售后服务人员两名以上并提供联系方式。2. 该产品需提供中国测试技术研究院检测报告,生产厂家必须通过 ISO9001：2008；ISO13485:2003。 | 1 |
| 6 | 病人监护仪 | 一、心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、双有创血压（IBP）（选配）、理邦/伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配） 二、显示：1.*屏幕尺寸：不小于8.4寸彩色TFT触摸显示屏，分辨率：800×600；2.*支持同屏显示11道波形和全部监测数据；3.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联；4.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察；5.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断；6.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势；7.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。 三、数据存储、回顾：1.120小时趋势图/表存储回顾；2.1200组无创血压测量回顾；3.48小时全息波形存储回顾；4.200组报警事件/心律失常事件回顾；5.*需具备USB数据接口、SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充。四、性能特点：1.中英文操作界面，全中文按键面板；2.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联；3.*心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2),自动增益，多种选择，满足临床需求；4.*心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；5.*支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP、ICP等测量；6.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装；7.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护；8.*具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；9.*具有条形码扫描功能，方便快速录入病人信息；10.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站；11.*声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯；12.*选配旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶；13.*支持3G/WiFi联网功能，实现3G/WiFi/有线等混合方式联网；14.*支持触摸屏操作，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态；15.*可选配三通道内置热敏打印机；16.*标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等；17.通过CE认证；18.*通过UL认证；19.*通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。 | 1 |
| 7 | 全自动五分类血液分析仪（允许采购进口设备） | 1.总体要求：全自动五分类血液分析仪；*2 检测光源：半导体激光；*3 检测原理：WBC总数计数，激光流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色，RBC,PLT 计数，双鞘流技术+阻抗法，HGB测定，SLS无氰化物血红蛋白检测法；*4 幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)；5 检测速度： CBC+Diff≥60个样本/小时；*6 测试参数：（不包含图形）不少于28项参数；*7 白细胞五分类检测模式及用血量：全血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类；末梢全血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类；末梢预稀释模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类；*8 试剂系统：仅须稀释液、血红蛋白溶血素、白细胞溶血素、染色液实现CBC+Diff五分类；*9 清洗液：仅须一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本；10 线形范围： WBC：0-400×109/L，RBC：0－8×1012/L，Hb：0-250 g/L，PLT：0-5000×109/L"。11 精密度：WBC：≤3%；RBC：≤1.5%；Hb：≤1.5%；PLT：≤4%"。12 仪器数据存储量： ≥8000个检测结果 。13 报警提示功能： 具有异常样本的提示报警功能。*14 质控和校准： 提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统。15 试剂管理： 有试剂用量监测和提示功能。16 操作系统及数据处理系统： windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放。*17 镜检提示功能： 配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定。*18 进样模式：带自动穿刺进样器，有自动进样模式、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式。19同品牌用户不少于100家（提供用户名单） | 1 |
| 8 | 全自动医用电子血压计 | 1.测量原理:示波法；*2.显示：彩色LCD；3.测量位置：双臂；*4.手臂周长17至42cm以上；5.压力显示范围：0至299mmHg 压力单位mmHg和Kpa两种模式互选；6.测量范围 血压：40至260 mmHg；脉率：40至180拍/min;7.压力监测：半导体压力传感器；8.加压：压力泵自动加压方式 减压：电磁控制阀自动减压系统；9.超压保护 压力超过300 mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于10s；*10测量精度压力显示精度：+3mmHg(+1Kpa) 脉搏测量测量精度：+2% 动态测量精度：平均差+5 mmHg；11.肘部位置传感器：有；12.臂筒角度调节：有（针对特殊客户具有良好的测量保证功能）；13.平均测量功能：有；*14.广告功能：有（客户根据需求编辑）；15.打印装置：15.1热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选；15.2全中文打印显示；15.3干扰情况用户提醒；15.4干扰波形图打印显示；*16高血压计判定功能：可根据测量值自动判定高血压程度；*17抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套；18.舒缓音乐播放功 可选择音乐播放功能，按测量键后自动播放音乐，舒缓患者紧张心情；19.人体感应功能：待机时可进入节能模式，感应到测量者靠近时，自动进入准备测量状态；20.电击防护型式Class∏B类设备；21．语音功能 测量过程中提升提示；22.语音播报测量结果：有；23.用户教育 根据测量结果显示提示信息；24.通讯数据输出：24.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理；24.2专用软件配套（专用数据线和专用软件）；25.外形尺寸/重量约：宽460mm×高270mm×厚370mm(不包含搁手板) / 5.5kg；26.操作环境 温度-5℃至+40℃，湿度15%RH至85%RH；27.存储环境 温度-20℃至+60℃，湿度10%RH至95%RH；28.标准配置：28.1全自动电子血压计1台；28.2血压计专用袖套布2个（1个已安装）；28.3专用桌椅一套；28.4中文使用说明书1本；28.5打印纸1卷；28.6指示牌1个；28.7肘部放置指示卡片1个；29.资质认证：国家计量认证；ISO9001；ISO13485。 | 2 |
| 9 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 1.测量方式：反光射式；2.测量精度：“00”校正板测定：“0.0+0.5”；3.测量重复性：不超过+0.5.；4.显示方式：大屏幕液晶显示；5.测量单位切换功能：可分别设置μmol/L，mg/dL，无单位（经皮胆红素）。6．平均测量功能：可设置2^5次平均测量方式。7.电池电压检测功能：可显示当前电池电压状态。8.就绪（READY）指示功能：“READY”指示灯亮表示可进行测试。9.仪器内部电容充电指示：未准备好测量时，符号闪烁，当准备好测量时，停止闪烁并显示该符号。*10.数据校正功能：测量测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器。11.测量数据记录和回放功能：可存储和回放100个测量数据。*12.背光灯功能：可使用户在光线不足的暗处也能正常操作和读数。13.充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上）。*1.4重量：净重约250g；15.外形尺寸约：L×b×h（mm）：168×63×41.5.；16．供电电源：仪器供电电源为镍氢电池组，直流4.8V；7.充电器：充电器的供电电源为交流220V+22V，50Hz+1 Hz。专用于对本仪器使用的镍氢电池组进行充电。 | 1 |
| 10 | 胎音仪 | 1.液晶数字显示，可显示胎心率；2.三种工作模式：实时胎心率显示模式、平均胎心率显示模式、手动计数模式；3.可以监听胎心音，内置扬声器；4.*探头与主机分体设计，探头可更换；5.*超声工作频率 2MHz±10%， 3MHz，4MHz，8MHz可选；6.超声输出强度：Iob≤20MW/CM2；7.胎心率检测范围 50-210bpm，心率检测精度：±2bpm；8.最大综合灵敏度 >100dB；9.电源：连续工作时间大于8小时；10.具有自动报警，电量低报警；11.*延时自动关机功能；12.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机。 | 1 |
| 11 | 便携式24小时动态血压监护仪（允许采购进口设备） | 1、测量方法：振荡示波法2、测量精度: +3mmHg*3、测量范围：收缩压：60-280mmHg舒张压：25-200mmHg心 率：40-200bpm4、测量时间段：标准分为白天、晚上两个时间段，同时可以在其中添加特殊时间段进行监测，并且特殊时间段的数量不限。5、测量时间间隔：具有5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择。*6、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，同时液晶屏上面提供电池电量查看、是否有数据提示以及白天晚上的符号提示。液晶屏可通过设置来进入黑屏状态。7、血压监测仪可选浮动式测量方式，同时具有3分钟内自动重测功能；*8、单键操作，所有设置通过软件实现。可以通过软件设置锁死键盘，以免佩戴者随意按键影响测量准确性；9、可设置手动测量模式，同时可以通过软件设置关闭手动测量功能。*10、2节通用型5号电池，可记录长达52小时，一定要可以使用市场通用型电池。11、记录器不仅提供24小时血压测量，也可以提供48小时、72小时等更长时间的测量。*12、原装弧形袖带，袖带有扇形内衬套袖防止记录过程中滑落，内囊可拆洗。13、分析软件要求提供中文操作界面。 14、分析软件采用数据库管理方式，提供访客、医生、管理员三种不同级别权限的登录方式，可以设置新的用户名和密码。15、软件要求包含分析功能：15.1测量数据表包含所有血压测量数据，数据内容需要包含收缩压、舒张压、平均压、脉压、心率血压乘积和离散度。这些数据项提示测量方式为自动测量还是手动测量。医生可以选择本次测量是否纳入统计。医生可以删除错误数据。15.2血压小时统计表，提供包含2小时、3小时、4小时、6小时、8小时血压平均统计。15.3提供血压趋势图；15.4提供血压升降图；*15.5提供4项相关离散图，包含：收缩压与舒张压相关散点图、收缩压与心率相关单点图、舒张压与心率相关散点图、平均压与心率相关散点图。用以分析血压与心率的关系。15.6提供收缩压、舒张压和心率的统计直方图。15.7提供24小时、白天和睡眠时间段正常、临界和异常血压比例圆饼图。16、同一个病人不同时间的数据可以存储在一个文件中，医生可以查看前后的血压测量数据，方便分析病人血压的变化情况。17、不同病人之间的数据可以实现互相转换，以免因为传输错误导致病人重复记录的麻烦。18、医生可以通过软件自动编辑结论，无需手写结论。19、报告可以单张打印，又可以通过自动设置批量打印完整报告。 | 1 |
| 12 | 不锈钢急救推车 | 1.规格尺寸：650×420×890mm。2.产品上部顶盖可打开95°，顶盖内侧配置软布药袋28只，可存放小型药袋及其他小物件；顶盖下方配置存物箱一，有效使用容积650×420×200mm3。3.配置左开门1个，安装高档叶片转舌锁，存物箱二有效容积320×400×515 mm3，中间配置横向隔板一件，增大可使用面积。4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。5.存物箱一下方配置不锈钢抽屉1只，有效容积270×290×90 mm3，可灵活自如的开启和关闭，方便医护人员使用。6.抽屉下方配置污物盆1只，净空直径200mm，深90mm，可存放各类杂物、垃圾等,可旋转135°，（即：使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间），能满足医护人员护理治疗之用。7.配置不锈钢输液杆1只，可手动调节高度1300～1900mm，额定承重5kg。8.产品下部与地面的净空高度为150mm，符合人体工学原理。 | 1 |
| 13 | 便民轮椅 | 钢制车架，半躺式靠背高计，四挡可调，表面电镀，固定手，固定脚，电镀车架，软座，充气轮胎，8寸前轮，24寸后轮，可配餐桌板，带坐厕桶，座宽47cm，骨科架组可自动升降与调节角度，翻盖式软坐便器凭证求稳定舒适。 | 1 |
| 14 | 担架车 （手摇抢救车） | 技术参数：1、用于病房转移病人使用。*2、管理体系：2.1、符合ISO9001质量体系认证。2.2、符合ISO14001环境体系认证。3、规格：长1950×宽650×高500-900㎜。4、抢救车主要框架采用优质铝合金压铸成型，外形美观坚固。5、担架面和护栏采用PE料一次成型，坚实美观。6、抢救车背部升降带气动助力功能，轻便省力。7、抢救车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为500-900mm。8、配置中控刹车系统和导向轮，轻松推运，停驻安全。9、配置床垫和输液架。床垫由高密度海绵和防水牛津布外套制成，舒适易清洁。 | 1 |
| 15 | 塑钢床头柜 | 1.床头柜规格尺寸大于等于：460×450×810mm。2.床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、滑板、隔板、万向脚轮、毛巾架等组成。3.台面、抽屉拉手装饰条、滑板拉手装饰条、门板拉装饰条、滑条均采用ABS材料注塑成型，材料强度高；毛巾架采用优质不锈钢加工而成；外围框、抽屉、滑板及隔板固定件均采用优质碳钢喷塑，与其它塑料件浑然一体。4.柜体正面形状为平板矩形，左右两侧面配有收折式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围为90 度。5.抽屉、滑板、柜门的拉手特点符合人体工程学原理，方便使用，柜门与柜体的连接采用转销，转销所使用的压簧材料采用65Mn，经过高频淬火，强度高，经久耐用。6.柜脚装有四个万向脚轮，推拉移动非常方便，灵活性极强。7.抽屉上面为隐藏式滑板，能满足使用需要。8.柜门内有一层隔板，方便分类存放物品。 | 30 |
| 16 | 医用护理污物车 | 1.工作台面约：950×460×830mm,包装尺寸约：950×540×920mm。2.产品框架采用优质冷轧钢板喷塑而成，颜色淡雅，适用于病区护理。3.左侧三层工作台面尺寸为460×460mm，台面带不锈钢护栏；4.右侧带可换洗帆布袋；5.底部4个静音脚轮，两个带刹车，推动无声音。 | 1 |
| 17 | 婴幼儿智能体检仪 | 1.超声波传感器多次测身高；2.仪器实时显示温度、日期、时间；3. 显控仪表，采用红色高亮数码显示，身高体重和体质指数(BMI) 进行实时显示；4. 微处理器控制、体检速度快捷、方便；5. 前面板功能键设置可以方便快捷的进行仪器时间、年月、温度的校准；6.自动测量、数码显示、语音报数、配有计算机接口便于储存、分析、打印；*7. 仪器具有身高微调校准功能和一键恢复出厂设置功能，保证了仪器精确测量；*8.红色数码管显示醒目且亮度可软键盘调节；语音提示，音量软键盘调节；9.具有自动除皮功能且整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保ABS塑料，使用精密模铸工艺整体成型，绝无尖、 锐、棱、角而伤害人体的造型结构，其表面曲线圆润柔滑、贴身亲肤保温，有效地保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，安全舒适，从而达到体质检测与医学技术的完美结合；*10,身长测量范围：20-100 cm,身长测量精度：±0.5cm,体重测量范围：0-100kg,体重测量精度：±0.02kg | 1 |
| 18 | 不锈钢面座药品柜 | *1.产品外型尺寸：大于等于950×250/420×1800mm。2.整体材料采用1.0mm厚质优304不锈钢冷轧板制作。*3.上框门带透明的浮法玻璃，玻璃厚达5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。4.台面采用模具化的制作，台面前方为圆弧过渡。5.台面下方为抽屉，滑条采用三节滑轨10”6.下柜门内面为二层，每隔层额定载荷：20kg7.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。8.柜门都配有安全锁，确保药品的安全。9.售后：9.1在四川省内有厂家办事处，保质期5年，免费去维修。9.2保质期满后的维修公收取配件费、必须提供主要配件清单及主要配件价格。9.3免费提供操作培训，保证操作人员能够熟练掌握。9.4在设备出现故障时，厂房应在6小时内响应。24小时必须到现场，一年到现场回访不低于2次。 | 1 |
| 19 | 更衣柜 | *1.规格尺寸：950×550×1800mm；2.柜体整体材料采用1.0mm厚优质碳钢冷轧板制作。3.挂衣架底座材料采用2.0mm厚优质碳钢冷轧板制作。4.底座材料采用1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过抗指纹磨砂处理。5.挂衣杆采用φ19×1不锈钢圆管，外表美观，耐腐蚀。6.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。7.柜门都配有安全锁，确保衣物的安全。8.柜门与柜体的连接采用转销，转销所使用的压簧材料采用65Mn，经过高频淬火，强度高经久耐用。*9.柜体框架静电喷塑，外观完美并具有极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒。 | 1 |
| 20 | 治疗车 | 1、规格: ≥650×480×910㎜；2、材质：2.1、整车采用优质ABS材料制作；2.2、 配φ75优质脚轮4个，其中两个带刹车；2.3、ABS内凹台面，方便实用；2.4、抽屉内配置活动药隔板，可根据需要自由调整；2.5、配置杂物框、置器盒。 | 2 |
| 21 | 双层器械台 | *1.规格尺寸：735×450×860mm；2.上下台面规格：735×450mm，采用厚度为1mm的优质304不锈钢冷轧板精制而成。3.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2mm优质不锈钢管制作。4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。*5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，含双抽屉，并配有塑料立柱，立柱外表面经过特殊工艺处理，可满足使用需求。6.产品下部与地面的净空高度为160mm，符合人体工学原理。7.产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 | 6 |
| 22 | 单摇病床 | 一、*规格尺寸：整床为2110×965×500mm； 二、性能特点：1、额定载荷：床面为≥135Kg。2、以腿板为基准折起角度，背板0～70°,可调。3、护栏额定承受力≥100N。 4、床面离地高度为500mm。 *5、床尾板下方有隐藏式滑槽，餐板在不用时可置于此处。三、主要结构组成及材料1、主要结构组成 ：主要由床体、床面（背板、腿板）、护栏、床脚、床头板、升降机构等组成。2、材料：1）床体采用40×60×1.2矩管制作而成，配有4个输液架插孔。2）床面背板采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型，带透气孔。3）背段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管。4）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘；弹盒采用1.5mm钢件制作，伸缩式摇手采用工程塑料。5）床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度达6mm。*6）铝合金折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，专用铝型材料厚达1.5mm；护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，六支铝合金护栏支柱，可收缩平放；单触点式手柄操作；上座为ABS材料座子，下座为3mm厚钢板模具变型钢座，下座横管为30×30×1.2mm方管。7）脚架立柱采用50×50×1.2矩管，加上ABS材料注塑成型胶脚。*8）PP床头板采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色）直接一次型成色, 贴板色彩(木纹色)采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。四、配置：*1.床垫。床垫为1930×850×80mm。床垫与床的各段匹配，床垫由一层30mm椰丝垫，一层50mm高弹海绵和一层防水布制成，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。2.引流袋挂钩。3、输液架；4、餐桌；5. 铝合金折叠式护栏； 六、售后：1、在四川省内有厂家办事处，质保期5年，免费维修。2、保修期满后的维修公收取配件费，必须提供主要配件清单及主要配件价格；3、免费提供操作培训，保证操作人员能够熟练掌握；4、在设备出现故障时，在厂方应在6小时内响应。24小时必须到现场，一年到现场回访不低于2次。 | 8 |