# 公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2017年医疗设备采购项目 | 采购项目编号 | 中辰（招）2017-0121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省资阳市雁江区 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2017年3月7日 |
| 采购人 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 | 更正公告 | 无 |
| 采购代理机构名称 | 中辰工程咨询有限公司 | 项目包个数 | 4 |
| 各包描述 | 第一包：超声骨强度仪，一台； 第二包：彩超，一台； 第三包：DR、床旁监护仪等设备，一批； 第四包：输液泵、婴儿培养箱，一批。（详见招标文件第六章。） |  |  |
| 各包供应商资格条件 | （一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6、法律、行政法规规定的其他条件。 （二）根据采购项目提出的特殊条件： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 2、单位及其现任法定代表人（主要负责人）近三年内不得具有行贿犯罪记录； 3、如果投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供医疗器械生产或经营企业许可证(仅适用于医疗器械)； 4、若投标人非投标产品制造厂家，需提供产品制造厂家对投标产品的授权或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。 5、本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 标书发售方式 | 现场售卖，供应商购买招标文件时须携带：单位介绍信（加盖单位公章的原件）、加盖单位公章的经办人身份证复印件及审查其身份证原件。注：请自带U盘拷贝招标文件电子文档。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 2017年3月8日至2017年3月14日09:00至17:00 （北京时间，法定节假日除外） |  |  |
| 标书售价 | 人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。 |  |  |
| 标书发售地点 | 成都市高新区天府三街69号新希望国际B座1109号中辰工程咨询有限公司。 |  |  |
| 投标截止时间和开标时间 | 2017年3月28日上午11:00 （北京时间）。 |  |  |
| 投标地点 | 成都市高新区天府三街69号新希望国际B座1109号中辰工程咨询有限公司开标大厅。 |  |  |
| 开标地点 | 成都市高新区天府三街69号新希望国际B座1109号中辰工程咨询有限公司开标大厅。 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心； 地 址：资阳市雁江区和平路南段82号、松涛路二段38号 ； 联系人：汪老师； 电 话：028-26222079。 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 名 称：中辰工程咨询有限公司； 通讯地址：成都市高新区天府三街69号新希望国际B座1109号； 邮政编码：610061； 电 话：028-65290608； 传 真：028-65290608； 联 系 人：王先生。 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：王先生； 电 话：028-65290608。 |  |  |
| 备注 | 本项目采购预算：第一包：人民币27万元；第二包：人民币280万元；第三包：人民币58万元；第四包：10万元。 |  |  |

附件：

- 一. 项目概述：

本项目分四个包，采购医疗设备一批。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 超声骨强度仪 | 1 | 套 | 可以采购进口设备 |
| 第二包 | 彩超 | 1 | 套 | 可以采购进口设备 |
| 第三包 | DR、床旁监护仪等设备 | 1 | 批 |  |
| 第四包 | 输液泵、婴儿培养箱 | 1 | 批 |  |

- 二. 项目清单及要求：

- 第一包：超声骨密度仪

★1、能够在胫骨、桡骨进行骨强度的测量；能够测量儿童（0－20岁）的骨骼强度，尤其是3岁以下婴幼儿的骨强度；

★2、测量重复性变异系数<0.25%；

★3、采用手执式CM超声探头，中心工作频率为1.25MHz，中心工作频率偏差不大于10%；

4、配备SQV系统质量校验模块，可对设备准确度进行控制；

5、采用OmnipathTM定量超声（QUS）专利技术，无痛无创无辐射；

6、能够消除皮肤软组织对测试结果的影响；

7、配备0～20周岁儿童骨强度数据库，包括中国人种、亚洲人种、高加索人种；

8、配备儿童身高、体重、BMI指数跟踪分析模型，全面科学监测儿童发育；

9、测量结果包括：SOS值、Z值、骨强度百分位数分析；

★10、具有CE、FDA认证；

11、全中文操作系统；

12、全中文彩色图文报告；

13、病人档案的存储量>10000 人；

★14、产品性能需提供产品检测报告或相关文件支持；

★15、在省内同类产品三级儿保用户不少于10家，投标时需注明使用单位和联系电话以便核实；

16、基本配置要求：

| 序号 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | CM骨强度超声探头 | 1个 |
| 3 | 软件及数据库系统 | 1套 |
| 4 | 测量附件 | 1套 |
| 5 | 电脑工作站 | 1台 |
| 6 | 打印机 | 1台 |
| 7 | 台车 | 1台 |

- 第二包：彩超

1、用途：主要用于成人心脏、小儿心脏、新生儿、胎儿心脏、血管（外周、颅脑）、腹部、妇产、小器官、泌尿、骨骼肌肉、神经、术中，介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2、主要技术规格及系统概述：

2.1 主机成像系统：

★2.1.1、高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

★2.1.2、 操作面板具备液晶触摸屏≥11英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达680度；

2.1.3、全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；

2.1.4、脉冲优化处理技术；

2.1.5、自适应增益补偿技术；

2.1.6、数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

2.1.7、解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；

2.1.8、脉冲反向谐波成像单元；

2.1.9、彩色多普勒成像技术；

2.1.10、自适应宽频带彩色多普勒成像技术；

2.1.11、彩色多普勒能量图技术；

2.1.12、方向性能量图技术；

2.1.13、数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

2.1.14、动态范围≥320dB；

★2.1.15、数字化通道≥4,500,000；

2.1.16、智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；

★2.1.17、空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

★2.1.18、自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；

2.1.19、实时二同步 /三同步能力；

2.1.20、内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

2.1.21、内有一体化超声工作站。

2.2 先进成像技术：

2.2.1、具备智能多普勒血管检查技术；

2.2.1.1、单键优化二维、多普勒图像质量；

★2.2.1.2、单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等；

★2.2.1.3、具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。

2.2.2、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域；

2.2.3、组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具；

2.2.4、组织弹性成像技术：通过不同颜色的弹性图谱直观显示诊断组织的不同硬度，用于妇女乳腺癌、甲状腺癌的早期诊断。具备定量分析软件。                                                                                                                                                                                                                                                         ★2.2.5、多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.3.1、一般测量：距离、面积、周长等；

2.3.2、外周血管测量和计算功能；

2.3.3、多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；

2.3.4、心脏功能测量。

2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：

2.4.1、数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

2.4.2、硬盘≥500GB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

2.4.3、具备主机硬盘图像数据存储；

2.4.4、病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

2.4.5、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

2.5 输入/输出信号：

2.5.1、输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频；

2.5.2、输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。

2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件.

3、系统技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1、高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

3.1.2、操作面板具备液晶触摸屏≥11英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达680度；

★3.1.3、探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用；

3.1.4、预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节；

3.1.5、安全性能：符合国家相关安全质量要求。

3.2 探头规格：

3.2.1、频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz；

3.2.2、二维、彩色、多普勒均可独立变频；

3.2.3、类型：电子扇扫、线阵、凸阵 ；

3.2.4、纯净波单晶体探头≥3种；

3.2.5、探头有效阵元数：电子线阵探头有效阵元数≥256、

电子凸阵探头有效阵元数≥192、

电子相控阵探头有效阵元数≥80；

★3.2.6、探头规格： 纯净波相控阵探头（1.0-4.8MHz）、

纯净波腹部凸阵探头（1.0-4.8MHz）、

纯净波腔内探头（3.0-9.8MHz）、

小儿相控阵探头（3.0-7.8MHz）、

血管/小器官线阵探头（5.0-11.8MHz）；

★3.2.7、扫描深度≥36cm（根据不同探头）；

3.2.8、B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD、

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。

3.3 二维显像主要参数：

3.3.1、成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒；

3.3.2、扫描线：每帧线密度≥320超声线；

★3.3.3、增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

3.3.4、数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

3.3.5、高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.3.6、声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

3.3.7、接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

3.3.8、接收超声信号系统动态范围≥320dB；

3.3.9、二维灰阶成像  256灰阶。

3.4 频谱多普勒：

3.4.1、显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

3.4.2、发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz、

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz、

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz；

3.4.3、显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

3.4.4、最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s；

★3.4.5、最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；

3.4.6、Doppler及M型电影回放：48 秒；

3.4.7、滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

★3.4.8、取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

3.4.9、零位移动： 9 级；

3.4.10、显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

3.4.11、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

3.5 彩色多普勒：

3.5.1、显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；

3.5.2、扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  10 帧/秒；

3.5.3、彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；

3.5.4、具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)；

3.5.5、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；

3.5.6、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

3.5.7、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

3.6 超声功率输出调节：

3.6.1、B/M、PWD、COLOR DOPPLER；

3.6.2、输出功率选择分级可调。

3.7 记录装置：

3.7.1、内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；

3.7.2、主机硬盘容量≥500GB；

3.7.3、DVD-RW 或USB图像存储；

3.7.4、USB接口≥5个，用于图像传输。

注：上述带★的参数条款须提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明。（适用于第二包）

- 第三包：DR、床旁监护仪等设备

（一）DR设备相关要求：

1、设备名称、用途及整体要求：

1.1、设备名称：数字化X线摄影系统（DR）；

★1.2、设备用途：整机双立柱型机架式结构+平板探测器，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及打印胶片、完善的图像后处理功能；

1.3、整体要求：整套设备中的立式多功能胸片摄影架、固定摄片床、高压发生器、图像采集处理软件等为整机制造商原厂生产，并具备整机注册证及登记表；

1.4、数量：1套。

2、主要配置和技术参数要求：

★2.1.高压发生器装置：为方便后续及时维修，要求为DR整机原厂生产(提供检验报告证明)

2.1.1、 频率：≥400KHZ；

2.1.2、 标称电功率：50KW；

2.1.3、 管电压可调范围：≥40-150KV；

★2.1.4、 最大输出电流：≥640mA(提供使用说明书证明)；

★2.1.5、 短曝光时间： 1ms-8S(提供使用说明书证明)；

★2.1.6、 最大电流时间积：≥640mAs；

2.1.7、高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数（无高压控制面板）。

2.2.平板探测器：

★2.2.1、 材料：碘化铯+非晶硅，即：CsI+a-Si(提供使用说明书证明文件)；

2.2.2、 结构：整板移动式平板探测器,尺寸≥14×17英寸；

2.2.3、 总像素：≥780万；

★2.2.4、 最小像素尺寸：≤140um(提供使用说明书证明文件)；

2.2.5、 有效数据位数：≥14bit；

2.2.6、 最大空间分辨率：≥3.6lp/mm；

2.2.7 、从曝光到获得预示图像的最短时间：≤5s；

2.2.8、 平板探测器重量≤3.5kg；

2.2.9、 平板探测器表面承重：≥100kg。

2.3. X射线管：

2.3.1、 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm；

2.3.2、 焦点功率：≥50kW；

2.3.3 、最大阳极热容量：≥230kHU。

2.4. X射线管支撑装置：

2.4.1、 类型：落地式、非U臂或UC臂机架；

2.4.2、 无需天轨即可完成安装；

2.4.3、球管沿水平轴旋转≥±180°；

2.4.4、 球管沿球管轴旋转≥30°；

2.4.5、球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°；

2.4.6 、球管立柱纵向移动范围≥1700mm；

2.4.7 、球管垂直移动范围≥1200mm。

2.5. 摄影床：

★2.5.1、 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定；

2.5.2、 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm；

2.5.3 、床面尺寸：≥2100×800mm；

★2.5.4、 承重：≥200kg(提供使用说明书证明文件)；

2.5.5、 固定滤线栅栅密度≥40L/cm ；

2.5.6、 固定滤线栅尺寸≥470×450mm；

2.5.7、 探测器托盘覆盖范围≥580mm。

2.6. 立式平板探测器摄影架：

2.6.1、 固定滤线栅栅密度≥40L/cm；

2.6.2、 固定滤线栅尺寸≥470×450mm；

2.6.3、 探测中心垂直移动范围≥1400mm。

2.7. 限束器：

2.7.1、 固有滤过(100kV):1.0 mmAl；

2.7.2 、可调式附加滤过：0.5/1.0 mmAl；

2.7.3、 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm；

2.7.4 、最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm。

2.8.图像采集工作站：

2.8.1、 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件；

2.8.2、 一体化工作站，各功能非模块设计；

★2.8.3、 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（提供彩页资料证明材料）；

2.8.4、 操作系统：Windows，全中文操作界面；

2.8.5、 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥500G，液晶显示器：≥19″；

2.8.6、 病人数据输入：鼠标、键盘；

2.8.7、 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能；

2.8.8、 具备患者信息登记、编辑功能；

2.8.9、具备曝光参数调节功能；

2.8.10、 具备3D投照体位示意图；

2.8.11 、具备SID距离显示；

2.8.12、 图像显示/查看/处理；

2.8.13、 胶片打印排版；

2.8.14、 图像删除原因统计功能等。。

3、质量保证、售后服务要求：

3.1. 投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保二年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800服务热线。

3.2. 投标从产品最终验收合格之日起，主机保修不少于24个月，并由厂家出具相关服务承诺书。

3.3. 响应：供应商应保证在2小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

★3.4. 制造商提供“云服务”功能，能对设备进行软件升级及故障分析（提供彩页资料证明材料）。

★3.5. 制造商在四川设有厂家直属或授权客户服务中心，提供维修站地址、营业执照、工程师人员名单、学历证书、“用户服务”劳动合同等材料。

（二）床旁监护仪相关要求：

1.监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计），坚固耐用，；

2.主机平放具备10度屏幕仰角，方便医护人员观察监测界面；

★3.采用≥10寸彩色LED显示屏，7通道波形显示，可选配触摸屏；

4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

5.心电监测功能采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高；

6.ECG采用多导联同步分析技术，有效减少监护仪的误报警和漏报警等情况的发生，避免临床决策失误；

7.具备智能导联脱落监测功能；

8.支持不少于20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）；

9.心电支持QT/QTc分析功能；

★10.采用的数字血氧探头和监护仪主机必须是相同品牌的，以保证血氧监测的兼容性和准确性，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

★11.NIBP收缩压范围: 成人：25-290 mmHg；小儿：25-240 mmHg；新生儿：25-140mmHg；

舒张压范围：成人：10-250 mmHg； 小儿：10-200 mmHg；新生儿：10-115mmHg；

平均压范围：成人：15-260 mmHg；小儿：15-215 mmHg；新生儿：15-125mmHg；

12.脉率范围：30-300 bpm；

★13.可选配的无线WiFi模块，既可以支持2.4G也可以支持5G频段，连接中央工作站；

14.标配一块锂电池，单块锂电池续航能力不低于4小时，同时可选配高容量锂电池，单块高容量锂电池续航能力不低于6小时；

15.支持血压动态分析功能，针对最近24小时的所有NIBP测量数据进行基本的统计分析，并支持显示和打印；

16.血氧探头支持IPX7防水，可支持水下测量；

17.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性，同时支持血氧和血压同侧监测；

18.NIBP袖带采用超声缝合无内胆设计，能够进行水洗清洁和侵泡消毒；

★19.采用收纳盒设计，使附件管理更加高效；

20.可保存1200小时的趋势数据；48小时全息波形回顾；1800个报警事件；128个心律失常事件；1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

21.可升级3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印、条码扫描枪；

★22.监护仪材料防火等级可达最高V-0级别，通过UL防火测试，提供UL认证材料；

23.通过ETL安全认证、CE认证、SFDA认证，提供证明材料。

24.数量：1套。

（三）高端插件式监护仪相关要求：

1、监护仪外形结构：

★1.1、插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者，全年龄阶段患者；

1.2、不小于12寸彩色LED背光显示，屏幕5°倾斜，彩色高分辨率达800*600，7通道波形显示；

1.3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息，可选配触摸屏；

1.4、整机采用无风扇设计，为临床提供更加高质量的治疗环境。

2、监测参数：

2.1、标准配置参数：标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，3/5导心电测量；

★2.2、心电采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高；

2.3、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

2.4、无创血压监测，可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性；

2.5、选配参数：可选Nellcor血氧算法；

★2.6、支持不少于23种心律失常分析算法；

★2.8、血氧监测标配支持PI参数；

2.9、配置呼吸末二氧化碳模块监测；

★2.10、可升级有创血压监测。

3、系统功能：

3.1、支持中/英文字符输入；

3.2、具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算；

★3.3、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾；

3.4、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；

3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

3.6、低功耗，锂电池供电时间: 4h；

★3.7、支持有线、无线、混合遥测联网，可接入同一品牌中央监护系统，为临床节约成本；

3.8、支持3通道记录仪，可支持外接打印机A4打印。

4、其它要求：

★4.1、通过ETL安全认证，SFDA认证；

★4.2、在四川有专业的售后维修机构，提供分证明文件；

4.3、主机不低于3年保修期；

4.4、数量：一套。

- 第四包：输液泵、婴儿培养箱

- 输液泵相关要求：

1.产品名称：输液泵；

2.泵送方式：指状蠕动式；

★3.输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计；

4.输液速度：1-1100ml/h；

5.输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调；

★6.泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%；

7.输液量预置：1-9999ml；

8.KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）；

9.声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警；

10.其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除；

11.气泡探测方式：超声波检测式；

12.护士呼叫接口：选配；

13.电源电压AC：220V±22V/50Hz±1 Hz、

电源电压DC：9.6V±1.6V；

14.功耗：20VA；

★15.电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶；

16.工作环境温度：﹢10-﹢40℃；

17.工作环境湿度：30%-75%；

18.大气压力：700-1060hpa；

19.外型尺寸：176mmx128mmx225mm；

20．重量：≤3KG；

21.安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型；

22.适用范围:适用于对患者普通输液之用。

23.数量：5套。

（二）	婴儿培养箱相关要求：

（1）产品功能：

1、★具有箱温和肤温两种温度控制模式；具有湿度显示功能；

2、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能；

4、婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；

5、★嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；（需提供注册证明）

6、★采用有机玻璃；双层恒温罩，自动风帘装置；

7、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

8、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；前面板具有温度校正功能；

9、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

10、具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；

11、★采用低噪音的无刷直流电机。

（2）★基本配置：主机，传感器盒，皮肤温度传感器，机柜，配置：黄疸治疗装置灯管光源（需提供注册证明）

（3）主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/50Hz输入功率：≤850VA；

2、控温方式：箱温和肤温两种温度控制；

3、箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃），肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）；

4、★箱温和肤温显示温度范围：5～65℃升温时间：≤30min；

5、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

6、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调；

8、★婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）（需提供注册证明）；

9、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、系统故障等；

10、★湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度显示精度：±5%RH内；

11、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；

12、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分 (配置黄疸治疗装置时)；

13、★重量显示精度：±1%内（配置称重装置时）（需提供注册证明）；

14、使用环境要求：环境温度：20℃~30℃，环境风速：< 0.3m/s；

15、★产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证；

（4）数量：2套。

注：本项目：质保期为验收之日起3年。付款方式：详见本文件“第八章  政府采购合同主要条款”。