A包变更后的技术参数

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求（技术指标、配置） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 液质质联用仪 | 1 | 用于有机化学污染物的分析，如农、兽药残留、兴奋剂分析，违禁添加药物分析，环境中有毒、有害物质等的准确定性、定量分析。 一、液相色谱部分 1、二元泵四溶剂高压梯度泵：最大操作压力：≥18000psi。 1.1流量精度：< 0.08%， 1.2流速准确度：±1.0%， 1.3流速范围：10－2000uL/min 1.4梯度洗脱：0-100% 1.5最小递增率为0.1%； 1.6混合精度：±0.2%，不随反压变化； 1.7滞后体积：<100µL，不随反压变化（包括混合器及自动进样器管路及系统管路体积计算在内），控制软件内含10种以上的梯度变化曲线，可自动设定梯度变化曲线。 1.8带6通道在线脱气装置(可通过配置外置脱气装置达到6通道)。 1.9溶剂数量：4种。 1.10带柱塞杆自动清洗装置。 2、自动进样器：90位以上自动进样器， 2.1进样体积范围：0.1-10μL， 2.2交叉污染：<0.004%。 2.3样品室温度准确性：±0.5℃ 3、柱温箱温度范围：室温上5℃–90℃，0.1℃为增量。 二、质谱部分 1、三级四极杆质量分析器，配备ESI源和APCI源或ESCI复合源。离子源后部具有离轴的离子传输装置，在离子进入四极杆之前以消除干扰、降低背景；在碰撞室或第二个四级杆应具有离子富集的定性功能。 2、离子源具有控温区域，离子源可加热，600度或以上，提高脱溶剂化效果。 3、分辨率：全质量范围内2.5M， FWHM峰宽连续可调； 4、MS1和MS2同时有预四级杆，能消除质量歧视，保证质量数范围质量范围：至少10amu到1850amu；质量稳定性：全量程范围≤±0.1 amu/24hr。 5、扫描速度：全量程不低于10000amu/s。 6、动态线性范围：≥106。 7、MRM 离子驻留时间：1ms。 8、正负离子切换时间：优于或等于100ms。 9、 ESCI和APCI源，可接受100%水的流动相，流量范围：ESI和APCI 源均不应低于2000 ul/min。 10、灵敏度： ESI源正离子MS/MS灵敏度：1pg利血平，测量m/z 609>195，信噪比＞280000：1（峰－峰）； 连续进样10针定量离子峰面积相对标准偏差优于3.0%。 负离子：1pg氯霉素，m/z 312>152，信噪比>180000：1（峰－峰）。 连续进样10针定量离子峰面积相对标准偏差优于5.0%。 11、扫描方式：具有全量程扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描等。 12、真空系统：高真空部分由无油分子涡轮泵系统提供，具有断电保护系统；2个独立、大抽速的抽溶剂前级机械泵组成的低真空系统。 13、质谱仪上带有可自动切换流动相到质谱和废液的切换阀。 14、检测器应为电子倍增管或光电倍增管（包用十年，十年内免费更换，提供厂家承诺书原件。） 三、数据处理和控制系统 1、一套软件控制液相色谱系统和质谱系统以及数据处理系统；提供工作站一台；激光打印机一台； 2、具有自动仪器校正和方法开发功能； 3、谱图库：免费提供三重四级杆质谱方法，大于1000种化合物，并可以随时免费更新升级； 四、原装进口氮气发生器（内置空压机） 1、氮气流速：2×32L/min @100psi，最高纯度可达99.5% 2、采用超细化中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高，环保、无噪音 3、一台气体发生器内含有两路独立控制的供氮系统，可同时满足两台LCMSMS的用气需求 五、消耗品及附件 1、可供1年使用的质谱部分易耗品及备件，包括取样锥孔2套或进样毛细管6根。自动进样瓶1000个。超高效液相色谱在线过滤器2个，可更换滤片10个；进样针及针座1套。 2、10kva UPS电源一个，断电可自动切换，断电后可延续供电1小时。进口真空泵两台。赶酸加热装置≥40孔一台。 六、售后服务要求 1、提供及时的原厂技术服务，包括技术支持，应用支持和售后服务等，外购部件也需帮助联系提供原厂售后服务。 2、安装服务：签定合同一周内，供方向使用方提供安装前准备材料。到货后，供方将派工程师到使用方实验室进行系统安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。安装和培训的总时间为不少于5个工作日。 3、技术服务： 1）培训名额：使用方4人免费到供方的技术中心培训。 2）培训内容包括：仪器工作原理、结构、仪器操作步骤、实验程序、软件操作、仪器维护和简单维修等。 3）技术服务终身免费，8小时响应，上门时间不超过24小时（须有厂家盖章承诺）。 4、维修服务： 1） 保证零配件十年供给，要求有厂家盖章承诺。仪器终身维护，供方负责维修工作，并派专人负责各项事宜。 2） 维修24小时响应，24 小时内用电话，电子邮件或传真答复指导。如果电话，电子邮件或传真指导不能解决问题，服务工程师将在48小时内到达甲方实验室解决问题。 - 投标时分别列明液相色谱、质谱仪器一年的维保费用（不包含在总报价中）。 5、验收合格后1年质保期，质保期结束前由卖方免费进行五次仪器的保养和维护（须有厂家盖章承诺）。 6、提供检定校准证书。 |