武安市第一人民医院医疗设备采购项目

九至十六标段

招 标 文 件

项目编号：BHZB20170009-（9-16）

采 购 单 位 : 武安市第一人民医院

采购代理单位: 邯郸市博豪招标咨询有限公司

制 作 日 期： 2017年2月

目   录

第一部分、综合说明

第二部分、投标人须知

第三部分、技术规范及要求

第四部分、合同主要条款

第五部分、评分标准与定标原则

第六部分、投标文件格式

第七部分、补充答疑

说明：本招标文件共56页，投标人在领取招标文件时请自行核对，如发现缺页错装等情况，请于购买招标文件之日起3日内向采购人或招标代理机构提出。如未提出，所有责任及由此造成的一切后果由投标人负责。

第一部分 综合说明

邯郸市博豪招标咨询有限公司受武安市第一人民医院的委托，对武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段通过公开招标的方式选择合格的供应商。

一、项目名称：武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段

二、采购主要内容：

九标段：车载呼吸机、便携式电动心肺复苏仪、心电监护仪

十标段：口腔全景机、微生物鉴定系统、染色体核型分析系统

十一标段：移动式X射线成像系统

十二标段：臭氧治疗仪、骨密度仪

十三标段：输尿管肾镜（软镜）

十四标段：超声刀

十五标段：经鼻高流量仪及新生儿黄疸治疗仪

十六标段：纤维支气管镜具体内容以采购配置单为准。

三、供货日期：九标段至十六标段签订合同后30日历天；

四、供货地点：武安市第一人民医院

五、质量要求:合格

六、质保期：至少1年（技术条件中有特殊要求的依据响应的质保期）

七、报价方式：清单报价（人民币）

八、开标时间：九至十六标段：2017年3月1日上午9时30分

- 投标文件递交截止日期：九至十六标段：2017年3月1日9时30分； 逾期送达的投标文件将被拒绝。

十、投标书送达地点：武安市公共资源交易中心三楼开标室

十一、有关说明

1、投标报价：各投标人应根据招标文件中的有关要求、依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制投标报价。

2、投标报价组成：

2.1每个项目的报价必须是唯一的。如出现不唯一或书写错误，报价将视为无效报价；

2.2供货期间的所有风险由投标人自行考虑，投标报价应包括：采购费、包装运输费、装卸费、培训费、安装调试费及各项税金等其他交付采购人使用前的一切费用。

3、付款方式：双方约定。

4、请说明对技术和商务条款的响应程度，并说明对售后服务的承诺。

5、采购代理服务费由中标人支付，收费标准按国家计价格[2002]1980号文件规定的标准（货物采购类）执行。

6、代理机构联系方式：

代理机构：邯郸市博豪招标咨询有限公司

地    址：邯郸市丛台区联防路183号德源大厦2412室

联系电话：0310-5701067   联 系 人：赵艳霞

第二部分  投标人须知

一  总   则

1. 投标人资格：

1.1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件及其他相关法律、法规和政策规定的条件；并提供上一年度审计报告（2016年）或近三个月的财务状况报表，依法缴纳税收和养老保险证明的证明材料，参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违纪记录的书面声明；

1.2.具备合法有效的营业执照（具有与采购内容相适应的生产或经营范围）、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证;

1.3 .供应商为生产厂家须具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》及医疗器械注册登记表，且注册证应与投标产品型号一致。

1.4. 供应商为代理、经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》、产品制造商或上级代理商针对本项目的唯一“销售授权书”、售后服务承诺书及相应的资质证件（复印件加盖授权单位公章），所代理产品的生产厂家应具有相应的医疗器械生产企业许可、《医疗器械注册证》及医疗器械注册登记表，且注册证应与投标产品型号一致。

1.5.同一品牌同一型号产品只接受一家生产商或代理、经销商参加投标，以优先接受报名并领取招标文件的为准，不再接受其他生产商或代理、经销商报名。

1.6. 法定代表人参加投标的，应提供营业执照和法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证。

1.7. 供应商具备良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施。

1.8. 检察机关开具的行贿犯罪档案查询结果告知函。

本项目不接受联合体报名

2. 投标费用

2.1参加投标的单位应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2.2投标人可自行了解项目相关情况，采购人准予提供方便，由此所发生的费用由投标人自行承担。

- 3. 合格的货物和相关服务

3.1 本采购项目为武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段的采购，本项目中所提供的货物必须是全新的。

3.2 本项目中所提供的货物及相关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.3投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用本项目中所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

二  招标文件

4.招标文件

参加投标的单位应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其责任与风险应由投标供应商自行承担。并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1 供应商在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的供应商，均应在收到招标文件3日内以书面形式通知代理机构。如在规定时间内未提出，则视为供应商已取得完整有效的招标文件，由此引起的投标损失自负。

5.2不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，代理机构将视情况，确定采用适当方式予以澄清或答复，并在认为必要时，将书面答复发给已购买招标文件的所有供应商。澄清记录作为招标文件的组成部分，对供应商起约束作用。

5.3供应商在规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件或清单无疑问，采购人对其提出的问题可以不作解释。

6.招标文件的修改

6.1在提交投标文件截止日期前15天，采购人或代理机构可主动地或在解答各投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标单位，并作为招标文件的组成部分。

6.3 为使投标人在编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构与开标前3日书面通知所有投标人，并发布顺延公告。

三、投标文件的编写

7.投标文件的编写

参加投标的单位应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

8. 编制投标文件的语言及计量单位

8.1 各投标单位与采购代理机构就有关招标、投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件组成部分

参加投标的单位编写的投标文件应包括以下内容：

9.1诚信承诺书

9.2 投标函

9.3投标报价汇总表（以人民币报价）及后期配件耗材耗材报价表

9.4法人证明、法人代表授权委托书及被委托人身份证复印件

9.5投标保证金收据(复印件)

9.6供应商企业资质证明文件

9.6.1企业法人营业执照副本

9.6.2税务登记证

9.6.3组织机构代码证副本

9.6.4《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》

9.6.5针对本项目的“销售授权书”、售后服务承诺和授权厂家资质证明文件

9.6.6 《医疗器械注册证》及医疗器械注册登记表

9.6.7检察机关出具的行贿犯罪档案查询证明

9.6.8财务状况、完税情况及养老保险的证明材料

9.6.9其他证明材料

9.7经营业绩一览表

9.8 本项目拟参与人员及培训计划进度安排

9.9货物清单报价表

9.9.1投标总价

9.9.2投标货物一览表

9.9.3投标货物技术偏离情况表

9.9.4货物简要说明（包含质量保证措施及设备参数先进性、可靠性等）

9.10售后服务承诺书及其它有必要说明的材料

9.11质疑书格式

9.12参加投标的单位认为有必要的其它资料

10.投标文件的有效期

10.1 自投标截止日之日起60天内有效。

11.投标文件的书写要求

供应商必须严格按照招标文件的各项规定和格式编制投标文件，可以增加文字说明和描述，否则将视为无效投标。

11.1投标文件的正、副本须用不褪色的墨水书写或打印。

11.2投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应加盖公章并由法人代表授权人签字。

11.3投标文件必须采用A4纸胶装成册，加盖投标单位公章；

11.4投标文件要求处均应加盖投标供应商单位公章并由供应商的法定代表人或其授权委托人签字；

11.5投标文件的副本可采用正本的复印件，但副本封面应加盖投标供应商单位公章并由供应商的法定代表人签字（盖章），且内容应与正本内容一致；

11.6 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定为废标。

11.7投标文件的份数：一式5份。正本１份，副本4份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样。

11.8所有涉及法定代表人姓名、法定代表人授权委托人姓名、采购人名称、代理机构名称、供应商名称、报价中出现缺字、多字、错别字等，都将视为无效投标。

12. 投标保证金

12.1 投标人应在开标前一天提交人民币：九标段：柒万元整（7万元）；十标段：陆万元整（6万元）；十一标段：伍万伍仟元整（5.5万元）；十二标段：壹万伍仟元整（1.5万元）；十三标段：壹万肆仟元整（1.4万元）；十四标段：壹万肆仟元整（1.4万元）；十五标段：壹万贰仟元整（1.2万元）；十六标段：壹万贰仟元整（1.2万元）的投标保证金(商务需求中有特殊要求的以商务要求为准)，并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第12.7条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列形式：

汇款（必须以转账形式交纳到指定账户，且应当从该投标单位基本账户转出，一经发现非从基本账户交纳，投标无效，一切后果自负；在交纳时，需注明保证金项目名称，不接受以任何个人名义交纳的投标保证金。请携带银行相关单据到武安市公共资源交易中心财务科换取收据，凡无收据者视为无效投标人）

12.3.1到账时间：投标截止日前 1 个工作日下午17：00时前到达指定账户；开标时以出示收据原件为准。

12.3.2投标保证金有效期：同投标有效期。

12.3.3武安市公共资源交易中心财务科电话：0310-5688033

12.3.4开户名称：武安市公共资源交易中心

（1）开户行：武安市农村信用联社股份有限公司

账号：068880122000081168

行号：402129500018

（2）开户行：建行武安市支行

账号：13001646108050511492

行号：105129561083

注：以上两个账户，投标人选择其中任意一个缴纳投标保证金

12.4 凡没有根据本须知第12.1和12.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

12.5 未中标的投标人的投标保证金，未中标单位的保证金将在中标公告发布后5个工作日内原额退还投标人。

12.6 中标人的投标保证金，中标人与采购人签订书面合同后5日内退还。

注：退还时需持保证金收据原件，到公共资源交易中心财务科退取，中标人退还时还需另持正规备案的合同原件。无论以何种方式交纳的投标保证金，一律转账形式退还至投标单位原账户。

12.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2) 中标人在规定期限内未能签订合同；

3) 中标人在规定期限内未能交纳中标服务费；投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

四 、 投标文件递交

13. 投标文件的密封与标记

13.1 各投标单位应将投标文件正本和副本一并装入文件密封袋内加以密封，将投标文件密封袋封面（格式见招标文件第六部分）粘贴在密封袋外，封面与密封袋粘贴接缝处应加盖公章、法人印章、法人签字作为骑缝章。如果未按上述规定进行密封和标记，代理机构对投标文件不予接收，而且对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

13.2封口处应有投标法定代表人的签字及投标单位公章。并注明“  年  月  日  时  分前不准启封”字样。

- 13.3 未按本须知要求密封、标记提交的投标文件，采购人及采购代理人不对其后果负责。投标人在规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

- 14.投标文件的修改与撤回

14.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

14.2 投标人的修改或撤回通知应按规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

14.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照招标文件规定被没收。

15.投标文件的有效性

15.1 开标时投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

15.1.1 投标文件在投标截止期之后送达或者未送达指定地点的；

15.1.2 投标文件外封套未按招标文件要求密封与标记的；

15.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

15.2.1 投标函及投标报价表未按规定格式填写或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

15.2.2投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

15.2.3投标文件未实质上响应招标文件的；

15.2.4投标文件正本除封底、目录外，其余每一页（包括封面）未加盖投供应商单位公章的；

15.2.5投标文件副本封面未加盖投标供应商单位公章或供应商的法定代表人未签字的；

15.2.6 投标人未按招标文件要求足额缴纳投标保证金的；

15.2.7投标人投标报价超出招标文件规定的上拦标价的。

五 开标、评标、定标

16. 开标

16.1 采购代理机构按本招标文件规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

16.2供应商的法定代表人或其授权委托人必须参加开标会，参加开标的法定代表人或其授权委托人并签到以证明其出席；

16.2.1法定代表人参加投标的，法定代表人未能出示本人身份证原件的,其递交的投标文件将被视为无效投标文件。

16.2.2授权委托人参加投标的，授权委托人未能出示本人身份证原件的、投标单位法定代表人授权委托书原件的，其递交的投标文件将被视为无效投标。

16.3公开唱标时将投标文件正本“投标报价汇总表”中内容公开。

16.4按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按招标文件规定确定为无效的投标文件，不予送交评审也不退回投标人。

16.5开标程序：

16.5.1 开标会由采购代理机构主持；

16.5.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

16.5.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

16.6采购代理人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

16.7采购代理人对开标过程进行记录，并存档备查。

17.评标委员会与评标

17.1评标委员会：采购人根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定组建评标委员会。由技术、经济有关方面的专家和采购人代表组成。

17.2评标：评标将在保密状态下进行，评标委员会将根据本招标文件所规定的评分办法对各投标单位的投标文件评审。

17.3投标文件的评审、比较和否决

17.4评标委员会将按招标文件规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

17.5 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

17.6评标委员会经评审，认为所有投标人都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人可依法重新组织招标。

17.7评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

18.定标

18.1评标委员会按招标文件及评标办法进行评标，评委对各投标人进行评分，汇总商务和技术得分。按得分高低排列顺序推荐得分最高者为第一中标候选人。

18.2采购人确定得分最高者为第一中标候选人。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.3排名第一的中标候选人因故放弃中标或不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人候选人，以此类推。

18.4开标结果将在中国政府采购网、河北省政府采购网、邯郸市政府采购网、武安市公共资源交易中心网等媒体公示，在在公示期间若有对中标供应商的反映，并经核实反映情况属实，将取消其中标资格，由预中标候选人（综合得分次低且报价未超出采购预算的供应商或超过了采购预算，采购人有能力支付的供应商）替补，以此类推。也可以重新开展采购活动。

19.质疑与投诉

供应商对政府采购活动事项有质疑的，可以向采购人或采购代理机构提出询问或者质疑。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者没有答复的，可向武安市财政局政府采购办投诉。质疑或者投诉要事实清楚、证据充分，质疑或者投诉材料必须包含质疑或者投诉内容、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有公开的招标文件的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理；对捏造事实、陷害诬告、破坏政府采购工作的，将向政府采购办提议列入政府采购黑名单。

六、合同的授予

20.合同授予标准

20.1 本采购项目采购合同将授予按第18.1款所确定的中标人。

21.中标通知书

21.1 中标人确定后，采购代理人将于15日内向武安市政府采购办公室提交本次招标情况的书面报告。

21.2中标结果公示6个工作日后，采购人向中标人发放中标通知书。采购人将在发出中标通知书的同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

22、合同协议书的签订

22.1 采购人向中标人发出中标通知书之日起30日内，按招标文件规定和中标人的投标文件的承诺订立书面供货合同，采购人和中标人不再进行订立背离合同实质性内容的其它协议。

22.2中标人如不按招标文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

22.3 如果中标人不能达到招标文件要求、投标文件承诺或合同条款规定的其它内容，采购人有权解除合同，且不承担任何违约责任。

22.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第三部分  技术参数要求

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 单位 | 总控制金额（万元） | 备注（） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 车载呼吸机 | 5 | 台 | 355 | 160万元 | 另附 |
|  | 便携式电动心肺复苏仪 | 5 | 台 |  | 115万元 | 另附 |
|  | 心电监护仪 | 2 | 台 |  | 80万元 | 另附 |
| 10 | 口腔全景机 | 1 | 台 | 300 | 120万元 | 另附 |
|  | 微生物鉴定系统 | 1 | 套 |  | 90万元 | 另附 |
|  | 染色体核型分析系统 | 1 | 套 |  | 90万元 | 另附 |
| 11 | 移动式X射线成像系统 | 1 | 套 | 290 |  | 另附 |
| 12 | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 78 | 38万元 | 另附 |
|  | 骨密度仪 | 1 | 台 |  | 40万元 | 另附 |
| 13 | 输尿管肾镜（软镜） | 1 | 台 | 70 |  | 另附 |
| 14 | 超声刀 | 1 | 套 | 70 |  | 另附 |
| 15 | 经鼻高流量仪 | 4 | 台 | 62 | 30万元 | 另附 |
|  | 强光疗新生儿黄疸治疗仪（冷光源） | 4 | 台 |  | 32万元 | 另附 |
| 16 | 纤维支气管镜 | 1 | 台 | 60 |  | 另附 |

备注：以上技术参数中如有涉及专有型号及品牌的特定描述，该技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整并说明调整的理由；

第四部分  合同主要条款

甲方（采购用户采购方）：                                  合同编号：

乙方（投标中标供应方）：                                  签约地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及       年   月   日武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列                               及负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、合同总价和支付方式

2.1合同总价：总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2.2支付方式：双方约定。

2.3 乙方开户银行：                         ；乙方账号                        。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。

5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货：

5.2.1 乙方交货时间：根据甲方需求。

5.2.2 乙方交货地点：武安市第一人民医院指定交货地点。

5.3 合同设备的安装调试：

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收：

5.4.1中标设备安装调试，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间,验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时中标公司的产品与招标文件要求不符、配件不全的；包装残损、已经开封、不是出厂原包装的，采购方不予接受。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（用户单位验收之日起计算）。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由河北省或邯郸市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1  不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2  签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除，不足部份，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同采购金额5%的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。在乙方未能交货   天后，视为其不能交付货物，甲方将有权终止合同并提出进一步索赔的权力。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或采购人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，财政局一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

13.2.1中标人提交的投标文件

13.2.2 中标通知书；

13.2.3其他相关投标文件。

13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：               单位                           乙方：       　　        公司

签约代表：                                              签约代表：

地址：                                                  地址：

电话：　　　                                            电话：

签约日期：年   月   日                             签约日期：  年    月    日

第五部分 评分标准、定标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合本项目的实际情况，本着保护竞争，维护公正性、公平性和严肃性，特制定本评分标准和定标原则。

一、评标程序

1、初步评审

1.1 首先对各投标单位进行资格审查，只有通过资格审查的投标单位的投标文件才能确进入到下一个评审程序。具体资格审查内容见：资格审查评审表。

1.2 按招标文件中评审办法，对其投标文件进行商务和技术评审、综合评价。

2、综合评审

2.1本项目上拦标价人民币 九标段：355万元；十标段：300万元；十一标段：290万元；十二标段：78万元；十三标段：70万元；十四标段：70万元；十五标段：62万元；十六标段：60万元；不设下拦标价。投标总报价在上拦标价以下的投标报价为有效报价，超出上拦标价的投标报价为无效报价。

2.2  评标办法

本次评审采用综合评分估法。评标委员会综合考虑供应商所报货物价格、质量、功能、交货及安装日期、售后服务承诺、公司实力等各项因素，按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标难，得分最高”的方法对各供应商进行评审，择优选择供应商。在全部符合招标文件要求的情况下，以得分最高的作为确定成交供应商的条件。

2.3、评审标准附后

| 序号 |  | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 全部符合招标文件要求情况下，有效投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100. |
| 2 | 后期配件耗材报价 （5分） |  | 根据后期配件耗材的价格以及后期配件耗材的技术参数及使用合理性酌情给分。 |
| 3 |  | 公司实力（0-3分） | 根据公司规模、供货能力和资质情况进行综合评价打分。 |
| 4 |  | 培训计划（0-5分） | 培训计划是否完善合理进行综合评价打分。 |
| 5 |  | 质保期及售后服务承诺（0-10分） | 售后服务承诺细致，完善、科学性进行综合打分。 在用户要求质保期（1年）基础上每增加半年递增0.5分，最高得分2分。 |
| 6 |  | 业绩（0-2分） | 投标单位同类供货业绩，每提供1个得1分。（合同或中标通知书原件为准） |
| 7 |  | 对招标文件“技术规格及要求”的响应程度及性能符合性（0-20分） | 优（10.00～20.00分）：投标产品性能指标优于招标文件要求，配置合理完整，配套零部件质量好。 良（5～9.99分）投标产品性能指标符合招标文件要求，配置完整，配套零部件质量优良。 中（0～4.99分）投标产品性能指标符合招标文件要求，配置完整，配套零部件质量合格 |
| 8 |  | 技术先进性和可靠性 （0-10分） | 优（9.00-10.00分）：产品设计及配置先进；可靠性高，实用性、耐用性好 良（5.00～8.99分）：产品设计及配置较为先进；可靠性较高，实用性、耐用性较好 中（0～4.99分）：产品设计及配置一般；可靠性一般，实用性、耐用性一般 |
| 9 |  | 使用操作及维护保养（0-10分） | 优（9.00-10.00分）产品操作、使用非常简单，保养、维修非常便利； 良（5.00～8.99分）：产品操作、使用较为简单，保养、维修较为便利； 中（0～4.99分）：产品操作、使用较为复杂，保养、维修不便利； |
| 10 |  | 其它服务承诺（0-5分） | 优：4.00-5.00分 ； 良：2.00-3.99分 ；中：0.01-1.99分 ，无：0分； |

注：评委打分时可以精确到小数点后两位。

2.4评标期间

评标期间是指从开标以后评标委员会开始进行正式评审至评标结果网上公示。（不得超过投标有效期结束前一个月）

二、定标原则：

1、定标原则：采购人确定得分最高者为第一中标候选人。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若第一中标候选人单位因故放弃中标，则综合得分排名第二中标候选人为中标候选单位，依次类推。

2、 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

4.中标人在与采购人签订合同前必须提供相关产品的实物样品（以采购人要求为准），以供采购人核实；若中标人拒绝提供，则视为自动放弃第一中标候选人资格，第二中标人为第一中标候选人，以此类推。

第六部分 投标文件的格式

### 投标文件密封袋封面格式

武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段

投 标 文 件

投标单位：               (公章)

投标日期：

标书类型：正本（  ）套   副本（  ）套

注：投标文件于投标截止时间2017年   月   日    分前不得启封。

投标文件封面

正本/副本

武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段

投 标 文 件

招 标 人：

项目名称：

项目编号：

投标单位：                             (公章)

法定代表人：                           (签字)

编制时间：

附件一：诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

邯郸市博豪招标咨询有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次采购活动中有以下情形的，愿意接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购单位或责任人行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商谈判或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响采购继续进行的；

（七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）擅自在合同履行有效期内降低中标货物配置、技术指标等级或质量等级、更换品牌、弄虚作假等或终止政府采购合同的；

（十一）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十二）与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同的数量、配置、技术要求、质量、服务标准等进行虚假验收的；

（十三）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修后期配件耗材价格（高于市场平均价）的；

（十五）投标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十八）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

附件二：投标函

投 标 函

邯郸市博豪招标咨询有限公司：

我们收到贵公司招标文件，经详细研究，我们决定参加武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段的投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并为之负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供所需系统及技术服务。

投标报价为人民币（大写）                  （小写）

2、我方提交投标文件份数为：投标文件正本一份，副本四份。

3、如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成供货任务。

4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料。

5、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，我们认为你们有权按照《中华人民共和国政府采购法》及招标文件的评分标准和定标原则确定中标单位。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们同意按招标文件文件规定已交纳保证金           元，如我方中标同意缴纳采购代理费同时完全遵守邯郸市博豪招标咨询有限公司的各项规定。

8、我方的投标文件在投标截止后60天内有效。

9、如果我方中标，我方同意按本招标文件规定向采购代理单位交纳招标代理服务费。

10、所有有关投标的函电，请按下列地址联系：

投标人 ：（公章）             法定代表人：（签字）

地    址：                    邮    编：

电    话：                    传    真：

年   月   日

附件三：①报价汇总表

投 标 报 价 汇 总 表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单套 价格（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 供货周期：合同签订后 日历天内供货完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货质量： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，中标后采购人不再另行支付。

②后期配件耗材耗材报价表：

后期配件耗材价格表 （人民币含税价）

| 序号 | 后期配件耗材名称 | 全新价格 | 交换价格 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进所报报价；不再另行多余支付。

2.后附后期配件耗材的使用合理说明

附件四：法人代表授权书、法人证明

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：    年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

身份证号：

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：   年   月   日

法人代表授权书

本授权委托书声明：

我      (姓名)系                         (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                 (单位名称)的       (姓名)为公司代理人，以               公司的名义参加武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段的招标投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：               （签字）   性别：            年龄：

身份证号：                                   职务：

投标单位：（公章）                        法定代表人：（签字）

日期：     年    月    日

法人身份证复印件 法定代表人委托人身份证复印件

注：开标会上需出示法人代表授权书，且开标会时出示的须与投标文件内格式一致，如法定代表人参加投标，无需提供。

附件五：投标保证金收据

投标保证金收据(复印件)

票据复印件或扫描件

注：开标会时需出具原件

附件六：公司各项资质证明文件

供应商企业资质证明文件

附件七：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 金额 | 合同时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（公章）                    法定代表人（签字）：

年    月    日

备注：后附业绩合同、验收证明复印件

附件八：本项目拟参与人员及培训计划进度安排

一、本项目拟参与人员名单

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：拟参与人员包括所有涉及法人或委托人、技术支持人员、售后服务人员等。

二、培训计划进度安排

（供应商自行编辑）

附件九：货物清单报价表

武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段

货物清单报价表

投 标 人：                      （单位盖章）

法定代表人：                      （签字）

编制时间：      年  月  日

目     录

一、投标报价说明

二、投标总价

三、投标货物一览表

四、投标货物技术偏离情况表

五、货物简要说明（包含质量保证措施及设备参数先进性、可靠性等）

一、投 标 报 价 说 明

1．本报价依据本系统投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2．货物清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括货物价格、关税、货物运输到合同指定地点的费用、安装调试、技术培训等。

3．本报价的币种为人民币。

二、投标总价

采购单位：武安市第一人民医院

项目名称：武安市第一人民医院医疗设备采购项目九至十六标段

投标总价（小写）：                             .

（大写）：                              .

投标人：                                 （盖章）

法定代表人：                              （签字）

编制时间：          年    月   日

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 投标货物一览表

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

四、投标货物技术偏离情况表

| 序号 | 设备名称 | 采购设备技术参数 | 投标设备技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

五、货物简要说明（包含质量保证措施及设备参数先进性、可靠性等）

1、货物说明书（货物名称、型号规格、数量、对招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。供应商可利用文字、图纸、图片、检测报告等多种方式表述。）

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

2、投标货物的质量标准、性能指标。

3、交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输条件。

4、投标单位认为有必要说明的其他资料。

附件十：售后服务承诺书

售后服务承诺书

格式自拟

附件十一：质疑书格式

质  疑  书

邯郸市博豪招标咨询有限公司：

我公司                  （供应商）认为              （采购项目名称、编号）的采购文件（或采购过程或中标、成交结果）使我们的权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

具体质疑内容：

1、…………。

事实：…………

依据：…………

证据：…………

证据、材料来源：…………

2、…………。

事实：…………

依据：…………

证据：…………

证据材料来源：…………

……

附件：相关证明材料

质疑人：（公章）

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

年     月     日

备注：

1、质疑要事实清楚、证据充分，质疑书必须包含质疑内容、依据、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有招标文件内容的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理。

2、质疑人必须按照本格式进行质疑，否则不予受理。

第七部分、补充答疑

资格审查评审表

投标单位名称：

| 序号 | 项目内容 | 评审标准 | 通过（√） 不通过（×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书及身份证明 | 有且本人与身份证和授权书相符合的视为通过；否则视为不通过。 |  |
| 2 | 财务状况证明材料 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 3 | 完税证明材料 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 4 | 养老保险的证明材料 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 5 | 营业执照 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 6 | 组织代码证 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 7 | 税务登记证 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 8 | 开户许可证 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 9 | 《医疗器械生产企业许可证》 或《医疗器械经营企业许可证》 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 10 | 《医疗器械注册证》及医疗器械注册登记表 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 11 | 针对本项目的“销售授权书”及售后服务承诺函（原件）和授权单位资质证明文件（复印件加盖授权单位公章）（代理商提供） | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 12 | 无行贿犯罪档案查询证明 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |
| 13 | 参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违纪记录的书面声明 | 有且合法有效：通过 否则：不通过 |  |

- 要求以上证件在开标时出示原件或公证件（除特殊要求的除外），否则视为无效证件。

- 以上各项必须全部通过，方可成为合格的投标申请人。

3、第10项生厂商提供原件，代理商提供复印件加盖授权单位公章。

评审小组签字：

附件参数：

九标段：车载呼吸机、便携式电动心肺复苏仪、心电监护仪

呼吸机技术参数

1.便携性指标：

1.1主机含电池重量：≤4.5公斤

1.2带有内置空压机、内置空气氧气混合器、血氧饱和度监测、可外接高压和低

压氧气源

1.3机身自带屏幕

1.4供电模式具备交直流两用

1.5在核磁室使用

2.安全性指标：

2.1防尘防水测试：IPX4

3.防护指标：

3.1用于呼吸系统传染性疾病病人，呼出气体不会污染到机器内部

4.患者适用范围：

4.1婴儿（≥5Kg）、儿童、成人

5.驱动方式：

5.1内置空压机独立供气，交流电驱动24*7全天候无时限

5.2外部供气驱动，可外接高压和低压氧气源

6.送气方式：

6.1容量目标和压力目标

7.临床参数及屏幕显示：

7.1流速范围：0~100升/分钟@40cmH2O（3922Pa）

7.2呼吸频率：5~40次/分钟可调

7.3潮气量：可调50~1000ml

7.4吸呼比：可调1:1~1:2

7.5吸气压力峰值PIP：可调20~80cmH2O

7.6触发灵敏度：-0.5~-6.0cmH2O (-49~-588Pa)

7.7氧浓度：可调55%~100%

7.8海拔高度补偿：可调

8.临床参数安全报警：

8.1报警功能全面

8.2气道压力监测报警，呼吸频率报警管道脱落报警等

8.3屏幕以外，有显示机器状态和报警级别指示灯

9全系统功能状态自检：

9.1开机自检

10.工作范围：

10.1运行温度：-18℃~49℃

10.2电池充电：电池具有快充功能

11.环境适应范围：

11.1极端环境，野外救援，特殊环境

心肺复苏机参数

- 驱动方式：电动电控或气动电控或气动气控

- 按压深度：4-5.2cm可调

- 按压频率：100bpm

- 运行模式：连续按压或30:2

- 按压释放比：1:1

监护仪技术参数

1．基本要求：

1.1  显示器：高分辨显示屏

1.2  中文操作按键：具备中文屏幕菜单

1.3  具备大字体显示

1.4  具备波形参数显示

1.5具备屏幕快照功能。

1.6 开机时间：≤8秒

2．监护功能：

2.1  监护模式：成人、儿童、新生儿模式。

2.2  心电获取方式：1导联、3导联、5导联、12导联、多功能除颤电极片

2.3  心率：数字心率显示，12到300次/分

2.4  心律报警：可自行设定， 60-280次/分

2.5  具备输入保护功能

3．除颤：

3.1  除颤波形：低能量双相波, 对心肌损伤小

3.2  具备手动除颤模式、AED模式

3.3  除颤能量：≤360J

3.4  能量选择：≥14级能量选择

3.5  充电至最高能量时间：≤7秒

4．体外起搏:

4.1  起搏方式：按需型和固定型

4.2  起搏脉冲波形：矩形波恒流

4.3 脉冲幅度：20－140毫安

4.4  具备植入式起搏器峰值显示

4.5  具备ECG导联状态指示器

5．心肺复苏按压反馈

5.1  具备屏幕显示按压深度、按压频率、按压回弹效果、灌注效果

5.2  具备中文语音提示按压效果。

5.3  具备胸外按压频率节拍器。

5.4  提供免费心肺复苏数据管理中文软件,利于临床培训和质控使用

6．无创血压

6.1  测量方法: 震荡法，采用步进式放气技术

7．脉搏血氧饱和度

7.1  具备脉搏血氧饱和度采用Masimo技术。

8．呼吸末二氧化碳

8.1具备患者呼吸末二氧化碳EtCO2测量

9．12导联心电监护功能：

9.1 心电导联: 10导联线采集，具有心电图的诊断报告分析。

9.2 12导联心电图通过通过蓝牙，WiFi或USB传输。

10．打印输出：

10.1 具备内置打印机

11．数据存储及资料传输：

11.1 事件储存数量≥1000个

11.2 主机可以保存24小时全部生命体征图表/趋势图，最小分辨率1分钟。

11.3 具备无线局域网模块

11.4 蓝牙模块：具备

11.5 能够通过USB或WLAN下载病人整个复苏过程数据（包括心电图、 生

命体征波形和心肺复苏术反馈）

十标段：口腔全景机、微生物鉴定系统、染色体核型分析系统

口腔三维影像平台招标参数

一、主要用途：

用于医院口腔科X射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。

二、设备功能要求：

- CBCT扫描视野≥Φ8*6cm;具有专门针对根管避免金属散射的CBCT投照程序

- 10英寸触控屏图形化操作界面，直接选取程序和曝光参数

全景拍摄模式应包括:普通全景片程序；儿童全景片程序；正交分区曝光全景片程序；正交全景片程序；宽弓全景程序；分区投照模式，至少可以分成五个区拍摄;多层全景投照模式

- TMJ拍摄模式应包括:开口侧位片；闭口侧位片；开口正位片；闭口正位片

- 咬翼片

- 上颌窦片

  - 头颅拍摄模式应包括:侧位片；正位片； 170mm≤头颅侧位投照宽度≤260mm

三、技术参数：

- 影像探测器

- 1.1有效高度:全景片 ≤120mm；头颅片≤226 mm

- 1.2 CBCT影像探测器：CMOS平板;100微米≤影像体素尺寸≤300微米

- 1.3 在全景拍摄和CT扫描模式间切换时，探测器能够自动切换，无需手动拆装。

- X射线球管要求

- 2.1电压：57kV – 90kV

- 2.2电流大小≤4-16mA

- 2.3焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm

- 2.4高频直流发生器，频率≥75-150khz

- 2.5球管热容量≥385kJ

- 2.6射线过滤≥3.2 mm AL

- 2.7发生器最大功率≥1750 W

- CBCT扫描为脉冲曝光

- 曝光要求

- 3.1全自动曝光、自动软组织筛选；自动测定头颅大小，并根据此选择合适的曝光扫描轨迹和剂量

- 3.2侧位片曝光时,根据颅骨大小成像范围可选模式≥3种

- 定位装置

- 4.1咬合定位架、旋锁式头夹、颌托 、鼻托、扶手五点刚性固定

- 4.2水平、中线、尖牙线三条激光辅助定位

- 4.3曲面镜辅助定位

- 附件盒

机身内置定位附件盒

- 专业第三方影像处理软件

- 6.1可与进口正畸分析软件兼容，与口内牙片、口腔综合治疗台内窥镜共用软件平台

- 6.2可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能。

- 6.3可在图像加注信息并用指示箭头标识 ；具有插入界面功能，导入电子病历和图像。

- 6.4支持JPG图像，可以将数码照片的图像导入软件中

- 6.5支持全口牙片模式的显像

- 6.6可以在影像上，应用Windows程序中的不同工具进行画图

- 6.7种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，含丰富的种植体选择

- 6.8符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，可以和DICOM打印机相连

- 6.9采用SQL数据库，高速安全的网络传输

- 微生物鉴定系统参数

- 临床应用范围

- *1.1	仪器能鉴定革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧及棒状杆菌等。

- 1.2	仪器能完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验(平均6～8hour)。

- 操作流程	条目号

- 2.1	仪器真空充填器利用试卡半透膜原理70秒自动完成菌液充填

- 2.2	每次可同时充填≥10个测试板

- 2.3	仪器自动对试卡进行热切割封口，密封后的试卡可自动被传载至读数/孵育系统。

- 2.4	仪器对鉴定/药敏试卡自动进行培养和每15分钟一次动态读数

- 2.5	仪器将完成后的试卡自动从读数架中退出，进入废卡收集装置。

- 鉴定/药敏卡

- 3.1	全封闭式附独立条形码测试卡

- 3.2	预置菌液传输管

- 3.3	鉴定卡、药敏卡分别独立包装。

- 3.4	采用无菌生理盐水配置菌液

- 3.5	检测过程中无需额外加试剂

- 3.6	通过FDA药敏认证及SDA鉴定卡注册证+药敏卡注册证

- 3.7	ESBL确证试验包含在某个常规药敏卡片中，并在6小时内完成。

- 仪器功能

- *4.1	仪器测试卡位≥30个

- 4.2	原理采用多波长色谱鉴定技术和动态比浊分析

- 4.3	平均5个小时内完成细菌鉴定

- *4.4	可鉴定菌谱 > 430 种

- 4.5	6－8小时内完成细菌药敏试验，提供20-40种抗生素药敏结果。

- 4.6	具有检测12种抗生素对肺炎链球菌快速药敏试验

- 4.7	药敏试验符合美国CLSI、法国CASFM、两种检测标准

- 4.8	针对临床新耐药和低水平耐药提供更广谱的MIC检测范围（>5个MIC）

- 4.9	可根据CLSI等指南报告多种未在卡片上完成的抗生素的S/I/R结果。

- 专家分析系统

- 5.1	以综合性的MIC为基础

- 5.2	储存MIC分布图

- 5.3	提供临床治疗建议和修改：(In Vivo)在体内的用药分析

- 硬件系统

- 6.1	内置硬盘、光驱、磁带机及SISC接口

- 6.2	图形界面的新数据管理和统计分析软件

- 6.3	提供中文报告和统计系统，数据可以导入Excel和Whonet统计软件

- 6.4	可与实验室信息管理系统进行BCI双向联网

染色体核型分析仪技术参数

1. 品名、数量及用途

1.1 品名：染色体核型分析仪

1.2 数量：1套

1.3 用途：染色体核型及荧光原位杂交图像采集、优化及分析。

2．工作条件

2.1工作环境温度和湿度：温度20-30℃，相对湿度≤65%（30℃），即在常规空调环境下能正常运转，不需要特别装修

- 技术要求

  - 正置显微镜

3.1.1光学系统：无限远光学系统，国际标准物镜齐焦距离。

3.1.2调焦：同轴粗微调焦机械系统。

3.1.3明场照明装置：

      - 内置透射光科勒照明器，12V 100W卤素灯；

      - 机身集成式防震底座；

      - 光源线性高度可调，可在调焦时方便同时调整光源亮度；

      - 带白平衡滤色片

    - 载物台：抗磨防滑载物台；

    - 观察镜筒：

      - 超宽视野三目镜筒，视场数≥22mm，倾角30度。

      - 瞳距可调

    - 目镜：

      - 10倍宽视野目镜，视场数≥22mm。

      - 高眼点设计，目镜具有屈光度校正功能

    - 物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率消色差物镜

      - 平场EC增加对比度萤光物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.30，工作距离≥5.2mm；

      - 平场EC增加对比度萤光物镜 40×，数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.71mm；

      - 平场EC增加对比度萤光物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25，油镜，工作距离≥0.20mm；

    - 物镜转换器：6位物镜转盘，具有齐焦功能；

    - 聚光镜：非摆动式聚光镜；

    - 荧光系统：

3.1.10.1荧光光源：金属卤化物荧光光源或汞灯光源。

3.1.10.2 荧光滤色镜套：高效荧光滤片组(3块)，可以覆盖所有fish荧光探针，缩短多达50%曝光时间，覆盖紫外 和可见光波长 3.1.10.3 荧光激发块转盘：6孔

    - 140万物理像素摄像头

      - 象元尺寸：2/3英寸芯片,像素 140 万,1388 x 1040

  - FISH分析软件：

    - 操作界面友好，对应于图片处理的每一步，软件自上而下的操作过程按钮，满足用户对操作过程尽量合理、简单的要求。

    - 利用快捷键自动去除背景荧光，达到最佳图像效果。

    - 可在单通道荧光或组合荧光下对图像进行分析。

    - 以病人姓名或编号集成病人数据库，整合所有数据和图片库，方便进行回溯性研究。

    - 详细的数据库信息检索功能，方便用户调阅、查找相关的病人文字及图片信息。

  - 染色体核型分析软件：

3.3.1 本系统是多种样品的自动和交互性染色体分类和 核型建立以及分析系统：应用高灵敏度CCD的，有利中期染色体图像的采集：加上一系列的处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印和简洁的用户界面，满足常规工作和科研的不同需求。

3.3．2软件系统为汉化的全中文界面。操作步骤简单。中期和核型图像可以储存成其他WINDOWS软件通用的图像格式，也可方便地进行图像windows剪辑板功能，在线粘贴于其他通用windows文件中。在分析本系统采集的图像同时，也可方便地对其他来源的中期图像进行染色体排队分析。

3.3．3中期界面和核型排队界面同屏显示。在处理核型排队时，能同时显现所处理的染色体在中期相的位置。

3.3．4强大的增强和修改功能：自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理。多病例核型比较分析。文字及其他标签的注释。对中期图像也可进行局部修改，移动，复制，删除，灰度调整等不同于photoshop等常用图像软件的处理方法。

3.3．5方便地自动和交互性染色体分割、智能化自动分离十字粘连染色体。

3.3．7自动和交互性的染色体排列的旋转、移位、拉直；自动或人工干预识别着丝点；染色体结构畸变研究中的剪辑和粘贴；染色体图像缩放比例调整。可以同时或单个染色体对比度调整。

3.4 电脑、打印机

3.4．1计算机：智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器，2G独立显卡，8G内存，1T存储硬盘，22.5寸液晶显示屏。

3.4．2打印机：彩色激光打印机，打印速度12ppm,最高分辨率：1200x2400dpi

十一标段：移动式X射线成像系

| 器械名称：移动式X射线成像系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要技术参数要求 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1、 | 系统 |  |
| 1．1 | 影像增强器移动距离：≥200mm 。 |  |
| 1．2 | 自由空间：≥674-974mm 。 |  |
| 1．3 | 旋转角度：≥+/-15º |  |
| 2、 | 高压发生器 |  |
| 2. 1 | 高压发生器频率：≥40kHz 。 |  |
| 2．2 | 脉冲模式：≥0.1-15mA 。 |  |
| 2. 3 | 连续模式：≥0.1-4mA 。 |  |
| 2．4 | 管电压范围：≥40-110kV 。 |  |
| 3、 | X线球管 |  |
| 3．1 | 静止阳极 。 |  |
| 3．2 | 球管焦点：小焦点≤0.8mm、大焦点≤2.0mm。 |  |
| 4、 | 影像增强器 |  |
| 4. 1 | 尺寸 ： 9英寸影像增强器。 |  |
| 4．2 | 格栅：空气格栅。 |  |
| 5、 | 摄像系统 |  |
| 5．1 | 采用CCD系统 |  |
| 5．2 | CCD像素：≥1024X1024 12bit。 （百万像素、图像质量更清晰） |  |
| 6、 | 图像监视器 |  |
| 6．1 | 实时图象显示器：数量≥两台，尺寸：≥18英寸医用影像专业液晶监视器。 |  |
| 7、 | 图像处理工作站 |  |
| 7．1 | 智能低剂量曝光系统。 |  |
| 7．2 | 配备DICOM及USB接口，DICOM3.0接口向医院开放。 |  |
| 7. 3 | 硬盘图象存储量：≥50，000幅 。 |  |
| 7．4 | 具有图像轮廓增强、降噪功能、对比/亮度调节、水平及垂直图像翻转、图像旋转。 |  |
| 8、 | 售后服务及法规文件 |  |
| 8. 1 | 整机免费质保一年，终身维修。 |  |
| 8. 2 | 应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级保质期内免费。 |  |

十二标段：臭氧治疗仪、骨密度仪

臭氧治疗仪技术参数

1、臭氧浓度可在1-50 µg/ml 连续调节

2、臭氧浓度误差≤±5%

3、氧流速≥0.6L/min

4、可在 10℃ 到 30℃内正常工作

5、相对湿度在0% 到 70%不凝固

6、臭氧取气方式可实现注射器取气的治疗模式

7、具有臭氧残气回收净化装置

8、产品组成必须包括压力校正器以保证浓度精确

9、具有气路压力校正及控制装置模试

10、臭氧灌注口必须有保护装置，实现无泄露合保证安全

11、具有连续取气功能，便于拓展其他治疗方式

12、可显示臭氧浓度

骨密度仪技术参数

1.使用范围成人及儿童的骨密度测量

2.具备超声测量技术，且工作精确度≤0.25%

3.可在15°C-30°C内正常操作使用

4.工作电源220V（50-60Hz）

5.中心工作频率≥0.5MHz

6.诊断参数可输出T值与Z值

7.具备全中文操作系统

8.可输出全中文彩色图文报告

9. 配备骨强度数据库及EXCEL格式的病人数据输出以利于医生的诊断

十三标段：输尿管肾镜（软镜）

输尿管肾镜技术参数

- 设备用途说明：

供泌尿外科尿路,适用于输尿管、肾盂的检查，诊断和/或治疗。

- 主要技术参数

输尿管肾镜技术参数：

1、插入管外径：≥7.6Fr/2.5mm

2、视角：≥0°-85°，最大偏转250°

3、插入管工作长度：670mm

4、工作通道内径：3.6Fr/1.2mm

5、输尿管软镜可与所有主机及摄像系统兼容

6、图像分辨率10000象素以上

7、照度：≥5000LX

8、旋转角度：单向180°以上

十四标段：超声刀

| 序号 | 招标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刀头振动频率为55500HZ |  |
| 2 | 能安全处理5mm及以下血管和软组织 |  |
| 3 | 配有多种刀头，能满足不同手术需要（包括腔镜和开放手术） |  |
| 4 | 刀头控制有手柄和脚踏两种选择 |  |
| 5 | 刀头同时应具有切割、凝血、分离、抓持等功能，避免手术中频繁的更换器械 |  |
| 6 | 主机应有自动检测换能器和刀头的性能，出现问题自动报警 |  |
| 7 | 刀头有多个工作刀面，满足手术中切割、凝闭、打洞、点凝、背切等不同手术操作的需要 |  |
| 8 | 刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要 |  |
| 9 | 可无限软件升级，兼容未来系列刀头 |  |
| 10 | 有多档位调节，精细针对多种不同类型的手术需要。 |  |
| 11 | 具有一体化手控，切割速度达到4—6秒，使组织损伤最小化 |  |

十五标段：经鼻高流量仪及新生儿黄疸治疗仪

（一）、技术要求：

婴儿ptiflowTM系统要求：

充分的湿化对于维持纤毛活动度，防止鳞状上皮改变，预防分泌物脱水粘稠，尽可能减少肺不张和支气管炎，以及减少热量损失至关重要

1、维持气道黏膜完整性和分泌物质量。

2、输送氧浓度Fio2更精准，控制更加严格。

3、产生流量（和体重）依赖的气道正压。

4、防止能量和气道湿度损失。

（二）、湿化系统主要性能指标：

1、温度控制范围   有创模式  水罐出气口：35.5~42℃ 气道端：35~40℃

2、无创模式  水罐出气口：31~36℃  气道端：28~34℃

3、湿度性能       有创模式>33mg/l        无创模式>10mg/l

4、流量范围   有创模式 可达60LPM     无创模式  可达120LPM

5、工作环境温度范围      18~26℃

（三）、空气/氧气混合器

1、氧浓度调节方便；

2、双锥配比阀，单调节旋钮浓度设定氧气浓度由21%-100%任意调节  安全可靠

3、双级自平衡稳压装置，稳定性好内置压差报警装置，安全可靠  国家专利产品；

4、技术参数：

额定进气压力：0.40+0.1MPa

气体浓度调节误差：±3%

最大工作流量： ≥30L/min 、≥120L/min

（四）、病人界面

鼻塞  5种规格鼻塞   材料      硅胶(不含乳胶)

尺寸     据鼻孔及鼻间距生理大小，有4种尺寸

最大流量      在6L/ Min至8L/ Min

1、能够与现有婴儿培养箱、婴儿保暖台和婴儿摇篮床等各类设备配合使用。

* 2、彩色LED显示屏，同屏显示定时设定显示，单次治疗

时间显示，倒计时时间显示，灯

源累计时间显示，强度光疗显示。

3、采用蓝色发光二极管（LED）光源，产生自然柔和的蓝色光线。

4、提供高强度的冷光源治疗光线，防止热传导对患儿的影响。

* 5、治疗光线波长范围450-475nm，光源最大照射强度32-65w/cm2/nm（在灯头距离体表40cm处）。

6、灯头与婴儿体表距离40cm时，有效治疗光照强度32-65w/cm2/nm；距离50cm时，有效治疗光照强度≥32 w/cm2/nm。

* 7、具有计时模式:顺计时和倒计时;光照强度可调节模式:高强度和低强度

* 8、有效照射面积≥40cm×20cm,最大有效照射面积60cm×40cm。

9、灯头位置万向调节，适用于不同体表面积的婴儿。

* 10、光源有效使用时间≥30,000小时，可连续使用。

11、双计时器，准确记录婴儿治疗时间和灯源累计使用时间。

具备落地移动式台车和悬挂支架，方便在各培养箱和婴儿床之间互换使用

十六标段：纤维支气管镜

| 纤维支气管镜1参数 视野角 120° 视野方向 0°（直视） 景深 3-50mm 插入部外径 ≤ 5mm 先端部外径 ≤ 4.9mm 有效长度 ≥ 550mm 管道内径 ≥ 2.0mm 最小可视距离 内镜前端≤3.5mm 弯曲角度 上≥160°，下≥130° 全长 ≥ 800mm | 纤维支气管镜2参数 视野角 90° 视野方向 0°（直视） 景深 3-50mm 插入部外径 ≤3.6mm 先端部外径 ≤3.5mm 有效长度 ≥ 550mm 最小可视距离 内镜前端≤3.5mm 弯曲角度 上≥160°，下≥130° 全长 ≥ 800mm |
| --- | --- |
| 摄像系统 参数 电压 220-240V AC 电压波动 ±10%以内 频率 50/60HZ 自动修整白平衡 可调整亮度控制 | 光源 参数 电压 220-240V AC 电压波动 ±10%以内 频率 50/60HZ 摄像方式: CCD |
| 液晶监视器 参数 高清液晶监视器 屏幕尺寸21英寸 屏幕比例16:9 输入端口HDMI | 配带 侧漏器 配带 台车 |