广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

招标文件

采购人：广州市花都区第二人民医院

采购代理机构：广东秤风采购招标有限公司

二○一七年二月

目录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	8

须知前附表	9

一、	说 明	12

1	适用范围	12

2	监管部门及招标采购单位	12

3	合格的投标人	12

4	合格的服务和货物	12

5	投标费用	13

6	政府采购信用担保	13

7	其他	13

二、	招标文件	13

8	招标文件的编制依据与构成	13

9	招标文件的答疑或现场考察	14

10	招标文件的澄清或修改	14

三、	投标文件的编制	15

11	投标的语言	15

12	投标文件的构成	15

13	投标文件的编写	15

14	投标报价	15

15	投标货币	16

16	联合体投标	16

17	证明投标人合格和资格的文件	17

18	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件	17

19	投标保证金	17

20	投标有效期	17

21	投标文件的式样和签署	18

四、	投标文件的递交	18

22	投标文件的密封和标记	18

23	投标截止期	18

24	投标文件的修改和撤回	19

五、	开标与评标	19

25	开标	19

26	评标委员会和评标方法	19

27	投标文件的初审	20

28	投标文件的澄清	20

29	投标文件详细评价	21

30	定标原则与授标	21

31	询问、质疑及投诉	21

32	中标通知书	22

六、	授予合同	23

33	合同的订立	23

34	合同的履行	23

35	履约保证金	23

36	招标代理服务费	23

第三章	合同通用条款	24

第四章	用户需求书	29

第五章	评分体系与标准	47

第六章	投标文件格式	52

- 投标邀请

投标邀请

广东秤风采购招标有限公司受广州市花都区第二人民医院的委托，对广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001（440114-201702-ST103327-0002）

- 采购项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

- 采购项目预算金额（元）：4700000.00

- 采购数量：一批

- 采购项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

  - 采购内容：包组一：DR机1套；包组二：全身通用彩超机1套；包组三：三合一口腔CBCT机1套；包组四：CT球管1套；（交货期：自合同签订之日起 60日历天内）；

  - 政府采购品目编号：包组一A032022（手术急救设备及器具）；包组二：A032022（手术急救设备及器具）；包组三：A032022（手术急救设备及器具）；包组四：A032022（手术急救设备及器具）。

  - 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

  - 经政府管理部门同意，包组二（全身通用彩超机）、包组三（三合一口腔CBCT机）采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，包组一、包组四采购本国产品。

  - 本项目属于政府采购项目。

  - 监管部门：广州市花都区财政局政府采购办。

- 供应商资格：

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

    - 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2015年的财务状况报告或银行出具的资信证明复印件。如投标人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料）

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 《公平竞争承诺书》原件和提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目或所投包组投标。（提供《承诺函》）

  - 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；

  - 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；

  - 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）；

  - 本项目各包组均不接受联合体投标。

说明：获取招标文件方式：（供应商凭以下资料加盖单位公章购买招标文件）

  - 法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件；

  - 《公平竞争承诺书》复印件；人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

  - 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

  - 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

  - 购买招标文件经办人，需提供：

- 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

- 经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

备注：

- 以上资料参与正式投标时须放入投标文件中。

- 分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或招标文件另有规定的从其规定。

供应商购买招标文件需按要求提供以上资料并经审查，只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商的投标。

- 符合资格的供应商应当在2017年2月9日起至2017年2月28日期间（办公时间内，不少于5个工作日，法定节假日除外）到广东秤风采购招标有限公司（详细地址：广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房）购买招标文件，招标文件每套售价300.00元（人民币），售后不退。

- 投标截止时间：2017年3月1日9时30分（投标文件递交时间：2017年3月1日9：00～9：30）

- 提交投标文件地点：广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房广东秤风采购招标有限公司会议室

- 开标时间：2017年3月1日9时30分

- 开标地点：广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房广东秤风采购招标有限公司会议室

- 本公告期限（5个工作日）自2017年2月9日至2017年2月15日止。

- 联系事项

- 采购单位：广州市花都区第二人民医院

地址：广东省广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：黄先生

联系电话：020-86932712-1898

传真： 020-86939798

邮编：510000

- 采购代理机构：广东秤风采购招标有限公司

地址：广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房

联系人：张小姐

联系电话：020-37726707-312

传真：020-36968659

邮编：510800

- 采购项目联系人：张小姐

联系电话：020-37726707-312

- 本项目相关公告在以下媒体发布：

  - 法定媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

补充媒体：采购代理机构网站（www.gdcf.net.cn）上公布。

附件

1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：广东秤风采购招标有限公司

发布时间：2017年2月8日

- 投标人须知

须知前附表

该须知前附表的条款项号是与第二章《投标人须知》条款项号对应的，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 2.3 | 采购人名称：广州市花都区第二人民医院 资金来源：财政性资金 |
| 2.4 | 采购代理机构：广东秤风采购招标有限公司 地址：广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房 电话：020-37726707； 传真：020-36968659。 |
| 二、招标文件 |  |
| 9.3 | 集中答疑会或现场考察：不举行 |
| 10.2 | 招标文件进行澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日时，应当顺延投标文件的截止时间。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 14.2.1.3 | （境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 |
| 14.2.2.2 | （境外货物）进口环节关税和增值税：包含。 |
| 14.2.2.4 | （境外货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 |
| 14.5 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 14.6 | 不允许有备选方案。 |
| 14.7 | 不允许附加条件报价。 |
| 19.1 | - 投标保证金金额： 包组一：RMB 30000元（人民币叁万元整） 包组二：RMB 30000元（人民币叁万元整） 包组三：RMB 20000元（人民币贰万元整） 包组四：RMB 5000元（人民币伍仟元整） - 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账或担保机构出具的保函）。 - 投标保证金在投标截止时间的前一日17：00前到达以下指定账号： 收款单位名称：广东秤风采购招标有限公司 账户：广东秤风采购招标有限公司 账号：10948000000106525 银行：华夏银行广州花都支行 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明GDCFCG-GDGZ-20170001，以便查询。 - 投标人以投标担保函形式交纳投标保证金的，请于投标截止时间的前一日17：00前将《政府采购投标担保函》传真到达我司。 - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。 - 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 20.1 | 投标有效期：90天。 |
| 21.1 | 投标文件份数：正本一份，副本七份，电子文件一份。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 23.1 | 投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 五、开标与评标 |  |
| 26.1 | 评标委员会由7名单数组成，由1名采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成。 |
| 26.4 | 评标方法：各包组进行独立评审，均采用综合评分法。 |
| 30.2 | 各包组定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 如第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐一名中标候选人。 |
| 六、授予合同 |  |
| 33.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 35.1 | 履约保证金：无 |
| 36.1 | - 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： - 包组一：中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费：人民币23000元。 包组二：中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费：人民币24000元。 包组三：中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费：人民币17000元。 包组四：中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费：人民币8000元。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b. 招标代理服务费付至： 收款人名称：广东秤风采购招标有限公司 账号：44001551505053006976 银行：中国建设银行广州花都雅居乐支行 - 投标人应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 - 中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |

- 说 明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 监管部门及招标采购单位

  - 监管部门指同级或以上人民政府财政部门。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章须知前附表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话和传真见须知前附表。

- 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货商才能参加投标。

    - 符合第一章投标邀请“供应商资格”的特殊条款。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购信用担保

  - 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。除非须知前附表中另有规定，投标人必须选定中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。

  - 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

  - 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 其他

  - 本招标文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、中华人民共和国财政部令第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 要求提供的服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　合同通用条款

第四章　用户需求书

第五章　评分体系和标准

第六章　投标文件格式

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和服务要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广东秤风采购招标有限公司”所有。

- 招标文件的答疑或现场考察

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日前通知招标采购单位。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面形式通知所有招标文件收受人，答复中不包括问题的来源。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 除非依本须知第9.1规定的有必要时或须知前附表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

  - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并于投标截止时间十五日前在发布采购信息公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 除须知前附表中另有规定，澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，招标采购单位在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

  - 招标采购单位发出的澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人应按照“第四章 用户需求书”中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 投标分项报价表内容应包含：

    - 从中华人民共和国境内提供的货物须包含：

      - 投标产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

      - 报须知前附表中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

    - 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

      - 投标产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果须知前附表中另有规定，还应包括货物从境外进口己交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

      - 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

      - 报须知前附表中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

  - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 投标人根据本须知第14.2条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除须知前附表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除须知前附表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除须知前附表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，可被视为无效投标或确定为投标无效。

- 投标货币

  - 投标人所提供的服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的投标人”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 投标保证金

  - 投标人应按须知前附表中规定的金额、期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

- 投标有效期

  - 投标应自须知前附表中规定的投标文件递交截止时间起，并在须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和须知前附表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”字样，内容包括开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、电子文件和退投标保证金说明函，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。开标信封是投标文件的组成部分。

  - 投标文件封装：

    - 清楚写明投标人名称和地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于须知前附表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是须知前附表中指明的地址。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

- 评标委员会和评标方法

  - 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照须知前附表中确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会将按照须知前附表中确定的评标方法和本招标文件第五章中规定的评标标准进行评标。

  - 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件第五章《资格、符合性评审条款》。

    - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

    - 未能通过资格性、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格的评审程序。

- 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

- 定标原则与授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除须知前附表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 询问、质疑及投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 提出质疑的期限

      - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；

      - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

      - 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提出质疑的要求

      - 以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

      - 递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 质疑的回复

      - 招标采购单位在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

  - 投诉

      - 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 除非须知前附表另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 履约保证金

  - 中标人应按照须知前附表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

- 招标代理服务费

  - 按照招标文件须知前附表中的规定缴纳招标代理服务费。

- 合同通用条款

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 交货方式：

- 交货地点：

- 付款方式（招标文件用户需求书另有规定从其规定）

由甲方按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的   %。

- 从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

- 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式    份，其中甲乙双方各执     份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门     份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 用户需求书

用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | ◆ DR机 | 1套 | 自合同签订之日起60日历天内 | 人民币160万元 |
| 包组二 | ◆ 全身通用彩超机 | 1套 | 自合同签订之日起60 日历天内 | 人民币175万元 |
| 包组三 | ◆ 三合一口腔CBCT机 | 1套 | 自合同签订之日起60 日历天内 | 人民币110万元 |
| 包组四 | ◆ CT球管 | 1套 | 自合同签订之日起60日历天内 | 人民币25万元 |

- 货物清单及技术参数

包组一：DR机

（一）配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数 量 | 序号 | 产品名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器系统及电源 | 1套 | 16 | 质量保证程序(多种语言支持) | 1项 |
| 2 | X线球管 | 1套 | 17 | 系统功能状态自诊断 | 1项 |
| 3 | Z-臂机架 | 1套 | 18 | 用户自定义多组精选调节曲线 | 1项 |
| 4 | 触控屏操作 | 1套 | 19 | 70lp/cm高密度可插拔滤线栅 | 1套 |
| 5 | 数字平板探测器系统 | 1套 | 20 | 电子角度显示仪 | 1套 |
| 6 | 系统控制及采集数字处理工作站 | 1套 | 21 | 多功能移动摄影床（透明床面设计） | 1套 |
| 7 | 平板曝光指数显示技术（ DI） | 1项 | 22 | 自动曝光参数识别组件（APA） | 1套 |
| 8 | 全息影像技术 （RI） | 1项 | 23 | 合并打印功能 （MPP） | 1项 |
| 9 | 智能窗技术（SW） | 1项 | 24 | 诊断报告模板 （ERP） | 1项 |
| 10 | 智能边缘识别技术（SS） | 1项 | 25 | 条码扫描仪 | 1套 |
| 11 | 组织均衡高级应用功能（TE） | 1项 | 26 | 自动曝光探测组件（AEC） | 1套 |
| 12 | 多源重建图像处理技术（MRP） | 1项 | 27 | 标准CCC认证电缆（连接主机用） | 1套 |
| 13 | DICOM主机工作列表（MWM） | 1项 | 28 | 干式打片机 | 1套 |
| 14 | DICOM病人实时检查状态动态监测功能（MPPS） | 1项 | 29 | 麦克风对讲系统 | 1套 |
| 15 | 高级DVD刻录组件（DVD RW） | 1套 |  |  |  |

（二）技术参数

1.	高压发生器系统及电源

1)	额定功率：50千瓦，千伏：40-150 每步1kVp；

2)	毫安秒：0.50 –625 ；最小曝光时间：1毫秒；毫安：10-630；

3)	380-480 伏三相电源输入。

2.	X线球管

1)	焦点尺寸：0.6mm/1.2mm ；

2)	最大管电压：阳极与阴极：150kVp；

3)	热容量：阳极：150kHu；管套：1250Khu。

3.	Z-臂双向移动摄影架

1)	五轴同心运动平衡中心设计；

2)	Z-臂具有电动快速、电动微速、电动助力三种模式，可进行高度的升降调节；

3)	Z-臂角度90°，最低可以降至地面之上33cm（平板中心距地面之间距离），便于儿童胸片摄影；

4)	SID可调整范围：100～180cm；

5)	Z-臂旋转角度：165° (+135°/-30°)；

6)	平板探测器旋转角度：+/-45°；

7)	球管旋转角度：-45°～+225°（逆时针）。

4.	触控屏

1)	操作界面简洁方便，便于对系统多方面应用进行操作和设定；

2)	调节KV和Ma；

3)	设置调节Z-臂高度速度模式；

4)	AEC选择调节；

5)	焦点选择；

6)	显示mAs和曝光时间；

7)	显示滤线栅状态 / SID / Z-臂角度；

8)	系统报错中文提示。

5.	数字平板探测器系统

基于解剖部位的数字图像处理技术可以对采集到的图像进行自动优化，提高图像质量。可以用DICOM3.0网络格式进行图像的自动存储与打印，进一步提高检查的效率，缩短患者的检查周期。

平板探测器需要节能、信噪比高。探测器需要能消除拼缝伪影对图像质量的影响。数字平板可以满足轮椅、担架等患者离床摄影的需要。

1)	有效区域：41x41厘米

2)	有效矩阵 ：2048x2048

3)	图像灰度：14比特

4)	像素：200微米

5)	非拼接无定形硅整板数字化探测器

6.	系统控制及采集数字处理工作站

1)	平板式显示器；

2)	显示器尺寸：19英寸 ；

3)	操作系统采用LINUX系统；

4)	GPU专业图像处理单元，可进行512位多通道并行处理；

5)	英特尔Xeon专业工作站CPU：2.53G；

6)	内存：6G ；

7)	硬盘容量：1T；

8)	高压发生器控制及曝光参数控制、选择、显示；

9)	监视器工作站全中文操作界面，可以完成包括曝光控制、患者信息控制、图像采集处理等整个工作流程；

10)	图像显示功能：窗宽窗位、灰阶翻转、图像放大游走、图像水平垂直翻转、图像旋转；

11)	图像后处理功能：图像注释，各种测量功能，操作员根据感兴趣区设定数字遮光器；

12)	 “病人目录”方式为病历复查与文档管理提供获取图像及数据库的快捷方式；

13)	可通过软件设置“开/关”的系统文字注释功能：

a)	医院/科室名称；检查日期，时间（时：分：秒）

b)	刻度显示；各种测量功能

c)	患者序列号，姓名，年龄，出生日期

d)	亮度、对比度调整显示；窗宽/窗位注释

e)	曝光技术参数显示：千伏，毫安，毫安秒，时间

f)	患者曝光吸收剂量显示

7.	平板曝光指数显示技术（ DI）

DI技术是用于监测患者曝光过程中是否存在曝光不足或曝光过度，提示用户最佳曝光条件范围。DEI显示与用户操作界面之上，橙色代表曝光剂量不在正常范围内，绿色提示曝光剂量在正常范围内。

8.	全息影像技术（RI）

“全息影像”是指DR系统最初采集到的原始信号，采购人可以利用采集到的“全息影像”根据诊断需要对图像进行多种调节，以利于病变的最佳的显示。

9.	智能窗技术（SW）

系统可以根据图像自身独立参数自动调节的方法，自动调整图像的亮度对比度，采购人在任何情况下都能获得最佳的图像显示。

10.	智能边缘识别技术（SS）

系统自动识别图像边缘信息，消除非诊断信息对图像干扰，提高图像边缘清晰度。

11.	组织均衡高级应用功能（TE）

1)	采购人根据不同的拍摄部位以及不同的感兴趣区调节来获得不同的图像效果；

2)	主要分成2部分调节，曝光不足区域和曝光过度区域（或者是高密度区域和低密度区域）；

3)	可见到常规模拟胶片难以看到的颈7胸1椎体结构；

4)	胸片提高心后,膈后,和脊柱的显示；

5)	减少重复曝光, 减少病人剂量, 减少放射技师劳动强度,增加病人流通量。

12.	多源重建图像处理技术（MRP）

多频率过图像处理功能。提高边缘部分显示效果，减少阴影部分的干扰。降低病人射线量，减少重复拍片。减少图像的反复处理时间或者减少反复调节图像的窗宽和窗位。有非线性多分辨率图像处理功能。

1)	以原始图像数据为基础，进行以密度为依据的原始滤波、分离计算，分离成N个单一的密度图像；

2)	通过调节参数，分别对于这N个图像分别根据每个图像数据的权重，重新进行叠加重建计算进行处理，然后将处理的图像融合获得满意的图像；

3)	参数调节具备30个级别，采购人可以根据需要任意调节，操作简便。

13.	DICOM工作列表（MWM）

1)	DR主机系统可以从病人信息登记工作站获取病人检查信息，比如病人基本信息以及将要检查的信息，提高病人流通率和工作效率。

2)	工作列表显示安排好的、已完成的、已停止的、暂停的、活动的程序。患者列表是工作列表的主要组成部分，是由标准的栏和行构成的图表。列表中每一行代表一个欲执行的程序或检查。一个患者在工作列表中可能会有多个程序。

14.	DICOM标准数字影像的防漏转传功能（MPPS）

1)	有RIS或者PACS系统，通过MPPS，就可以在服务器和主机间进行对话，知悉主机的现在的工作状态。

2)	当系统为 MPPS 进行配置后，会发送如下信息：正在进行哪个检查、何时完成研究、采集图像的数量、患者在对话期间被曝光的是何种放 射剂量等。并可以同server进行检测，是否有图像漏传或者有病人进行了重复检查。

15.	高级DVD刻录组件（DVD RW）

高质量的DVD RW刻录装置，可以将图像进行无损的刻录和保存；

16.	质量保证程序(多种语言支持)；

1)	应当每周对系统进行检查，对图像质量进行量化检查，按规定的顺序进行图像采集；

2)	配置多种语言界面，可以轻松选择，比如中文、英文等。

17.	系统功能状态自诊断

系统可以通过内置电脑程序进行自我状态诊断，可以第一时间以中文界面形式展示给操作技师。

18.	用户自定义多组精选调节曲线

4组原厂精选调节曲线、5组用户自定义精选调节曲线，满足采购人不同诊断目的及需要，不同组织结构显示能力强。

19.	可插拔滤线栅

1)	滤线栅可以自由安装以及移除，适用儿童以及四肢骨骼摄影；

2)	栅密度：70LP/cm；栅比：10：1

20.	电子角度显示仪

简单明确的知道设备的角度状态

21.	多功能移动摄影床（透明床面设计）

1)	长度：216cm

2)	宽度：64cm

3)	高度：70cm

4)	自重：55kg

5)	最大承重：220kg

22.	自动曝光参数识别组件（APA）

DICOM映射功能，可在登记工作站上将患者个人信息与检查信息同时登记，在采集工作站上选取检查病人时直接可进入患者检查部位界面，增加患者流通量。

23.	合并打印功能 （MPP）

可以将多个不同患者图像打印到同一张胶片上。尤其是比较小的投照部位，提高激光胶片的利用效率，降低胶片的浪费。

24.	诊断报告模板 （ERP）

可以通过编辑报告模板进行诊断报告的书写。

25.	条码扫描仪

通过条形码来扫描病人的信息，减低技师的输入劳动负荷。

26.	自动曝光探测组件（AEC）

1)	可自动监测曝光程度，当探测器入射剂量满足成像要求时发出信号达到中断射线的目的。在保障图像质量的同时最大限度减少射线伤害；

2)	可以提供AEC自动曝光模式；手动设定参数曝光模式；解剖程序摄影模式。

27.	标准CCC认证电缆（连接主机用）

保护主机系统的安全

28.  配置干式打片机

包组二：全身通用彩超机

（一）配置清单

全数字化彩色超声诊断系统配置清单

| 序号 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 主机1套 | Windows-XP视窗操作系统 | 高精细动态血流 |
|  | 二维及M型成像单元 | 组织多普勒成像单元 |
|  | 灰阶图像彩色编码单元（B/M/D 型） | 腹部测量及报告软件 |
|  | 超宽频处理引擎 | 妇产科测量及报告软件 |
|  | 超宽动态范围 | 心脏测量及报告软件 |
|  | 多方向电子复合扫描单元 | M型自动导航测量及报告软件 |
|  | 智能化回声解析滤波成像单元 | 外周血管/小器官测量及报告软件 |
|  | 加强动态组织谐波成像技术 | 泌尿科测量报告软件 |
|  | 高精细动态组织谐波技术 | 实时多普勒定量分析软件 |
|  | 梯形成像 | 彩色多普勒定量分析软件 |
|  | 非球面均一聚焦技术 | 自动心内膜描迹测量软件 |
|  | 宽带脉冲反转成像技术 | 用户自定义计算软件包 |
|  | 多方向声束接收单元 | 高智能原始数据控制功能 |
|  | 单健智能优化功能 | 内置超级智能数字化图像存储和高级数据管理系统 |
|  | 数字化倍率调节功能 | 内置DVD驱动单元 |
|  | 彩色多普勒成像单元 | USB存储 |
|  | 彩色多普勒定量分析软件 | 网络接口 |
|  | 脉冲多普勒成像单元 | 三探头接口 |
|  | 可偏向连续多普勒单元 | 探头支架 |
|  | 能量多普勒成像单元 | 视频接口单元 |
|  | 方向性能量多普勒成像单元 | 数字采集卡单元 |
|  | 数字视频存储单元 |  |
| 2 | 17寸高清晰液晶显示器单元 |  |
| 3 | 内置式可伸缩键盘 |  |
| 4 | 1.0-5.0MHz 超宽频凸阵探头 |  |
| 5 | 5.0-13.0MHz 超宽频线阵探头 |  |
| 6 | 1.0-5.0MHz 超宽频相控阵探头 |  |
| 7 | 操作手册 |  |
| 8 | 标准附件 |  |
| 注：标配3个探头 |  |  |

工作站配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作站电脑：品牌电脑； 4G内存；CPU：i5；1T硬盘；21寸液晶显示器；DVD刻录光驱；独立显卡；带pci插槽 | 1套 |
| 2 | 激光彩色打印机 | 1台 |
|  | 黑白打印机 | 1台 |
| 3 | 超声图文工作站软件及LIS端口(配采集卡、采集控制开关) | 1套 |
| 备注：所配工作站需适合且能接入本医院系统 |  |  |

(二)	设备系统技术参数

1.	全数字化高性能多普勒超声诊断系统主机，WINDOWS XP操作平台；

2.	全数字化物理通道≥2048；

3.	数模转换≥12位；

4.	≥17液晶显示器；

5.	系统动态范围≥180dB；

6.	≥八倍声束处理器；

7.	连续可变孔径声束聚焦技术；

8.	≥12方向电子复合扫描成像技术,对应凸阵、线阵探头，对应B\CFM\PW模式；

9.	一键优化功能，对应二维和多普勒模式；

10.	数字化、不失真图像放大功能；

11.	原始数据存储，图像冻结后多参数可调；

12.	二维灰阶成像单元；

13.	彩色多普勒超声显示和分析单元；

14.	频谱多普勒显示单元（含脉冲/连续多普勒）；

15.	实时自动多普勒包络测量功能；

16.	彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图；

17.	≥256灰阶，冻结、非冻结状态连续可调，比例可调；

18.	≥4类γ曲线图像后处理，根据使用者要求形状参数随意组合可变；

19.	二维图像帧率：全视野最大探查深度条件下帧率≥65帧/秒，最大帧率≥600帧/秒；

20.	三探头连接通道（有效接通）；

21.	具备Fine Flow高精细动态血流成像；

22.	硬盘、软盘、USB、DVD\CD图像数据存储；

23.	回放重现单元：电影回放（可达1259幅）；可将B、M、D图像分别独立存贮于硬盘、USB、软盘或DVD\CD中；

24.	内置高级图像数据管理软件： 可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件；

25.	B型、彩色、多普勒实时三同步显示；

26.	全新的组织谐波技术；

27.	具备组织多普勒功能；

28.	▲具备M型自动导航功能(自动测量心功能)；

29.	具备辛普森法自动测量,并可手动微调；

30.	可选配实时三维（4D）成像技术；

31.	探头： 腹部、浅表、心脏探头各一；

32.	输出接口；

33.	RS-232接口；

34.	直接电脑连接接口；

35.	直接连接电脑打印机接口；

36.	数字彩色打印机接口；

37.	DICOM3.0网络接口；

38.	输入/输出信号：

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频

39.	符合中华人民共和国进口商品安全标准

40.	具备国家医疗管理局注册证

(三)	设备主要技术要求：

1.	二维显像主要技术要求：

1.1	扫描方式：电子相控阵；电子凸阵；电子线阵；

1.2	▲腹部及心脏最大扫查深度： ≥36CM；

1.3	▲超声发射频率范围：电子凸阵：1.0~5.0MHz ，可选择中心频率≥5种；

电子线阵：5.0~13.0 MHz电子，可选择中心频率≥5种；

电子相控阵：超声频率1.0~5.0MHz，可选择中心频率≥5种。

1.4	显示方式：B，B/M，B/D，B/B，CFM\CFM双幅同步实时显示；

1.5	B/CFM/D同步实时显示；

1.6	超声扫描线：每帧超声线密度≥380超声线；

1.7	扇型扫描角度：15°—90°可选；

1.8	预设条件：针对不同的检查脏器，可存贮图像数据；

1.9	增益调节：D/B/M可独立调节，STC可分段调节，分段≥8,实时和冻结后图像均可调节；

1.10	全新的谐波技术

加强动态组织谐波成像技术，谐波档次可调≥4档

高精细动态组织谐波≥2档可调

2.	彩色多普勒主要技术要求：

2.1	CFI彩色多普勒血流成像；

2.2	CFA彩色能量图(单方向和方向性)；

2.3	显示模式可双幅CFM或CFM/黑白同步，可实时三同步功能；

2.4	彩色倾斜扫描功能,对应线阵探头；

2.5	彩色优先功能≥16档；

2.6	彩色峰值滞留功能,多档可调；

2.7	极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰；

2.8	帧率：最大线密度，深度190cm，黑白扫查角90度，彩色取样框全视野条件下≥15帧/每秒；

2.9	彩色多普勒定量分析软件

a）彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角。

b）感兴趣速度范围的绿色标识，可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现。

3.	频谱多普勒主要技术要求：

3.1	方式：脉冲波多普勒（PWD，HPRF）

连续波多普勒（St-CWD, Single CWD）

3.2	多普勒探头与方式：

电子扇型 PWD， St-CWD, HPRF

线    阵 PWD， HPRF

凸    阵 PWD， HPRF

3.3	各种探头均有多种多普勒成像工作频率

3.4	最大测量速度：

PWD 血流速度最大≥7.6m/s

CWD 血流速度最大≥17m/s

3.5	显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D

3.6	壁滤波：50HZ—1600HZ可调

3.7	脉冲重复频率1-20KHZ

3.8	▲多普勒最小取样容积：≤ 0.5mm

3.9	冻结后多普勒基线可调

3.10	实时自动多普勒包络测量功能：正向包络、负向包络、双向包络可调

4.	探头技术要求：

4.1	超宽频多中心频率可调探头技术,可选择中心频率≥5种

4.2	探头晶片数≥192

4.3	▲电子凸阵：1.0-5.0 MHz

电子线阵：5.0-13.0 MHz，扫描宽度：≥50mm

电子相控阵：超声频率1.0~5.0MHz，单晶体纯净波

4.4	▲可选配腔内微凸探头：超声频率2.0～10.0MHz，扫描角度≥200°

5.	测量主要技术要求

5.1	一般测量

5.2	产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线产科

5.3	多普勒血流测量及报告软件

5.4	心脏/血管计算测量及报告软件

5.5	泌尿科计算及报告软件

5.6	关节计算及报告软件

5.7	用户可建立特殊用途测量软件包

6.	所配软件为最新版本

包组三  三合一口腔CBCT机

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机头(含电气控制部分) | 1套 |
| 2 | 旋转臂 | 1套 |
| 3 | 带有触摸控制面板的固定臂 | 1 套 |
| 4 | 全景和3D数字传感器 | 1 套 |
| 5 | 头颅成像装置(含头颅CCD数字传感器) | 1 套 |
| 6 | X线发生装置(含球管) | 1 套 |
| 7 | X线移动曝光手闸 | 1 套 |
| 8 | 腮托基座 | 1 套 |
| 9 | 全景腮托和咬合块 | 1 套 |
| 10 | 3D咬合块和支架 | 1 套 |
| 11 | 3D头架 | 1 套 |
| 12 | 鬓角支架 | 1 套 |
| 13 | 固定扶手 | 1 套 |
| 14 | 图像采集处理软件 | 1套 |
| 15 | 头颅成像装置悬臂 | 1套 |
| 16 | 电脑工作站 | 2套 |
| 17 | 安装及使用手册 | 1套 |
| 18 | 麦克风对讲系统 | 1套 |

(一)设备功能

通过360度X射线锥型束扫描，实现1：1的三维重建图像，全面满足口腔各个科室的影像需求。既可用于拍摄下颌骨、上下颌牙列、局部牙齿，单侧或双侧颞下颌关节、上颌窦等，还可用于牙体根管、牙周、种植外科、正畸、埋伏牙定位、外伤等。并进行精确诊断，设计及确定治疗方案。

(二)	技术参数

1.	主机

1.1	▲设备类型：开放立式，适用于站立和轮椅等患者

1.2	适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人

1.3	电源电压：220~240V±10%，50/60Hz

1.4	功率：2KVA

1.5	工作温度：5~35℃

1.6	工作湿度：30%~85%

1.7	扫描技术方式：采用锥形束投照技术扫描

1.8	最短扫描时间：12秒

1.9	重建时间：120 秒

1.10	X射线脉冲时间30毫秒

1.11	病患颌托可上下升降，用于选择不同的投照区域。

1.12	最低有效辐射值：全颌56μsv

1.13	扫描模式：360度扫描

2.	X线球管及高压发生器

2.1	X 线球管类型：固定阳极，无需旋转阳极而增加售后成本

2.2	球管工作方式：开机即可拍摄、无需预热

2.3	球管焦点：0.7mm

2.4	管电压：50~90KV(1KV 步阶可调)

2.5	管电流：2~15mA(1mA 步阶可调)

2.6	球管最大热容量：110KJ

2.7	曝光方式：脉冲式

2.8	高压发生器：高频直流

2.9	频率：140KHZ

3.	CBCT

3.1	▲探测器类型：非晶硅平板探测器≥14.5*14.5cm

3.2	▲成像视野 (FOV)，非拼接成像（直径X高度）为：≥95x95mm

3.3	曝光或重建视野种类：4种尺寸

3.4	图像最高空间分辨率（最小层厚）：≤90微米

3.5	▲图像灰阶：16bit

3.6	扫描重建数据符合 DICOM3.0 标准，可与各种软件兼容

3.7	投照位置可根据诊断需要自由调整，以满足牙列、颈椎、颞颌关节、耳道等部位的特殊诊断需要

3.8	▲CBCT可以直接拍摄硅胶印模，输出数字印模

4.	全景功能

4.1	▲具有独立拍摄全景的功能而非三维后重建全景

4.2	全景的探测器技术：15x15cm非晶硅平板探测器

4.3	全景的放大倍数：1.22倍

4.4	全景检查模式有：标准全景/分段全景/上颌窦/TMJ 2段/TMJ 4段

5.	头颅成像功能

5.1	采用CCD传感器技术(碘化铯覆盖的光纤板)

5.2	▲独立传感器，头颅传感器之固定式装置而非共用插拔式，免去人手操作的需要

5.3	传感器像素  2100 x 2092 像素

5.4	成像视野尺寸： 300 x 300 毫米

5.5	灰阶：14 bits

5.6	放大度：1.14 倍

5.7	▲标准曝光采集时长1秒

5.8	 6 套不同曝光采集参数可选： 头颅侧位图像,头颅前后/后前图像,头颅斜位图像,颌下颅底图像,手掌图像

5.9	 4 种病患体形可选： 儿童， 体形小的成人，成人，肥胖体形的成人

5.10 ▲5 种成像尺寸大小可选： 18x18，18x24，24x24，24x30，30x30

5.11	自动准直器选择所需成像尺寸

5.12	X线曝光剂量显示功能

6.	头颅成像软件

6.1	原厂头颅侧位图像自动标识绘图功能

6.2	具备手动绘图标识功能,自动图像软组织过滤与标识绘图功能

6.3	标识绘图功能包含有 5 种不同测量方式

6.4	可自行设计特定算法,可产生标准的计算报告

6.5	软件具备以下功能：长度,角度测量,镜面图像,不同颜色标识与其线条厚度可供选择

6.6	 ▲具备同品牌自主研发的自动正畸描绘软件，不限电脑端口。

7.	软件功能

7.1	CBCT软件可与 全景机、牙片机、口内传感器等共用

7.2	中文多用户网络版软件, 可无限量不限端口免费安装软件

7.3	具有模拟种植功能，下颌神经管的描绘功能

7.4	具有可升级和修改的种植体库

7.5	具有冠状面 矢状面 横断面与3D图像的三维联动

7.6	具有三维影像 摘除、切割 放大 调整骨量 旋转等功能

7.7	具有图像测量 标注、放大、边缘锐化、反转、旋转、噪声抑制功能等

7.8	具有骨密度测量功能

7.9	▲具有垂直裁切、曲线裁切、自定义裁切、倾斜面裁切等裁切方式

7.10	具有三维图像的剪切和复原功能

7.11	具有存贮、打印、刻录、输出等功能

7.12	可得出根管治疗用的（充填部分的）三维影像图像

7.13	两套电脑工作站，随机软件要求具有独立的软件注册证，标书需要附有单独软件注册证

8.	图像采集/显示工作站

8.1	中央处理器：CPU2 GHz Intel 双核-内存4GB

8.2	硬盘驱动器＞300GB

8.3	图形显卡：Nvidia 显卡 on PCI Express video bus 最小512显存

8.4	显示器：17寸以上，1280*1024以上分辨率（32 bits color mode）

8.5	操作系统：Windows XP kome/Pro edition SP3

8.6	以太网卡：双以太网口（一个100Mbits，一盒Intel  Pro 1000 GT）

8.7	光驱：DVD-RW 一个

8.8	串口：USB两个

8.9	鼠标：双键带中间滚轮

8.10	键盘：标准英文键盘

8.11	配有独立的PCI插槽

包组四  CT球管

（一）配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球管 | 1只 |
| 2 | 高压绝缘油 | 1瓶 |
| 3 | 扎带 | 1根 |
| 4 | 球管说明书 | 1份 |
| 5 | 出厂合格证 | 1份 |

（二）技术参数

1.	适用机型：GE Brightspeed Excel Select CT

2.	阳极热容量：3.5MHU（2.6MJ）

3.	焦点大小：0.9×0.5/1.2×1.2

4.	阳极靶角度：7.0°

5.	靶面直径：165mm (6.5 in)

6.	最大额定电压：140 kVp

7.	射线泄漏量测试条件：140kV, 26mA

8.	正常运转温度范围：5°C到35°C

9.	存储运输温度湿度范围：-34°C到 +60°C；20%-70%

10.	球管保用：该球管保用20万秒次，0至10万秒次出现质量问题中标人须免费更换一只同型号新球管给采购人；10万秒次至20万秒次内出现的质量问题，中标人将按质量保用条例补偿同型号的球管给采购人，具体的补偿方式为：以球管的销售价格为基础，采购人只需支付已损坏球管使用次数的金额，中标人即提供一只球管给采购人。采购人支付使用次数金额的具体计算方法如下：使用次数金额=（实际曝光次数/保用曝光次数）*球管销售价格。

二、包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

三、质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身免费维修保养服务，CT球管保用20万秒次，0至10万秒次出现质量问题中标人须免费更换一只同型号新球管给采购人。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

四、安装、调试与验收

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。采购人有权要求中标人提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 中标人负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的线材与备件等。

- 中标人应提交详细项目安装进度表。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 中标人应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调测，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对系统质量全面负责。

五、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 签订合同设备到货、安装及验收、培训合格后1个月内，中标人向采购人提供相应金额的发票和收据后，采购人支付合同金额的40%。

- 设备到货安装及验收培训合格后6个月，中标人向采购人提供相应金额的发票和收据。采购人在15个工作日内支付合同金额的50%。

- 从验收合格之日起，正常使用一年后15个工作日内支付合同金额的10%。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 评分体系与标准

评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

- 各包组评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

- 各包组评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格、符合性评审条款（适用于包组一至包组四）

项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过本包组最高限价的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

技术部分评分表（适用于包组一、包组四）

（50分）

项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 评审内容 |  | 分值（“ ”的数值包含在所在区间内） |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的详细情况 <39分> | 设备技术参数、性能的符合性及配件配套的完整性<30分> | 根据所有投标人对本项目用户需求中的技术要求及指标的响应程度进行比较： 优 21-30分 良 10-20分 一般 0-9分 |
|  | 设备的技术先进性、功能优越性<9分> | 优 8-9分 良 4-7分 一般 0-3分 |
| 总体服务方案<11分> | 交货、包装、安装、调试、验收及培训计划，关键技术及难点问题的解决等方案<4分> | 优 4分 良 2-3分 一般 0-1分 |
|  | 质保期及售后服务承诺 <4分> | 优 4分 良 2-3分 一般 0-1分 |
|  | 售后服务点 （需提供房产证明或租赁合同或合作协议作为评分依据）<3分> | 广州市内设有售后服务点 3分 广东省内设有售后服务点 2分 其他地方设有售后服务点 1分 无提供房产证明或租赁合同或合作协议的得0分 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术评分：技术评分去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

技术部分评分表（适用于包组二、包组三）

（50分）

项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的详细情况 <40分> | 设备技术参数、性能的符合性及配件配套的完整性 <30分> | 根据所有投标人对本项目用户需求中的重要技术要求带▲号的指标的响应程度进行比较<15分>： 带▲号的产品技术参数有负偏离一项的扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 一般参数横向比较<15分> 优 11-15分 良 6-10分 一般 0-5分 |
|  | 设备的技术先进性、功能优越性<10分> | 优 8-10分 良 4-7分 一般 0-3分 |
| 总体服务方案<10分> | 交货、包装、安装、调试、验收及培训计划，关键技术及难点问题的解决等方案 <3分> | 优 3分 良 2分 一般 0-1分 |
|  | 质保期及售后服务承诺 <4分> | 优 4分 良 2-3分 一般 0-1分 |
|  | 售后服务点 （需提供营业执照或房产证明或租赁合同或合作协议作为评分依据）<3分> | 广州市内设有售后服务点 3分 广东省内设有售后服务点 2分 其他地方设有售后服务点 1分 无提供提供营业执照或房产证明或租赁合同或合作协议作的得0分 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术评分：技术评分去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

商务部分评分表（适用于包组一至包组四）

（15分）

项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 2011年至今销售同类产品情况（请附上合同复印件作为同类业绩评价证明资料）<3分> | 优 3分 良 2分 一般 0-1分 |
| 本项目团队实力 （依据项目经理、团队成员的资质和经验打分）<5分> | 优 4-5分 良 2-3分 一般 0-1分 |
| 交货期承诺 （依据各投标人承诺的交货期时间长短进行横向比较打分）<3分> | 优 3分 良 2分 一般 1分 |
| 用户满意度评价情况 （提供用户满意度评价证明文件复印件）<4分> | 优 4分 良 2-3分 一般 0-1分 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 商务评分：商务评分去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 评 分 表（适用于包组一至包组四）

（35分）

- 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第二章第27.2条相关条款。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

- 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    - 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

  - 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

  - 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 投标文件格式

投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001 项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目 投标人名称： 投标人地址： 参投包组： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

投标文件目录表

项目名称：广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目

项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 2015年财务状况报告或银行出具的资信证明复印件。如投标人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料 |  |  |  |  |
|  |  | 缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自定） |  |  |  |  |
|  |  | 《公平竞争承诺书》原件和人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目或所投包组投标。（提供《承诺函》）。 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； |  |  |  |  |
|  |  | 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； |  |  |  |  |
|  |  | 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）； |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页） |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术偏离表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） |  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 2011年至今销售同类产品情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人及服务团队成员一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 交货期承诺 |  |  |  |  |
|  |  | 用户满意度评价情况（提供用户满意度评价证明文件复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 中小企业声明函（如是） |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  |  | 退投标保证金说明 |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函/投标保证金递交证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

投标函

致：广东秤风采购招标有限公司

我方确认收到贵方广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目服务内容及相关服务的招标文件（项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001），    (投标人名称、地址)   作为投标人已正式授权    (被投标人授权代表全名、职务)   为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

投标人资格声明函

广东秤风采购招标有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目（项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

无行贿犯罪档案记录证明

格式由各检察院提供。

附：行贿犯罪档案查询申请书

行贿犯罪档案查询申请书

XXX人民检察院：

我单位于今年      月     日在       省         市参加                              项目招投标，根据                                  （采购人）的要求，特向贵院申请查询               （单位），法人代表           ，身份证号：                  ，授权代表：           ，身份证号：                     ，近年来有无行贿犯罪纪录，并出具相关证明。

特此申请

申请单位：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于    （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称、项目编号）   的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

承诺函

广东秤风采购招标有限公司：

关于贵公司　　年　　月　　日发布广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目（项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

开标一览表(报价表)

投标人名称：                                       项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | DR机 | 1套 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组二 | 全身通用彩超机 | 1套 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组三 | 三合一口腔CBCT机 | 1套 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组四 | CT球管 | 1套 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天内 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

备注：

  - 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第二章“投标报价”要求。

投标分项报价表

投标人名称：                    包组号：        项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。

4. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标货物的详细情况

（包组：      ）

（附相关证明资料/产品宣传彩页）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 货物品牌、型号。

- 货物技术参数、性能及配件。

- 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

- 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

- 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：            职务：         日期

投标货物技术偏离表

投标人名称：                       包组号：      项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 货物名称 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

- 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致。

- 投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

重要条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                   包组号：          项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组二 |  |  |  |  |
|  | （二）设备系统技术参数 28.▲具备M型自动导航功能(自动测量心功能)； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （三）设备主要技术要求 1.二维显像主要技术要求： 1.2▲腹部及心脏最大扫查深度： ≥36CM； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （三）设备主要技术要求 1.二维显像主要技术要求： 1.3▲超声发射频率范围：电子凸阵：1.0-5.0MHz ，可选择中心频率≥5种； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （三）设备主要技术要求 3.频谱多普勒主要技术要求 3.8▲多普勒最小取样容积：≤ 0.5mm |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （三）设备主要技术要求 4. 探头技术要求 4.3▲电子凸阵：1.0-5.0 MH |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （三）设备主要技术要求 4. 探头技术要求 4.4▲腔内微凸探头：超声频率2.0～10.0MHz，扫描角度≥200° |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 包组三 |  |  |  |  |
|  | （二）技术参数 1. 主机 1.1 ▲设备类型：开放立式，适用于站立和轮椅等患者 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 3.CBCT 3.1 ▲探测器类型：非晶硅平板探测器≥14.5*14.5cm |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 3.CBCT 3.2▲成像视野 (FOV)，非拼接成像（直径X高度）为：50x50mm,80x80mm,100x50mm,100x100mm |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 3.CBCT 3.5 ▲图像灰阶：16bit |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 3.CBCT 3.8 ▲CBCT可以直接拍摄硅胶印模，输出数字印模 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 4.全景功能 4.1 ▲具有独立拍摄全景的功能而非三维后重建全景 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 5.头颅成像功能 5.2▲独立传感器，头颅传感器之固定式装置而非共用插拔式，免去人手操作的需要 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 5.头颅成像功能 5.7 ▲标准曝光采集时长1秒 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 5.头颅成像功能 5.10 ▲5 种成像尺寸大小可选： 18x18，18x24，24x24，24x30，30x30 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 6.头颅成像软件 6.6▲具备自动正畸描绘软件 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | （二）技术参数 7. 软件功能 7.9 ▲具有垂直裁切、曲线裁切、自定义裁切、倾斜面裁切等裁切方式 |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

备注：此表中 “原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

投标货物技术服务方案

（包组：    ）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

      - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）。

      - 详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。

附件

售后维修/服务点证明材料

兹证明          （售后维修/服务点名称）与           （公司名称）建立了本次投标中（项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001）  （包组号）的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：        日期：

投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                             电话号码：

  - 地    址：                             传    真：

  - 注册资金：                             经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：       日期：

2011年至今销售同类产品情况一览表

投标人名称：                    包组号：       项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请附上合同复印件作为同类业绩评价证明资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：       日期：

项目负责人及服务团队成员一览表

投标人名称：                    包组号：        项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附上以上人员的学历、职称等证明文件复印件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：           职务：       日期：

用户需求商务条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                   包组号：      项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 包装、保险及发运、保管要求 |  |  |
|  | 质保期及售后服务要求 |  |  |
|  | 安装、调试与验收 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：       日期：

中小企业声明函（适用于所有包组）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　　　　　期：

招标代理服务费承诺书

广东秤风采购招标有限公司：

本公司       (投标人名称)        在参加在贵公司举行的广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目(项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东秤风采购招标有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：           职务：       日期：

退投标保证金说明

我方为广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目的投标（项目编号为： GDCFCG-GDGZ-20170001）所提交的投标保证金   （大写金额）   元，请贵司退还   （包组号）   投标保证金   （小写金额）     元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日期：

政府采购投标担保函

（若用电汇方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                     （以下简称‘投标人’）拟参加广州市花都区第二人民医院2016年第三季度医疗设备采购项目（项目编号：GDCFCG-GDGZ-20170001）（以下简称‘本项目’）  （包组号）  投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日