竞争性谈判

文件

招标编号：吉政采〔2017〕14号

# 项目名称：1号包胆道镜、十二指肠镜

# 2号包高压注射器

# 3号包胸骨锯

吉安市公共资源交易中心

二〇一七年三月十五日

第一章  谈判邀请函

吉安市公共资源交易中心受采购人委托，就其采购项目以竞争性谈判方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1、采购人：上海东方医院吉安医院

联系人：蒋先生  联系电话：13207066116

2、采购代理机构：吉安市公共资源交易中心

联系人：邓超    联系电话： 0796-8210231

3、项目说明

招标项目名称： 1号包胆道镜、十二指肠镜；2号包高压注射器；3号包胸骨锯

招标项目编号：吉政采〔2017〕14号

项目资金来源：已落实

项目分包情况：不分包

| 标号 | 项目 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 吉政采〔2017〕14-1号 | 胆道镜、十二指肠镜 | 70 |
| 吉政采〔2017〕14-2号 | 高压注射器 | 30 |
| 吉政采〔2017〕14-3号 | 胸骨锯 | 24 |

- 投标人资格

合格的投标人必须符合下列条件（不仅限于以下内容，其它资格条件要求见第三章）：

（1）投标人须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人具有依法缴纳税收及社会保障资金的证明（提供近三个月缴纳税收及社会保障资金的缴款凭证）；

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且提供了加盖本单位公章的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（5）投标人须具备医疗器械经营许可证，所投产品具有医疗器械注册证；

（6）本次招标不接受联合体投标。

备注：投标人在开标时须携带法人代表授权委托书（如企业法人参加投标，提供法定代表人身份证明）原件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证原件或复印件加盖公章现场展示。

5、谈判文件的获取

（1）自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前，投标人可自行在江西省公共资源交易网吉安分站（http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/）、吉安市政府采购网http://218.64.81.5/zfcg/、吉安市公共资源交易网http://www.japrtc.gov.cn/下载电子版招标文件及补充、变更文件，但必须在开标前按要求缴纳投标保证金。采购代理机构在以上网站发出的对招标文件的补充、变更文件均作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

6、投标成本

（1）本次招标为政府集中采购部门代理项目，采购代理机构不向采购人、投标人和中标人收取任何代理费用；

（2）本次招标项目投标保证金为：人民币伍仟元；

（3）投标人须将本次招标投标保证金在开标截止之前（汇款帐户必须为投标人公司账户）转入以下采购代理机构指定账户：

开户名称：吉安市公共资源交易中心

帐  号：171299101000002783

开户行：吉安农村商业银行股份有限公司金都分理处（简称：吉安农商银行金都分理处）

备注：网银交易时开户行请选择吉安农村商业银行股份有限公司营业部

（4）未中标人投标保证金在领取中标通知书后五个工作日内无息退还，中标人投标保证金在签订合同后五个工作日内无息退还。

7、投标文件的递交、截止及开标时间

投标人须在开标时间2017年3月24日北京时间09：30前将投标文件文件递交至吉安市公共资源交易中心第三开标厅（城南文体路与吉州大道交叉路市民服务中心十一楼），采购代理机构拒绝接受任何迟交的投标文件。

第二章  投标人须知

8、信息发布

根据招投标管理部门的授权，本次招标活动指定的信息发布网站为：

（1）江西省公共资源交易网吉安分站http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/

（2）吉安市公共资源交易网，网址http://www.japrtc.gov.cn

（3）吉安市政府采购网，网址http://218.64.81.5/zfcg

9、使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

（1）谈判文件、投标文件、采购代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

（2）投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

（4）招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

10、投标有效期

投标文件的有效期为不少于自投标截止时间起30个日历日，在投标截止时间至采购代理机构在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

11、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期五天前以书面形式（原件加盖投标人公章）送达采购代理机构，采购代理机构对投标截止期五天前收到的澄清要求将以书面形式（含邮件、传真、信息发布网站）予以答复。

12.招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

（1）招标文件的修改将在指定的信息发布网站上进行公布。

（2）为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究和响应，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更在指定的信息发布网站上进行公布。

（3）投标人有义务自行浏览本次招标指定的信息发布网站，若因遗漏信息造成投标失误或失败，后果由投标人自行承担。

13、解释权

（1）本次招标的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

（2）招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出书面异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

14、投标文件的组成

投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求，应包含但不限于以下内容（具体格式自行拟定），投标人提供投标文件正本一份，副本二份。

（1）法人代表证明或法人授权委托书		（2）投标函

（3）开标一览表							（4）投标人基本情况表

（5）商务条款偏离表						（6）投标货物技术说明

（7）技术条款偏离表						（8）资格证明文件

（9）投标人认为需要提交的其它文件和资料

15、投标报价说明

投标人应根据采购代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括设备的采购、包装、保险、运输配送、安装调试、售后服务及技术支持、税金等所有费用，为最终结算发票价。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标以上所列明的项目，采购代理机构将一律视为已包括在其报价中（含谈判过程中的报价），在合同签订及执行中将不予考虑。

16、谈判小组

采购管理部门在政府采购专家库中随机抽取不少于三位专家组成谈判小组。

17、谈判程序

（1）第一轮谈判

谈判小组按随机确定的谈判顺序，与单一供应商分别就采购需求、产品质量和服务等内容进行谈判，并了解其报价组成情况。

（2）统一谈判标准

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，必要时可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（3）第二轮谈判

谈判小组就合议后统一的谈判标准与供应商分别进行谈判，并在投标人承诺响应谈判文件（或修正后的谈判文件）的前提下进行第二次报价。

（4）第三轮谈判

第二轮谈判并报价后，谈判小组未能确定成交候选人的，进行第三轮或更多轮的谈判。

（5）谈判最终报价

谈判结束后，谈判小组可要求所有投标人按照统一的标准作最终报价，密封后递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

18、投标文件的评价和比较

（1）本项目在投标人投标文件完全响应谈判文件实质性要求的前提下，采取最低评标价法评标。

（2）采购代理机构不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

（3）采购代理机构不向投标人公开评标细节，不解释落标原因。

19. 中、小、微企业

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准。

②提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定的有效证明。

（4）中、小、微企业参加政府采购项目投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定的有效证明。

（5）对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

20、结果公示

采购代理机构将在评标结束后，将预中标结果在指定的信息发布网站上进行公示，公示期为七个工作日。

21、采购代理机构拒绝中标的权利

采购代理机构在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告、复评报告拒绝不合格的预中标。

22、中标通知书

（1）评标结束后公示期满无异议，采购代理机构将以书面形式向预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

（3）《招标结果公示》在网上公示后，视作采购代理机构已向预中标人履行告知义务。若预中标人在公示期满后（公示期为七个工作日）未在七日内领取中标通知书，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对预中标人进行处理。

23、签订合同

（1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）在领取《中标通知书》后，中标人若未按照《中标通知书》规定时间与采购人签订采购合同，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对中标人进行处理。

24、交货要求

交货时间：合同签订后一个月内供货并安装调试完毕

交货地点：上海东方医院吉安医院

25、售后服务要求

设备免费保修期不低于一年；提供装机培训，故障响应时间≤2小时，到场服务时间≤48小时。

26、货物验收

本批设备由采购人组织验收，验收严格参照采购人要求的图纸及招标文件（含补充、变更文件）、采购合同及投标人投标文件（含书面澄清）。

27、付款方式

货物交付并经验收合格后，由项目所在地财政国库在十个工作日内支付全额合同款（支付合同款前中标单位必须提交中标金额5%的银行保函作为履约保证金）。

28、违约责任

（1）采购人按照中标人递交的投标文件（含补充承诺及澄清）进行验收，如所供产品不合格，履约保证金不予退回，并拒付货款。

（2）投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标，中标人不得就中标的项目进行分包、转包；一经发现，履约保证金不予退回，并中止合同、拒付货款。

29、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规的规定执行。

第三章  招标货物清单

1号包：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胆道镜 | 详见技术参数 | 1台 |
| 2 | 十二指肠镜 | 详见技术参数 | 1台 |

胆道镜技术参数：

1、视野角≥120°；2、视野方向为0°（前视）；3、景深≥3mm,≤50mm;

4、弯曲部弯曲角上≥160°,下≥130°；5、先端部外径≤4.9mm;

6、插入部外径≤5.2mm；7、有效长度≥380.mm；8、全长≥660mm；

9、钳子管道内径≥2.0mm；10、特殊光：NBI功能，可以实现早癌筛查功能

11、售后服务：12个月

胆道镜配置清单

1、电子胆道镜1根；2、测漏器1个；3、活检钳1把；4、取石网篮1个

5、手柄	1个；6、镜箱1个

十二指肠镜技术参数：

1、视野角≥100°，视野方向≥15°向后斜视；2、插入部外径≤11.3mm，管道内径≥3.6mm

3、弯曲角度：上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110°

4、内镜具有4个遥控按钮，可设置所有遥控菜单功能

5、内置V型槽的抬钳器可以固定导丝；6、先端帽可拆卸，便于彻底清洗

7、能够兼容科室现有内镜主机；8、售后服务：12个月

十二指肠镜配置清单

1、十二指肠镜1根；2、镜箱	1个；

2号包：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压注射器 | 详见技术参数 | 1台 |

高压注射器技术参数：

1用途：能够配合磁共振设备在磁共振增强检查中进行对比剂的输送并能协助获得满意的磁共振图像。

2	技术参数：

2.1	电源

2.1.1	可持续交流供电方式，无需充电和电池维护；

2.1.2	开机自检，错误状态系统关闭和错误代码显示；

2.1.3	电源要求，电压：115VAC±10%；230VAC±10%，频率：50/60 Hz±3 Hz；

2.1.4	滤波技术使用，保证扫描室内设备使用为直流电，不影响磁场和图像的稳定；

2.1.5	电磁兼容性（EMC），符合EN60601-1-2 B级传导和辐射发射以及EMI抗扰性要求；

2.2	动力头

2.2.1	双头注射功能，具有A侧针筒+B侧针筒双侧注射，可编程注射；

2.2.2	空气检测提示键，按下空气检测键前，不能开始注射；

2.2.3	可在动力头外，向针筒充注造影剂；

2.2.4	针筒自动检测，并LED显示安装的针筒型号；

2.2.5	自动感应不同型号的预灌装针筒；

2.2.6	双侧工作显示灯在空气检测键按下时与在注射时区分显示；

2.2.7	动力头键盘，完成空气检测按键，注射开始，控制活塞前进后退；

2.2.8	动力头磁场内任意位置摆放，可在1米之内近距离接近,无磁场方向要求；

2.2.9	超声马达动力头驱动，无磁场影响；

2.3	控制台

2.3.1	真彩色触摸屏，使用滑标设置参数数值；

2.3.2	显示界面，简便人性化设置，方便操作；

2.3.2.1	注射模式选择

2.3.2.1.1	具有单项造影剂注射+生理盐水冲洗选项；

2.3.2.1.2	具有双相造影剂注射+生理盐水冲洗选项；

2.3.2.1.3	具有单项造影剂注射无冲洗选项；

2.3.2.1.4	具有自动计算最大剩余计量；

2.3.2.2	注射进程界面

2.3.2.2.1	具有停止注射选项；

2.3.2.2.2	具有显示预设和当前的压力值；

2.3.2.2.3	具有当前注射剂量和剩余注射剂量显示；

2.3.2.2.4	具有扫显示描延时时间显示；

2.3.2.3	滴注模式界面

2.3.2.3.1	一键转换选项，在注射模式和滴注模式间一键转换；

2.3.2.3.2	参数自定义，可自定义设置滴注模式参数；

2.3.2.3.3	自动计算，根据注射设置自动计算注射剩余量和滴注剂量和滴注时间；

2.3.2.4	滴注进程界面，显示滴注过程中的容量、流速、时间间隔。一键返回滴注模式或者注射模式；

2.3.2.5	注射结果界面，可一键进入注射结果界面，显示最后12个注射结果，包括流速、已注射剂量，最大压力值等内容；

2.3.2.6	注射方案存储界面，存储、编辑、检索20个记录。方案命名可达20个字母；

2.3.2.7	系统信息界面，检索最后10条错误报警信息。

2.4	软件功能

2.4.1	注射模式

2.4.1.1	单项造影剂+生理盐水冲洗A侧：单流速造影剂+B侧：生理盐水；

2.4.1.2	双项造影剂+生理盐水冲洗A侧：双流速造影剂+B侧：生理盐水；

2.4.1.3	单项造影剂无生理盐水冲洗A侧：单流速造影剂；

2.4.1.4	注射停止	注射过程中停止注射；

24.1.5	滴注模式（KVO），自定义滴注流速、剂量、时间间隔，根据注射模式参数设置自动计算最大滴注剂量和滴注时间，影剂注射前或者造影剂注射后进行滴注模式；

2.4.1.6	注射模式转换，滴注模式和造影剂注射模式一键相互切换；

2.4.1.7	注射进程显示，显示注射过程中的流速、预设剂量、注射剩余剂量、预设压力值和当前实时压力值；

24.1.8	滴注进程显示，显示滴注过程中的容量、流速、时间间隔。与造影剂注射	和滴注设置模式一键相互切换；

2.4.1.9	注射结果显示，显示最后12个注射结果，可进行储存和编辑；

2.4.1.10	注射方案储存，一键调用储存方案；

2.4.1.11	空气检测键，提示注射前检查针筒空气，按下前不能激活注射开始键；

2.4.1.12	注射开始方式，3种：动力头、控制台、手控按钮；

2.4.1.13	最大剂量设置，根据设置自动计算剩余的可注射最大剂量；

2.4.1.14	系统信息显示调节，自定义系统参数；

2.5	注射参数

2.5.1	A-侧流速	≥0.1~10.0ml/s；

2.5.2	B-侧流速	≥0.1~8.0ml/s；

2.5.3	A-侧容积	≥60ml，增量1ml；

2.5.4	B-侧容积	≥60ml，增量1ml；

2.5.5	A-侧压力限值	20~150 PSI，增量为10 PSI；

2.5.6	B-侧压力限值	150 PSI；

2.5.7	扫描延时	≥0-60s，增量为1秒；

2.5.8	扫描结果显示	≥12个；

2.5.9	存储方案	≥20个；

2.5.10	注射方案存储和调用，简便的存储和调用注射方案。

2.5.11	预灌装针筒，可使用预灌装造影剂针筒和一次性空针筒并能自动检测鉴别；

2.5.12	设备报警时，可以代码显示和语言报警，方便快速确定；

2.5.13	注射过程中出现超过限制压力，设备自动暂停，并报警；

2.6	注射针筒容量

2.6.1	A侧	一次性空针筒，≥60ml；

2.6.2	B侧	一次性空针筒，≥60ml；

2.7	标准安装方式，基座式；

3售后服务：12个月

3号包：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸骨锯 | 详见技术参数 | 2套 |

胸骨锯技术参数：

设备用途：主要用于锯开胸骨的外科手术

一、 胸骨锯

1、高效切割：最高速度≥14000cpm往复；

2、锯片行程：3.9mm（±5%）有效保护软组织不与锯片接触；3、卡槽式安装。

4、≥4种锯片选择；5、使用轻便：没有气管、钢缆等限制，医生更能准确掌握切割位置

充电器：

1、大型液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数

2、充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作

3、可记录并显示过高温误消毒次数及总时间长；4、电池复活功能；5、30-60分钟快速充电

三、配置清单：

1、胸骨锯 2把；2、锯片≥ 4片；3、锯片保护弓 ≥2个；4、电池 ≥4块；

5、充电器 ≥1个

四、商务条款：

1、胸骨锯手机和充电器保修不少于一年，终身维修。

2、提供装机培训，故障响应时间≤2小时，到场服务时间≤48小时。

| 政府采购招标文件的审批意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 | 吉政采〔2017〕14号 | 项目名称 | 胆道镜等 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 采购单位 | 采购单位审核意见：（章） 负责人签名 年 月 日 |  |  |  |  |
| 吉安市公共资源交易中心意见 |  |  |  |  |  |
| 项目第一负责人审核签名： | 科室负责人审核签名： | 分管领导审核签名： | 备注： |  |  |
| 项目第二负责人审核签名： |  |  |  |  |  |