耳鼻喉治疗台招标要求

1. 三关节万向转动LED冷射灯设计：可做任何方向调节，方便医生检查。2）LED冷射灯光自然光（白光照明，工作温度≤40°），光线直射，无反射、折射影响效果，LED灯泡使用寿命＞10000h。

2. 一体式主操作台及副台（工作台与书写台连体式）：美观、清洁，防止药液渗漏;

3. 一体式喷药枪：≥3把（2直1弯）；喷药：≥7ml/分，无芯一体技术无膛线。拆装灵活，便于清洁；内部精细的水气路设计，使药液喷射更均匀，且无水滴、无阻塞现象;

4. 高性能正压泵：0MPa～0.3MPa，可调;

5. 高性能负压泵：0MPa～-0.1MPa采用防回流装置，采用减震防噪音设计，安全环保，易清洁; 负压吸引管内置于机箱内。

6. 加热除雾装置：采用防尘装置，防止灰尘异物进入；平滑加热，性能稳定；定时设置人工控制开关，以避免误启动;

7. 耳咽管通气装置：低噪音，使用寿命长，免维护;

8. 分泌物吸引装置：可调节吸力大小;

9.纱布容器：嵌入式设计，方便投放和取出消毒。

10.吸入污物瓶：主、副污物瓶设计（主）≥2500cc（副）≥250cc，严格按照ISO9001对医疗产品的排放要求设计；采用防回流装置，

11. 正常工作噪声：＜ 60dB

12. 电动病人椅，数量1台：旋转角度不小于300度，两侧扶手可以360度旋转， 速度≤10mm/s,靠背倾斜不大于170度，最大负载150kg；人体工程学设计，可与治疗台连接，三方位控制其升降。

13．医生座椅1把 可旋转带升降。

*如该设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。