电动植皮刀招标要求

一、取皮刀要求：

1、能满足烧伤科、手外科取皮需要（包括韧厚皮、中厚皮、厚皮取皮术），取皮连续平整，边缘整齐，厚薄均匀，无毛边；

2、刀片安装和拆卸完全快速；

3、取皮厚度：0.05-0.75mm，最小取皮厚度精确度≤0.05mm;

4、最大取皮宽度≥100mm；

5、工作转速要≥4500 周/分；

6、轻便、安静无噪音、无震动，手持件重量要求≤800g；

7、驱动动力强劲，系统要求无润滑油或保养油；

8、取皮刀使用年限≥5年；

9、连接线柔软、可拆、可高温高压消毒；长度≥3米。

*如该设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。