吸入笑气镇痛装置

一、基本要求

具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证

二、显示屏幕

2.1：≥7寸宽屏真彩液晶屏

2.2：可显示输出混合气体总流量、笑气和氧气浓度、气源压力、时间、电池电量、报警开（关）状态、混合气体开关状态等各项参数

三、控制方式及功能

3.1：数字化电子式控制

3.2：氧气浓度调节范围：30%~100%

3.3：氧气浓度调节精度：1%

3.4：笑气浓度调节范围：0%~70%

3.5：笑气浓度调节精度：1%

3.6：混合气体流量调节范围：0~20L/min

3.7：混合气体流量调节精度：0.1L/min

3.8：有快速紧急供氧按钮，按下此键，将供应纯氧气，使病人迅速恢复

3.9：快速紧急供氧流量：25L／min ～ 75 L／min

3.10：快速供氧时笑气自动截断

3.11：呼吸气囊：有，监测输出气体的流量，保证混合气体的流量适合病人

3.12：有气源压力监测功能并在液晶屏上显示

3.13：有中心供氧接口

3.14：具有截流功能：当氧气\笑气供气压力<150Kpa时,笑气自动切断,并报警

3.15：具有非重复呼吸循环系统：在进、出气口部位有单向阀门防止患者重新吸入呼出的气体

3.16：自动空气补偿功能：有，供气不足时自动补偿空气，保证任何情况下病人不会“憋气”

3.17：流量自稳功能：有，当改变笑/氧气体比例时保持总流量不变

3.18：笑/氧比例自稳功能：有，当改变输出气体流量大小时保持笑/氧气体比例不变

3.19：流量累计计算功能

3.20：“一键洗肺”功能：有，当治疗结束时按压快捷键直接按原流量对肺泡纯氧冲洗，安全快捷。

四、报警及安全功能

4.1：有声音和可视报警系统，一旦出现异常情况，可自动报警

4.2：有气源防误接功能

4.3：氧浓度报警：有

4.4：气源压力报警：有

4.5：内置锂电池：有，可用2小时以上

4.6：废气回收装置：有，配套专用的智能废气回收仪，确保医护人员安全，也可接医院的中心负压接口将废气排出

五、软件升级

可按用户要求升级软件，终身免费升级