| 院内竞争性谈判采购参数填报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 急诊科 | 项目名称 | 心电图机 | 预算金额 |  |  | 35万元 |
| 是否单一来源： 口√否 口是 原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数需求 |  |  |  | 数量 |  | 4套 |  |
| 一、心电图机 （2台） 1、国际知名品牌。 2、高清晰彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率≥1024×768，全触摸屏操作，屏幕可同步连续显示12、15、synECi 18导联波形，波形显示和真实打印1:1效果。 3、同步心电输入：≥12 或 15 导联同步采集。 4、采集操作模式：自动记录模式（实时、回顾），冻结记录模式，心律失常检测到异常会自动延长记录。 5、具有长时间记录存储功能，从采样开始到结束，可以保存最多10分钟的心电波形，亦可以可选择其中10-24s的波形进行打印记录，增加医生对患者数据采样选择，提供更大灵活性。 6、记录通道数：3、4、6、7、12、15、synECi 18或更多的通道打印方式选择 7、增益调整：2.5; 5; 10; 20 mm/mV，走纸速度 ：5, 10, 25; 50 mm/s。能与计算机进行连接， 具备心电工作站功能。 8、机器内存能存储800份以上心电图文件，并可以选配存储卡增加存储量。外部贮存：U盘。 9、输入阻抗≥50 MΩ，频响范围：0.05-150 Hz，耐极化电压≥±300 mV，时间常数≥3.2s， 交流滤波：50Hz/60Hz。 10、导联接反提示：导联检查包括左右手反接、脱落，噪音等 11、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴等值。支持内置电池或交流电工作，内置电池满状态下支持100份报告打印。 12、文档输出可转换成XML或PDF数据文件，方便与心电管理系统、医院信息系统等进行网络连接。 13、具有波形冻结和放大功能。 14、支持中文汉字输入 15、具有 ECAPS 12C和ECAPS18 自动测量分析算法，5大类 200种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换。 16、可直接在心电图机进行报告结论编辑 标准配置要求： - 主机： 2、电源线： 3、心电信号输入盒： 4、通讯电缆： 5、电极导联线： 6、夹式肢体电极： 7、吸式胸部电极： 8、胸部导联分线器： 9、肢体导联分线器： 10、打印纸： 11、打印头清洁笔： 12、触控笔 13、作业检查胶版 增配要求： 其中1台心电图机需增配导联线固定臂、架台 二、心电工作站（2台） 参数需求： 1、知名品牌，≥同步12导联心电采集功能 2、心电向量：分析瞬间时向量，即每一个心动周期都可以进行向量环分析。 3、短程心率变异分析功能 - 采样频率：1000HZ 数据传输：USB2.0 5、采样记录及可自定义采样导联：可捕捉或回放已看到的异常心动周期 6、高性能生物电放大器（采集器），心电信号与主机隔离，具有电磁、光电多重隔离。 7、可用电子标尺移动各波形的起止点，测量参数实时显示。 8、软件功能完备，可以存储上万人的病例，同一个病人可记录多次不同时间的心电图，可以随时检索、 回放、统计，满足心电连续对比分析的要求，数据支持导出外置。 9、提供详尽、准确的支持人工修改的心电诊断结论，鼠标点击即可完成报告书写。 - 支持 图例 报告导出 功 能，可直接连接心血管信息管理，实现 网 络 化心 电数 据管 理和 数 据共享，并可进入CIS（临 床信息管理系统）。 11.主流品牌电脑主机，高性能CPU，内存2G以上，硬盘500G以上；主流品牌液晶显示器，20英寸以上；主流品牌打印机。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数提交者签名：张伟艺 |  |  |  |  | 2017年 01月 23 日 |  |  |
| 参数承诺（单一来源项目除外） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 所提交的参数不是根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制的采购需求 参数。 - 所提交参数可作为招标公告参数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室负责人签名：屈燕铭 2017年 01 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |