六安市人民医院

询 价 文 件

二○一七年  六月

目  录

一、投标人须知前附表	3

二、投标人资格	4

三、投标人必须提交的投标文件内容	4

四、评审方法及废标	4

五、投标人报价须知	4

六、投标文件构成	5

七、签订合同	5

八、澄清及变更	6

九、其它	6

附件一	7

附件二	8

附件三	9

# 一、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：六安市人民医院转运呼吸机项目 项目性质：设备类 项目编号：LAYY—WL2017SB067 包别划分：无分包 |
| 2 | 招标最高限价：12万元 |
| 3 | 供货期：合同签订后 10 日内。 |
| 4 | 付款方式：产品验收合格后按合同付款 |
| 5 | 报价文件递交地点：六安市人民医院博爱楼五楼505室物流管理处。 （备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准） 报价文件递交截止时间：北京时间2017年6月23日17：30整 |
| 6 | 标书份数：正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 7 | 接收报价文件日期：自询价公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 8 | 中标服务费：免收 |
| 9 | 联系人：杨老师 电话：0564-3933089 |

二、投标人资格：

详见询价公告供应商资格条件。

三、投标人必须提交的投标文件内容：

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、产品彩页等资料。

2、询价文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，项目成交后须提供原件备查。

四、评审方法及废标：

1、本次货物项目采购活动将采用 有效最低价法 方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，则通过询价小组评审确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

2、询价过程中，如果询价小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知：

1、投标报价为投标人在询价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等所有费用。

2、每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。

3、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，不接收散件或活页标书。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同：

1、成交侯选人在“六安市人民医院”网站公示三个工作日且无异议后，由六安市人民医院物流管理处通知成交候选人。

2、我院有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

八、澄清及变更：

询价公告及询价文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：投标授权书 附件四：参数响应对照表

## 附件一：项目需求

转运呼吸机

预算：12万元      台数：一台      产地：进口

技术参数

1.国际知名品牌，具有FDA或CE认证

*2.电动电控呼吸机，可以在气源不足的条件下正常工作，内置电池可独立供电至少6小时

3.≥6英寸彩色触摸液晶屏幕显示，全中文操作界面，可用于成人和儿童

4.重量轻，≤6.5KG，方便转运病人使用

*5.具有NIV无创通气模式；AVCV,APCV,PSV,SIMV有创通气模式

6.设置参数：吸气流速0-120L/min；潮气量50-2000mL；呼吸频率5-60bpm；吸气时间/吸呼比0.3-3s/1:1-1:9、吸气流速波形：减速波，方波、吸气压力：5-50cmH2O；PEEP：0-20cmH2O、压力支持：5-50cmH2O

7.监测参数：监测病人实时数据：通气参数，静态气道阻力/顺应性，内源性呼气末正压，平台压， FIO2,平均压，吸气百分比,漏气百分比、显示曲线：实时曲线：流速（时间），压力（时间）、环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力;

8.报警功能：气道峰压，平台压限值，呼吸频率上/下限，吸气潮气量上/下限，呼气潮气量下/下限，分钟通气量上/下限，氧浓度上/下限，窒息时间（T apnea)，电源故障，断电报警，管路脱落，病人活动增加吸气流速，故障报警，自主呼吸频率，自主分钟通气量

9.质保两年，优惠提供配件

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

投标授权书

致：六安市人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LAYY—WL2017—SB067号项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件四

## 四、响应情况表

| 序号 | 采购要求 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

五、服务承诺

投标人可自行制作格式

### 六、有关证明文件

一、营业执照副本、相关资质证书；

二、法人授权委托书；

三、相关业绩合同；

四、投标供应商售后服务承诺函；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。