嵊泗县中医院数字X射线成像设备采购项目

招标文件

项目编号：     0773-1741GNZS01524

项目名称：  嵊泗县中医院数字X射线成像设备采购项目

采 购 人：     嵊泗县中医院（盖章）

代理机构：   中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：     二〇一七 年 六 月

第二章  采购需求

一、投标人必须响应并承诺下列要求：

1、投标人应提供所投标品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所投标品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“▲”的要求）。

4、所投标设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标，投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评标结果，后果由投标人自己承担。

5、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

6、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

▲二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字X射线成像设备 | 1套 | 原装进口 |

三、详细要求

（一）总体要求

1、主要功能及用途：

平板数字X射线成像设备，能满足胸部、卧位、四肢等全身摄影数字成像需要，能同时满足在医院拍片机和床边X线摄影机上使用。

（二）平板探测器参数及要求

1、检测器材料：非晶硅，整板技术, 要求为多家国际著名DR设备生产厂商普遍认可和选用的平板探测器品牌；

2、探测器为自然冷却，说明探测器使用环境温度及湿度要求；

3、最大摄片野：≥14"×17"，平板有效尺寸可以根据拍片部位进行大小调节；

▲4、像素尺寸：≤125微米；

5、探测器动态采集范围：≥14bit；

▲6、高分辨率平板探测器，像素矩阵：≥2.8K×3.4K；有效像数：≥九百五十万；

7、空间分辨率：≥4.0线对/毫米，能全面满足临床诊断需要；

8、从曝光至获得预示图像时间：≤5秒；

9、平板探测器可在胸片架和摄影床之间移动，以全面满足日常立、卧位摄影的需求。

10、无线传输平板探测器,在需要时，可以方便地安装到其他X线摄影机或床边移动式X线摄影机上使用。

11、平板探测器开启电源即可使用，无需预热，关机亦无需额外的风冷或水冷等待。

▲12、平板探测器可自动探测X射线，可为任何普放摄影系统提供数字成像服务，无需与高压发生器改造和连接。

13、平板探测器重量不超过3.5公斤。

14、平板探测器厚度不超过1.5厘米。

（三）系统控制台技术参数及要求

1、系统控制台采用高端PC工作站

2、内存：≥4G byte  RAM;

3、操作系统：采用WINDOWS 7操作系统，方便系统升级和操作；

4、23英寸操作控制及图像浏览一体化显示器一台；

5、硬盘：图像存储容量（DICOM格式）≥2500幅；

6、标准DICOM3.0接口：具备，输出图像格式DICOM3.0。保证能与现有HIS、RIS和PACS系统完全联接，正常使用；

7、具备DICOM WORKLIST，可自动/手动输入病人资料，

已手动输入的病人资料可在WORKLIST列表中配对确认；

8、采用鼠标操作系统功能；

9、图像标记功能：注解、测量、技师编号、有曝光条件和剂量显示及检查工期标注等；

10、图像处理具有自动/半自动/手动三种方式,具有调节亮度、对比度调整、窗宽窗位调整、边缘增强等功能；

11、图像镜像、旋转功能：

能提供水平和垂直图像镜像，逆时针90゜/顺时针90旋转功能；

12、打印功能：标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印；

（四）其他要求

1、提供与投标要求相符的设备原厂商的Data Sheet；

▲2、提供投标设备的进口医疗器械注册证、产品注册登记表；

▲3、提供平板探测器生产厂商直接的销售授权书和售后服务承诺书。

▲4、投标设备操作控制及图像处理软件必须为平板探测器同品牌原厂原配

▲5、投标人必须在投标文件售后服务中，对于系统控制台重置价格和平板探测器重置及每年保修合同的价格进行承诺说明。

（五）售后服务及承诺

1、投标人在投标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供给采购人。

2、投标人需及时提供软件版本的免费升级及维修密码。

▲3、自设备验收合格之日起提供壹年以上免费质保，并提供终身维修服务；质保期外只收取配件费。

4、设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，投标人应承诺在24小时内响应并提出解决方案，48小时内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备。

5、投标人应向采购人提供免费的操作培训、维修培训、应用培训。

6、投标人应向采购人免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。

（六）安装与验收

1、交货时间：合同签署并生效后60日内。

2、安装地点：嵊泗县中医院指定地点。

3、安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。

4、安装标准：符合我国有关技术规范和技术标准。

5、验收标准：应与投标人提供的产品Data Sheet及投标文件技术文件一致，并符合我国有关技术规范和技术标准。

6、验收合格后，投标人向采购人提供中英文用户操作手册和维修手册。

四、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、评审小组对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较，评审小组按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的实质性要求。

符合性审查表

| 注：1、表中只需填写“√”或“×”； 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章 |  |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求递交 |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件否按招标文件要求递交 |  |
| 4 | 售后服务及承诺满足或响应招标文件要求 |  |
| 5 | 投标文件资格证明部分是否满足招标文件要求 |  |
| 6 | 招标文件规定的其他必须响应的要求 |  |
| 非法定代表人参加投标时 |  |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书是否按招标文件要求递交 |  |
| 8 | 授权代表身份证复印件是否按招标文件要求递交 |  |
|  | 结 论 |  |

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、候选中标人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次,按照综合评估分名次推荐候选中标人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名候选中标人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务、技术部分得分＋投标报价得分，商务、技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 |
| 商务、技术部分 | 70 |
| 合计 | 100 |

五、嵊泗县中医院数字X射线成像设备采购项目评分表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 根据投标人的的综合实力规模、履行合同能力、技术实力等情况比较打分，好5分，一般3分，较差1分。 | 5 |
| 2 | 产品品牌 | 根据投标产品（数字X射线成像设备）的品牌形象、品牌认知度，其他特殊要求因素（如安全及环保等），酌情打分，4分，一般3分，较差1分。 | 4 |
| 3 | 设备应用成熟度 | 根据投标设备的用户体验情况进行打分，每提供1份产品（数字X射线成像设备）用户使用反馈材料的得1分，最多得4分，不提供不得分。 | 4 |
| 4 | 产品 先进性 | 根据投标人针对本项目所投机型在市场上同类机型进行比较打分,好4分，一般2分，较差1分。 | 4 |
| 5 | 投标产品相关案例 | 提供投标产品（同品牌数字X射线成像设备）在国内三级甲等综合性医院成功安装应用案例，提供一例得2分,最高得12分，不提供不得分。(提供合同或验收合格报告复印件作为证明材料） | 12 |
| 6 | 项目 质量保证 | 根据项目实施方案和项目进度安排的合理性，项目人员配备情况，比较打分,好4分，一般2分，较差1分。 | 4 |
| 7 | 售后服务 | 所投产品原厂商在华东地区(江苏、上海、安徽)有正规维修中心的得1分，在浙江省内有正规维修中心的得3分，没有不得分。 （需要提供售后服务网点机构工商注册证明或网点租赁合同） | 3 |
|  |  | 本项目免费质保期1年不得分，2年得2分，3年得4分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人售后服务具体内容以及具体售后服务响应能力比较打分，好2分，一般1分，较差0分。 | 2 |
|  |  | 根据投标人具体培训计划和应急处理方案的优劣，好2分，一般1分，较差0分。 | 2 |
|  |  | 质保期满后，投标人承诺给予采购人的各种实质性的优惠条件情况，比较打分，好2分，一般1分，不提供不得分。 | 2 |
| 8 | 技术指标要求 | 根据各投标人所投所有设备产品技术性能以及对招标文件各项基本要求响应情况进行评分，基础分18分； 技术指标每项正偏离优于招标要求的加0.5分，最高得22分； 技术指标每项负偏离不满足的扣3分,扣完为止。 带“▲”号指标为必须满足指标，负偏离将导致废标。 若查实存在虚假应标情况，则取消中标资格，情节严重的追究相应责任。 | 22 |
| 9 | 投标文件编制 | 根据投标人投标文件完整性和编制质量，商务、技术文件的符合性，酌情打分，0-2分。 | 2 |