气管镜下冷冻手术治疗机技术参数要求

一、关键技术参数：

1.要求直径2.0活检通道检查镜下畅通应用，冷冻探针直径≤1.8mm。

2.要求冷冻探针叁根，交替使用。

3.其余主机一台、钢瓶一个等附件。

二、标准技术参数

| 序号 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 220±22V/50±1Hz |
| 2 | 制冷剂 | 笑气N2O或干冰CO2 |
| 3 | 工作压力 | 4-6Mpa |
| 4 | 最大功率 | ≤50W |
| 5 | 冷冻时气体损耗量 | 大约35克-50克/Min |
| 6 | 复温时气体损耗量 | 小于3克 |
| 7 | 最大废气排出量 | 40-60升/分钟 |
| 8 | 探头温度 | -50℃至-89℃ |
| 9 | 冷冻降温时间 | ＜4S |
| 10 | 冷冻升温时间 | ＜5s |
| 11 | 温度或压力显示 | 压力显示 |
| 12 | 保护级别 | Ⅰ级 |
| 13 | 最大接地电阻 | 0.1Ω |
| 14 | 主电源与地线绝缘电阻 | ＞10MΩ |
| 15 | 主机外壳与电源间绝缘电压 | 1.5KV |
| 16 | 探针与电源间绝缘电压 | 4KV |
| 17 | 对地漏电流 | <0.1mA |
| 18 | 适用部件 | BF型 |
| 19 | 脚踏开关 | 医用防爆、防水 |