附件：

3、宫腔镜检查镜

|  |
| --- |
| **具体技术参数：** |
| **一、直径6.4mm宫腔镜(2条）** |
| 1、22度弯管镜，视场角：≥60° |
| 2、镜管直径：Φ6.4mm， |
| 3、工作长度：≥165mm  |
| 4、器械通道：≥Φ2.3mm |
| 5、输液通道：≥Φ0.9mm |
| **二、直径6mm宫腔镜(3条）** |
| 1、22度弯管镜，视场角：≥60° |
| 2、镜管直径：Φ5mm |
| 3、工作长度：≥165mm  |
| 4、器械通道：≥Φ2.3mm |
| 5、输液通道：≥Φ0.9mm |
| 三、其他 |
| 1. 配备6F软性剪刀 1把，6F软性三爪钳、6F软性活检钳各2把
 |
| 四、售后服务要求 |
| 1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 6、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 宫腔检查镜 | 5 |
| 软性毛刷 | 2 |
| 6F软性剪刀 | 1 |
| 6F软性活检钳 | 2 |
| 6F软性三爪钳 | 2 |
| 三通管 | 1 |
| 穿刺针头 | 2 |
| 导光束 | 1 |

4、气泵

|  |
| --- |
| **具体技术参数：** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  **项目** | **特性** |
| 1.适用气源 | 医用高纯二氧化碳气体 |
| 2.气体输入额定压强 | 0.344MPa |
| 3.气体输入压强下限报警值 | 0.1MPa |
| 4.气体输入压强上限报警值 | 0.6MPa |
| 5.气体输出压强上限报警值 | 45KPa |
| \*6.低流量档输出流量（出镜） | 1L/min±0.2L/min |
| \*7.中流量档输出流量（出镜） | 2L/min±0.3L/min |
| \*8.高流量档输出流量（出镜） | 3L/min±0.3L/min |
| 9.定时模式 | 3种（15min，30min，无） |
| 10.输出气体温度范围 | 15 ～ 35℃ |

 |
| 11、售后服务要求 |
| 11.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 11.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 11.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 11.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 11.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 11.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 内镜用二氧化碳送气装置 | 1台/套 |
| 两相三线软电源线 | 1根/套 |
| 输出接口（带管） | 1根/套 |
| 转接口 | 2个/套 |
| 二氧化碳高压气管 | 1根/套 |
| 二氧化碳气罐减压阀 | 1个/套 |
| 快速熔断保险管 | 2只/套 |
| 用户手册 | 1本/套 |
| 单键脚踏开关 | 1个/套 |

5、水泵

|  |
| --- |
| **具体技术参数：** |
| 1.基本参数1.1送水袋挂件的安全工作载荷：2kg1.2送水管尺寸：内径：￠≤5.20mm1.3外径：￠≤7.60mm2.性能参数\*2.1送水量可调范围：0ml/min～600ml/min\*2.2最大送水量：600 ml/min±50ml/min\*2.3默认单次最长输出时间：20s±2s\*2.4最大传输压强：≤400kPa\*2.5.工作噪声：≤60dB(A)3.送水装置 电源输入4.工作电压：～220V，50Hz5.大气压强：700hPa～1060hPa |
| 6、售后服务要求 |
| 6.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 6.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 6.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 6.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 6.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 6.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 内镜用送水装置主机 | 1台/套 |
| 两相三芯电线组件 | 1根/套 |
| 脚踏气囊 | 1个/套 |
| 内镜用送水装置用户手册 | 1本/套 |
| 快速操作指南 | 1个/套 |
| 带母螺旋透明塑针 | 1个/套 |
| 进水管组件 | 1根/套 |
| 16#泵管组件 | 1根/套 |