多功能电动ICU医用床招标参数

1、国际知名品牌；

2、规格：床面长1950mm、全长2175 mm（加延长床板可至2320 mm），床面宽830mm、910mm全寬≥1040mm；

3、背部上升0-75°；膝部上升0-45°；高低升降420-800mm；头尾倾斜0-16°；

4、一键式心脏椅位。

5、具有同步联动功能（即背膝联动时，膝部先升起，然后背部马上同步上升，），背部上升时，背板呈C型上升途径，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移

6、可拆卸式床头、床尾板采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型。采用自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。并配有防撞轮装置。

7、配有手持遥控器，操作自如。

8、护栏两侧配有特殊操作面板，方便医护人员操作，面板上配备遥控器锁定按钮，防止患者误操作。

添加安全位置显示灯，当床体在设置在最低位置时，显示绿灯，方便医护人员夜间巡查确认病患安全体位。

9、床体配有电动和手动两款CPR，两侧配有手动CPR功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态。

10、符合IEC 60601-2-52安全标准的新型分体式PP或者ABS材料升降护栏，前片和后片护栏间隙缩小，无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

11、新型安全护栏，当护栏内部受力，无法打开，必须从外部向内压，方可打开护栏。

12、直径125mm医用双面脚轮具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳。

13、床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。床板设计更符合亚洲人体型，更为舒适。

14、采用医用马达四个，静音安全，标配蓄电池，面板上有蓄电池用量显示标示。

15、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋，床架下方具有点滴架收藏挂钩。

16、床板下方，自带束缚装置，左右各五个按手架。

17、床体自带滚珠式角度显示器，方便医护人员确认。

18.一张需配称重功能。

19.配一张翻身气垫床。

国际知名品牌翻身气垫：配置三管交替式防褥疮翻身气垫，面整体左右倾斜角度≥40°

- 出气量：1000L/M

- 压力范围：10-30mmHg

- 左翻身、右翻身、左右交替翻身、上下波动功能

- 静态定压功能

- 时间选择：可由5分钟至90分钟自由选择

- 气压选择：10段压力可选择，可根据病人体重调节压力

- 管径：6英寸  组数：18组 +2寸海绵

- 3管式安全气囊，每个气囊均有镭射打孔，向外出气以保证病人皮肤接触面干爽

- 低压报警、停电报警

- CPR紧急泄压功能

- 安全载重250KG

- 上罩无缝隙设计，加入防水条，防止污液进入气垫，减少感染机率。

- 快速充气功能

- 床罩上方采用四面拉伸面料，表面覆银离子。颜色采用高贵珍珠红色，床罩面料通过阻燃测试。

- 气垫床规格：1950mm*900mm*254mm（长*宽*高）