干式血浆速溶机

1、仪器类型:恒温解冻水在水囊中循环，不与冰冻血液制品接触。

2、融化方式:干式，融化箱箱体具有连续自然摇摆功能，加速融化。

3、融化时间: :6×450ml ≤ 16min

4、融化室:三个独立的融化室，避免交叉污染。

5、融化水囊:特制融化水囊，恒温解冻水在水囊内循环，单向循环流动，确保预设温度的解冻水与冰冻血液制品充分热交换。水囊配备数量：≥6个

6、融化室与储水箱分体设计:便于检查储水箱的水质。

7、空气过滤器:储水箱壁上配有0.1微米孔径的空气过滤器，防止水箱循环水被外部空气污染。

8、标准融化容量:12×200ml，6×450ml 或3×1000ml

9、融化温度:23～40℃可调。

10、▲温度精确度:≤0.2℃，显示精度：0.1℃

11、过程可视:冰冻血制品水平放置在融化室内，通过融化仪的透明顶盖可直观可视融化过程。（提供彩色实物图片证明）

12、数字显示:显示屏能以数字显示水温、融化倒计时、报警信息，方便使用者了解融化进程。

13、加热装置:由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热环组成。

14、控制面板按键:薄膜式平面按键，能完全杜绝灰尘或水滴通过缝隙进入设备内部。

15、控制系统:微电脑全程控制，多重视听报警系统，待机、融化、排水、诊断、程序等五种以上的工作模式。

16、结束报警:融化结束时，声音及显示屏闪烁报警提示 。

17、过热报警:温度超过预设值1℃设备将停止加热，并发出报警声。

18、每个融化室有独立的漏液报警，发生血袋漏血漏液，机器自动识别，并发出报警提示音。

19、断电保护:温度超过45℃，设备将自动关闭加热器。

20、漏电保护:180uA的安全阻抗和滤波器。

21、过流保护:两个标准的5A AG3保险丝。

22、绝缘保护:一个变压器把电路和电源线及加热器绝缘。

23、水位检测:低水位时自动报警，并且自动停止加热。

24、箱体材料: PVC材料，轻便不生锈，便于观察水质情况，容易发现污染点、藻斑。

25、可放置血袋的最大尺寸：1000ml，用于融化冰冻红细胞或冰冻血小板。

26、额定功率:≤770W

27、数据化管理: 可选配信息管理软件，可以在局域网内任何一台电脑、 Pad、智能手机通过账号密码登陆，随时查看融化信息等。

27.1、信息传输方式：无线发射和无线接收方式传输

27.2、信息扫描：通过无线PDA扫描的方式录入护士工号，献血编号，设备编号等信息

27.3、质量控制信息化：信息管理软件可监控科室多种冷链设备，做到血浆融化、血浆速冻、血浆储存各环节的监控，为质量控制提供依据；