自动染色机参数

一. 配置：

1.主机1台

2.试剂架（4槽孔）1个

3.抗酸【萋尼氏/改良】染色液 一组

4.清洗液空瓶1个

5.蒸馏水空瓶1个

6.主机电源线1根

7.试剂余量监控信号线1根

8.试剂导管（含试剂密封瓶盖）1套

9.废液导流管1根

二. 技术指标

1.适用样本：适用区分抗酸性分枝杆菌与非抗酸性细菌的染色实验样本，可应用的标本类型包括：痰液、脑脊液、尿液、精液等；

2.技术原理：水平凹槽托架、喷嘴注入式抗酸【萋尼氏/改良】染色原理，杜绝脱片和交叉污染，双侧喷嘴同时加样，节约试剂用量和染色时间；

3.操作流程：标准的染色流程（固定、石碳酸复红初染〈加热〉、冲洗、酒精脱色和冲洗、碱性美兰复染、冲洗、干燥）；

4.自动化：染色流程全自动化，只需水平放置玻片，其余无需人工介入，染色完成时，玻片已离心干燥，可直接镜检；

5.加热功能：采用空气恒温加热，温度控制在60℃至70℃之间，避免染液沸腾形成气溶胶，造成加热过度标本损坏和操作人员吸入式感染；

6.玻片设置：点位加样技术、特有位置传感器，可设定染色玻片数目, 1片至40片之间任意选择；

7.程序调整：方便快捷的试剂调节设定，可任意设定染、脱色循环，可自动和手动调整试剂用量，可根据涂片厚薄设定试剂用量，有效节省试剂损耗；

8.染色通量：一次可染色≥40张玻片，每小时可染色≥160张；

9.运行时间：每组（≥40张）染色时间为15分钟；

10.封闭操作：全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境，配备废液导流管，便于集中收集实验有毒有害废液；

11.涂片系统：可搭配各种类型涂片、制片系统，有效隔绝生物污染；

12.软件：内置软件包，无外置电脑，触摸屏操作,液晶显示屏显示设备工作状态和各种相关信息；

13.独立管道和喷嘴：各种染液、清洗液和冲洗用水具有独立容器、管道和喷嘴，可独立操作，避免交叉影响；

14.自动清洗：独有管道、喷嘴、托盘（内仓）自动清洗功能，只需一键即可自动清洗，无需人工操作，解决染液堵孔难题；

15.无毒染液：无毒绿色试剂，取代汞等有毒成分，操作人员更安全；

16.试剂用量：每片染液试剂用量0.6毫升至0.8毫升

17.试剂构成：石碳酸复红染液、脱色液、亚甲基蓝各一瓶；

18.安全功能：带有安全锁的封闭盖板，实现全封闭染色，避免人员生物感染和有毒染液挥发毒害，可透过透明盖板观察内部工作状态，及时调整；

19.预警维护：操作显示屏自动显示设备状态，染液余量预警，提醒用户定期提前检查仪器状态保证仪器正常运行，获得长期准确结果；

20.国际认证：设备制造商已取得ISO13485认证、其产品已取得FDA、CE、CFDA认证。

三.售后服务：整机免费保修不少于2年，终身维修服务。