天津市武清区中医医院

数字平板血管造影系统

设备购置项目

招标文件

（项目编号：WQCG2017-584）

天津市武清区中医医院（盖章）

法定代表人（盖章）

天津市武清区政府采购中心

2017.7月

目 录

第一部分  投标邀请函	1

一、项目名称和编号	1

二、项目内容	1

三、供应商资质要求	1

四、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价	2

五、投标时间及地点、开标时间及地点	3

六、中标供应商须知	3

七、项目联系人及联系方式	3

八、采购人的名称、地址和联系方式	3

九、采购代理机构的名称、地址和联系方式	4

十、质疑方式	4

第二部分  招标项目要求	5

一、项目内容	5

二、技术要求	5

三、商务要求	5

四、招投标程序	8

五、评标方法及中标候选供应商的产生办法	9

六、如公开招标方式转为竞争性谈判方式的，评定成交的方法	12

七、其他注意事项	13

项目需求书	15

投标产品配置清单	17

第三部分  投标须知	18

A  说明	29

B  招标文件说明	30

C  投标文件的编写	31

D  投标文件的递交	35

E  开标和评标	37

F  授予合同	41

第四部分  合同一般条款	44

第五部分  合同特殊条款	48

第六部分  附件――投标文件格式	49

投标书	49

开标一览表	51

开标分项一览表	52

投标产品点对点应答表	53

近三年主要相关项目业绩一览表	54

售后服务承诺及培训内容	55

授权书	56

真诚投标承诺书	57

依法缴纳税收和社会保险承诺书	58

# 第一部分  投标邀请函

受天津市武清区中医医院委托，天津市武清区政府采购中心将以公开招标方式,对天津市武清区中医医院，数字平板血管造影系统设备购置项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

## 一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市武清区中医医院-数字平板血管造影系统设备购置项目

（二）项目编号：WQCG2017-584

## 二、项目内容

第一包：数字平板血管造影系统一套，预算650万元；

（本包预算650万元）

经区财政部门和天津市卫生计生委审核同意，本项目第一包允许进口产品投标，同时也接受满足需求的国内产品参与竞争。投标人投标时须提供所投产品详细配置清单，该清单在投标人被确认为中标供应商后保存，并作为验收的依据。清单内容应包括详细配置，并与交货时向采购人提供的产品说明书内容一致。技术要求见附件。

## 三、供应商资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）投标人须是在中华人民共和国注册的、具备独立企业法人资格的制造商或代理商（应具备制造商出具的针对本项目的授权书），营业执照在有效期内。

（三）投标人为制造商的提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人为经销商的提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》。

## 四、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件的时间：2017年7月6日至2017年7月12日，每日8:30-11:30，13:30-16:00（法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的地点：天津市武清区政府采购中心。

（三）获取招标文件的方式：需携带以下资料购买。

1、第一包：

（1）、投标人为制造商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、医疗器生产企业许可证、产品的《医疗器械注册证》、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

（2）、投标人为代理商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、制造商出具的针对本项目的授权书、医疗器械经营企业许可证、产品的《医疗器械注册证》复印件、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

（四）招标文件的售价：招标文件售价为400元/本，标书一经售出，概不退还。

## 五、答疑、投标时间及地点、开标时间及地点

## （一）答疑时间及地点：2017年7月14日上午9：00 天津市武清区中医院行政楼二楼一会议室。

## （二）提交投标文件时间：2017年7月14日9:00至9:30。

（三）提交投标文件地点：天津市武清区政府采购中心（武清区财政局后会议室）。

（四）开标时间：2017年7月26日9:30。

（五）开标地点：天津市武清区政府采购中心（武清区财政局后会议室）。

## 六、中标供应商须知

中标供应商须于中标公告发布之日起两个工作日内到天津市武清区政府采购中心领取中标通知书，逾期未领取者视同领取。中标供应商应按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

## 七、项目联系人及联系方式

（一）联系人：王世清

（二）联系电话： 022-29338843转8026

## 八、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市武清区中医医院

（二）采购人地址：天津市武清区杨村镇机场道10号

（三）采购人联系人：王世清

（四）采购人联系电话：022-29338843转8026

## 九、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市武清区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市武清区雍阳东道12号

（三）采购代理机构联系电话：022-22173322

## 十、质疑方式

供应商认为招标文件存在倾向性、歧视性条款，损害其合法权益的，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式向采购人、天津市武清区政府采购中心提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

附件：招标文件电子版下载

天津市武清区政府采购中心

2017年7月6日

# 第二部分  招标项目要求

本项目就天津市武清区中医医院设备购置项目进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

第一包：数字平板血管造影系统一套，预算650万元；

## 二、技术要求

（一）具体需求详见第二部分附件——项目需求书。

（二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料，并加盖投标单位公章。

（三）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标，投标人所投及交付产品中的软件应为正版软件，无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由投标人自行承担。

（四）投标人须提供本项目相关技术人员职称、认证资格及参与项目经历。

## 三、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 报价应已经包含了购买货物和相关服务所需缴纳的所有税费和货物发运到指定地点所需的一切费用。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、要求生产厂家在京津有办事处和维修中心，提供及时完善的临床技术和售后服务支持，保证设备365天正常工作。

保修：整机保修一年或以招标文件为准。（自安装调试合格之日起计算）。7*24小时技术响应；维修人员48小时到达现场。

2.培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，使用后一段时间后进行二次培训。

（三）交货要求

1. 交货期：以合同为准。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 产品配置清单、性能、技术参数、说明书及彩页说明书。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（四）付款方式

买方将按如下进度的付款计划安排付款：

1、合同签订后15日内，买方支付卖方合同总额的40%；2、全部安装，调试、验收合格后15个工作日内，买方支付至合同总额的55%；3、设备整体试用、验收合格之日起12个月后15个工作日内，买方支付至合同总额5%（期间维保正常，未出现质量问题或缺陷，特殊情况以合同为准）。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为60天。

（六）投标保证金和履约保证金

投标人应交纳人民币：第一包200000元作为投标保证金，未按规定递交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应谈判文件，其投标文件将被拒绝。

注：投标人应在采购文件确定的提交投标文件截止时间前三天下午4：00以前（遇法定节假日再往前推），办妥收款人银行的投标保证金到帐确认手续。投标保证金的交付时间以收款人银行实际到帐为准，由于投标人的原因而造成投标保证金没有及时到帐的相关责任，由投标人自行负责。投标人可以采用现金、电汇、支票等方式缴纳投标保证金。现将投标保证金收款人名称、开户银行、帐号等公布如下：

收款人名称：天津市武清区中医医院

收款人地址：天津市武清区机场道

开户行名称：

采用电汇方式的，投标保证金应从投标单位的注册地汇出，并注明用途、投标项目、联系人及电话，以便查对核实。交纳投标保证金单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。

投标保证金的退还

1. 开评标结束后，本机构凭退款单位开具的企业往来专用收据，根据不同情况办理投标保证金的退还工作。

①对开评标过程中依法作为无效投标、废标或因投标方不足三家、投标方报价均超出采购人预算而造成的流标等，在开评标结束后五个工作日内向投标人退还投标保证金。

②对参加政府采购项目的投标人，在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交单位的投标保证金；在采购合同签定后五个工作日内退还成交单位的投标保证金。

③对其他情形的投标保证金退还及违约投标保证金的处理，依据招标文件及国家有关法律、法规执行。

2. 投标保证金退还一律按投标人提交投标保证金时的路径、银行帐号由银行予以无息返还，投标人应承担银行按规定收取的投标保证金退还的相关费用。

3. 退付投标保证金不采用现金方式。

本项目不收取履约保证金。

（七）验收要求

本项目参照《关于加强我市政府采购项目验收工作的通知》（津财采〔2008〕18号）由武清区政府采购中心组织验收。

（八）其他要求

1. 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标，但不排除同一包中分项中标的可能。

2. 如果几个投标人所投整包产品均为同一品牌同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，报价最低的投标人入围评标阶段。

3. 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

## 四、招投标程序

（一）参加人员及要求

1. 投标人须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为委托代理人参加投标，随时准备对评委的询问予以解答。并于递交投标文件时提供由法定代表人签章授权书的原件，该代理人在委托书上应标明有效联系方式，该方式须保留至本项目评标或合同履行结束。

2. 法定代表人或其代理人参加开标仪式时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件和满足“供应商资质要求”的相关证件原件，以备查验，未按时提供的视为无效投标。

（二）购买招标文件

投标人应在信息公告发布后到天津市武清区政府采购中心购买招标文件。

（三）纸质投标文件的递交

按照规定的时间，投标人须携带全部纸质投标文件到本机构接受审查。

## 五、评标方法及中标候选供应商的产生办法

（一）本项目采用“最低评标价法”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，各评委每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。投标人得分大于或等于50分以上的投标单位进行商务标评审

（二）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，报价最低的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

（五）中标候选供应商产生办法：本项目投标价格不能超过财政上限，若报价均超过财政上限，则本次投标无效；在技术指标、配置完全符合招标条件下按报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（六）评分因素及评标标准

第一部分  本地化服务（3分）

1. 投标人是在天津工商行政管理部门注册企业：3分

2. 投标人在天津设有分公司、全资子公司或与本项目服务相关的投资公司（投资比例须超过50%，提供户卡或验资报告），并在天津市依法纳税满一年的（提供纳税发票复印件）：2分

3. 投标人在本市具有常驻机构，提供房屋租赁合同或产权证明：1分

第二部分  技术因素（67分）

1. 技术参数、配置是否符合招标文件要求（27分）

（1）无负偏离：27分

（2）非“*”指标有1项负偏离：25分

（3）非“*”指标有2项负偏离：23分

（4）非“*”指标有3项负偏离：21分

（5）非“*”指标有4项负偏离：19分

（6）非“*”指标有5项负偏离：17分

（7）非“*”指标有6项及以上负偏离：0分

2. 产品质量和稳定性，从性能参数、关键部件进行评价（3-10分）

满分为10分，最低3分，分值调整最小幅度为1分

3. 产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试及用户使用量进行评价（3-10分）

满分为10分，最低3分，分值调整最小幅度为1分

4. 产品的扩展能力，从产品可升级性、可选配性、可兼容性进行评价（3-10分）

满分为10分，最低3分，分值调整最小幅度为1分

5. 产品易用、易维护，从实用新型专利、产品维护时间、零配件获取及操作指南进行评价（3-10分）

满分为10分，最低3分，分值调整最小幅度为1分

第三部分投标文件质量减分

（一）有下列情形之一的，减5分

1. 投标文件不完整，缺页的。

2. 投标文件无页码、无目录的。

3. 投标文件未按招标文件目录顺序和格式制作的。

4. 投标文件未装订、装订有误的。

5. 投标文件正本文件与副本文件内容不一致的。

6. 投标样品（如有时）与投标文件表述不符的。

7. 投标文件未按招标文件要求密封的。

（二）有下列情形之一的，减10分

1. 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

2. 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

3. 投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

4. 未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

第五部分  其他

（一）根据关于印发《天津市政府采购供应商诚信管理办法》的通知（津财采[2011]11号）的规定，对于一级不诚信行为供应商给予其总分值5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值10%的减分。

（二）出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。

4. 不实应答或虚假应标的。

## 六、如公开招标方式转为竞争性谈判方式的，评定成交的方法

如公开招标方式转为竞争性谈判方式的，评定成交的方法如下

（一）采用“最低评标价法”的评标方法。

（二）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经谈判小组认定有重大偏离的投标文件，不进入价格谈判阶段。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，报价最低的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

（五）谈判分为两个阶段

1. 对投标人的技术方案、产品性能、服务承诺、企业实力、业绩等方面进行综合评议，符合招标文件要求的投标人进入第二阶段价格谈判。经谈判小组认定的不符合招标文件要求的投标人不进入第二阶段价格谈判。

2. 对符合招标文件要求的投标人进行价格谈判。

（六）成交候选供应商产生办法：全部满足招标文件实质性要求，且符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商，由采购人确定成交供应商（注：最低报价是指最低评标价）。

（七）根据关于印发《天津市政府采购供应商诚信管理办法》的通知（津财采[2011]11号）的规定，对于一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。

（八）出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。

4. 不按照竞争性谈判文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

5. 不实应答或虚假应标的。

## 七、其他注意事项

（一）请投标人在谈判前随时关注天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）。若有补充文件，请投标人将“补充文件回执”下载后盖上公章并扫描，发送至本机构。邮箱号为：      。至投标截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容，接受补充文件所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（二）根据天津市财政局《关于转发财政部〈政府采购货物和服务招标投标管理办法〉的通知》的规定，对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

（三）投标文件编制要求

本项目须提交投标文件（一正四副），随投标文件正本提供所投产品详细配置清单和投标文件全部内容的电子版光盘一份。

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 开标分项一览表

4. 投标产品点对点应答表

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

7. 授权书

8. 真诚投标承诺书

9. 投标产品技术说明文件

10. 招标文件第二部分资格要求的证件

11. 其他需提供的内容

注：1. 为便于评审专家评标，投标人须每包投标文件单独装订并密封。

2.法定代表人授权书原件及实质性资质文件复印件除在投标文件中提供以外，另需单独密封一份便于查验。

（四）其他

1. 开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会和监督委员要求提供的除外）。

2. 投标人应在投标文件中对所提供的产品进行点对点应答，并逐一做出具体响应。实质性技术条款（加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

3. 在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，将在天津市政府采购网上予以公布。

（1）不按时签订合同的。

（2）未在规定的时间内将合同送交我机构备案的。

（3）在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的。

（4）其它经我机构认定应当公布的情况。

6. 未及时提交合同或未按时交纳服务费的投标人，将被取消参加此后政府采购活动的资格。

7. 某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目投标资格。

8. 投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

9. 投标人的诚信度及其行为将进行考核并记入投标人记录中。

10.投标人认为招标文件、评标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的规定提出质疑。

11.投标人所投及交付产品中的软件应为正版软件，采购人如后期自行安装或更新软件的必需获得软件著作权人的使用授权。否则，出现软件版权纠纷问题与本机构无关。

12.中标供应商须于中标公告发布之日起两个工作日内到本机构领取中标通知书，逾期未领取者视同领取，中标供应商按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

目   录

第一包：数字平板血管造影系统一套

一、武清区中医医院设备采购及预算

| 分包 | 项目名称 | 单价(万元) | 总金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 武清区中医医院设备采购项目 | 数字平板血管造影系统一套 | 650 |  |
| 合计 |  |  | 650 |

第一包: 武清区中医医院数字平板血管造影系统设备采购项目

## 投标产品配置清单

项目名称：数字平板血管造影系统一套

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字平板血管造影系统 | 1 | 详见项目需求 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人代表签字：_______________

日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

项目需求书

数字减影血管造影系统技术规格及要求

| 一、设备名称 | 数字减影血管造影系统 |
| --- | --- |
| 二、数量 | 一套 |
| 三、设备用途 | 心、脑、全身血管造影，介入治疗 |
| 四、要求 | 1．投标设备必须是本公司产品的最新机型，最新软件版本，并且整机原装进口。投标设备必须已具备CFDA证书。 2．每台投标设备的应标指标必须符合★要求，如有任何不符★要求将视为废标。所投标设备如果不能满足投标标书的一般条款，每条将增加投标价 1％，超过6项不符视为废标。 |
| 五、技术要求 |  |
| 1、机架系统 | 满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| 1．1 | 落地式三轴机架，能覆盖全身之功能 |
| 1．2 | 机架三轴可进行等中心旋转 |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1．4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒 |
| 1．5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥20°/秒 |
| 1．6 | CRA≥55° |
| 1．7 | CAU≥45° |
| 1．8 | RAO≥130° |
| 1．9 | LAO≥120° |
| 1．10 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1．11 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1．12 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1．13 | C型臂弧深≥90cm （等中心点到C臂内侧的距离） |
| 1．14 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 2、导管床 |  |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2．3 | 纵向运动范围≥100cm |
| 2．4 | 导管床横向运动≥35cm |
| 2．5 | 床面升降范围≥28cm |
| 2．6 | 床面最低高度≤77cm |
| 2．7 | 承重≥200KG + 500N额外CPR承重 |
| 2．8 | 床长度≥290cm |
| 2．9 | 床宽度≥48cm |
| 2．10 | 床面旋转角度≥±90度 |
| 2．11 | 导管床床垫、轨道夹及输液架 |
| 3、床旁液晶触摸屏控制系统 |  |
| ★ 3．1 | 提供床旁液晶触摸控制屏 |
| 3．2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3．3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3．4 | 可进行图像后处理及量化分析控制 |
| 3．5 | 床旁液晶屏上配置触摸式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作 |
| 4、高压发生器 |  |
| 4．1 | 高频逆变发生器，功率≥100KW |
| 4．2 | 最大管电流≥1000mA |
| 4．3 | 最小管电压≤40KV |
| 4．4 | 最大管电压≥125KV |
| 4．5 | 最短曝光时间≤1ms |
| 4．6 | 自动SID跟踪 |
| 4．7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 5、X线球管 |  |
| 5．1 | 液态金属轴承球管 |
| 5．2 | 金属陶瓷外壳 |
| 5．3 | 球管阳极热容量≥2.0Mhu |
| ★ 5．4 | 球管阳极散热率≥7000 W |
| 5．5 | 球管阳极转速≥4000转/分钟 |
| 5．6 | 球管焦点为二或三个，小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.9mm |
| 5．7 | 最小焦点功率≥30KW，大焦点功率≥65KW |
| - 5．8 | 球管阳极靶边直径≥160mm |
| 5．9 | 球管采用直接油冷或油冷加水冷技术 |
| 5．10 | 球管内置栅控技术 ，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| 5．11 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达0.9mm |
| 5．12 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 5．13 | 遮光器位置可存储 |
| 5．14 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 6、平板探测器 |  |
| 6．1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 |
| 6．2 | 最大有效成像视野(边长) ≥26cm X 29cm |
| 6．3 | ≥6种物理成像视野，以适应不同临床介入需要 |
| 6．4 | 最小探测视野≤11 X 11cm |
| ★ 6．5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1560 x 1440 x 16 bits |
| 6．6 | 平板探测器分辨率≥2.7LP／mm |
| 6．7 | 像素尺寸≤184μmX184μm |
| 6．8 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 7、图像显视器 |  |
| 7．1 | 医用高分辨率LCD显视器，显示矩阵1280 x 1024 |
| 7．2 | 操作室：19英吋高亮医用高分辨率LCD彩色显视器二台；控制室：19英吋高亮医用高分辨率彩色LCD显视器二台 |
| 7．3 | 彩色显视器亮度≥400 cd/m2，可依周围环境亮度变化自动调节亮度 |
| 7．4 | 图像观察视角≥170° |
| 7．5 | 3架位显视器吊架 |
| 7．6 | 显示器吊架移动半径≥201cm |
| 7．7 | 显示器吊架旋转范围≥330° |
| 8、图像系统 |  |
| 8．1 | 外周采集、处理、存储10242矩阵12 bit 0.5 – 6帧 /秒 |
| 8．2 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵12 bit 15- 30帧 /秒, |
| 8．3 | 实时减影 |
| 8．4 | 脉冲透视 |
| 8．5 | 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟 |
| 8．6 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥999幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 8．7 | 最大脉冲透视速度≥30幅/秒 |
| 8．8 | 最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒 |
| 8．9 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 8．10 | 硬盘图象存储量1024 矩阵 12bit≥50,000幅 |
| 8．11 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 8．12 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 8．13 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 8．14 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9、测量分析（主机系统） |  |
| 9．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 9．2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 9．3 | 血管定量分析软件。测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能 |
| 9．4 | 冠脉分析软件 |
| ★ 9．5 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 10、旋转采集 |  |
| ★10. 1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度≥50度/秒， 有效覆盖范围≥200度 |
| 10. 3 | 1024采集，最快采集速度≥25幅/秒 |
| 10. 4 | 可实时减影 |
| 10. 5 | 可由操作者自主设定旋转采集的起止点 |
| 10. 6 | 可由操作者自主设定旋转采集的速度 |
| 11、优化路径图功能 |  |
| 11．1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |
| 11．2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |
| 11．3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |
| 11．4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 11．5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |
| 12、网络与接口 |  |
| 12．1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12．2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12．4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12．5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12．6 | 激光相机接口 |
| 12．7 | 高压注射器接口 |
| 12．8 | 标准视频输出接口 |
| 13、附件 |  |
| 13．1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13．2 | 具有双向对讲系统 |
| 13．3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13．4 | 具有红外遥控器 |
| 13．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13．6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 13．7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 13．8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 13．9 | 具有操作手册 |
| 14、高级三维图像处理工作站 |  |
| ★14．1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件 |
| 14．2 | 机架旋转速度50度/秒，最大覆盖范围≥200度 |
| 14．3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |
| 14．4 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 14．5 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |
| 14．6 | 具有局部放大重建 |
| 14．7 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |
| 14．8 | 具有钙化斑块重建 |
| 14．9 | 具有距离测量、体积测量功能 |
| 14．10 | 具有三维自动血管分析 |
| 14．11 | 具有动脉瘤自动分析 |
| 14．12 | 具有导管头模拟塑形功能 |
| 14．13 | 具备断面重建功能 |
| 14．14 | 仅造影序列便可重建出三维图像;无需蒙片序列;减少曝光,加快手术进程 |
| 15、支架精细显影功能 |  |
| 15．1 | 具备术中支架增强显示即在释放支架后，运送导管还未撤出时，将冠脉中支架进行高度增强显示，心脏介入医生可以在术中进行即时的校正操作。 |
| 15．2 | 具备支架释放导管的标记点自动探测功能 |
| 15．3 | 具备支架自动探测功能,并可手动调整 |
| 15．4 | 可测量显示支架是否扩张完全 |
| 15．5 | 具备采集序列每帧图像上的标记点自动探测、对齐 |

# 第三部分  投标须知

## A  说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市武清区政府采购中心”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为招标采购单位。当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 符合招标文件第二部分关于投标人的规定。

4.3 两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

4.3.1 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.3.2 联合体应当向招标采购单位提交联合协议。

4.3.3 联合体各方应当共同与采购人订立合同并履约。

5. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## B  招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函；

（2）招标项目要求；

（3）投标须知；

（4）合同一般条款；

（5）合同特殊条款；

（6）附件——投标文件格式。

6.2 招标文件以中文编印。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 招标文件的修改

7.1 更正公告将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.2 在投标截止日期十五日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在投标截止日期三日前以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

8. 招标文件的澄清

投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，并在投标截止时间十五日前按投标邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真等）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

## C  投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2 投标人应认真填写第六部分表格文件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

10. 投标语言及计量单位

10.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，评标委员会有权拒绝其投标。

10.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

（1）投标书；

（2）开标一览表；

（3）开标分项一览表；

（4）投标产品点对点应答表；

（5）投标产品技术说明文件；

（6）近三年主要相关项目业绩一览表；

（7）售后服务承诺及培训内容；

（8）真诚投标承诺书；

（9）法定代表人（负责人）授权书；

（10）招标文件第二部分资格要求的文件；

（11）投标人认为需加以说明的其它内容。

投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料目录”。第二部分有特殊要求的以第二部分为准。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写。

12.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商，但不排除分项中标的可能。

13. 投标报价

13.1 投标人对所投标货物应提供分项单价及总价。

13.2 除特殊要求外，投标人对每种货物只允许有一个报价；采购代理机构不接受任何选择性的报价。

14. 投标货币

投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

15. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）招标文件第二部分规定的资质文件；

（2）国家及行业对投标项目规定的特殊资格证明文件；

（3）投标人对有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

（5）招标文件第二部分规定的资信文件；

（6）法定代表人（负责人）授权书。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单,包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

17. 投标保证金

17.1 若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人应在规定时间向采购代理机构提交投标保证金并取得收据，并作为其投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。

投标保证金应用人民币，并采取下列任何一种方式提交：

（1）银行支票；

（2）电汇；

（3）现金。

17.3 投标人如以空头支票支付投标保证金的，投标人将承担相应的法律责任。

17.4 投标保证金保函应在投标文件有效期过后30天内继续有效。

17.5 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标将被拒绝。

17.6 未中标供应商的保证金，投标人可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.7 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回或抵作履约保证金的一部分。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

18.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 投标人的投标文件应按第二、六部分的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。

19.2 投标人按照投标须知的要求准备纸质投标文件（正本和副本）及投标文件电子版光盘，纸质投标文件装订成册。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。开标当日在规定时间递交纸质投标文件，方被确认为有效投标。

19.3 投标文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由投标人代表签字、盖章。

19.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由投标人代表签字和盖章。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件正本、副本分别装订成册，并分别用信封密封完好，注明正本、副本字样。(一正四副)

20.2 投标人应在信封上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封信封上注明“于              正式开标之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章。

20.3 投标人应在信封上注明投标人名称、投标人地址、邮编、联系电话、投标人代表、法定代表人等内容。

20.4 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按投标注明的时间和地址送至采购代理机构。

20.5 投标文件未按招标文件规定要求密封和标记的、字迹模糊无法辨认的，采购代理机构将拒绝接受，并对误投或过早启封概不负责。

20.6 电报、电话、传真及其它形式的投标概不接受。

20.7 每个投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。

21. 递交投标文件的截止时间

21.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于投标邀请函中规定的截止时间。

21.2 采购代理机构可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

22. 迟交的投标文件

按本须知第21条的规定采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

23. 投标文件的修改和撤消

23.1 投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

23.2 投标人的修改或撤回的书面通知应按本须知第19条和第20条的规定进行编制、签署、密封、注上标记和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

23.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期届满前撤消其投标。

## E  开标和评标

24. 资格审查及开标

24.1 在有投标人代表在场的情况下，监督员在投标邀请函中规定的时间和地点对投标人进行资格审查，参加投标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人须由投标人代表到场，并携带获取招标文件时的提供相关证件原件，以备查验。

24.2 采购代理机构按规定作开标记录，存档备查。

25. 评标委员会

25.1 采购代理机构将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由政府采购管理部门抽取的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

25.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

25.3 如果出现投标截止时间后参加投标的供应商不足三家，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或影响采购公正的违法、违规行为，评标委员会有权宣布废标。

25.4 评标委员会负责完成全部评标过程，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

26. 对投标文件的审查和响应性的确定

26.1 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、投标文件中的资格证明是否齐全等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.2 符合性检查。在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件是指经评标委员会认定的无重大偏离或保留的投标文件。

26.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

26.4 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人未提供投标保证金或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）投标文件（正本）中资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质性响应招标文件要求的；

（4）投标文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按招标文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；

（5）投标有效期短于招标文件要求的；

（6）投标文件中提供虚假或失实资料的。

26.5 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.6 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

26.7 评标委员会将允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其它投标人的名次排列。

27. 投标文件的澄清

27.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人就相关问题进行澄清。

27.2 澄清、说明或者补充应当为书面形式，并由法定代表人或有效委托的授权人签署。

27.3 投标人的书面答复应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

27.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

28. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

（1）招标文件是评标的依据，严格按照招标文件的要求和条件进行；

（2）执行“公开、公平、公正、择优”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益；

（3）对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准；

（4）不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。

29.2 评标方法

根据项目的实际情况，分别可采用下列评标方法：

（1）最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

（2）综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素根据项目情况在招标文件中明确。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分：

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

（3）性价比法，是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素(包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等)的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数（评标总得分）最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

评标总得分＝B/N

B为投标人的综合得分，B＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An，其中：F1、F2……Fn分别为除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分；A1、A2、……An 分别为除价格因素以外的其他各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

N为投标人的投标报价。

30. 保密及其他注意事项

30.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其投标被拒绝。

30.2 投标人在开、评标过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

30.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等评标情况向投标人或其它无关的人员透露。

30.4 不保证所有投标一定有中标结果，如出现招标后没有供应商或者经审查没有合格标的，将会出现全部落标的可能。

## F  授予合同

31. 中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2 采购人按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 合同授予标准

严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。除第34条规定外，实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选供应商：

（1）采用最低评标价法的，按评审后的投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（2）采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

（3）采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序确定中标候选供应商。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

33. 最终审查

33.1 评标委员会将对中标候选供应商是否具备履行合同义务的资格进行最终审查。

33.2 最终审查将根据投标人提交的资格证明文件和其它认为必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术、生产和供货能力及其信誉进行审查。

33.3 如果审查通过，采购人将按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商，并将合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将对下一个中标候选供应商作类似的审查。

34. 授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时有权对招标要求中规定的货物及服务的采购数量予以增加或减少，但投标单价和其他的条款与条件不得改变。

35. 取消采购任务

采购人按照有关法律法规的规定，在授予合同之前有权取消采购任务。

36. 中标通知

36.1 在投标有效期届满之前，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

36.2 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，将向未中标供应商发出未中标通知，有投标保证金的按本须知第17条的规定退还其投标保证金。

36.3 《中标通知书》是签订合同的依据，且为合同的组成部分。

36.4 在招标过程中，投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，依法在知道其权益受到损害的七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，本机构将依据有关规定进行处理。

37. 签订合同

37.1 采购代理机构组织中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人洽谈合同条款并最终签订合同。

37.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

38. 履约保证金

38.1 若招标文件第二部分要求提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须向采购代理机构提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

38.2 履约保证金应使用人民币，并采取下列任何一种方式提交：

（1）银行支票；

（2）电汇；

（3）现金。

38.3 中标供应商自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

38.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购代理机构有权没收履约保证金。

39. 中标决定的撤消

如果中标供应商没有按照37条的规定执行，招标采购单位将有权撤消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予下一个中标候选供应商，或重新组织招标。

40. 合同转让

40.1 合同的转包、分包要严格按照投标文件进行，中标供应商应在投标文件中明确此类事项。

40.2 合同未经采购人（包括采购人和最终用户）同意，中标供应商不得转让合同，转包或分包。

41. 合同款项支付方式

41.1 采购人直接支付。

41.2 国库集中支付。

# 第四部分  合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市武清区政府采购中心关于              项目（项目编号：FZK   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

生产厂家：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3． 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收，必要时天津市	泛亚工程机电设备咨询有限公司将协同政府采购监督员及其他相关人员到场协同监督验收。需方验收供方所交的货物后填写“合同履约情况验收报告”并交由天津市武清区政府采购中心存档备查。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

实行国库集中支付付款日期从合同送至天津市武清区政府采购中心签收后第二日起开始计算。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。余款应在验收合格之日起一年后15日内支付，如有设备质量或其他问题需延期支付余款的，需方应在验收合格之日起一年内书面函告供方和天津市武清区政府采购中心，否则，视同同意支付余款。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市武清区政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式六份，供需双方各持一份，政府采购管理办公室持三份，政府采购中心持一份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                        需方（公章）：

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

时间：       年     月     日

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物需求方根据项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同设备清单

附件2.售后服务承诺

附件3.供应商应答表

# 第六部分  附件――投标文件格式

附件1

## 投标书

致：天津市武清区政府采购中心

根据贵方               项目（项目编号：FZK   -    -    ）的投标邀请，投标人代表                    （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称、地址）提交下述文件正本    份、副本    份、投标文件电子版光盘    份。

1. 开标一览表

2. 开标分项一览表

3. 投标产品点对点应答表

4. 资格证明文件

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

…………

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为:

第一包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

第二包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

第三包，￥      元（注明币种），大写                   （文字表述）。

……

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本招标文件公平、公正，不存在倾向性内容。

4. 本投标自开标之日起有效期为60日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被采购代理机构没收。

6. 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字：

附件2

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 品牌 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二包： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件3

## 开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 国内/外 | 省内/外 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件4

## 投标产品点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 |  |  |  |  |  |
| 资信要求 |  |  |  |  |  |
| 投标人实施能力（若有） |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |  |
| 交货要求 |  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件5

## 近三年主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 验收报告或用户出具的成功履行合同的相关证明材料 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分要求提供投标人实施能力的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件6

## 售后服务承诺及培训内容

（由投标人提供）

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7

## 授权书

兹授权我单位            ，身份证号：                           代表                          （投标人名称）进行                     项目（项目编号：FZK   -    -    ）的投标，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）签字：

年    月   日

附件8

## 真诚投标承诺书

天津市武清区政府采购中心：

本投标人愿意参与“                             项目（FZK   -    -    ）”的投标，并作出如下承诺：

- 未与其它任何公司\个人达成固定价格的协议。

- 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3、保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4、保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条

规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）业绩；（4）资质文件；

（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件9

## 依法缴纳税收和社会保险承诺书

我单位现参与                        项目（项目编号：FZK   -    -    ），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。

如违反上述承诺，我单位将按照《天津市政府采购供应商诚信管理办法》的规定接受处罚，并通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日