血管内超声IVUS

技术参数要求：

| 序号 | 技术规格与要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 血管内超声检测系统 |  |
| 1 | 硬件系统 |  |
| 1.1 | 系统超声发射频率: 9MHz-40MHz,可应用从9MHz到40 MHz的超声导管 |  |
| 1.2 | 19英寸SXVGA高分辨率(不低于1280X1024)彩色LCD平板显示器(含内置式麦克风和扬声器),图像输出信号端口为DVI端口. |  |
| *1.3 | 系统处理器为双CPU分布式系统,规格为P4 3.2MHz&Celeron2GHz. |  |
| 1.4 | 内置高速硬盘容量不低于320G, 支持储存至少25个病人数据. |  |
| 1.5 | 兼容性好,可以DICOM 3.0的格式存储于所有格式的DVD, CD或容量为35G的IMEGA移动式硬盘上,并可以通过10/100-MBps以太网络进行图像数据传输. |  |
| *1.6 | 采用先进的简单易学的触摸屏式操作面板，所有操作所设即所得 |  |
| 1.7 | 具有主刀医生可直接进行图像测量,标签和图像回放等操作的线控式床旁控制器 |  |
| *1.8 | 具有精准的自动回撤功能,同时可以自动显示回撤距离.自动回撤距离不低于10cm. |  |
| *1.9 | 手动回撤最大采集数为约 6800 桢图像, 自动回撤最大采集数为约 6000 桢图像. |  |
| 1.10 | 带有热敏优质黑白视频打印机 |  |
| 2 | 软件系统 |  |
| 2.1 | 操作系统为WINDOWS XP操作系统,可免费升级为中文操作界面 |  |
| 2.2 | 屏幕具有两种同时显示方式：横截面, 横截面及血管纵视图 |  |
| 2.3 | 具有超声导管频率自动识别和调节功能：根据导管频率自动调节景深和其它参数 |  |
| 2.4 | 具有DICOM 3.0格式的标准存储及输出功能,支持 512 x 512分辨率,支持 lossless和 losssy JPEG两种压缩格式.,支持像素数据, 测量和标注, 打印屏幕像片, 屏幕像片 , 书签 , 生物信号 声音信号等格式和方式 |  |
| 2.5 | 具有灰度、图像质量和血斑减少等图像质量改进功能的数字信号处理(DDP)软件 |  |
| 2.6 | 具有动态录像及图像的书签标记功能,可以无数量限制的进行标签标注. |  |
| *2.7 | 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件,可同时测量的面积数不少于 三个,直径数不少于九个.并提供面积差额的百分比 |  |
| *2.8 | 具有虚拟支架植入评价功能的软件,可显示面积和长度测量的图像并模拟支架植入并评价效果 |  |
| 2.9 | 具有将斑块和管腔/血流进行色彩化从而帮助快速图像解读的软件 |  |
| 2.10 | 具有通过改换背景从而色彩化IVUS屏幕帮助轻松解读的软件 |  |
| *2.11 | 线控式床旁控制器具有图像采集,回放和测量的功能 |  |
| 2.12 | 具有自动时间增益(TGC)调节的增强图像功能的软件 |  |
| 2.13 | 具有对输出图像进行任意剪辑和标注的功能 |  |
| 2.14 | 操作软件具有可升级性 |  |
| 3 | 超声导管 |  |
| *3.1 | 可以提供多种40mHz的高频率超声导管,导管轴向分辨率不低于38微米，可识别生物可降解支架 |  |
| 3.2 | 超声图象探测深度：2 – 60 MM |  |
| *3.3 | 冠脉导管进入外廓不大于2.0F,标记物处外廓为2.5F,显像窗外廓不大于2.6F. 探测深度60mm. |  |
| *3.4 | 5F指引导管兼容 |  |
| *3.5 | 厂家在国内拥有分公司，且有公司专职工程师，在当地拥有专业人员培训及跟台 |  |

| 货物名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 血管内超声仪移动车 | 作为IVUS功能部件的移动载体 | 壹台 |
| 图像显示屏 | 19英寸LCD平板液晶显示器,内置式麦克风和扬声器,可显示IVUS横断面和纵轴图像 | 壹台 |
| 工具箱 | 包括各种安装工具 | 壹盒 |
| 床旁控制器 | 安装于DSA机器床旁,可供手术医生直接操作进行显像,存储和计算 | 壹台 |
| 附件盒 | 含机器使用说明书(英文)和刻录光盘一套,以及PC机用DICOM阅读测量软件包一套 | 壹盒 |
| AC电源隔离转换器 | 作为交.直流电稳压电源和UPS电源 | 壹台 |
| 打印机 | 黑白高精度热敏打印机打印静止图像 | 壹台 |
| 采集处理器 | P4 3.2GHz和Celeron 2GHz处理器,负责采集信息,软件具有DDP功能(血液斑块过滤功能).并具有DVD,CD和移动硬盘输出功能 | 壹台 |
| 驱动马达 | 为驱动超声导管旋转,自动识别超声导管类型并自动调节景深.同时具有自动回撤功能 | 壹台 |
| 显像处理器 | P4 3.2GHz和Celeron 2GHz处理器,负责对采集的信息进行后处理, 包括书签功能,可进行多达九个距离和三个面积的测量. | 壹台 |
| 图像增强软件包 | 1.Dynamic view: 模拟静止图像,帮助判断管腔边界 2.Smart TGC:自动优化时间增益从而获得最佳图像效果 3.Traceassist: 自动管腔和血管轮廓勾画和直径面积的计算. 4.软件可升级性:系统具有不断软件版本和功能升级的开放性 | 全套 |
| 触摸屏式控制面板 | 采用触摸屏触摸屏进行操作,流程简单易学 | 壹台 |