公安县政府采购

询 价 文 件

项目编号：2017-421022-F52-D01-0056

项目名称：公安二人民医院高强度聚焦超声治疗系统

采 购 人：公安县二人民医院

二〇一七年八月

第一章 询价邀请函

依据湖北省公安县政府采购管理办公室下达的[2017]3951号计划函要求，公安县政府采购中心受公安县二人民医院的委托，就高强度聚焦超声治疗系统进行询价采购。现邀请合格的供应商参加。

一、采购项目编号：2017-421022-F52-D01-0056

二、采购项目名称：公安县二人民医院高强度聚焦超声治疗系统

三、采购内容：高强度聚焦超声治疗系统

四、采购预算：35万元

五、供应商资格和该项目的技术规格、参数及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第22条规定的条件；

2、供应商应是所报价产品的生产制造商或经销代理商。经销代理商须提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

3、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以递交响应文件截止前二日查询结果为准）。

六、获取询价文件方式

1、有意参与本项目的供应商于2017年8月2日起，在湖北省政府采购网或公安县人民政府网（http://www.gongan.gov.cn）的“公安县公共资源交易和政府采购项目交易信息栏”自行下载询价文件。

2、有关本项目询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注湖北省政府采购网及公安县人民政府网和公安县公共资源交易和政府采购项目交易信息栏发布的信息更正公告。

七、递交报价文件时间、地点

1、递交密封报价文件截止时间为2017年8月9日10：00时，逾期送到或不符合询价文件要求的报价文件恕不接受。

2、递交密封报价文件地址：公安县公共资源交易中心五楼503室

3、报价文件接受人：徐云国、罗曼

联系电话：0716-5220051、5152030

八、联系方式

公安县二人民医院联系人：王业叁

联系电话：0716-5819218

地址：公安县南平镇

公安县政府采购中心联系人：李佳

联系电话：0716-5220059

地址：公安县斗湖堤镇油江路122号

九、信息发布媒体

湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）及公安县人民政府网（http://www.gongan.gov.cn/ztb）。

公安县政府采购中心

2017年8月1日

第二章 采购项目技术、商务需求

高强度聚焦超声治疗系统 一套

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 振动频率 | 55.5KHz |
| 主机输入 | 电源电压：220V，电源频率：50Hz,电源消耗：1A |
| 工作环境 | 温度：10℃-30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa |
| 安全标准 | GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类 |
| 刀头振幅 | 刀头振动幅度为30-120微米，具有独特的空洞化效应保证有最佳的切割凝血效果 |
| 主机性能 | - *具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性 - 具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题， 帮助用户排除故障 - 开机测试简单快速，整个流程1分钟内即可轻松完成 - 主机功率5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况 - 工作时无电流通过病人躯体，决不会点击、灼伤病人和医护人员，适应于安装了 心脏起搏器的患者 |
| 主机显示屏 | 主机独有OLED主动发光显示屏，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示 |
| 配件特性 | *可分离式驱动柄及连线，维护使用更方便，成本更低 |
| 刀头性能 | - 刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求 - 刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要 - 刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野 - 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间 - 刀头可手控激发，方便操作 - * 集成在刀头上的扭力扳手使得安装极为便利 |
| 刀头工作温度 | 50℃-100℃，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作 |
| 刀头适配性 | 适配各种规格的刀头:CS3605P、CS2305P、CS1405P 、CS3605H、CS2305H、CS1405H |
| 增值配件 | 配有检测驱动柄及刀头性能好坏的测试头 |
| 增值服务 | - 用户主机发生故障，有备用机器提供给医院使用，保证医院的正常使用 - 筹备中的临床培训中心，能提供学术支持 |

说明：以上产品技术参数和性能必须等于或优于上述描述，且提供详细的制造商公开资料（第三方权威机构出具的检测报告）等技术证明文件，否则，视为不响应技术指标。

二、项目实施要求及说明

1.	质量保证

1.1	供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家相应质监检测部门出具的检测报告；

2.	测试验收

2.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.3	项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

3.	售后服务

3.1	质保期要求不少于一年。

3.2	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务（人为损坏除外）。

3.3	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

3.4 产品制造商在湖北省内具有售后服务机构和专业维护人员。

3.5	技术支持

1）提供7×24小时的技术现场服务。

3.6	故障响应

1）提供7×24小时的现场故障服务受理。

2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3.7	供应商应免费按采购人指定原厂负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

三、交付使用期、地点及付款方式

1、交付使用期：合同签订后15个日历天内供货、验收并交付使用；

2、交货地点：公安县二人民医院；

3、付款方式：验收合格后，支付合同款的70%，余款待一年内无质量缺陷即付清。

四、采购限价

人民币350000.00元。超过最高限价均视为无效报价。

五、成交原则

满足采购需求，质量和服务相等且报价最低的为成交供应商。

六、采购保证金

无。

第三章 报价文件格式

报 价 表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号规格及技术参数 | 品牌产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目总报价（大写）：

交  付  使  用  期：

免  费  质  保  期：

*注：1. 报价项目不得漏项、分割,报价应包括货物、运输、安装、调试及后续服务等所有费用。总报价与分项报价总计须一致。如不一致，以单价为准调整。

*2.产品规格及技术参数必须详细说明，须提供对应报价产品制造商的技术手册等技术支持资料原件和第三方权威质检机构出具的产品合格的质检报告。

3、此表格可根据产品报价需要调整。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

报  价  时  间：         年      月      日

◆其它资料（须提供下列文件资料）

- 供应商为经销代理商的，应得到投标产品制造商出具的针对本项目的有效授权书原件和售后服务承诺书。同一品牌只能授权一家代理商。

- 对国家强制要求取得“三证”的医疗设备，经销代理商必须提供具有相应的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含多证合一）、医疗器械经营许可证或备案证原件、制造商必须具有相应的医疗器械生产企业许可证原件（报价供应商为代理商的，可提供影印件并加盖制造商公章）、投标产品必须具有相应的医疗器械注册证书原件（报价供应商为代理商的，可提供影印件并加盖制造商公章）。

- 所有询价文件要求的原件证明资料，单独用档案袋封装并加盖公章密封，封面注明原件清单目录。随同密封的报价文件一同递交（报价文件单独用档案袋封装并加盖公章密封）。

- 供应商法人授权代表必须为公司的在职人员（提供近一年公司为其缴纳的社保证明）。

- 未被列入 “信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

*特别说明：因询价采购方式是根据供应商提供的一次性不可更改的报价，按照满足采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。供应商提供的报价文件应当内容全面、详尽、充分响应询价文件的各项条款。如供应商提供的报价文件因提交内容不清晰，不完整，询价小组无法依据书面报价文件内容明确评审对比的，则询价小组有权拒绝其报价文件。