连云港市第一人民医院

高压蒸汽灭菌器技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院高压蒸汽灭菌器采购，卖方负责将高压蒸汽灭菌器运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、全自动B级高压蒸汽灭菌柜；

2、设计紧凑、合理、操作简单；

3、内置自动监控，显示工作状态；

4、内置自动故障信息显示；

5、内置自动水质检测；

6、安全可靠；

7、安装方便、无需上下水；

8、可多次预真空脉冲；

9、灭菌过程：

134℃，2.1bar,3.5min

120℃，1.1bar,20min

10、灭菌后自动干燥：

器械：确保干燥后残余温度不能超过0.2%；

织物：确保干燥后残余温度不能超过1.0%；

11、通过Helix测试（PCD）装置，确保可靠渗透性的严格测试方法；

12、有3中灭菌方式可供选择、必须有Bowie&Dick测试程序和真空测试程序。

13、在应急状态下，允许灭菌结束后，立即停止干燥过程，取出器械使用。

14、容量≥22L

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。