陕西中医药大学第二附属医院

物资采购招标文件

招标编号： 201711

货物名称：高频胸壁振荡排痰仪

全自动化学发光免疫分析仪

产后康复多系统治疗仪

氩气刀系统

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.net

陕西中医药大学第二附属医院制

二○一七年九月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………3

第二章：投标须知……………………………………………4

第三章：招标内容、期限及其他要求…………………………5

- 第四章：评标标准和方法……………………………………12

- ：合同专用条款………………………………………12

第六章: 其他说明…………………………………………13

第七章: 招标响应格式文件………………………………14

第一章：招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就高频胸壁振荡排痰仪、全自动化学发光免疫分析仪、产后康复多系统治疗仪、氩气刀系统进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件第三章

二、报名需提供以下资质：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件及复印件（供应商为生产厂家时只提供复印件）；

2、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证（原件及复印件）、厂家的医疗器械生产许可证（复印件）；

3、供应商为生产厂家应出具医疗器械生产许可证（复印件）；

4、法人授权书原件(法人身份证、被授权人身份证复印件) ；

5、产品授权书原件及复印件(经销商提供)；

6、所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（进口产品须具有进口医疗器械注册证）；

7、无不良记录证明原件及复印件（检察院出具）；

8、以上复印件均须加盖单位鲜章。

（制作投标文件时，请将附件4投标项目一览表加盖鲜章用小信封单独包装一份，不要将小信封装在投标文件里）

备注：1、以上设备报名须满足以上全部资质要求；

2、以上设备如为进口产品的无需厂家医疗器械生产许可证。

三、报名时间：

2017年8月21日起至 2017年8月25日下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

咸阳市秦都区渭阳西路5号陕中二附院（咸阳市体育场十字往西200米路北）信息中心办公室

五、开标时间：

2017年9月5日上午09:00（迟到10分钟以上将被视为自动弃权）

六、开标地点：

妇产大楼七楼会议中心大教室

七、报名费用：

200元（概不退还）　　投标保证金：3000元

八、联系人：

帅老师　千老师　　报名咨询电话：029-33573602　　
　　　　                业务咨询电话：029-33572698

陕西中医药大学第二附属医院

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件4（投标项目一览表，其中设备配套耗材须填写规格型号、价格）加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件里）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标文件中必须有产品生产厂家提供的产品技术参数和性能说明，尽量提供产品在陕的销售合同。

6、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

7、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章 招标内容、技术性能及其他要求

一、招标内容及数量

| 项目 编号 | 项目名称 | 数量 （台） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 2 | 16 |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 40 |
| 3 | 产后康复多系统治疗仪 | 2 | 10 |
| 4 | 氩气刀系统 | 1 | 65 |

二、技术要求及主要参数

（一）高频胸壁振荡排痰仪

1、适用范围：

1.1 适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者。

2、技术要求：

2.1 结构形式：不可分拆的柜机推车式；

2.2 进口品牌风机低噪音，充气压力稳定正常工作≤65dB(A)；

2.3 双导气软管使受力均匀，提高患者舒适度；

2.4 工作频率2-26Hz，调节步进1 Hz 具有低频低压保护功能；

2.5 定时范围1-100分钟，调节步进为1分钟；

2.6 振动强度1-11档可调，调节步进为1；

2.7 压力范围≥0.5-3.9KPa；

2.8 压力与频率自动调节功能，低频低压保护功能。

3、配置：

3.1 主机数量：1台；

3.2 导气软管2根；

3.3 气囊背心3件（大中小号各一件）；

3.4 气囊胸带3件（大中小号各一件）；

3.5  ≥5.6寸液晶触摸屏。

- 全自动化学发光免疫分析仪

- 以下第一部分和第二部分带*的必须响应！

第一部分：全自动化学发光分析仪主要参数及技术要求

1、仪器整体要求：全自动化学发光分析仪原装新机，国内或国际知名品牌，陕西省内三级医院装机不少于10台，总装机不少于40台，必须提供客户名单。

1.1质量及安全认证：提供国内和国际质量与安全认证，ISO9001、ISO13485认证等相关证明文件；

1.2实现功能：适用于医学检验，利用具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应技术，用于各种抗原、抗体、激素等检测分析。能自动对检测项目进行定量分析并出具检验报告；

1.3分析仪包括：主机、系统操作及软件系统、质控管理系统、故障自检系统、样本自动跟踪及处理系统、试剂自动识别及管理系统、样本处理及自动送样装置，计算机、显示器、电源线、网络集线器、电缆等；

1.4电源条件：工作条件，100-240W，50-60Hz。

2、检测原理：管式直接化学发光；磁珠包被技术。

3、检测项目：详见第二部分。

*4、检测速度：≥200个测试/小时。

5、第一个测试分析反应时间：≤20分钟。

6、样本处理：

6.1 处理模式：原试管上机，多种预稀释比例可选，随机、急诊、批量处理；

6.2 样本位：≥100个，测试过程中可连续装载，急诊优先；

6.3 采样针：样品和试剂针独立分开工作，具有压力液面感应器、光路气泡感应器、凝块检测提示、样本量不足的检测和提示；内外全冲式高速清洗站，避免样品携带污染；

6.4 样本吸取：满足直接从原管吸样，多种吸样模式可选；

6.5 孵育位：孵育位≥150个，反应杯自动供给。

7、试剂处理：

7.1 试剂位：≥24个，可随时装载、替换；

7.2 试剂包装：无需预处理，即开即用；

7.3 试剂辨识：采用条码自动扫描识别，瞬间完成；

7.4 试剂仓：具备冷藏功能，保持试剂稳定。

8、定标方式：两点、多点或其他方式定标，稳定期≥4周。

9、校准品：随试剂赠送，无需另购。

10、设备安装调试后，经对比实验如实验结果未能达到科室要求，须无条件退货。

11、工作站及辅助设备：

11.1计算机：国内/国际知名品牌计算机，19寸以上高分辨率无闪烁液晶显示器；

11.2资料储存：工作站可储存≥10000份的样本完善结果；

11.3数据输出：随机带激光打印机一台；

11.4报告单格式：测量结果必须中文打印，根据医院报告模式设置，并提供多种报告格式选择；

11.5操作软件：主机及工作站全中文操作及中文输入输出。标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息，满足用户检测需求，提供免费升级；

11.6随机配备与之对应的制水机一台，UPS不间断电源一套。

12、随机附件:

12.1随机装机试剂一套；

12.2电缆、电源板一套；

12.3中文操作手册一套；

12.4维修保养手册一套；

12.5维修专用工具一套。

- 售后服务：整机保修2年以上，24小时电话响应，接到报修电话后，工程师4小时内到达现场，另西安必须有常用备件仓库。

第二部分：检测项目及试剂报价

| 试剂名称 | 试剂注册证号 （需提供注册证复印件） | 三级医院 收费标准(元) | 试剂报价 （元/人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| *促甲状腺激素TSH |  | 40 |  |
| *甲状腺素T4 |  | 40 |  |
| *三碘甲状腺原氨酸T3 |  | 40 |  |
| *游离三碘甲状腺原氨酸FT3 |  | 40 |  |
| *游离甲状腺素FT4 |  | 40 |  |
| *甲状腺球蛋白抗体TGA |  | 34 |  |
| *抗甲状腺过氧化物酶抗体TPO-Ab |  | 43 |  |
| 促甲状腺激素受体抗体TRAB |  | 60 |  |
| *甲状腺球蛋白TG |  | 45 |  |
| *促卵泡激素FSH |  | 40 |  |
| *促黄体生成激素LH |  | 40 |  |
| *催乳素PRL |  | 40 |  |
| *雌二醇E2 |  | 34 |  |
| *孕酮P |  | 34 |  |
| *睾酮T |  | 34 |  |
| *人绒毛膜促性腺激素HCG/β-HCG |  | 34 |  |
| *人血清胰岛素 INS |  | 30 |  |
| *人血清C-肽 C-P |  | 21 |  |
| 人生长激素HGH |  | 40 |  |
| 胰岛素样生长因子-1 IGF-1 |  | 120(仅供参考) |  |
| 醛固酮 ALD |  | 21 |  |
| 皮质醇Cortis |  | 18 |  |
| 肾素 Renin |  | 30 |  |
| 血管紧张素Ⅱ AⅡ |  | 21 |  |
| 促肾上腺皮质激素ACTH |  | 51 |  |
| 弓形虫抗体IgM |  | 21 |  |
| 风疹病毒抗体IgM |  | 26 |  |
| 巨细胞病毒抗体IgM |  | 17 |  |
| 单纯疱疹病毒抗体ⅠIgM |  | 26 |  |
| 单纯疱疹病毒抗体Ⅱ IgM |  | 26 |  |

第三部分：耗材报价

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发光底物 |  |  |  |
| 2 | 清洗液 |  |  |  |
| 3 | 反应杯 |  |  |  |
| 4 | 质控品 |  |  |  |

（三）产后康复多系统治疗仪

1、输出能量均可调低压、低频信号；无直流分量，有效避免了电解作用；对感觉、运动神经有强刺激作用；有明显镇痛功效并且无热作用。

2、仪器通道不少于3个，可同时输出，亦可单通道输出。每个输出通道的输出强度能够分别设置，整机可以同时治疗多个部位。
    3、具有多种治疗项目，患者可根据需要选择相应的治疗处方，应用广泛。

4、设备必须符合国家安全标准，具备漏电保护装置。

5、治疗仪输出强度调节范围为1-250级，输出幅度的调节应连续均匀，每个增减量不大于1MA或1V。
    6、治疗仪的工作时间应能分别设置不同的治疗时间，定时偏差不超过±10%。达到设定时间后，自动停止治疗，应有声响提示。
    7、具有多种治疗处方模式。

8、脉冲频率：小于1000Hz，允差±15%。脉冲宽度：0.4ms，允差±30%。

9、单脉冲电量：输出幅度最大时大于7µC。

10、单脉冲能量：最大输出能量不超过300mJ。

11、治疗目的：产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿储留治疗、形体恢复。

12、陕西省内三级以上医院用户不低于3家，设备常用配件及配套耗材需单独报价。

（四）氩气刀系统

1、原装进口氩气刀系统一套。

2、工作条件要求：

2.1能在电源电压220V±10％,50Hz，环境温度0°－40°和相对湿度≥85％的环境下工作；

2.2插头符合中国国家标准。

3、主机要求：

3.1系统设计集成化程度高，操作简单；

3.2氩气流量可以随着输出功率的变化而自动变化，无需单独重新调节，达到智能化输出；

3.3主机可以自动识别手术器械，当连接不同器械时可自动进入不同的气流量调节范围；

3.4输出功率≥300W；

3.5至少具有6种切割模式 ：纯切割、汽化切割、混合切割、氩气保护下切割等模式；切割为先凝血后切割的主动止血方式，术中出血少；

3.6至少具有5种凝血模式 ：喷射凝血、标准凝血、 柔和凝血、氩气凝血、双极凝血。凝血深度可控制在≤3mm以内安全可靠；

3.7具有自检功能，可以对高频激发器和氩气流量控制器进行检测，并能显示故障代码，便于维修；

3.8具备新生儿检测系统，具备负极板检测系统；

3.9报警系统：负极板报警、功能错误报警、功率不足报警、氩气不足报警、氩气堵塞报警；

3.10氩气量可调节范围 ：0.1-7.5L/min；

3.11出具相应国际质量认证书。

4、基本配置：

4.1小车1套；

4.2气桥1个；

4.3氩气瓶2个；

4.4电源线1条；

4.5负极板联线1条；

4.6双回路负极板10片；

4.7减压表1个；

4.8足控氩气喷笔1条；

4.9单、双控制脚踏开关不少于1个；

4.10高频输出线1条；

4.11 软电极 2条；

4.12 圈套器 2把。

双回路负极板、圈套器、软电极等耗材需单独报价。

注：若以上参数涉及到某个产品的个性描述，评标时不作为唯一标准，但原则上不降低要求的技术水平。

三、对投标商的要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有医疗设备生产或相关经营范围。

2、若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权或代理证。

3、若所投产品属医疗器械须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

4、有完善的销售供应和售后服务保障体系。

5、对所投设备、器械在提供的同时应负责做好临床指导和技术培训工作。

6、本项目不接受联合体投标。

四、对投标产品的要求

1、投标厂家必须向医院提供盖红印的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》（附：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械注册登记表）、销售人员身份证复印件及资格证明、法人委托书等相关证件。代理经销的产品应有厂家或上一级代理公司许可授权的委托书复印件。

2、属进口医疗器械管理范围的产品必须具有按分类管理的医疗器械注册证，必须具有国家食品药品监督局核发的进口医疗器械注册证，进口产品必须有中文标识和中文使用说明书。

3、投标方应保证所投设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4、所有资料真实性由投标商负责，一经查实假冒行为，取消中标资格，承担所有损失，并没收尚未付清货款。

5、下列情况供应商必须免费对货物进行退换、调配。

（1）设备使用一个月内主要部件出现故障予以换货；

（2）设备性能达不到标书主要技术指标要求影响工作开展予以退货；

（3）设备使用三个月内故障次数超过三次，影响工作开展予以换货。

五、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写投标企业登记表（附件1）、承诺书（附件2）、投标函（附件3）及其他优惠条件（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

（1）投标企业营业执照；

（2）生产或销售许可证；

（3）医疗器械注册证（须附注册登记表或制造表）；

（4）销售人员身份证、联系电话号码及法人委托书等；

（5）生产企业出具的委托授权书等（授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限等）；

（6）提供投标产品的彩页，技术参数资料，产品售后服务承诺，供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等。

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，谈判时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份谈判响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，并标明投标标段名称，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤消投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、投标报价是设备到达使用地点的总价，包括设备的供应费、运杂费（含仓储费、保险费、装卸费）、安装调试费、以及整个设备达到正常运行条件下所包含的一切费用。

7、本项目采取二次报价的办法。第一次报价执行投标响应文件报价，在完成有关程序后，以公开的形式予以公布；在规定的时间内，各供应商同时进行二次报价，第二次报价作为价格最终评定或谈判的依据。

8、谈判文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日，成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章 评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标及评标方式：公开招标、综合评标法。

2、开标的全过程分为供应商资质审查、公布第一次投标报价、现场第二次报价、谈判过程、招标承诺、综合评审等阶段。

3、评标标准

高频胸壁振荡排痰仪、产后康复多系统治疗仪、氩气刀系统评标标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 报 价 40分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40分的公式计算。 | 40 |
|  | 业 绩 5分 | 出具近两年来同一型号的业绩证明（要求三级医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 在西安或咸阳设立直属销售和售后服务机构（以办事处注册登记证书为准/原件） | 10 |
|  |  | 在西安或咸阳有委托维修机构（以委托协议为准） | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否为主流产品 2、选型是否科学合理 3、配置是否齐全 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 设备配件 耗材5分 | 所投产品配件耗材费用按高中低排序，最低者得满分，次之减1分，直至不得分为止 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

全自动化学发光免疫分析仪评标标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 设备报价 10分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 10分的公式计算。 | 10 |
|  | 试剂 20分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 20分的公式计算。报价为试剂总和。 | 20 |
|  | 试剂赠送 10分 | 试剂赠送得分=（试剂赠送价值/相应设备投标报价）x 10分的公式计算。 | 10 |
|  | 业 绩 5分 | 出具近两年来同一型号的业绩证明（要求三级医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 在西安或咸阳设立直属销售和售后服务机构（以办事处注册登记证书为准/原件） | 10 |
|  |  | 在西安或咸阳有委托维修机构（以委托协议为准） | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否为主流产品 2、选型是否科学合理 3、配置是否齐全， 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 设备配件 5分 | 所投产品配件费用按高中低排序，最低者得满分，次之减1分，直至不得分为止 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

备注：关键项一项不符合要求一票否决。

二、确定成交供货商

1、 成交供货商候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应谈判文件。

b、采购小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价。根据谈判情况，在符合采购需求、质量和服务相等（符合谈判文件要求即视为符合采购需求、质量和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为候选成交供应商。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

f、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

e、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据评标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

第五章  合同专用条款

一、交货地点:

陕西中医药大学第二附属医院院内。

二、交货期：

国产设备合同签订之日起 1个月内，进口设备3个月。

三、合同价款：

1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费及其它所有相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。

四、款项结算

1、合同款的支付：

（1）验收合格后支付 60 %；

（2）三个月满支付30%；

（3）留10%一年期满付清余款。

2、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。

3、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。

五、运输及包装

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2、运输方式：自行选择。

3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

六、质量保证

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。

2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。

3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、设备的质保期为：免费保修1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。

6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

七、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。

3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。

4、技术培训

（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

（2）地点：按照采购人要求。

（3）时间：按照采购人要求。

（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。

八、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。

九、验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。

（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。

（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。

3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4、验收依据：

（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。

（2）符合国家有关技术规范和标准。

（3）符合产品原样本技术数据。

（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待货到验收合格、无质量问题、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

招标响应文件

（格式）

招标编号：

投标标段：

设备名称：

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：投标文件格式

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 设备进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

投标项目一览表

投标项目：                                             投标编号：

| 标段 | 器械名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。

2、与投标响应文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件5：

招标响应设备配件明细清单

投标项目：           投标编号：               单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件6：

主要配件价格清单

投标项目：                      投标编号：                      标段：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：             全权代表（签字）：               日  期：

附件7：

法定代表人授权书

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目招标（投标项目编号及招标标段号），全权处理投标响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标响应人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

电  话：                        传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件8：

制造商出具的授权函

致：陕西中医药大学第二附属医院

我们              制造商名称（国内总代）是按          （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                     （制造商地址）。兹指派                       （代理公司名称）作为我方真正的唯一的合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第         号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商（国内总代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标响应共同和分别承担谈判文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认               或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，              于    年    月    日接受此文件，以此为证。

制造商（国内总代理）：（盖章）    贸易公司名称：（盖章）

签字人职务：                      签字人职务：

签字人姓名：                      签字人姓名：

时   间：                         时   间：

附件9：

投标响应人情况表

投标编号：                           投标项目：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 投标响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：                             全权代表（签字）：                           日  期：

附件10：

技术偏离表

投标响应人名称：            投标编号：           标段号：

| 序号 | 名称 | 规格文件条目号 | 谈判规格 | 谈判响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件11：

商务偏离表

投标响应人名称：           投标编号：           标段号：

| 标段号 | 规格文件条目号 | 谈判文件的 商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件12：

项目品牌在陕的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日   期：

附件13：

谈判方案说明

1、供应商企业简介。

2、设备材料的规格、型号、技术指标。

3、设备功能、质量标准。

4、设备供货、安装调试、技术服务的组织措施。

5、商务响应说明。

6、谈判响应单位认为有必要说明的问题。

7、厂家或总经销出具的售后服务承诺书证明（格式自拟）。