领取时，请您检查 (本标书共54页)

什邡市中医医院

医疗设备采购项目

招 标 文 件

编制依据：川财采〔2016〕45 号

中国·四川（什邡）

招标编号：JX[2017]181号

采购人：什邡市中医医院

采购代理机构：德阳市嘉信投标代理有限公司

共同编制

## 2017年08月

## 目    录

## 第一章  投标邀请

## 第二章  投标人须知

## 第三章  投标文件格式

## 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 评标办法

## 第八章  政府采购合同

## 第一章  投标邀请

德阳市嘉信投标代理有限公司受什邡市中医医院委托，拟对什邡市中医医院医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：JX[2017]181号

二、招标项目：什邡市中医医院医疗设备采购项目

三、资金来源：财政资金

- 四、招标项目简介：第一包：体外碎石机

第二包：电脑角膜验光仪

非接触式眼压仪

第三包：麻醉机、无创呼吸机

第四包：彩色多普勒超声诊断仪

（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2017年8月23日至2017年8月29日上午09:00- 12:00，下午14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川省德阳市岷江西路一段307号德阳市嘉信投标代理有限公司获取。招标文件售价：人民币400元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、投标截止时间：2017年9月12日10:30（北京时间）。

开标时间：2017年9月12日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：四川省德阳市岷江西路一段307号德阳市嘉信投标代理有限公司。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：什邡市中医医院

地    址：什邡市方亭镇西顺城街207号

联 系 人：陈先生

联系电话：0838-5963390

采购代理机构： 德阳市嘉信投标代理有限公司

地    址：德阳市岷江西路一段307号

邮    编：618000

联 系 人： 叶女士

联系电话：0838-2227217

电子邮件：3130715249@qq.com

2017年8月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | - 采购预算： - 第一包：45万 第二包：29万 第三包：37万 第四包：50万 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | - 最高限价： - 第一包：45万 第二包：29万 第三包：37万 第四包：50万 超过采购预算的投标为无效投标。超过最高限价的报价为无效投标。 预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。本项目不接受联合体投标。 二、失信企业报价扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 投标保证金 | 金 额：第一包：9000元；第二包：5000元；第三包：7000元；第四包：10000元 交款方式：转账（注：转账时请在附加信息处注明项目编号及用途） 收款单位：德阳市嘉信投标代理有限公司 开户行：长城华西银行股份有限公司彩泉支行 银行账号：1007150000000182 交款截止时间：投标截止日期前一个工作日（投标保证金的交纳以银行到账时间为准）。 |
| 6 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的5% 交款方式：转账 收款单位：德阳市嘉信投标代理有限公司 开 户 行：长城华西银行股份有限公司彩泉支行 银行账号：1007150000000182 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 7 | 采购文件咨询 | 联系人：叶女士 联系电话：0838-2227217 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：叶女士 联系电话：0838-2227217 |
| 9 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到德阳市嘉信投标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：叶女士 联系电话：0838-2227217 地址：德阳市岷江西路一段307号 |
| 10 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由叶女士负责答复。 联系人：叶女士 联系电话：0838-2227217 地址：德阳市岷江西路一段307号 邮编：618000 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即什邡市财政局。 |
| 13 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即什邡市财政局备案。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是什邡市中医医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是德阳市嘉信投标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

4.1供应商参加本次采购活动的有关费用由供应商自行承担。

4.2采购代理服务费收取，由中标供应商支付。

4.3招标代理服务费依据发改价格〔2015〕299号文件收取。本项目的代理服务费为：第一包：7000元整；第二包：5000元整；第三包：6000元；第四包：8000元整。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

### 本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。（实质性要求）。

### 14.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标人良好的商业信誉的承诺函和投标人的财务会计制度；

（7）投标保证金交纳凭证复印件；

（8）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（9）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（10）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（11）商务应答表；

（12）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（3）其他有利于用户的服务承诺。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按准备投标文件正本1份、副本4份、“开标一览表”2份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到德阳市嘉信投标代理有限公司领取中标通知书。联系人：叶女士，联系电话：0838-2227217

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同（一式XX份）送德阳市嘉信投标代理有限公司进行合同编号。联系人：雷女士，联系电话：0838-2227399。

## 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 34. 验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

34.3 验收结果合格的，中标人凭收据到德阳市嘉信投标代理有限公司办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付。

## 七、投标纪律要求

### 36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 一、投 标 函

- 德阳市嘉信投标代理有限公司：

- 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。其中投标产品XXXX为进口产品。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

- 五、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

- 六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 通讯地址：XXXX。

- 邮政编码：XXXX。

- 联系电话：XXXX。

- 传    真：XXXX。

- 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

- 二、承诺函

- 德阳市嘉信投标代理有限公司：

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 日    期：XXXX。

- 三、法定代表人授权书

- 德阳市嘉信投标代理有限公司：

- 本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

- 授权代表签字：XXXX。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 日    期：XXXX。

- 四、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、培训、税费等其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- 六、商务应答表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号 | - 招标要求 | - 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 七、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 九、投标产品技术参数表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号 | - 货物名称 | - 招标文件要求 | - 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

- 2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

- 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 招标编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

## 及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照副本（清晰的复印件）。

2、组织机构地代码证、税务登记证副本（清晰的复印件）。（提供“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）

3、法人代表授权委托书、法定代表人和授权代表的身份证（清晰的复印件）。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；（格式自拟）

5、提供投标人2017年任意1个月的依法纳税证明和社保证明；（新成立企业暂无纳税及社保的，须作出书面证明。正在办理纳税及社保的，应提供受理部门的证明。应开始纳税的但无销售的，提供申报证明。应开始缴纳社保而未缴纳或不能证明缴纳的，投标无效。）

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函原件或相关证明材料复印件；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函原件；

8、投标人满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求的承诺函；

9、投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

10、证明投标人荣誉等的有关材料（清晰的复印件）；

11、其他资质及需说明的内容（包括与采购项目有关的行业等强制性规定的资格条件）；

以上要求投标人提供的资格证明资料原件、清晰的复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。如未按要求提供责任自负。9-11项（不作为资格条件、但纳入标书制作规范性考核）没有需要提供的，请分别注明“没有”。

以上证明材料需加盖投标供应商鲜章。

## 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 1. 项目概述

我院因各临床科室业务发展，需购置体外碎石机、电脑角膜验光仪、麻醉机、非接触式眼压计、彩色多普勒超声诊断仪及无创呼吸机等设备。

## 2. 项目清单及要求

一、 项目名称、技术规格和配置要求、数量/服务要求、标准。

第一包：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外碎石 机 | 一、主要用途：泌尿系结石碎石 二、治疗的适用对象及疗效 1、对≤2cm以下泌尿系结石，一次碎石成功率≥95%，碎石总有效率100%。 2、单个直径≤2mm结石，粉碎颗粒小，便于排除体外。 三、冲击波发生器 ▲1、冲击波源：电磁式 后期可升级支持双波源，即电磁式与液电式可切换使用（必须提供注册证原件复印件） 2、冲击波焦区压力场参数： 脉冲前沿 ≤0.5us ， 脉宽 ≤1us。 ▲3、能量参数；（治疗电压）：电压：14～18.0kV土0.5kV；电容：0.4μF×2组。精确缩小范围，一步到位。高压放电电容储能 55～130J。 四、定位系统 采用X线及B超双定位系统。 1、X线定位，采用X、Y双向C臂透视定位。摆动和伸缩同时进行。 （1）9寸三视野增强器。 （2）百万像素高清晰度CCD摄像机。 （3）高频球管，X线透视条件，高频球管电压40～120KV，电流0～4.2mA。 2、B超定位： （1）B超支架的机械定位误差： ≤2mm （2）B超定位：环冲击波源锥形运动B超探头定位装置专业制作B超机械手 可围绕治疗缸体360度自转或公转实时定位，与结石焦点距离可伸缩调节范围是1-100mm 。人性化测焦距离。可满足肥胖病人结石手术。图像分辨率X≤2mm，Y≤3mm。具备B超探头推动装置（必须提供证书原件复印件） ▲3、配备碎石病历管理系统，可储存图像、编辑图像、打印病历和图像，图像导出、导入等，在网络支持下，可进行远程会诊。具有图像移位装置。 4、具备碎石机B超探头定位调节机构。 五、操作系统 1、带隔室操作及床边操作系统。（plc独立式控制台，模块化设计，可自检错误报告） 2、平面直角1000线高清晰度数字多功能监视器，末侦图象冻结，储存8级降噪等功能。 3、碎石能量无级调节。 4、碎石放电频率可自由调整。 5、人性化的操作图面指示，长寿命轻触按钮控制。 6、全中文指示操作面板，图形文字一目了然。 7、体外冲击波碎石机B超探头定位调节机构 ▲8、具有控制自动控制软件。 9、碎石机图象移位装置。 六、机械参数 1、治疗床运动幅度上下、左右、前后分别为80mm、120mm、120mm。小范围设置，更有利于医护人员一步到位，避免范围太大而加大操作时间和寻找结石工作量。 2、治疗床全采用碳黑淡化机械处理，30年保证不生锈。 3、治疗床各向运动精度 ≤1mm。具有移动装置。 4、定位系统，冲击波源运动过程引起第二焦点定位误差 ≤2mm。 ▲5、治疗缸体运动范围，双轨斜杠技术，±0-36°可满足输尿管末端结石手术（必须提相关证明文件复印件） ⒍、治疗床承重 135Kg。 7、治疗缸体调节范围，下、侧方位。可根据临床诊断需求进行上下调节，可满足全方位治疗。 七、总电源 1、电源：380V±10% （50HZ±1HZ）（三相四线制） 2、容量：大于20.最好27KVA； 3、安全接地电阻：≤ 3Ω 八 、冲击波发生系统： （1）冲击波发生器性能： a.工作焦点与反射体上端口平面的距离: 132土2mm (治疗深度) 精确缩小范围，一步到位，减少医护人员工作量。 b. 工作焦点 冲击波聚焦范围： 治疗焦点; 1型（液电式）; 2型（电磁式）; 3型（双波源）. 径向; ≤ 7.0mm; ≤10mm; 1、2型任选一. 轴向; ≤12.5mm; ≤80mm; 1、2型任选一. c. 目标位置的定位精度： ±3mm（监视器屏幕尺寸） d. 工作焦点的冲击波半高脉宽：< 1μs e. 工作焦点的冲击波前沿： < 0.5μs f. 冲击波的最大收缩压力： 20～50 MPa g. 冲击波的最大膨胀压力： 6～10 MPa h. 高压电容总能量： 55～130焦 i. 结石粉碎后最大颗粒： ≤3mm （2）冲击波高压调节范围： 15～18.5kV土0.5kV （治疗电压） （3） 冲击波脉冲触发控制 a.触发方式： 手动、自动或R波同步触发（R波触发可配合心电图监视和呼吸同步） b.计数方式：数码显示，自动累计计数，自动时每200次暂停。 c.触发频率：30—65 次/分钟 九、高性能X线发生系统： 1、X线高压范围： 2、X线电流范围 主要参数指标. 频率; 高频高压发生器. 电压最大范围; 40-120千伏. 电流最大范围; 摄影60 mA 透视0-6 mA（正常使用0-4.2）. ▲3、C臂运动范围 伸缩：－45°±2°～＋45°±2° 摆动：0°±2°～＋45°±2° C型臂的伸缩、摆动，形成五点定位，一键式操作，能够全方位的定位结石 十、治疗床： 前后120±5mm；左右120±5mm；上下80±5mm 十一、电磁盘：放电次数≥80万次 | 1 | 套 |  |

第二包：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑角膜验光仪 | 要求：用于验光及角膜曲率的测量。 技术参数 1、测量最小瞳孔：2.0mm ▲2、旋转棱镜测量系统 3、电脑验光模式：3.1S:-25D至+22D(0.12D/0.25D) 3.2C: 0D至±10D(0.12D/0.25D) 3.3A: 0至180度(1度/5度) 4、角膜曲率测量模式 4.1 角膜直径测量范围：1mm至20mm半径 4.2 角膜曲率半径:5.00-10.00mm(0.01mm) 4.3 角膜屈光:67.5D至33.75D(0.12D/0.25D) 4.4 角膜散光: 0D至±10D(0.12D/0.25D) 4.5角膜散光轴向: 0度至180度(1度/5度) ▲5、操作方式：自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼 6、打印机切纸方式：自动切纸 7、自动瞳距测量：20mm~85mm(1mm) ▲8、彩色液晶屏显示：8.5英寸彩色液晶触摸显示器 9、数据传输方式：USB（输入），RS-232C（输出）、LAN（输出） 10、周边角膜测量点：8点 11、机头倾斜度数：5度，符合人体工程学设计 ▲12、检查者方位：显示屏可360度旋转，与被检查者的角度范围为0≤角度≤360度 13、自动追踪范围：X:±10mmY：±7.5mmZ:-8~﹢20mm 14、配置：主机、自动升降台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 非接触式眼压仪 | - 眼压测量范围: 1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度） - 平均值显示:1mmHg/0.1mmHg精度可调 - 工作距离:11mm - 操控方式:点击触摸屏中瞳孔进行测量； - 测量方式：自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼 - 检查者工作位置：站位，坐位 - 检查者方位：与被检查者的角度范围为0≤角度≤180度（任意位置），方便检查者扶持病人眼皮 - 触摸屏旋转功能：触摸控制屏可360度旋转 - 自动对焦范围：X：±10mm，Y：±7.5mm，Z：-8mm～+20mm - 打印机切纸方式：自动切纸 - 显示器：8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏 - 安全性：喷嘴接近患者超过安全距离时蜂鸣报警 - 人体工程学设计：5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感 - 数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）配置：主机、自动升降台 | 1 | 台 | 本项允许进口产品投标 |

第三包：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | - 3.1 工作条件及基本配件 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) 后备电池使用时间：90分钟 （可选配240分钟） 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 具备中央刹车功能。 3.2 气源 标配氧气、空气双气源，可选笑气气源 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21% 快速充氧范围25 - 75 l/min - 3.3 流量计 电子显示流量计 具备机械总流量计 3.4挥发罐 ▲标配一个原厂高品质挥发罐，通过CE和FDA认证（提供认证报告予以佐证），挥发罐具备压力、流速和温度补偿 - 3.5 呼吸回路 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转 ▲回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 二氧化碳吸收罐，容积1500ml 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 - 3.6 呼吸机 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 ▲提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV、SIMV-VG、PCV-VG、SIMV-VG、CPAP/PS，带窒息后备保护通气的PS 潮气量设置范围：20ml-1500ml 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O 呼吸频率：4-100 次/分钟，吸呼比：4:1到1:8 压力限制范围：10到 100 cmH2O 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 - 3.7 数字和波形监测 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 12寸彩色触摸屏，主机与屏幕一体化且内嵌式设计，防止因长期旋转对设备造成损坏，可同屏显示3通道波形 ▲内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用，为医院节省采购成本 可选择插件：EtCO2，AG，BIS模块。 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形） 潮气量监测范围：0 到2500ml 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无创呼吸机 | 一、适用范围：多种呼吸内科疾病。 二、技术参数： 1、通气模式: CPAP、S、S/T、T、PAC ▲2、IPAP 2-40 cm H2O， 3、EPAP 2-25 cm H20， 4、CPAP 4-20 cm H2O ▲5、呼吸频率: 5~60 bpm 6、吸气时间（Ti）：0.2-4s ▲7、吸气时间窗控制： Ti Max：0.3-4.0 sec； Ti Min： 0.2-TiMax sec 8、延迟时间: OFF-45分钟 9、吸气上升时间: 150-900 ms 10、吸气下降时间：100-400ms 11、吸气灵敏度/呼气敏感度调节：5档可调 12、最大供气流速: 200L/min ▲13、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时氧浓度检测、实时呼吸频率监测、潮气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示；多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示。 14、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警 15、数据存储：可储存365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据。 16、配置医用分体湿化器、台车 ▲17、内置电池：≥2小时 | 1 | 台 | 本项允许进口产品投标 |

第四包：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | （一）设备用途：满足全身诊断应用，可开展腹部、浅表、心脏、腔内、妇产及超声介入和超声造影等相关技术。具有升级能力，以满足将来扩展新的临床应用的需求。 （二）总要求 1全数字化超声成像系统 2全数字化多路波束形成器 3发射与接收数字通道数≥690,000，主机动态范围≥210dB 4二维灰阶成像单元及M型显示 5频谱多普勒（脉冲波及连续波）显示及分析单元 6彩色多普勒单元 ▲7线阵探头梯形扩展成像技术（附图） 8全身组织二次谐波成像功能：腹部、腔内、心脏、高频、术中探头均具有组织谐波功能，且每种探头基波频率≥4组、组织谐波成像中心频率≥4组，可视可调 9二维及多普勒一键式自动优化包括（PW和CW的自动优化），自动调节图像的总增益、基线和速度范围 ▲10心脏全方位直线型解剖M型（主机内置一体化），可360°自由旋转M型取样线≥3条，并可同时进行3条取样线任意位置取样，解剖M模式可以用于所有相控阵心脏探头和凸阵腹部探头(附图) 11心脏组织多谱勒成像功能，提供3种或3种以上彩色显示模式，并能进行室壁运动速度测量 ▲12宽景成像技术，包括灰阶和彩色能量图，配备缩放功能和测量计算，可应用于腹部、高频、腔内等领域。（附图） 13脉冲编码群发射接收技术，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性 14梯形成像（包括二维、彩色血流和彩色血流感兴趣区域） 15线阵探头二维偏转 16图像智能处理技术(包含斑点噪音去处技术和MRI图像优化技术) 17具备精细血流显示（XFlow）和高密度血流显示（HD-CFM）功能 18可选配原始射频信号血管内中膜测量技术。基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值；测量精度达微米级别，不受图像增益及探测深度变化影响。（附图） （三）主要技术规格及要求 （1）系统通用功能： 1.1≥19英寸高分辨、高亮度、无闪烁、彩色液晶显示器 1.2发射与接收数字通道数≥690,000 1.3数字化声束形成器，动态聚焦，动态变迹孔径可调，多倍信号并行处理，A/D≥16bit 1.4发射声束聚焦：≥8段，接收自动连续聚焦 1.5主机内置一体化电子探头接口≥3个，全部激活可用 1.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 1.7组织自动优化技术，包括二维和多普勒 1.8三同步显示功能：二维、彩色多普勒和频谱多普勒同时同屏显示 1.9静态和动态存储图像， （电影）重现单元，双幅回放动态比较 1.10一键式剪贴板实时图像存储，不限时海量动态图像实时存储，可对存储图像进行增益及亮度等参数的调节 1.11动静态图像同屏回放≥16幅 1.12连通性：DICOM3.0标准接口及相应软件 1.13输出功率可调 （2D，CFM，Doppler） ≥8级， 符合国标 （2）探头规格： 2.1超宽可变频探头，采用单晶体矩阵排列工艺；中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；二维图像及多普勒可选不同频率；所配探头可支持谐波及造影功能 ▲2.2整机系统支持探头频率范围为1-18MHZ，最高频率≥ 18MHZ(附图) ▲2.3腹部探头：1.0-8.0MHz（提供主机屏幕上附图证明） 2.4浅表探头：4.0-13.0MHz ▲2.5腔内探头：3.0-9.0MHz，最大扫描角度≥190度(附图) （3）二维显像参数： 3.1二维灰阶成像：≥256灰阶 3.2动态范围 ≥210dB 3.3扫描线：每帧线密度≥512超声线 ▲3.4最大扫描深度≥36cm（附图） 3.5成像速率：电子相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧频≥50帧/秒 3.6数字化局部放大功能，包括分屏显示模式下的局部放大 3.7单幅图像回放≥2000 幅 3.8增益调节：B/M可独立调节；TGC增益补偿，二维及彩色独立总增益调节 （4）频谱多普勒： 4.1方式：脉冲波多普勒PWD、连续波多普勒CWD 4.2发射频率：电子相控阵：PWD：CWD2.0-4.0MHz电子凸阵：PWD：3.0-5.0MHz电子线阵：PWD：5.0-10MHz 4.3最大测量速度：脉冲波多普勒PWD：≥7.5m/s，连续波多普勒CWD：≥12.0m/s 4.4最低测量速度：≤1.0mm/s（非噪声信号） 4.5频谱回放≥80秒 4.6取样宽度及位置范围：宽度1.0mm至24mm；分级可调 4.7滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 4.8显示和控制：反转显示（左/右：上/下）零移位、B刷新（手控、时间、ECG同步）、 D扩展、 B/D扩展，局放及移位 4.9自动包络频谱并完成频谱测量计算 （5）彩色多普勒： 5.1多声束彩色多普勒成像，具有彩色速度图、能量图、方向能量图 5.2彩色显示帧频：相控阵探头，显示角度85°，深度18CM，最高线密度时可视帧频≥10帧/秒 5.3扇形扫描角度：15—90°选择 5.4显示：B/CDV，B/CDV/PW，B/CDV/CW 5.5显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 5.6显示位置调整：线阵扫描，感兴趣的显示范围：- 20° ~ + 20°可调 （6）测量与分析： 6.1一般测量 6.2心脏功能测量 6.3妇产科测量 6.4外周血管测量 6.5多普勒血流测量 （7）信号输入/输出： 7.1输入信号：VCR、外部复合视频或SVHS 7.2输出信号：RGB、彩色视频、SVHS、内置以太网、RS232接口 （8）图像管理与记录装置： 8.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，硬盘容量≥500GB 8.2超声图象存档与病案管理系统 8.3主机硬盘图像存储 8.4内置DICOM3.0接口及相应软件 8.5内置USB-Disk移动存储、可刻录的DVD光盘驱动器(DVD-RW)和可刻录的CD光盘驱动器(CD—RW)。动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存，超声动态图像剪辑、编选再存储。主机内置一体化USB接口≥3个 （五）配置要求 5.1彩超主机1台 5.2腹部探头1支 5.3浅表探头1支 5.4腔内探头1支 5.5 超声图文工作站1套（含品牌电脑、打印机、图文采集卡等） | 1 | 台 |  |

二、商务要求、合同主要条款

1、服务要求：

（1）本项目为交钥匙工程，供应商负责货物的供货和安装，确保设备达到采购人采购需求，因此产生的一切费用不再另计。

（2）供应商必须在用户科室内安装调试仪器及配件，安装时须提供现场培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。

（3）仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须有12个月的免费保修期。保修期内出现故障时，供应商必须在4小时内作出实质响应，24小时内到达现场做技术支持服务，现场不能修复的需提供备用机给科室免费使用。

（5）质保期后供应商仍需提供维护服务，只能收取维护设备的成本费。

2、交工期要求：设备安装调试完成并交付使用应在合同签订之日起 30 日历天内。

3、付款要求：装机验收合格后5个工作日内首付90%，剩余10%在合同期满后5个工作日内付清。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.2综合评分明细表

4.2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.2.2对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.2.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×35按(财库[2011]181号)文规定,对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审(如投标人均为微小型企业,则不必再扣除)。 | 中小企业须提供《中小企业声明函》并与相关证明资料应证后方能认可，监狱企业提供相应证明材料。 |
| 2 | 技术指标和配置50% | 50分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得50分；与招标文件要求技术部分的“▲”条款有负偏离的，每一项扣5分；一般技术条款的负偏离每一项扣3分，扣完为止。 | ▲参数为重要参数，如虚假应标，将取消中标资格并没收其投标保证金，并列入采购黑名单 |
| 3 | 信誉3% | 3分 | 投标人获得省级及以上荣誉的每个得0.5分，满分3分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人近两年类似项目业绩，每个得1分，满分5分。 类似业绩指：招标产品销售业绩 | 以中标通知书或销售合同为准 |
| 5 | 财务状况2% | 2分 | 以投标人提供的2016年度的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。 | 财务报表应经会计师事务所审计 |
| 6 | 售后服务3% | 3分 | 根据供应商售后服务等情况综合评审，最优的得3分，良好的得2分，一般的得1分。 |  |
| 7 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日