中山市医疗机构医疗项目

招标文件

招标编号：ZSYLZB[2017]032

项目名称：2017年8月份中山市医疗机构医疗设备招标项目（五）

广东海虹药通电子商务有限公司

二○一七年八月

### 目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  用户需求书	16

第四章  采购合同（样本）	38

第五章  附件（格式）	43

封面格式	44

附件1  投标函	45

附件2  资格性/符合性自查表	46

附件3  投标供应商基本情况表	47

附件4  投标一览表	48

附件5  详细报价清单	49

附件6  设备配置清单	50

附件7  设备的详细参数及简要说明书及设备彩页	51

附件8  技术要求及商务要求响应差异表	53

附件9  合同条款响应一览表	55

附件10 法定代表人证明书	56

附件11 法定代表人授权委托书	57

附件12 项目经理及管理技术人员一览表	58

附件13 最近三年内销售同类产品情况一览表	59

附件14 售后服务与培训计划及售后服务承诺书	60

附件15 投标保证金退还说明	61

附件16 关于资格文件声明的函	62

附件16-1 资格文件	63

附件16-2 资格文件	64

第六章  评标文件	65

投标供应商序号 NO：

# 第一章  投标邀请

投标邀请

广东海虹药通电子商务有限公司受中山市医疗机构的委托，就下列项目进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号：ZSYLZB[2017]032

二、项目名称：2017年8月份中山市医疗机构医疗设备招标项目（五）

1、项目要求：本项目共9个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

2、用户需求列表：

| 分包号 | 用户单位 | 设备名称 | 数量 | 交货期 （天） | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 中山市中医院 | 环氧乙烷灭菌器 | 1台 | 60 | 15000 |
| B01 | 中山市黄圃人民医院 | 全数字化高档便携式黑白超声诊断系统 | 2套 | 30 | 5000 |
| C01 | 中山市中医院 | 皮肤治疗仪 | 1台 | 60 | 8000 |
| D01 | 中山市中医院 | 手术刨削器 | 1套 | 30 | 5000 |
| E01 | 中山市中医院 | 高档电动医用床 | 1批 | 30 | 6000 |
| F01 | 中山市中医院 | 高档监护仪 | 1台 | 30 | 3000 |
| G01 | 中山市中医院 | 麻醉机 | 3台 | 30 | 10000 |
| H01 | 中山市中医院 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 | 30 | 3000 |
| I01 | 中山市石岐苏华赞医院 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 1套 | 30 | 6000 |

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用）等，且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证等。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须按项目要求出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将没收其投标保证金；报广东省卫生和计划生育委员会进行全省通报并处以（在中山地区）两年内不接受其投标的处罚。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。近三年内（时间在投标有效期内，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（出具时间须在本项目招标公告发布时间之后），并装订在投标文件的正本中。参照http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy/News/2013/07/22/2475483.shtml  (中山市检察机关行贿犯罪档案查询指引)办理。

四、登记报名方式、招标文件获取方式、投标保证金等

1、本项目采用网上报名的方式。供应商须先在中山市公共资源交易网上注册登记后（注册网址：http://zsjyzx.gov.cn/port/），才能参与本项目的投标。

具体操作方法请浏览①“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>中山市公共资源交易中心注册登记办事指引、中山市公共资源交易中心信息化平台（企业）用户手册”,②中山市公共资源交易网>>通知公告>>更多>>关于实行固定交易人员电子化录入制度的通知”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351、0760-89817287。

2、已注册登记的供应商应当在2017年9月11日17：30前，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上报名，上传投标文件和确认投标等操作。具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>医疗设备采购系统（企业）操作指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351、0760-89817287。

3、招标文件获取方式：完成项目网上报名的潜在投标人须在2017年9月11日17：30前（每天9:00～17:30（节假日除外））携带《营业执照》（复印件加盖公章）、《生产/经营企业许可证》（复印件加盖公章）前往广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司（中山市东区长江路82号创业谷二层之一）获取招标文件，咨询电话0760-88311474、88311467、88311478。

4、投标保证金：①投标保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过；②具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>医疗设备采购交易系统>>项目管理>>保证金情况>>相应项目处点击‘获取保证金账号’>>企业按获取保证金账号缴费>>项目管理>>保证金情况>>相应项目处点击‘保证金缴纳情况’查核保证金有效性”；③符合资格的供应商应须在2017年9月11日17：30前完成缴纳投标保证金并到账，否则视为无效保证金。如转账期间出现任何疑问，请立即与中心工作人员联系（联系方式：0760-89817351），谢谢合作！

5、公告网址：市公共资源交易网：http://zsjyzx.gov.cn/port/；

广东海虹官方网址：http://gd.emedchina.cn

6、本次招标不举行集中答疑会，投标供应商如对招标文件有任何疑问，请于2017年8月31日17：30前致电我公司查询，或通过登录系统后：“项目管理”页面点击“招标公告答疑申请”的方式提出。

五、投标时间、投标截止时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年9月13日上午8:30-9：30（北京时间）

2、投标截止时间和开标时间：2017年9月13日上午9：30（北京时间）

3、开标投标地点：中山市公共资源交易中心（地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）

4、评标地点：中山市公共资源交易中心（地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）

六、联系方式：

1、招标人联系方式：

中山市中医院          闫先生	0760-89980328

中山市黄圃人民医院    陈先生	0760-23216246

中山市石岐苏华赞医院  彭小姐	0760-23888956

2、招标代理机构联系方式：

招标代理机构名称：广东海虹药通电子商务有限公司

联系人：罗小姐、蔡小姐

电话：0760-88311474、88311409

传真：0760-88311424

邮箱：zshaihong2013@163.com

3、市公共资源交易中心联系方式：0760-89817351

4、开标地址行车路线：

# 第二章  投标人须知

投标人须知

### 1说明

#### 1.1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务招标。

#### 1.2. 关于投标项目

本项目共9个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

#### 1.3. 合格的投标人

1.3.1. 具备所投设备要求投标人具备的经营范围及相应类别的经营资格，且在中华人民共和国注册的、在财务上合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货人均可投标。

1.3.2. 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标供应商的公平竞争，损害招标人或者其他投标供应商的合法权益。

1.3.3. 投标人所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将没收其投标保证金；报广东省卫生和计划生育委员会进行全省通报并处以（在中山地区）两年内不接受其投标的处罚。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

1.3.4. 投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的规定进行投标。

1.3.5.投标供应商应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

#### 1.4. 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；投标供应商的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价，否则，招标人拒绝其投标。

1.5. 定义

1.5.1.“招标人”系指中山市医疗机构。

1.5.2.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

1.5.3.“业主/用户”系指中山市医疗机构。

1.5.4.“招标代理机构”系指广东海虹药通电子商务有限公司。

1.5.5.“投标供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的合格投标供应商。

1.5.6.“甲方”系指招标人。

1.5.7.“乙方”系指中标人；

1.5.8.“货物、设备”系指乙方按招标文件规定，须向甲方提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.5.9.“服务”系指招标文件规定乙方须承担的有关售后服务。

#### 1.6. 合格的货物和服务

1.6.1.投标供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2.所有进口货物均为合法正当渠道进口的、全新原厂生产的产品。在验收货物时，投标供应商要提供有关的正常报关证明和产品出厂合格证明。

1.6.3.招标人将拒绝接受不合格的货物和服务。验收时，用户单位有权对投标供应商所投设备的参数进行符合性检测，如在验收的时候发现投标供应商所提供的设备参数不符合招标文件要求的，用户将有权单方面终止合同，并视为欺骗投标处理。

#### 1.7. 知识产权

投标供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 2.  招标文件

#### 2.1. 招标文件的组成

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)用户需求书

(4)采购合同（样本）

(5)附件

(6)评标文件

#### 2.2. 招标文件的澄清和修改

2.2.1.投标供应商如对招标文件有任何疑问，应以书面方式在投标截止时间十五日以前向招标代理机构提出澄清要求。

2.2.2.对于投标供应商澄清要求的回复，或者招标文件的修改或补充文件，招标代理机构均将以书面形式或市公共资源交易网：http://zsjyzx.gov.cn/port/（市公共资源交易网）；http://gd.emedchina.cn（广东海虹官方网）网上发布的信息通知所有投标供应商。

2.2.3.招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，确认方均有责任履行相应的义务。

2.2.4.凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

### 3.  投标总则

#### 3.1. 投标文件的编写

3.1.1.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2.投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标供应商必须以人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

    - 投标报价应为所投项目的最终报价，包括投标设备系统正常、合法运行及使用所必需的一切费用。如果投标供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、运行、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

#### 3.2. 投标文件的组成

3.2.1.投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

  - (1) 投标函；

  - (2) 投标人自查表；

  - (3) 投标人基本情况表；

  - (4) 投标一览表；

  - (5) 详细报价表；

  - (6) 设备配置清单；

  - (7) 详细的技术参数及简要说明书(正本副本均须附彩页说明文件)；

  - (8) 技术要求及商务要求响应差异表；

  - (9) 合同条款响应一览表；

  - (10) 法定代表人证明书；

  - (11) 法定代表人授权委托书；

  - (12) 项目经理及管理技术人员一览表；

  - (13) 最近三年销售同类产品情况一览表（以投标企业所投产品同品牌产品的合同或验收证明为准，其它一律无效）；

  - (14) 售后服务及培训计划；

  - (15) 投标保证金退还说明；

  - (16) 关于资格文件声明的函及资格文件等。

3.2.2.所有不完整的投标将被拒绝。

#### 3.3. 投标

3.3.1.全部投标文件应按分包制作（每个分包一套投标文件，不得混合制作），每套一式六份。投标文件应由投标供应商的合法授权代表正式签署，任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。

3.3.2.所有投标文件应用A4规格纸打印、装钉完好并密封。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面粘贴上附件中的封面格式。（正本副本投标文件均须附彩页说明文件）

3.3.3.其中：

(1)正本1份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“正本”。内装纸质投标文件及电子投标文件各1份。投标供应商须在市公共资源交易系统上传电子投标文件（电子投标文件内容须与投标供应商在开标现场递交的纸质投标文件一致。如果电子投标文件内容须与投标供应商在开标现场递交的纸质投标文件不一致时，应以纸质投标文件为准。）

正本中电子投标文件要求：U盘（在上面标明投标人序号及分包号），WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩。

(2)副本（副本要求必须完整复制正本内容）5份，并注明“副本”。如果副本与正本不符，应以正本为准。

(3)投标一览表：单独密封，密封处盖章或签字，必须按每个分包独立以小信封进行密封，在信封面注明：ZSYLZB[2017]032“投标一览表”及投标企业相关信息。如果电子解密价格及交货期信息与纸质投标文件不一致时，应以纸质投标文件为准。

3.3.4.招标方及招标代理机构将拒绝任何不固定的投标报价。

3.3.5.投标供应商应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

3.3.6.资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

3.3.7.所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

3.3.8.招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.9.招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

#### 3.4. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为120天。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

3.5.保证金

3.5.1.投标供应商须向中山市公共资源交易中心提交不低于所投项目《用户需求书》要求的投标保证金。

3.5.2.保证金为人民币，必须按招标文件《投标邀请》规定的时间以投标供应商银行转帐的方式提交。符合资格的供应商应须在2017年9月11日17：30前完成缴纳投标保证金并到账。

3.5.3.投标保证金应以投标供应商的名义转帐。

3.5.4.在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件）交给招标代理机构，原件经核对后予以退还。

3.5.5.如投标供应商未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

3.5.6.投标保证金的退还条件：

（1）如果投标供应商中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与招标人签订合同后，并缴清中标服务费后5工作日内无息退还。

（2）如果投标供应商在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，中山市公共资源交易中心有权没收投标保证金进行处置。

3.5.7.未中标的投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

3.5.8.所有投标供应商的投标保证金以银行转账的方式予以退还。

3.5.9．为了便于投标保证金退还，所有投标供应商务必详细填写好附件15投标保证金退还说明并在开标时与标书一起递交。

#### 3.6. 投标的修改和撤回

3.6.1.投标供应商在投标截止时间前，可以以书面通知的形式向招标人修改或撤回其投标文件。

3.6.2.在投标截止时间后，投标供应商不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标供应商不得撤回其投标。

#### 3.7.开标

3.7.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点：中山市公共资源交易中心（详细地址：中山市博览中心行政服务中心二楼）。

3.7.2.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标供应商参加。

3.7.3.投标供应商须携带企业CAkey签到或以系统已认定的企业授权人指纹方式签到。

3.7.4.开标前，需检查纸质投标文件的的密封情况并公证。开标时，首选以电子开标方式进行开标，现在递交投标一览表辅助开标：市公共资源交易中心及代理机构同时用CAkey解密,成功后方可公布投标供应商报价情况；由中山市卫生和计划生育局代表（或市公共资源交易中心见证人）及代理机构现场拆封投标一览表（或投标文件正本）宣读投标供应商投标一览表报价情况。

3.7.5.投标供应商不足三家的公开招标项目，做废标处理。

3.7.6.招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

#### 3.8.评标

3.8.1.评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人以上单数组成，其中招标人代表一名，其余均从专家库中随机抽取产生。

（2）为保证货物质量，严禁投标人恶意报价。按符合招标文件需求、质量和服务的情况投标报价且投标报价不违反《反不正当竞争法》及其它相关法律要求的报价（如评标委员会提出报价不合理，即采取参考市场价格论证方式判断投标人投标价是否违反《反不正当竞争法》）。

（3）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标、关键条文的偏离、保留或反对。

3.8.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

3.8.3.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向需方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.4.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请投标者就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3.8.5.评标程序

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

- 评标工作小组先对各投标文件进行符合性初审，再报评标委员会审核，未通过符合性检查的投标供应商，将不得进行下一阶段的详细评审。符合性检查包括以下方面：

①投标供应商是否按要求提交投标保证金；

②是否超出经营范围；

③资格证明文件是否齐全的；

④投标文件是否有法人代表签字，或签字是否有法人代表有效委托书的(仅适用于投标供应商代表非法定代表人)；

⑤投标有效期是否充足；

⑥投标报价是否固定，是否超出招标预算等等。

（2）评标采用综合评分法。评分分为技术、商务、经济三部分。其中，技术部分权重占40%；商务部分权重占20%；价格部分权重占40%。评标委员会将综合得分最高的投标供应商推荐给招标人作为候选中标单位。

3.8.6.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标供应商。

（2）在开标、评标期间，投标供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

3.8.7质疑

如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向广东海虹药通电子商务有限公司提出质疑。广东海虹药通电子商务有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。质疑应符合以下条件，如不符合，广东海虹药通电子商务有限公司将不予受理。

(1) 提出质疑的应是直接参与本招标项目的供应商。

(2) 质疑必须以书面形式提出，注明质疑的项目名称、招标编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3) 质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在规定的时限内将质疑书原件送抵广东海虹药通电子商务有限公司。

(4) 有质疑的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成份，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(5) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(6) 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

#### 3.9.定标

3.9.1.评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报中山市卫生和计划生育局审核确认。审批通过后由招标人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标供应商的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

3.9.2.最终澄清完成后，由招标代理机构根据招标人确认的结果出具《中标通知书》，中标人向招标代理机构缴纳招标服务费后在招标代理机构（中山市东区长江路82号二层）领取《中标通知书》。中标人应依时与招标人签订合同（自收受中标通知书之日起30日内）。

### 4.签约及招标服务费

4.1.中标人应按中标通知书指定的时间和地点与招标人签订采购合同。

4.2.中标人须向招标代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的80%执行。

货物类：

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）中标总金额在100万以下的，招标服务费按中标总金额的1.2%计算；100万到500万的，100万以下部分按1.2%计算，100万以上部分按0.88%计算…

（3）招标服务费按差额定率累进法计算。

（4）招标服务费币种与中标通知中中标价的币种相同。

（5）中标人中标后，在签约前，必须按规定向招标代理机构直接缴交招标服务费。

# 第三章  用户需求书

用户需求书

### 一、项目概况

本项目为中山市医疗机构医疗设备招标项目，本项目共9个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

二、招标货物一览表

| 分包号 | 用户单位 | 设备名称 | 数量 | 交货期 （天） | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 中山市中医院 | 环氧乙烷灭菌器 | 1台 | 60 | 15000 |
| B01 | 中山市黄圃人民医院 | 全数字化高档便携式黑白超声诊断系统 | 2套 | 30 | 5000 |
| C01 | 中山市中医院 | 皮肤治疗仪 | 1台 | 60 | 8000 |
| D01 | 中山市中医院 | 手术刨削器 | 1套 | 30 | 5000 |
| E01 | 中山市中医院 | 高档电动医用床 | 1批 | 30 | 6000 |
| F01 | 中山市中医院 | 高档监护仪 | 1台 | 30 | 3000 |
| G01 | 中山市中医院 | 麻醉机 | 3台 | 30 | 10000 |
| H01 | 中山市中医院 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 | 30 | 3000 |
| I01 | 中山市石岐苏华赞医院 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 1套 | 30 | 6000 |

三、技术及商务要求

A01（环氧乙烷灭菌器）

用户单位：中山市中医院

数量：1台

技术要求：

- 1、国际知名品牌，原厂原装。有效容积≥220升。

- 2、设备外部尺寸：长1000-1100mm × 宽900-1000 mm × 高1750-1850 mm。

- 3、内置100%环氧乙烷单剂量气瓶，到达灭菌参数后机器自动穿刺气瓶，避免操作人员接触环氧乙烷气体，无需外接气瓶。

- 4、液晶显示屏显示工作状态，包括：温度、湿度、压力等。

- 5、自动化人性设计，人机对话式操作，方便简单，开始灭菌后，系统自动运行到结束。

- 6、采用流体力学原理的“文氏泵”气动抽真空，外接压缩空气气源，非内置电机真空泵和压缩气泵，避免产生电火花致燃致爆，全过程完全密闭负压，避免泄漏。

- 7、两档温度选择（37℃和55℃）。

- 8、内置湿度传感器，自动加湿并监控湿度，湿度≥70%（提供证明材料）。

- 9、内置打印机，打印方式为曲线图，即时间、温度、压力、湿度等参数的曲线图，记录每一锅灭菌参数的走向图，便于查阅。（提供证明材料）。

- 10、灭菌加通气合二为一，灭菌结束后自动进入通气阶段，无需外置通气。

- 11、采用脉动抽真空通气过程，输入的空气经过高效过滤，防止交叉污染和保证灭菌后物品的EO残留量低于国家标准2mg/m3（提供证明材料）。

- 12、具有断电记忆延续功能，无需重新启动机器。

- 13、自动化控制系统，如出现故障或误差，立即停止操作，并显示故障错误代码。

- 14、单门，并具有门锁联动保险装置，保证操作人员的安全。

- 15、具有原厂配套的环氧乙烷灭菌效果监测产品（如包外化学指示胶带、包内化学指示卡和生物指示剂等），以保证设备正常、合法使用。

- 16、具有FDA认证和CE认证（提供证明材料）。

- 17、配置：①环氧乙烷灭菌器主机1台，②组合式空气过滤器1个，③不锈钢篮筐3个，④打印纸1卷，⑤环氧乙烷浓度监测仪1台，⑥排气铜管(包安装)1批。

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后60天内完成安装调试。

2、中标方负责安装排气铜管到住院楼的楼顶（楼高19层），费用由中标方承担。

3、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

3、环氧乙烷气罐在广州设有常备库存，以保证环氧乙烷气体的及时供应。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

B01（全数字化高档便携式黑白超声诊断系统）

用户单位：中山市黄圃人民医院

数量：2套

技术要求：

一、	设备用途说明

腹部、妇科、产科、浅表组织与小器官、颅脑、术中、介入性超声

二、主要规格及系统概述：

1 高档黑白便携式超声波诊断仪包括：

1.1 高分辨率LCD显示器

1.2 全数字化二维灰阶成像单元

1.3 全数字化波束形成器

1.4组织二次谐波成像（应用于凸阵、高频线阵探头）

1.5 二维图像优化技术

1.6 可配置可变角度解剖M型（超声仪器主机内置）

1.7多角度扩展探头技术

2 测量和分析：(B 型、M 型)

2.1 一般测量（包括腹部、泌尿和小器官等软件包）

2.2 妇科、产科测量（包括胎儿生长曲线和多胎计算等软件包）

2.3 血管测量与分析

3 图像存储与(电影)回放重现单元

4 输出信号：复合视频

5 图像管理与记录装置：

5.1 超声图像存档与病案管理系统，一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和修改等

5.2静态图像以PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

5.3 USB 接口

6. 系统概述

6.1 系统通用功能：

6.1.1 监视器：＞10″LCD显示器

6.1.2 全激活电子探头接口：2 个

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频变频探头,工作频率明确显示,二维显示频率可选择≥4 种

6.2.2 腹部用凸阵探头

6.2.3 可配置高频线阵探头中心频率≥13MHz

6.2.4 探头配置：电子凸阵（腹部）探头1 个

6.2.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具有穿刺测量功能

6.3 二维灰阶显像主要参数：

6.3.1变频探头工作频率范围：

电子凸阵：超声频率2.5 — 6.0MHz

6.3.2 灰阶≥256

6.3.3 扫描速率：电子凸阵探头，全视野，18 cm 深，帧频≥15帧/秒，可显示帧频

6.3.4 发射声束聚焦：发射≥4 段

6.3.5 体位标记≥50个

6.6.6 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

6.3.7 回放重现：灰阶图像电影回放≥1000 帧，回放时间≥30秒

6.3.8 增益调节： B/M 可独立调节，TGC 分段≥6

6.4 超声功率输出调节：B/M 输出功率可调,可调级数≥50级

三、配置清单

1 全数字化便携式黑白超声诊断系统主机       2台

2 10.4英寸高分辨率液晶监视器    数量：2

3 12-bit DBF  数字声束形成器    数量：2

4 广阔的系统动态范围    数量：2

5 W-SHD宽频带超高密度探头技术    数量：2

6 多种选频成像技术数量：2

7 组织谐波数量：2

8 边界增强功能    数量：2

9 阻抗匹配技术（IMT）    数量：2

10扫描方式：电子凸阵，电子线阵    数量：2

11电影存储与回放图像    数量：2

12丰富的测量和分析功能    数量：2

13报告功能    数量：2

14数字化图像存储和管理    数量：2

15自动匹配电源系统         数量：2

16标准接口    数量：2

17腹部/妇产科电子凸阵扇扫探头，62°，50mmR，2.5-6MHz    数量：2把

18电源线                                                数量：2套

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.中标后七个工作日内凭中标通知书签订合同。

2.签订合同后30天内，中标人免费将货物运到中山市黄圃人民医院指定科室进行安装、调试、验收（按招标要求和参数进行）及免费培训人员。

二.保修期及售后服务要求：

1、中标人必须在广东省内设有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、所投设备整机免费保修期至少为1年。

3、有培训计划，至少两名以上医生熟练掌握使用设备为止。

4、保证提供的是新产品，没有使用过。

5、保修期内厂家每年免费回访设备至少两次。

三.付款方式：

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

验收合格后5个工作日内甲方一次性支付合同款的95%给乙方，质保期满1年后5个工作内甲方一次性支付合同款的5%给乙方。

C01（皮肤治疗仪）

用户单位：中山市中医院

数量：1台

技术要求：

- 一、临床适用：消除炎症、促进组织修复、促进炎症物质排出、疏通阻塞毛孔、增强及恢复皮肤屏障，可用于各类型敏感性皮肤症状的改善及治疗等。

- 二、光疗模块 ：

- 1.光源类型：LED/可见光

- 2.输出波长：590nm±5nm

- 3. 光源组成：400颗

- 4.输出强度：25mW/cm²±25%

- 5.光照面积：750 cm2，治疗头有5个发光瓣，可根据患处调节光源角度

- 6. 治疗时间：1～99min可调，步长1min

- 7. 工作模式：连续/脉冲模式

- 三、电疗模块：

- 1、输出强度：0-15档

- 2、脉冲频率：4×（1±5%）MHz

- 3、治疗时间：1～60min可调，步长1min

- 4、输出方式：连续输出

- 四、主机平台

- 1、显示屏：8寸液晶显示屏

- 2、脚轮配置：4个万向轮

- 3、操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

- 4、抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

- 5、有治疗头温度指示功能

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后60天内完成安装调试。

2、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为3年。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

D01（手术刨削器）

用户单位：中山市中医院

数量：1套

- 技术要求：

- 1、最高输出转速：≥1000r/min；

2、运转方式：连续运行；调速范围：1-10档；

- 3、最大输出转矩：≥6.0mNm；

- 4、刀具尺寸：≤φ4.8mm；

- 5、刀具工作长度：400mm；

- 6、极限负压值：≥0.08MPa；

- 7、瞬间抽气速率：≥15L/min；

- 8、输入功率：100VA；

- 9、防电击类型：I类；

- 10、EMC电磁兼容：符合GB 4824-2004《工业、科学和医疗（ⅡSM）射频设备电磁骚扰特性限值和测定方法》标准分类，为1组B类工科医设备，通过相关EMC电磁兼容的国家标准检测（附检测结果报告）。

- 11、尿道膀胱镜

- 11.1、0°镜，工作长度210mm

- 11.2、镜体与外鞘连接后，可360°旋转

- 11.3、≤Fr27外鞘，可连续对流

- 11.4、外鞘闭孔器1支

- 12、膀胱宫腔电切镜

- 12.1、25°宝石镜，Φ4mm；

- 12.2、被动式操作器；

- 12.3、F24内鞘（含闭孔器）；

- 12.4、≤F27外鞘（含闭孔器）；

- 12.5、工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计；

- 12.6、可与多种发生原理的前列腺切除系统配套使用；

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天内完成安装调试。

2、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

- 一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

E01（高档电动医用床）

用户单位：中山市中医院

数量：1批

技术要求：

- 一、技术要求及功能

- 规格要求：

- 1.1.床板长≥1950mm，全长≥2175mm（加延长床板可至2320mm），床板宽≥830mm，全宽≥990mm；

- 2.结构及材质：

- 2.1.床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型，采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外涂层厚度达到一致；

- 2.2.可拆卸式床头尾板，采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，有自锁装置，并配有防撞轮装置；

- 2.3.符合IEC60601-2-52安全标准的新型分体式升降护栏，前片和后片护栏间隙小，当护栏内部受力，无法打开，必须从外部向内压方可打开护栏，最大限度的保护患者的安全。

- 2.4.护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒，隐藏式设计，给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面；

- 2.5.专业医用马达，具有静音、抗电磁、抗干扰；

- 2.6.整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈；

- 3.功能：

- 3.1.背部上升0-75°，膝部上升0-45°，高低升降420-800mm；背膝同步联动；头低脚高位0-16°，头高脚低位0-16°，一键式心脏椅位；手动+电动CPR；一键复位等功能；

- 3.2.床体自带滚珠式角度显示器；

- 3.3.配手持有线遥控器，大图标按键，不用时可插入护栏内侧；

- 3.4.尾侧护栏外侧镶嵌护士操作面板，除可以操纵手持遥控器所有功能外，还设有锁闭手持遥控器按钮、电动CPR按钮。并有蓄电池电量指示器；

- 3.5.具有同步联动功能（即背膝联动时，膝部先升起，然后背部马上同步上升，），背部上升时，背板呈C型上升途径，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移；

- 3.6.直径125mm树脂双面脚轮，具有锁定、自由、直行三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳；

- 3.7.床体自带延长功能，最大可延长145mm；

- 3.8.病床两侧有≥4个束缚带固定装置；

- 3.9.病床两侧设引流袋挂钩；

- 3.10.床架下方设点滴收藏挂架；

- 3.11.有防止床垫滑动装置；

- 3.12.配有蓄电池；

- 3.13.配置与病床同一厂家的防褥疮气垫

- 3.13.1.规格：3.5英寸20支床管；

- 3.13.2.主机充气泵出气量：≥5L/min；

- 3.13.3.压力范围：20-50mmHg；

- 3.13.4.交替模式，三管交替（头侧三管不交替），有效分散身体各部位压力；

- 3.13.5.定压模式；

- 3.13.6.复合式床管设计，脚部小管管身有效降低脚跟部褥疮发生率；

- 3.13.7.有低压报警功能，确保患者使用安全；

- 3.13.8.床垫外套采用伸缩弹性面料，可降低剪切力和摩擦力。有防水透气抗菌易清洁功能，无接缝处理防止血水渗透至床垫内；

- 3.13.9.主机静音轻巧；有挂钩，适用于各种床头尾板；

- 3.13.10.CPR快速泄气功能，可做紧急救助；

- 3.13.11.独立床管，易于清洁及更换床管；

- 3.13.12.最大载重：≥120kg；

- 3.13.13.有静态床功能；

- 3.13.14.有移动堵头。在断电的情况下能使防褥疮气垫气管保持充气状态。

- 3.14.配置与病床同一厂家移动式床边桌

- 3.14.1.采用气动弹簧无级调节高度；

- 3.14.2.具有桌板受压紧急抬升功能，防止人体身体夹在桌下导致受伤；

- 3.14.3.配置4个树脂脚轮，方便移动。

- 二、配置要求：

- 1.冷轧钢喷涂床架                            5套

- 2.可拆卸树脂床头、尾板                      5套

- 3.专业医用电机                              5套

- 4.分体式升降护栏                            5套

- 5.有线遥控器                                5套

- 6.蓄电池                                    5套

- 7.床板角度显示器                            5套

- 8.束缚带固定装置                            5套

- 9.床垫止滑装置                              5套

- 10.引流袋挂钩                               5套

- 11.延长床架                                 5套

- 12.125mm树脂脚轮                           5套

- 13.海绵床垫                                 5套

- 14.输液架                                   5套

- 15.防褥疮气垫                               3张

- 16.移动式床边桌                             30张

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天内完成安装调试。

2、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

- 一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

F01（高档监护仪）

用户单位：中山市中医院

数量：1台

- 技术要求：

- 1.  主机功能：

- 1.1.国际知名品牌、模块化、插件式监护仪。

- 1.2.Linux中文操作系统。

- 1.3.适用范围：成人、儿童、新生儿。

- 1.4.专业重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件。

- 1.5.彩色TFT医用级触摸液晶显示器≥12寸。

- 1.6. 显示器分辨率：1024×768像素。

- 1.7.外部输入/输出设备：鼠标、键盘、遥控手柄、二维码扫描仪及USB存储设备。

- 1.8.采用金属外壳、无风扇及低功耗设计。

- 1.9.内置模块插槽，所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。

- 1.10.内置两块高性能锂电池，续航时间≥3.5小时。

- 1.11.标准配置网络接口，可支持 ≥ 3种网络协议。

- 1.12.采用组合参数模块与单参数模块复合设计，开机状态下可灵活组合装卸，运作互不干扰。

- 1.13.同屏显示波形通道数³6，参数窗口³16。

- 1.14.可自定义各参数波形颜色及数字位置，窗口大小可自动调节。

- 1.15.递进式报警管理系统。

- 1.16.四级文字和三级声、光报警，多种报警限设置方式，提供10分钟报警趋势显示，报警可自动触发记录。

- 1.17.内置实时操作功能提示菜单。

- 1.18.具有高清分屏显示功能，且分屏可独立操作，并具有文字、光报警提示。

- 1.19.在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示1~ 120分钟图形趋势，分辨率高达2秒。

- 1.20.在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示长达72小时数字趋势，分辨率高达2秒。

- 1.21.具有屏幕快照功能，可最多存储400张长达15秒波形数据。

- 1.22.共有多种科室软件包，各科室软件包均具备多套用户自定义情景模式，每套模式下可配置多种用户自定义显示页面。

- 1.23.具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算功能。

- 1.24.打印功能：内置四通道同步热敏记录仪，或直接连接激光打印机。

- 2.监测功能：

- 2.1.监测参数：

- 2.1.1.标配参数：ECG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、RESP阻抗呼吸、TEMP双部位体温、IBP四部位有创压力、CO经典热稀释法心输出量。

- 2.1.2.扩展参数： EtCO2呼吸末二氧化碳。

- 2.2.心电监测：

- 2.2.1.心电导联：3/ 5 / 6 / 10导联心电监测，支持6 / 10根导联线同步采集12导联心电波形。

- 2.2.2.支持同屏显示同步12导联心电图，并可自动生成12导心电报告。

- 2.2.3.四级ECG滤波方式：诊断滤波0.05~ 150 Hz 、监护滤波0.05~32 Hz ；
                        适中滤波0.05~ 22 Hz 、 最大滤波 5 ~ 25 Hz 。
2.2.4.心率测量范围：20~ 300 次/分。
2.2.5.扫描速度：6.25 / 12.5 / 25 / 50 毫米/秒。

- 2.2.6.自动实时的12导联ST段分析，按解剖部位分区显示ST段复合波和数值及其变化趋势图，可动态观察ST段变化趋势及心肌缺血定位。

- 2.2.7.测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

- 2.2.8.ST段测量功能可用于新生儿、儿童及成人。

- 2.2.9.同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析。

- 2.2.10.可对房颤进行自动识别、分析及报警。

- 2.2.11.具有急性心肌缺血预测评分系统。

- 2.2.12.起搏器监测功能：单腔或双腔。

- 2.2.13.可通过5 / 10根导联线分别对标准6导联 / 12导联ECG波形进行QT/QTc监测。2.2.14.可通过6根导联线对重建12导联ECG波形进行QT/QTc监测。

- 2.2.15.可通过监护仪直接察看并打印存储在监护仪中或存储在心电管理系统数据库中的患者12导联ECG报告。

- 2.3.无创血压监测：

- 2.3.1.测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。

- 2.3.2.测量模式：手动、自动、连续。

- 2.3.3. 测量范围：成人：25~260mmHg或大于此范围；

- 儿童：25~190 mmHg或大于此范围；

- 新生儿：15~140 mmHg或大于此范围。

- 2.4.脉搏血氧饱和度监测：

- 2.4.1.采用Nellcor OxiMax SpO2技术，抗运动干扰、防低灌注。

- 2.4.2.测量和显示范围：1~100 %；精度：± 2 ~3 %。

- 2.4.3.脉率：20~250次/分；精度：±3次/分。

- 2.5.呼吸监测：

- 2.5.1.测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别。

- 2.5.2. 阻抗法监测导联：心电I / II / RL-LL三种，可识别胸式呼吸和腹式呼吸。

- 2.5.3.呼吸频率范围：1 ~ 200次/分钟或大于此范围。

- 2.5.4.测量精度：0~ 120次/分钟：± 1次/分；121~ 200次/分钟：± 3次/分。

- 2.6.体温监测：
2.6.1.采用YSI温度测量技术。

- 2.6.2.温度测量范围：0 ~ 45°C或大于此范围。

- 2.6.3.测量精度：±0.2 ~ 0.4 °C或小于此范围。

- 2.7.有创压力监测：
2.7.1.测量范围： -48 ~ 320 mmHg或大于此范围。
2.7.2.测量精度： ± 4 % 或 ± 4 mmHg。

- 2.7.3.双有创压力与双体温可同时监测。

- 2.7.4. 监测有创压力的同时可提供收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）等参数。

- 2.8.气体监测：
2.8.1.氧气测量技术：采用顺磁氧技术，无需氧电池支持。

- 2.8.2.二氧化碳测量技术：红外光技术。
2.8.3.气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，精准测量的同时并延长设备使用寿命。

- 2.8.4.测量精度：CO2测量范围：0~ 15%，测量时间：<360ms，精度：±0.2%；

- 2.9.经典热稀释法心输出量监测：
2.9.1.血液温度范围： 17 ~ 42 °C或大于此范围。

- 2.9.2.血液温度精度： 0.2 ~ 0.5 °C或小于此范围。

- 2.9.3.注射液温度范围： 0 ~ 30 °C或大于此范围。

- 2.9.4.注射液温度精度：± 0.3 °C或小于此范围。

- 2.9.5.心输出量测量范围： 0.2 ~ 15升/分或大于此范围。

- 3.网络功能：

- 3.1.具备单机联网功能：在不依赖中央工作站的情况下，每台监护仪均可接入多台同系列监护设备，且具有隔床跨视和他床报警（AVOA）自动显示及自动浏览功能，显示³6道患者实时波形和参数及³40个实时报警信息。

- 3.2.支持与心电管理系统的双向通讯、存储、查看及打印输出等功能。

- 3.3.可通过外部设备整合器将第三方品牌的麻醉机、呼吸机、输液泵、注射泵、血滤机、血流动力学等设备的数据信息进行整合，连同监护仪的所有信息集中显示在同一界面进行查看，    同时亦可本地保存在监护仪上。

- 3.4.主动式远程网络维护系统：可以通过主动授权的方式使监护仪获得远程监测的功能，从而、及时判断并修复已产生或即将发生的故障，并可通过此功能获取临床应用专家实时的技术支持。

- 3.5.可将监护设备上的数据以HL7协议发送至例如：医院信息系统（HIS）、临床信息系统（CIS）、电子病历系统（EMR）等。

- 3.6.监护仪本地可以整合Citrix®客户端从而访问医院信息系统，可在线阅览患者PACS影像图片资料、LIS实验室数据等资料。

- 3.7.具有内置无线网卡功能，支持IEEE802.11 a / b / g协议，可通过无线局域网络（WLAN）技术与中央工作站等设备进行数据传递和通讯。

- 4、配置清单：

- 1)监护仪主机（含心电，呼吸，脉搏，脉率，Nellcor 血氧，双体温，四有创血压，CO监测）

- 数量:1

- 2)心电电缆	           数量:2

- 3)心电导联线	        数量:2

- 4)血氧饱和度电缆		        数量:2

- 5)血压饱和度探头		        数量:1

- 6)无创血压管路	       数量:2

- 7)无创血压袖带（成人型号，儿童型号，绑腿式各一套）	        数量:2

- 8)体温电缆		        数量:2

- 9)体温腔内探头(成人）	        数量:1

- 10)体温腔内探头(儿童）	        数量:1

- 11)体温体表探头（成人儿童兼容）	        	数量:2

- 12)有创压力Y形电缆	        数量:3

- 13)有创压力连接线		        数量:8

- 14)心输出量监测电缆	       数量:1

- 15)冰桶水浴式温度探针	        数量:1

- 16)呼末二氧化碳气体模块（含气体采样管/弯头/长度2米/10根、直头T型适配器/10枚、集水杯10枚）	        数量:1

- 17)监护仪电池（续航时间3.5小时以上）	        数量:2

- 商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天内完成安装调试。

2、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

G01（麻醉机）

用户单位：中山市中医院

数量：3台

- 技术要求：

1 、工作条件及基本配件

1.1、后备电池使用时间≥90分钟

1.2、具有1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2 个 USB 接口

1.3、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配备中央刹车系统

  - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

2、气源

2.1、标配氧气、空气双气源，可升级笑气气源。

2.2、氧气：具备安全保护装置。

2.3、具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%。

2.4、快速充氧范围25 - 75 l/min。

3、流量计

3.1、电子显示流量计柱状显示所设置流量大小，可显示设置的总流量和氧浓度。

3.2、具备机械总流量计

3.3、具有氧气辅助流量计，且流量大小可以调节

4、挥发罐

4.1、标配单麻醉罐位，可升级选配具备安全互锁功能的双麻醉罐位

4.2、标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿

5 、呼吸回路

5.1、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转。

5.2、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

5.3、兼容两种二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。配置吸收罐2个。

5.4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

5.5、低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障。

5.6、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

5.7、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

5.8、内置第三个流量传感器，具有流量传感器校准系统，保证流量输出和监测的精准度

6、 呼吸机

6.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、同步间歇指令通气压控（SIMV-PC）、同步间歇指令通气-容量保证（SIMV-VG）、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PS）

6.3、潮气量设置范围：20ml-1500ml

6.4、吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O

6.5、呼吸频率：4-100 次/分钟

6.6、吸呼比：4:1到1:8

6.7、压力限制范围：10到 100 cmH2O

6.8、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

6.9、吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

6.10、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单

6.11、智能化呼吸机，呼吸模式设置只需两步，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

7、 数字和波形监测

7.1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示，可触控的报警：文字+图示报警原因，自动报警设置

7.2、≥12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形和呼吸环图，同屏显示气体浓度和流量，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式

7.3、内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

7.4、插件可在监护仪和麻醉机之间通用

7.5、配备插件模块：EtCO2，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求

7.6、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测

7.7、同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形）。

7.8、潮气量监测范围：0 到2500ml

7.9、分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天内完成安装调试。

2、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

H01（神经肌肉刺激治疗仪）

用户单位：中山市中医院

数量：1台

- 技术要求：

- 1、产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。

- 2、厂家质量保证体系：通过ISO 13485;通过CE认证，CE 类别：II B。

- 3、治疗通道≥8个：仿生物电刺激通道数量≥4个;生物反馈治疗通道数量≥4个。

- 4、外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量≥2个

- 5、外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道（张力、收缩力）≥1个。

- 6、电流发生器≥2个。

- 7、电刺激电流类型≥9种，包括：直流电流、单向脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单向半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。

- 8、刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。

- 9、刺激电流脉宽：50-1000uS任意调整，调节精度50us。

- 10、刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。

- 11、生物反馈 EMG可检测最大、最小、瞬间肌电位值，可检测范围：0-2000 uV，肌电位灵敏度：1 uV。

- 12、电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常

- 13、有视觉和听觉辅助生物反馈，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

- 14、生物反馈曲线包含盆底肌曲线和腹部肌曲线。

- 15、混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反馈）。两个刺激通道、两个生物反馈通道布局可调。

- 16、条件刺激：当病人进行生物反馈不能达到目标时，激活电刺激加强肌肉收缩。

- 17、A3反射预置≥10种，可增加。

- 18、场景反射预置≥58种，可增加。

- 19、治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、生物反馈波形等参数，实现个体化方案治疗。

- 20、专业的电生理评估软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维进行诊断，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌电位的最大值，肌电位最小值，肌电位瞬间值，以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

- 21、病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。

- 22、治疗模式≥12种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、生物反馈、负生物反馈、生物反馈-电刺激、场景反射、排尿记录表、离子导入、TENS镇痛、盆底肌肉康复器、压力器治疗。

- 23、预置治疗方案数≥262个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。每个方案提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。

- 24、数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。

- 25、遥控器≥1个，用于设备的遥控操作。

- 26、保修期内软件免费升级。

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市中医院使用科室 ，中标后十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天内完成安装调试。

2、验收方式: 由中标方安装完成调试后，经本院按照技术参数标准现场验收合格后签收。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为2年。

- 三、付款方式

- 本合同的每笔款项以人民币汇款方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- （1）合同；

- （2）验收调试合格报告；

- （3）中标单位开具的正式全额发票，加盖中标单位公章。

- （4）设备生产厂家签署的设备保质保用期承诺函（整机全保）。

一个月内一次性支付合同总价的95%设备款，保修期满后，中标方无违约，我院一次性无息返还合同总价5%的履约保证金给中标方。

I01（体外冲击波疼痛治疗系统）

用户单位：中山市石岐苏华赞医院

数量：1套

技术要求：

一、冲击波产生方式：气压弹道式

二、参数要求：

1.治疗手柄为非伸缩式设计，并通过欧盟振动检测（提供证明文件）

2.经典治疗探头最大能流密度4bar压力下：0.7mJ/mm2（提供证明文件）

3.陶瓷治疗探头最大能流密度4bar压力下：0.9mJ/mm2(提供证明文件)

4.主机、手柄、探头等主要部件为同一品牌同一制造商生产

5.空气压缩机：内置非油压式免维护空气压缩机

6.整机重量（含内置式空气压缩机）：≤10kg

7.治疗手柄重量：≤450g

8.治疗探头需通过生物相容性检测（提供证明文件）

9.肌筋膜激痛点治疗功能（提供证明文件）

10.肌腱止点功能障碍功能（提供证明文件）

11.活化肌肉和结缔组织功能(提供证明文件)。

12.针灸冲击波疗法（提供证明文件）

13.输入电压：100/120/230/240伏特（交流电）~ ±10%

14.电源频率：50/60Hz

15.功率消耗：≤40VA

商务要求：

一、交货期及安装要求

1、地点：中山市石岐苏华赞医院康复治疗区，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天内完成安装调试。

2、验收方式:按行业相关规定及投标文件条款进行验收，保证机器运行状态正常。

3、其它：科室负责人确认科内人员培训到位。

二、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在广东省内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、设备免费保修期至少为1年。

3、终身维护保养，保修期满后免收维修人工费用，维修响时间应在2小时内，1个工作内必须进行维修。

4、有中国医疗器械质量管理体系认证证书，有中国国家强制性产品认证证书。

三、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖中标单位公章。

签订合同后一个月内支付合同金额的90%款项，1年保修期过后一周内支付余下款项。

四、履约保证金

签订合同时交纳中标金额的10%作为履约保证金，按时交货验收合格后1个月内返还。

# 第四章  采购合同（样本）

注：甲乙双方可根据实际情况进行补充。

采购合同（样本）

甲方：                                             合同编号：

乙方：（中标人）                                    签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及年月日招标项目的招标结果和招标文件（招标编号：ZSYLZB[2017]032）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

### 1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂试测验报告。所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

### 5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：签订合同后天内。

5.2.2 乙方交货地点：用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后    个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

### 6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于一年（用户单位验收合格之日起计算）。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

6.4所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.5 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

### 7、付款方式及履约保证金

签订合同时交纳中标金额的履约保证金，按时交货验收合格后时间内返还。

### 8、技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

### 9、不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

### 10、索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 11、违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的的违约金。

11.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的的违约金。

11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的

的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的的违约金。

11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的的违约金。

### 12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

### 13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

### 14、其它

14.1本合同正本五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，市卫生计生局一份，招标代理机构一份，中山市公共资源交易中心一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

单位：　　　                              企业名称：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

电话：　　　                              电话：

传真：　　　                              传真：

签约日期：       年     月     日             签约日期：        年     月     日

# 第五章  附件（格式）

注：

1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价，投标文件封面不可省略；

2. 投标文件正本必须是的每页加盖公章原件，并由法定代表人或授权代表签字；

3. 投标供应商在提交投标文件时必须包含以下五个单独封装的文件册：

（1）正本（密封）	 1份

（2）副本（要求必须完整复制正本内容，密封）	 5份

（3）投标一览表（密封）				 1份

以上文件册及封装的封面请按封面格式制作

（4）法定代表人授权委托书 （无需密封）（或《法人代表证明书》）1份

（备用查核）

（5）投标保证金退还说明（无需密封）1份（备用查核）

4. 投标文件必须按以下顺序装订：

## 封面格式（格式不可自定，须按照此格式提供）

| ZSYLZB[2017]032 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （供应商投标序号） | （所投分包号） | 正本（副本） |

注：以上方格请用粗体及大字号70号填写

中山市医疗机构医疗设备

投标文件

分包号：

分包名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

## 附件1  投标函

致：广东海虹药通电子商务有限公司

根据你们第ZSYLZB[2017]032号的（分包号/分包名称）招标文件要求，现正式授权 (被授权人职务及名称)以投标供应商(投标供应商名称)的名义全权代表我方参加投标。

投标分包：

分包名称：

现依照贵方招标文件要求，提交投标文件正本1份（内装纸质投标文件1份，投标一览表及电子文档各1份），副本5份。我公司在此声明并同意：

- 我方决定参加：招标编号为ZSYLZB[2017]032 号的投标；

- 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，供应符合“用户需求书”所要求的（分包名称），投标总价为人民币：（大写）元。

- 我们同意本投标文件自投标截止日起120天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我们同意提供招标代理机构要求的有关投标的其它资料。

- 我们承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我们愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我们完全理解,评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

- 我们的投标被接受，我们同意按照招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

- 所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表：（签字）   职务：

投标供应商全称：（名称及公章）

法定代表人：（签字）

电话：

传真：

邮编：

附件2  资格性/符合性自查表（加盖公章）                招标编号：ZSYLZB[2017]032

以下材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、加盖公章(原件) | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、加盖公章(原件) | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 转帐、汇款的提供复印件（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人资格声明函、营业执照、税务登记证（加盖公章），且如实提供《行贿犯罪档案查询告知函》原件 | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 医疗器械生产或经营企业许可证（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 中华人民共和国医疗器械注册证（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 制造商授权书 | 代理商进行投标的，应出具有效、合法的代理关系清晰的授权证明（如适用）（加盖公章）授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后 | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  |  | 在经营范围内投标（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 技术参数及彩页 | 提供设备详细技术参数及图片资料（彩页（加盖公章）（注：正本副本投标文件均须附彩页说明文件） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 技术要求 响应差异表 | 如实填报偏离情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 商务要求 响应差异表 | 如实填报偏离情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一固定且合理（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 交货期 | 交货期是否响应参数要求（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件及参数中规定的其它情况（加盖公章） | □通过□不通过 | 见投标/响应文件第( )页 |

## 附件3  投标供应商基本情况表招标编号：ZSYLZB[2017]032

1、投标供应商情况与授权来源

| 类别 | 基本情况 | 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商情况 | 公司名称： 地址： 法定代表人： 主营业务： |  |
| 生产厂商 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |
| 中国总代理 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |
| 华南地区或 广东省总代理 | 品牌/型号: 公司名称： 销售负责人： 地址： |  |

2、投标供应商财务状况

| 序号 | 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 |  |  |  |  |
| 2 | 2016 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3、投标供应商获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有限期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件4  投标一览表招标编号：ZSYLZB[2017]032

供应商名称：                                           供应商投标序号：

| 分包号 |  | 分包名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  | 制造（生产）商 |  |  |
| 规格 |  | 型号 |  |  |
| 医疗器械注册证号及有效期 | 1、有效期： 年 月 日 2、有效期： 年 月 日 …… |  |  |  |
| 单价 |  |  |  | 元 |
| 数量 |  |  |  | 台/套 |
| 各种税费 |  |  |  | 元 |
| 运输费 |  |  |  | 元 |
| 其他相关费用 |  |  |  | 元 |
| 总报价 | （大写）人民币元整 （￥元） |  |  |  |
| 交货期（天） |  |  |  |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表一式两份，一份装订在投标文件正本中；另一份单独密封，然后与投标文件一同递交。

2、投标人必须以人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；分包号与分包名称不一致的，以分包名称为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、总报价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中相应包的总报价一致；

4、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

5、我公司只接受投标供应商一个最有竞争力的报价，对含糊不清或不固定的报价将视为无效报价。

## 附件5  详细报价清单

供应商名称：                                  招标编号：ZSYLZB[2017]032

| 分包号 |  |  |  |  |  |  |  | 分包名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  | 产地/品牌 |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
| 一、货物、设备及材料类详列： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 主要配置品牌、规格型号 |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他综合费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 主要配置品牌、规格型号 |  |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | 名称 |  |  | 单价 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标一览表》一致。

2.本格式仅供参考，投标供应商可根据实际情况自定。

## 附件6  设备配置清单（格式可自定）招标编号：ZSYLZB[2017]032

注：投标供应商必须提供详细的配置清单（加盖公章）。

| 分包号 |  |  | 分包名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  | 产地/品牌 |  |
| 规格 |  |  | 型号 |  |
| 一、详细说明： |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件7-1  设备的详细参数及简要说明书（格式可自定）

## 招标编号：ZSYLZB[2017]032                      分包号/ 分包名称：

注：投标供应商必须提供设备详细技术参数及资料。

1.

2.

3.

4.

5.

...

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

附件7-2  设备彩页（正本副本投标文件均须附彩页说明文件，且加盖公章）。

## 招标编号：ZSYLZB[2017]032                      分包号/ 分包名称：

注：所投产品的官方宣传册，且具有法律说明效力，须为彩色印刷体。

1.

2.

3.

4.

5.

...

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件8-1  技术要求响应差异表

供应商名称：                                         招标编号： ZSYLZB[2017]032

| 分包号/分包名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 规格 |  | 型号 |  |
| 序号 | 招标货物技术要求 |  | 投标货物技术要求响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| … | 招标货物未要求的技术指标 |  |  |  |  |  |
| … | 其它相关证明文件 |  |  |  |  |  |

注：须如实与招标货物“技术要求”一致对应填写，一经发现恶意删减或虚假响应招标货物“技术要求”行为，后果自负。

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件8-2  商务要求响应差异表

供应商名称：                                      招标编号： ZSYLZB[2017]032

| 分包号/分包名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 规格 |  | 型号 |  |
| 序号 | 招标货物商务要求 |  | 投标货物商务要求响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| … | 招标货物未要求的响应条款 |  |  |  |  |  |
| … | 其它相关证明文件 |  |  |  |  |  |

注：须如实与招标货物“商务要求”一致对应填写，一经发现恶意删减或虚假响应招标货物“商务要求”行为，后果自负。

投标供应商全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

## 附件9  合同条款响应一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]032                分包号/ 分包名称：

说明：1、投标供应商必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容，出具《ZSYLZB[2017]032《分包名称》质量与货源保证书》（格式可自定，注明偏离项情况）。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同设备 |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 合同组成 |  |  |  |
| 4 | 技术要求 |  |  |  |
| 5 | 合同设备的包装、交货、安装、调试、验收 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |  |
| 8 | 技术服务 |  |  |  |
| 9 | 不可抗力 |  |  |  |
| 10 | 索赔 |  |  |  |
| 11 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 12 | 合同终止 |  |  |  |
| 13 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件10  法定代表人证明书

招标编号：ZSYLZB[2017]032          分包号/ 分包名称：

同志，现任我单位(职务)，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照(注册号)：

经济性质：

主营(产)：

身份证复印件：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件11  法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为：ZSYLZB[2017]032 的（分包号/分包名称）项目的投标和合同执行，作为投标供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

投标供应商代表（授权代表）签字盖章：

身份证号码：

职务：

见证人签字盖章：

身份证号码：

职务：

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

| 授权代表 居民身份证复印件粘贴处 | 见证人 居民身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件12  项目经理及管理技术人员一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]032                分包号/ 分包名称：

| 分类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 经验年限 | 联系电话 | 本项目 职务/责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商必须附上有关项目经理及管理技术人员个人学历、职称等证明文件复印件（加盖公章）。

2、必须提供相关人员的社保证明（加盖公章）。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表：

职务：

日期：

## 附件13   最近三年内销售同类产品情况一览表

招标编号：ZSYLZB[2017]032                分包号/ 分包名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 金额 | 完成时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上投标企业2014年7月1日至今销售的所投产品同品牌产品的相关销售合同、验收证明等复印件（并加盖投标企业公章），否则一律无效。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件14  售后服务与培训计划及售后服务承诺书

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）（加盖公章）：

- 免费保修期；

- 应急维修时间安排；

- 维护保养的安排；

- 培训计划及人员安排；

- 维修企业名称，维修地点、地址、联系电话及联系人员；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件及易耗品价格；

- 制造商的技术支持；

- 投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具《售后服务承诺书》（须注明服务期限，须加盖售后服务企业及投标企业公章）；

- 其它服务承诺。

## 附件15  投标保证金退还说明（样本）

广东海虹药通电子商务有限公司：

我方为ZSYLZB[2017]032项目（分包号/分包名称）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：

开户人：

开户银行：

账号：

投标供应商：（公章）

日期：年月日

注：在招标文件《投标邀请》规定时间内以投标供应商银行转帐方式提交。

保证金汇款底单粘贴处

（请在骑缝处加盖供应商公章）

## 附件16  关于资格文件声明的函

广东海虹药通电子商务有限公司：

关于贵方年月日（招标编号：ZSYLZB[2017]032）的投标邀请,本签字人（授权代表）愿意参加投标,提供货物一览表中规定的（分包号/分包名称）并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：                  授权签署本资格文件人：

名称：                                签字：

地址：                                签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                电话：

## 附件16-1  资格文件

投标供应商必须按下列要求提交以下资格文件：

1.投标供应商、货物的制造商及有销售授权的代理经销商须出具营业执照副本（营业执照有效期必须至少涵盖“开标截止时间后30天”）、税务登记证副本、组织机构代码证的复印件（加盖公章）。

2.投标供应商、货物的制造商及有销售授权的代理经销商须出具省市食品药品监督管理局签发的医疗器械生产或经营企业许可证的复印件（加盖公章）（如适用）。

3.所投设备主机及配件的医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表（进口产品）或医疗器械产品生产制造认可表（国产产品）等的复印件（加盖公章）（如适用）。

4.(若投标供应商为代理商)有关授权代理人的资料和制造商的授权书（制造商或代理商均加盖公章，授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后）

5.近三年内（时间在投标有效期内，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（加盖公章），出具时间须在本项目招标公告发布时间之后。

6.进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（加盖公章）（如适用）。

7.投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具《售后服务承诺书》（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限）。

8.其他投标供应商认为有必要的资质文件（加盖公章）。

注：投标供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

## 附件16-2  资格文件

1.投标企业2014年7月1日至今销售的所投产品同品牌产品的相关销售合同、验收证明等复印件（并加盖投标企业公章）；

2.2016年的经注册会计师事务所审核的年度财务报表（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）或具有公司所在地税务局稽核章的纳税申报表的复印件（加盖公章）；

3. 开标日期前120天内开户银行出具的资信证明书（加盖公章）；

4.正本副本投标文件均须附彩页印刷体说明文件，且须与所投产品规格型号及注册证信息保持一致（加盖公章）；

5.其他投标供应商认为有必要的资质文件（加盖公章）。

注：投标供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

# 第六章  评标文件

### 一.说明

#### 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证ZSYLZB[2017]032招标项目（以下简称项目）公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东海虹药通电子商务有限公司编制本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 2.定义

采购人：系指中山市医疗机构。

业主/用户：系指中山市医疗机构。

招标代理机构：系指广东海虹药通电子商务有限公司。

#### 3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人或以上单数组成，其中招标人代表一名，其余专家均从专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、协助对投标文件进行符合性初审、统计评分等工作。

### 二.评标须知

#### 1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

#### 3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标代理机构宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 三.评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府关于公开招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 1.收标及开标

招标代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。开标前，需检查纸质投标文件的的密封情况并公证。开标时，首选以电子开标方式进行开标：市公共资源交易中心及代理机构同时用各自CAkey解密,成功后方可公布投标供应商报价情况；若电子开标解密失败，则由中山市卫生和计划生育局代表（或市公共资源交易中心见证人）及代理机构现场拆封投标一览表（或投标文件正本）宣读投标供应商报价情况。招标代理机构负责做好有关记录，记录中唱出的结果由唱标人、录入人及现场相关部门代表签字确认。

#### 2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

### （1）投标文件符合性检查

评标工作小组对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性初审，报评标委员会审核。符合性检查必须根据招标文件中“投标人须知”对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现设备“技术要求”中技术参数、性能未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

符合性检查包括以下方面：

①投标人的合格性

②投标文件法定代表人及授权代表有效签署

③投标的有效期是否足够

④投标保证金是否按要求提交

⑤资格证明文件是否按要求提交，是否齐全

⑥是否经营范围内投标

投标价格是否固定，投标价格是否在预算内，是否合理等

交货期

采购人要求的其它资质文件是否按要求提交，是否齐全

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

### （2）投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出中标侯选单位一名。

当通过符合性检查的投标人少于三家时，做废标处理。

### 五.评分标准和权重

#### 1.评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

（1）技术评分

    - 设备技术参数、性能

    - 技术先进性和可靠性

    - 设备的拓展性

    - 设备操作的实用性

    - 保修期、维护保养及应急维修时间安排

    - 其它服务承诺

计算公式：

子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术得分=各子项得分之和

（2）商务评分

a.	设备代理或授权

b.	项目业绩

c.	财务状况

d.  银行资信证明（开标日期前120天内投标人开户银行出具）

e.	售后服务安排（出具《售后服务承诺书》原件等相关文件（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限）

f.	企业信誉计算公式：

子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

商务得分=各子项得分之和

（3）价格的开启、核准和评分

a.	评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①	投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②	总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④	招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

b.	供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

c.	评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

d.	标准价格评分：将评标委员会修正后的所有投标人的投标价格，按照综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

e.	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100%

#### 2.权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 20% | 40% |

#### 3.最终得分

最终得分 = 技术得分 + 商务得分 + 价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 六.定标和授标

推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选单位。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报中山市卫生和计划生育局审核确认，审批通过后由招标人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由招标代理机构根据招标人确认的结果出具《中标通知书》，中标人向招标代理机构缴纳招标服务费后在广东海虹药通电子商务有限公司中山分公司领取《中标通知书》。

中标者应按招标文件规定向招标人提交相应文件，并在规定时间内与招标人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格。

### 七.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1    符合性检查表

附件2-1  技术要求响应性评审表

附件2-2  商务要求响应性评审表

附件2-3  价格响应性评审表

附件3    综合评审汇总表

#### 附件1  符合性检查表日期：      年     月     日

| 检查内容 |  | 招标文件要求 | 投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人的合格性 |  | 投标人须知1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及授权代表有效签署 |  | 投标人须知3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标的有效期 |  | 投标人须知3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 金额 | 投标人须知3.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效期（是否在规定时间前到账） | 投标人须知3.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证明文件 | 投标声明(投标函) | 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资格性/符合性自查表 | 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术要求响应差异表（无虚假情况） | 附件8 -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 | 附件10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书（如适用） | 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人资格声明 | 附件16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照 | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗器械注册证（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造商授权书（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《行贿犯罪档案查询告知函》 | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《进口产品机电许可证》（如适用） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资质文件（无虚假情况） | 附件16-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否经营范围内投标 |  | 投标人须知1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否固定，是否合理 |  | 投标人须知1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否在预算内 |  | 投标人须知3.8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 用户需求书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；

- 结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

评委签名：

#### 附件2-1  技术要求响应性评审表

日期：      年     月     日

| 项目权重 | 评审分项 |  | 有效投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值（权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% | 设备技术参数、性能 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备技术的先进性和可靠性 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的拓展性 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备操作的实用性 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它承诺 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

注：评委评分分三个等级，其设置及起评分如下：优，良，合格。

评委签名：

#### 附件2-2  商务要求响应性评审表

日期：        年     月     日

| 项目权重 | 评审分项 |  | 说明 | 有效投标人序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 20% | 设备代理或授权 | 2 | 制造商、全国总代及一级代理：2分；二级代理：1分；二级代理以上：0分。授权书有效截止日期为本项目开标日期后一个月后 |  |  |  |  |
|  | 项目业绩 | 4 | 同类项目数9项及以上：4分；6-8项：3分；3-5项：2分；1-2项：1分；无：0分。（2014年7月1日至今） |  |  |  |  |
|  | 财务状况 | 3 | 营业收入1000万以上：3分；1000-500万元（含500万元）：2分；500-100万元（含100万元）：1分；100万元以下：0分。 |  |  |  |  |
|  | 银行资信证明 | 1 | 有：1分；无：0分。（开标日期前120天内投标人开户银行出具） |  |  |  |  |
|  | 售后服务安排 | 5 | 《售后服务承诺书》原件等相关文件（须加盖售后服务企业及投标企业公章，且须注明详细服务年限 |  |  |  |  |
|  | 企业信誉 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 20 |  |  |  |  |  |

评委签名：

#### 附件2-3  价格响应性评审表

日期：        年     月     日

| 项目权重 | 价格计算 | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 投标价 |  |  |  |  |  |
|  | 价格得分 |  |  |  |  |  |
|  | 基准价格 |  |  | ￥ |  |  |

评委签名：

#### 附件3  综合评审汇总表

日期：      年     月     日

| 评审内容 | 项目权重 | 评审分项 |  | 有效投标人序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 响应性评审 | 40% | 设备技术参数、性能 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术先进性和可靠性 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备的拓展性 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备操作的实用性 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他承诺 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 响应性评审 | 20% | 设备代理或授权 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目业绩 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务安排 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 20 |  |  |  |  |  |
| 价格响应性评审 | 40% | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价格得分 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：