马鞍山市市立医疗集团

项目名称：手术电刀

项目编号：MMHG-Y2017033

招

标

文

件

开 标 一 览 表

| 项目名称 | 马鞍山市市立医疗集团市中医院手术电刀采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | MMHG-Y2017033 |
| 投标人名称 |  |
| 手术电刀采购 | 品牌及规格型号： 交货期：自合同签订之日起 个工作日内交货并安装调试完毕。 免费质保期： 年（自验收合格之日起计算） 生产厂家： 产地： |
| 备注 |  |

安徽省马鞍山市市立医疗集团市中医院

手术电刀招标文件

一、招标需求

手术电刀一台，预算4万元。

二、总体要求

1、需提供医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证、医疗器械注册登记表（或第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表）、第三方检测报告、产品制造说明书等相关文件。

2、需提供产品授权书及生产厂家相关证件、产品原始彩页。

3、标配齐全。

4、国内外知名品牌（进品产品需提供进口货物报关单及商检报告）。

5、投标设备必须为各厂家的专业机型。在主要技术规格和技术参数上能体现设备档次或产品独有的技术，请供应商单独详细注明，将作为选择的要素之一，重点考虑。

6、投标时提供加盖原厂家（或全国总代理）公章的技术参数表，评标以此为准。

7、提供最新产品检验报告书。

8、能提供优惠政策及能延长产品使用次数的供应商优先考虑。

三、供应商资质要求

1、具有营业执照。

2、具有税务登记证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）。

3、法定代表人及被委托人有效身份证复印件。

4、法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）。

5、不接受联合体投标。

注：上述资质文件均需加盖公章。

四、主要技术要求和参数

1、仪器类型：Ⅰ类CF型，防除颤普通设备。

2、工作频率：512KHZ。工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

3、输出功率：

标准模式                         强烈模式

单极纯切：350W（500）               350W（500）

单极混一：250W（500）               250W（500）

单极混二：200W（500）               200W（500）

单极混三：120W（500）               120W（500）

标准模式               柔和模式                  喷凝模式

单极电凝：120W（500）           ★120W（500）            ★100W（500）

标准模式                 宏模式

双    极：50W（100）            ★80W（200）

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A。

5、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%。

6、全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功率型电刀。

7、功能齐全，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺利、利索，不必再手术过程中进行频繁的功率设定调整。

8、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到的单极，双极功能的骨科、外科来说，提供了便携的功能。

9、电凝：凝血迅速有效，喷凝功能可配合氩气进行喷凝手术。

10、操作方式：单极既可手控也可脚控，输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。

11、操作方式：

⑴具有计算机自检功能，故障代码显示备检。

⑵★计算机自动检测中性极板与患者接触面积，既有接触不良或手术过程中有面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。

12、电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。

13、厂家按医院要求定期免费质控。

投标人需对“主要技术要求和参数”中加“★”的技术参数作实质性响应,否则评委会有权直接做出废标的处理决定。

五、备件、资料及服务

1、备件：

1.1提供设备详细配置、附件、耗材清单，附中文产品使用说明书。如有消耗备件，请卖方列出清单及报价。

1.2 厂方应设有维修备件库,保证供应等。

2、资料：

2.1各项证件齐全，提供操作手册、维护手册等。

2.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求等。

3、服务承诺：

3.1在货物到达使用单位后,卖方应在3个工作日内派技术人员到达现场,提供免费安装、调试等服务,并协助医院组织验收。

3.2质保期为3年，卖方须保证提供终身优质服务。设备如出现故障，必须4小时响应，工程师在12小时内到场进行维修，不能影响临床工作。质保期满后，供货方应对设备每年进行定期维护，提供优先的售后服务及零配件供应。

3.3卖方须为买方提供现场操作指导,保证操作人员正常使用设备的各种功能。

3.4培训：负责对采购方使用人员进行设备使用、保养及维护技术培训，直至其能熟练独立操作。

六、本次招标预算资金：4万元，投标总价超过预算视为无效投标。

七、商务要求

1、供应商须在投标响应文件中提供整机设备配套耗材、配件及备品备件的清单及详细报价（制造商、供应商盖章），须承诺报价不高于同类货物的市场同期平均价格，未列出部分视为免费提供。各种配件及耗材5年内不得以任何理由上调供应，如遇下调，采购人自动获得。

2、中标供应商在设备安装验收时须提供所供设备的原厂商免费质保及售后服务承诺函原件。

3、免费负责设备安装及调试。

4、交货及安装地点：采购人指定地点。

5、交货日期：合同签订后15个工作日内交货。

6、免费质保期：三年。

7、付款方式：安装调试完毕、验收合格后支付合同总价的90%；从验收合格之日起满十二个月无质量及售后服务问题，支付合同总价的5%；从验收合格之日起至质保期满无质量及售后服务问题，支付合同总价的5%。

八、评标办法

评审方法：本项目采用综合评分法（满分为100分），评审的基本步骤和基本要求如下：

（一）技术标评审。

评委会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件技术标进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。当发现投标人或其投标文件技术标存在下列情况之一时，将直接判定投标人的资格不符合要求，初审不通过：

1、未按照招标文件要求进行报名、获取招标文件；

2、未按招标文件要求提供技术标开标一览表及报价函；

3、未按招标文件要求提供医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证、医疗器械注册登记表（或第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表）、产品检验报告等；

4、提供进口产品供应商未按招标文件要求提供进口货物报关单及商检报告；

5、未按招标文件要求提供法定代表人及被委托人有效身份证明；

6、未按招标文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

7、未按招标文件要求提供营业执照、税务登记证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

8、对招标文件提出的商务要求、合同条款未完全响应；

9、、对招标文件提出的主要技术要求未实质性响应或非主要技术参数有重大负偏离（注：如果招标文件中未标明主要技术参数，由评委会在评审前，按表决方式、少数服从多数的原则确定）；

10、未提供投标文件正本；

11、投标人资质不符合国家强制性要求；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）技术标评分（技术标总分：70分）。评委对通过资格初审的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 |  | 满分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备质量 | 所投设备品牌 | 10分 | 综合比较所投设备的品牌：一线品牌得10-8分，二线品牌得7-4分，三线品牌得3-1分。 |
| 2 |  | 技术指标响应情况 | 14分 | 按主要技术规格和参数要求进行评分： （1）基本分：符合标书主要技术规格和参数要求得基准分10分。若有正偏离，则在基准分基础上加1分/项，最高加4分； （2）非主要技术参数，若有负偏离，则在基准分基础上扣1-3分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情评分），扣完为止。 注：实质性参数（加“★”的参数）有1项负偏离或非主要参数负偏离超过3项（含3项）的为重大负偏离，视为实质性不响应。如果招标文件中未标明实质性参数，由评委会在评审前，按记名表决方式、少数服从多数的原则确定实质性参数。 |
| 3 |  | 所投设备综合性能 | 34分 | 所投设备的综合性能： （1）设备的制造工艺、外观、材质（10分）：较优：10-7分，良好：6-4分，一般：3-1分。 （2）设备的功能、性能、技术特点（12分）：较优：12-9分，良好：8-5分，一般：4-1分。 （3）设备的安全性、可靠性、稳定性、先进性及适用性（12分）：较优：12-9分，良好：8-5分，一般：4-1分。 注：根据设备综合性能描述及原始彩页进行评价，所投设备规格外观须与彩页图片相一致，未提供彩页图片的，则外观材质不得分，其他项酌情评分。 |
| 4 | 质保及售后服务 |  | 5分 | 质保期基本要求3年，基准分为1分，每增加1年，加2分，本项最高得5分。 |
| 5 | 同类项目业绩 |  | 3分 | 根据投标人所投品牌的同类设备近三年（自2014年1月1日起，以合同签订时间为准）销售业绩，每提供1份销售合同或发票得1分，3份得3分。投标时须提供合同及业绩清单（需提供采购单位名称、项目名称、地址及其联系人、联系电话等，供采购人考察，单项合同金额≥2.5万元）。 |
| 6 | 投标人规模、财务状况 |  | 3分 | 综合比较投标人注册资本、销售收入、利润额： （1）注册资本：以投标人经会计师事务所审计的2015年或2016年度财务报表反映的优劣情况进行评分，较优得1分，其次得0.7分，再次0.4分，其余得0.2分。 （2）销售收入：以投标人经会计师事务所审计的2015年或2016年度财务报表反映的优劣情况进行评分，较优得1分，其次得0.7分，再次0.4分，其余得0.2分。 （3）利润额：以投标人经会计师事务所审计的2015年或2016年度财务报表反映的优劣情况进行评分，较优得1分，其次得0.7分，再次0.4分，其余得0.2分。 注：（本项评分以经审计的2015年或2016年企业财务报表为依据，未提供经审计的2015年或2016年财务报表的，本项不得分）。 |
| 7 | 投标文件编制质量 |  | 1 | （1）投标文件编制完全符合要求得0.5分，由评审组酌情打分。 （2）有生产厂家原始彩页的得0.5分，没有不得分（提供彩色、黑白复印件均不得分）。 |

技术标得分汇总：汇总评委的评分表，并求出某一投标人的得分算术平均值，保留至小数点后两位数，即为该投标人技术标最后得分。

（二）商务标评审（分值：30分），具体评分标准如下：

1、评委会只对初审入围投标人的投标报价有效性进行评审。当投标人商务标出现下列情形之一时，视为无效报价：

1.1出现有选择报价或两个及以上报价方案；

1.2商务标开标一览表未按照招标文件要求签署盖章的；

1.3投标报价超过预算价的；

1.4应视为无效报价的其他情形。

2、在评审过程中，评委会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求其在现场提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评委会可以认定该投标报价为无效报价。

3、按照财政部财库[2014]214号文件的相关规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价,其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=(招标基准价/最后招标报价)×30×100%。

4、将每个通过初审的投标人技术标得分再加上商务标的得分，即为该投标人的最终得分。

（三）评委会按照通过资格初审后的投标人的技术标及商务标总分由低到高排出中标候选人。

九、其他说明

1、本次招标采用一次性报价。

2、投标供应商应根据招标参数制作投标响应文件，投标文件应有目录及页数说明,需在技术要求响应表（附件一）盖章，否则为无效资料。

3、投标文件由报价函和标书组成，标书含技术标、商务标（技术标、商务标合并装订，不得含商务报价）。投标供应商应提供报价函一份、标书一式三份（一份正本、二份副本），每份标书需在封面清楚地表明“正本”或“副本”字样。一旦发现正本和副本不符，以正本为准。

4、纸质投标文件按照下列要求密封：投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称、技术标（商务标）。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人（或其委托代理人）签名（章）。

5、供应商递交的投标响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

6、报价函格式详见附件二（报价函应加盖红章并单独信封密封，技术标书不得含商务报价）。

注：附产品生产厂家原始彩页。

十、招标文件澄清、修改、补充说明

(一)招标文件的澄清：

1、投标人如对标书中条款有疑问，应在投标截止时间2天前提出。无论出于何种原因，药管中心可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，投标人应主动上网查询。药管中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

3、投标人对招标文件的质疑必须在开标前提出。在开标后提出的任何针对招标文件的质疑，招标人、药管中心有权不接受。

（二）招标文件的修改：在投标截止时间2天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

（三）招标人在招标文件公告期间对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

（四）当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

（五）投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等（包括招标文件修改和招标文件澄清），若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

马鞍山市市立医疗集团药品器械采购管理中心

2017年8月18日

附件一:

技术要求响应表

| 序号 | 招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关要求 | 报价货物的技术参数、规格、配置及相关要求 | （符合/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见 页 |
| 2 |  |  |  | 见 页 |
| 3 |  |  |  | 见 页 |

注：

1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于要求；“负偏离”指性能指标低于要求。

2、供应商必须如实填写技术要求响应表，供应商不得简单地复制招标文件中技术参数的相关内容作为其扣标响应文件的一部分。

3、技术要求响应表必须一一列出招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求，然后一一列明报价货物的技术参数、规格、配置及相关指标，简单地填写“满足”、“完全响应”、“符合”等内容的，评审组有权作为无效的招标响应文件处理。

4、制造商与投标人需盖章，否则为无效资料。

附件二:

投标供应商报价函

投标项目编号：MMHG-Y2017033

致：（采购单位全称）

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）询价采购函，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

报价表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术电刀 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）

年  月  日

注：报价函应加盖红章并单独信封密封