招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况

本项目为马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目。

二、采购数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝光光疗箱 | 1 | 台 |
| 2 | 新生儿心电监护仪 | 1 | 台 |
| 3 | 输液泵 | 1 | 台 |
| 4 | 卧式量床 | 1 | 台 |
| 5 | 声导抗听力仪 | 1 | 台 |
| 6 | 视力筛选仪 | 1 | 台 |

三、采购内容及技术要求

1、蓝光光疗箱

- 工作电源：AC220V/50Hz，输入功率：≤1000VA；

- 控制方式：箱温和肤温两种温度控制；

- 箱温控制范围：25～37℃，皮肤温度控制范围：34～37℃；

- 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃，升温时间：≤30min；

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

- 婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调；

- 婴儿舱内噪声: 稳定温度状态下≤45dB（A）；

- 故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等；

- ★湿度显示范围: 0%RH～99%RH，湿度控制范围: 0%RH～90%RH，湿度控制精度：±10%RH；

- 重量显示精度: ±1%；

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.3；

- 上黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm2（光源为灯管）≥1.7mW/cm2（光源为LED），床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm2（光源为灯管）≥1.3mW/cm2  （光源为LED）。有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.1 mW/cm2（光源为灯管）3.5mW/cm2  （光源为LED）；

- 下黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED），床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED），有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）；

- 基本配置：主机，皮肤温度传感器机柜，上黄疸治疗装置（光源为灯管）,下黄疸治疗装置（光源为LED），可选配置：电动升降式机柜机脚，＞37℃温度跨越模式，上黄疸治疗装置（光源为LED），称重装置；

2、新生儿心电监护仪

- 大于8英寸，小于等于10英寸彩色液晶显示，便携插件式监护仪,可用于监护新生儿,儿童以及成人患者；

- 360度报警灯设计，保证任何方向都可观察到报警信息；

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温；

- 3/5导心电测量，采用多导心电优秀心电算法，保证心电监护的优异性，标配新生儿专用附件包；

- 心电波形标尺显示在心电波形的左半部分，非右半部分，满足临床的使用习惯，并提供界面截图证明材料；

- 具备不低于20种实时心律失常分析；

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

- ★支持监护PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

- 采用的抗干扰和弱灌注血氧技术，并提供证明材料；

- 阻抗呼吸波形速度支持3mm/s,6.25mm/s,12.5mm/s,25mm/s等，满足不同呼吸病情下病人呼吸情况的观察；

- 支持插入模块，升级支持IBP，呼末二氧化碳和热稀释法心排的监测；

- ★监护病人动脉Art有创血压时，支持监测病人的脉搏变异指数PPV参数；

- 支持中/英文字符输入；

- 具备报警集中设置功能，具有三级声光报警，参数报警级别可调；

- 具备血液动力学、药物计算，氧合计算,通气计算和肾功能计算；

- 具备100小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,不少于40小时全息波形回顾；

- 电池内置插槽式安装固定，无螺钉固定，方便徒手快速更换电池，配置单块锂电池，工作时间≥4小时；

3、单通道微量输液泵

- 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液；

- 一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2模块式设计，能与DOCK结合组成输液工作站/输液管理系统；

2.3可选配滴数传感器，提高给药精度；

- 主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值至少3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：15分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.7  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能；

3.1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-600ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆；

3.3.4 快推“bolus”：0.2-600ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

3.3.6  可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕≥2.5寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.8  整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带

3.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.3.11电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.13 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.14 可加装无线模块，实现无线联网监测；

4、卧式量床

- 体重及身高测量方式: 体重自动测量，采用精密平衡梁式压力传感器称重；身高手动测量 ，仪器护边滑轨上镶嵌总长120cm精度1mm刻度的尺子， 移动挡板可精准读取身高或坐高值；

- 材质：ABS工程塑料；

- 显示方式：体重测量结果LED数码显示；

- 称重显示仪表内置不间断电源，超长时间待机；

- 称重显示仪表内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可不间断长时间使用，在外接电源时自动充电；

- 测量范围：

- 身高测量范围： 0-120cm  测量精度：1mm

- 坐高测量范围： 0-120cm  测量精度：1mm

- 体重测量范围： 0-60kg    测量精度：0.01kg

- 电源电压：DC 12V；

- 平均功率： 10W；

- 外形尺寸: 129(长)×50(宽)×32(高)cm；

- 净重：13kg；

- 外形设计:符合人体工程学；

5、声导抗听力仪

- 探头：226HZ  85db  SPL

- 压力范围：-400dapa至 +200dapa;-600dapa至 +400dapa

- 泵压力速度：50dapa/S;100 dapa/S;150 dapa/S

- 绝对容积范围：0.5-5.0cc

- 声顺鼓室范围：0.0-3.0cc

- 刺激反射：同侧与对侧500，1000,2000Hz:60-100Dbhl 400Hz:60-90dB

- 存储：可完整的存储两耳声阻抗测试结果

- 主要功能：

- 鼓室图功能

- 耳膜完好咽鼓管功能

- 耳膜穿孔咽鼓功能

- 同侧与对侧镫骨肌反射阈实验

- 同侧对与侧声衰实验

- 潜伏期测试

- 菜单式功能选择、自动/手动测试模式

- 高速热敏打印、测量、显示、打印一体化、大屏幕液晶显示测试结果及曲线

- 视力筛选仪

| 适用范围 | 从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光和不等视等），可检查任何瞳孔大小的眼睛 |
| --- | --- |
| 测量范围 | ★球镜度：+8.0D ～ -6.0D 柱镜度：+3.0 ～ -3.0D 散光轴：1° ～ 180° |
| 屈光度间隔宽 | ★0.25D（可根据使用习惯调节为0.1D） |
| 检测距离检控 | 超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离 |
| 目镜 | 发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离 |
| 测量模式 | 可根据受测者的具体情况设置为儿童、成人等测量模式 |
| 引导注视 | 通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视 |
| 导出 | 主机可输入病人姓名信息，可与电脑连接导出结果 |
| 打印格式 | 打印报告单以中文显示，包括测量模式、日期、时间和测量结果 |
| 可充电池 | 11.1V聚合物锂离子电池，电池电量不小于1800mAh;持续使用时间大于8个小时;电量不足时自动发出可视和可听报警 |
| 安全标准 | 一类激光产品，光源中心波长>800nm |

注：带★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，有负偏离视为无效投标。

四、售后服务

1、投标人对所供设备必须免费提供技术培训和售后服务，包括设备结构、工作原理、故障判断、故障处理、设备的正常操作、保养、维护、修理等相关内容，保证操作人员能够正常上岗操作维护。

2、设备质保期为12个月，质保期内，投标人负责所供设备的免费维修：设备安装验收合格起12个月内出现的非人为操作设备问题由投标人负责维修，所有材料、配件、人工等一切费用由投标人负责。投标人必须在2小时内响应，24小时内排除故障，维修到位，保证设备正常运转。若超过该时间段，造成的损失由投标方负责。

3、投标人保证所供设备性能良好，若质保期内12个月出现两次重大事故，投标人无条件更换所供同款同型号新设备。

4、质保期外设备出现的故障问题，投标人必须在6小时内响应。投标人提供修理设备的所需材料、配件等费用的正规发票，采购人核查设备，正常运行后按发票金额支付投标人修理费用。

5、投标产品的制造商在川内应设有长期的售后服务机构，能提供免费技术咨询和技术操作临床培训及维护保养培训。

五、交货地点及时间

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同约定。

六、付款方式

合同约定。

七、节能环保

以上产品如属于第二十二期节能产品政府采购清单、第二十期环境标志产品政府采购清单中强制采购产品，则必须提供清单中的产品，提供采购清单复印件加盖投标人公章，不提供则做无效投标处理。

注：详细的采购内容以正式招标文件为准！