环氧乙烷灭菌器参数要求

- 用途：

用于对热湿敏感的医疗物品进行低温灭菌和对灭菌效果的监测。

- 相关技术

2.1灭菌温度：37℃和55℃

2.2  灭菌剂浓度:750 mg/L

2.3  灭菌时相对湿度：40%—80%，自动控制

2.4  灭菌和通气解析气时间：灭菌时间1–3小时；通气解析时间4–99小时，并可自由设定； 常规全过程：12-15 小时

2.5 电脑自动控制，遇有故障和误差，可立即停止操作并记录。

2.6液晶显示，人机对话，可对操作步骤、运转状况自动显示，显示主要参数：温度/湿度/真空度/时间，能记录和打印运行中的温度、压力、湿度，以及运行曲线。供打印样本，以显示可打印运行曲线。

2.7停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后自动继续工作，无需重新启动

2.8电脑自动检测，如有泄露，自动转为排气和过程，并报警

2.9灭菌和通风解析后的物品能立即使用，无需放置数天后才能使用

2.10灭菌后的废气排放须为向大气的空气排放，不得向下水道排放

2.11容积≥ 220 升

2.12环氧乙烷灭菌快速生物阅读器

2.13环氧乙烷报警器