公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 成都市第一人民医院裂隙灯等设备采购项目 | 采购项目编号 | 5101012017002071 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 成都市 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2017年8月29日 |
| 采购人 | 成都市第一人民医院 |  |  |
| 采购代理机构名称 | 四川国际招标有限责任公司 | 项目包个数 | 6 |
| 各包描述 | 本项目共6个包 包号; 项目名称; 采购数量（台）; 预算金额 （万元）; 是否进口; 备注. 1; 裂隙灯; 3; 4.5. 手持裂隙灯; 2; 3. 同视机; 1; 6. 2; OCT; 1; 65; 允许采购进口产品. 3; 生物显微镜; 1; 5. 4; 彩色多普勒诊断仪; 4; 740; 允许采购进口产品. 5; 泪道内窥镜; 1; 9. 6; 嵌入式液体加温柜; 8; 36. 立体式加温柜; 2; 3. (详见附件) |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、本项目不接受联合体投标。 8、根据采购项目提出的特殊条件。 8.1若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册或备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可或经营备案证明材料； 8.2投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）； 8.3投标人单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录。（提供投标人注册地或项目所在地人民检察院出具的单位及其现任法定代表人、主要负责人行贿犯罪档案查询结果告知函原件或上述检查机关网上平台查询下载的告知函） 8.4近十年内（投标人成立不足十年以成立之日起计算）投标人需提供无行贿受贿以及无行政处罚的保证书。 |  |  |
| 标书发售方式 | 获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明；并将相应材料给采购代理机构留存。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 招标文件自2017年8月30日至2017年9月5日上午9:00- 12:00，下午13:00-16:30（北京时间）（节假日除外） |  |  |
| 标书售价 | 招标文件售价：人民币150元/份（现金支付,招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。 |  |  |
| 标书发售地点 | 四川国际招标有限责任公司（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼） |  |  |
| 投标截止时间和开标时间 | 2017年9月20日10:00（北京时间） |  |  |
| 投标地点 | 四川国际招标有限责任公司（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼） |  |  |
| 开标地点 | 四川国际招标有限责任公司（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼） |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：成都市第一人民医院 地 址：成都市高新南区繁雄大道万象北路18号 联 系 人：陈科长 联系电话：(028)85311726 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 代理机构：四川国际招标有限责任公司 地 址：四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼 传 真：028-87793161 邮政编码：610072 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 标书售卖电话及联系人：028-87797107转883 （姚先生） 质疑、投诉处理联系人：028-87797107转882/725（刘女士/王先生） 保证金缴纳及退还联系人：028-87797107转871（财务部） 项目具体事项电话及联系人：028-87797107转619、613（曹先生、贺女士） |  |  |
| 采购计划号及财政监督电话： | 监督管理办公室：成都市财政局监督办公室 联系电话：028-61882648 计划号:(2017)3256号, (2017)3257，号(2017)3258号, (2017)3265号. |  |  |
| 采购预算 | 第1包采购预算：13.5万元； 第2包采购预算：65万元； 第3包采购预算：5万元； 第4包采购预算：740万元； 第5包采购预算：9万元； 第6包采购预算：39万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |  |  |

附件：

包号：01

品目号：01-01

设备名称：裂隙灯

数量：3台

*1.目镜类型：伽利略汇聚式双目光学系统、12.5倍

*2.放大倍率 转盘型（5种倍率），6倍，10倍，16倍，25倍，和40倍

3.视场34，22，14, 8.5和5.5mm

4.瞳距调节范围 49-77mm

5.物镜焦距107mm

6.物镜辐辏角度13°

7.裂隙宽度0-12mm(连续调节)

8.裂隙长度12mm(连续调节)

9.光圈直径 0.2, 1, 2, 3, 5, 9, 12毫米

10.滤光片 无、无赤光、减光、弥散光、蓝光滤光片；永久性安装的红外热吸收滤光片

*11.前房闪辉定量测量光源1平方毫米方格照明

12.裂隙角度 ±90度(连续调节)

13.裂隙旋转角度 ±180度（有参考刻度）

14.裂隙倾斜角度 0°，5°，10°，15°和20°

15.底座位移范围 Z轴≥25mm，X轴≥107mm，Y轴≥110mm

16.水平可调节距离≥12mm

17.桌面大小≥ 405X500mm

18.固视标光源 LED光源

19.光源：卤素光源

21.II级防护设备 通过主要部件间的绝缘结构和功能接地设计提供至少两种方式的保护

20.电源盒参数

20.1电源输入 配有开关，110v-240v工作电压

20.2电源输出 12v直流输出，2.5A最大电流

20.3符合EN60601-1，EN 60601-1-2或等同标准

20.4符合 ISO 15004-1:2006，ISO 15004-2:2007或等同标准

20.设备质保1年以上。故障响应4小时到现场

品目号：01-02

设备名称：手持裂隙灯

数量：2台

1.裂隙灯类型：旋转式裂隙轮式裂隙灯

2.裂隙长度：12mm

*3.裂隙宽度：0.15mm，0.5mm，0.8mm，1.6mm，12mm圆1X1mm方框

4.滤镜：无红光、蓝光、中性密度0.8和清晰

5.红外线保护：内置红外线滤镜

6.裂隙角度：正负60度

*7.照明控制：低到亮度持续可调

8.固定目标：LED系统，双击扳机

9.供电器：转换模式（110V-220V）

10生物显微镜

10.1 类型-双目手持裂隙灯

10.2 光学器件-会聚双目镜，角度13度

*10.3 放大-10倍和16倍

10.4 物镜镜片工作距离-10倍时约16mm

11.配置清单

11.1手持式裂隙灯 1台

11.2充电座  1个

11.3电源线  1根

11.4铝制携带箱  1个

11.5目镜帽  2个

12.设备质保1年以上

品目号：01-03

设备名称：同视机

数量：1台

1.倍率1.65，视场≥56mm，红光（λ=640nm）闪烁系统

*2.左右镜筒可绕竖轴转动：集合50°，发散40°

3.左右镜筒可绕横轴转动：±30°

4.左右镜筒中画片对光轴上下移动：10Δ

5.左右镜筒中画片可绕光轴转动：±20°

6.瞳距调节范围45～75mm

*7.暗室照明灯：对称式设计，LED面光发器

8.仪器照明装置：LED发光器

9.海丁格刷装置，速度可调节：50～100转/分

10.闪烁装置：手动和自动两种

11.自动闪烁频率调节范围30～300次/分，十档准确分级

*12.自动闪烁明暗交替方式：一周期中1/4点，3/4灭；1/2点，1/2灭；3/4点，1/4灭

*13.自动闪烁装置种类：左右同时点灭，左右交替点灭，左右一方常点，另一方常灭，左右一方点灭，另一方常点和常灭

14. 设备质保2年以上，故障1小时内响应。48小时内不能完成维修，需提供备用设备

包号：02

设备名称：OCT

数量：1台

允许采购进口设备

1.用途：眼科视网膜结构的成像，玻璃体、视网膜、脉络膜、青光眼、视神经等眼底疾病的辅助诊断

2.OCT扫描光源：超级发光二极管光源，波长≥870mm

*3.眼底导航光源：820nm激光光源，波长≥820mm

4.角膜上能量：≤0.65mW

5.扫描速度：≥40000A-scan/秒

6.最佳轴向分辨率：优于5μm

7.最佳横向分辨率：优于6μm

8.扫描深度：≥1.9mm

*9.最小可测量误差（检查重复性）：≤1μm

10.扫描方式：单线扫描（30°扫描，20°扫描，10°扫描），环形扫描（角度20°），放射线性扫描，3D立体扫描，精确随诊扫描模式。

11.B扫描/3D扫描范围大小：单线扫描长度3-10mm，自定义扫描模式：扫描长度、位置、扫描间距均可调，可实时应用鼠标将扫描线拖到想要检查的位置进行检查，可扫描眼底大部分区域，3D立体扫描（9mm×9mm，根据病灶大小位置，可以随意增加或减少扫描线数或扫描间距，3D扫描线最多599线，最小间隔≤11微米）

12.自定义扫描模式存储：可根据需求随意设置扫描方式，并可存储为常用扫描方式，方便操作

13.3D扫描观察视角：视网膜、脉络膜由上至下逐层结构剥离，扫描范围9mm×9mm，并可量化病灶面积

*14.实时眼球追踪功能：3D导航实时动眼追踪功能，OCT采用双光源同时同步进行眼底扫描，眼底导航光源可以自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整，确保扫描位置和眼底图像精准对位，完全避免扫描伪迹出现

15.实时眼球追踪速度：≥16Hz,追踪精度：优于5μm

16.同一位置精确随诊：机器自动记忆前次检查的眼底扫描位置，随诊扫描时，机器自动找到前次检查位置，前后两次检查在同一位置，精确随诊

17.屈光补偿：-24.5D—+48D

18.同步扫描：OCT图像和眼底图像同时获得，高度同步，无需后期软件计算对应关系

19．眼底图像固定：启动导航光源后，眼底图像可固定，医生可随意放置扫描线位置，并调整扫描方式，眼底图像可升级多波长激光彩照

*20．降噪技术：2-100张图像降噪，3D导航技术保证在同一位置连续获取多幅图像，实时叠加，降低噪点提高图像分辨率

21.具有视网膜十层分层分析，GCL神经节细胞层独立分析，眼底图像最佳分辨率：优于5μm

22.眼底图像成像范围：30°×30°,20°×20°,15°×15°，可以升级55°

23.瞳孔要求：≥2.0mm。激光光源具有很好准直性，因此在小瞳孔下亦可获得良好图像

24.计算机配置：外置计算机，可自由升级。Windows XP操作系统、CPU多核处理器windows，中文工作站、硬盘＞500G，显示器：≥24寸以上液晶显示器，CPU：多核处理器，VD-ROM刻录光驱，高档激光打印机

25. 设备质保2年以上，故障1小时内响应。48小时内不能完成维修，需提供备用设备。

包号：03

设备名称：生物显微镜

数量：1台

1.光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统

2.放大倍数范围：40×～1600×

3.目镜：10X大视野、高眼点平场目镜，视场数Φ22mm（Φ23mm可选）

4.物镜：无限远平场消色差物镜：2.5×/4×/10×/20×(S)/40×(S)/60×(S)/100×（S,O）/100×（S,W）

5. 观察筒：铰链式三目观察筒，30°倾斜，瞳距调节48mm～76mm，两档转换：100%观察；20%观察，同时80%摄影

6.转换器：内倾式内定位五孔转换器

7.调焦装置：粗微同轴调焦，粗调行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2µm，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置

8.载物台：载物台（X轴钢丝传动不突出），面积182mm ×140mm,移动范围77mm ×52mm，双片夹结构

9.聚光镜：N.A.0.9/0.13摇出式聚光镜，带可变光栏

10.照明系统：6V/30W卤素灯（宽电压输入：100V～240V），视场光栏，中心可调

11. 拓展性：0.5倍数码接口，干、湿场聚光镜

二、数码拍照及软件系统技术参数

1.可分别采集骨片和髓片细胞图像

2.电影回放采集功能

3.可进行细胞形态学测量：面积、周长、形状因子

4.鼠标或者键盘对骨髓图像进行计数，可连续计数不同视野内细胞的个数

5.软件自动计算细胞的百分比、自动形成骨髓图文分析报告

6.软件预设系统模板，可自定义模板及词库

包号：04

设备名称：彩色多普勒诊断仪

数量：4台

允许采购进口设备

1、设备用途说明：

腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗及临床研究

2、主要规格及系统概述：

2.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

2.1.1	≥23”液晶高分辨率显示器

2.1.2	全数字化彩色超声诊断系统主机

2.1.3	数字化二维灰阶成像单元

2.1.4	数字化彩色多普勒单元

2.1.5	数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.6	数字化能量血流成像单元

2.1.7	全数字式波束形成器,探头通道数≥478405通道

2.1.8	声束三维聚焦和处理成像技术

2.1.9 	B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能

2.1.10	组织谐波成像, 可用于全部二维探头，具有明确谐波频率数值显示，可视可调

*2.1.11高清晰斑点噪音抑制技术 ( 可以支持所有探头，可以多级调节,可以实时同屏双幅对比显示, 可以支持自由臂三维、CFM/PDI/PWD以及造影，可以在图像后处理时进行级别调整)

*2.1.12空间复合成像技术(可以用于腹部，妇产，血管，浅表小器官, 可以多角度调节,可以实时同屏双幅对比显示(附图)，可以和彩色模式（附图）、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用)

*2.1.13	血管内中膜自动测量(IMT)，可以在同一切面内分析血管前壁和后壁的测量数据。

2.1.14	B-FLOW和B-FLOW COLOR，全画幅、高帧频、高空间分辨力、无角度依赖。

*2.1.15组织弹性成像技术：具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指示；弹性成像功能可支持腹部探头、小器官探头和腔内探头应用。(附图-腔内探头弹性图)

*2.1.16具备组织弹性定量分析功能：支持单帧图像和动态图像，可提供多个感兴趣硬度值、感兴趣区与参照区的硬度比和感兴趣区和参照区的硬度差，且三幅曲线图可同屏显示。 具备定量数据时间变化曲线。（建议附图-定量数值时间变化曲线）

2.1.17	原始数据采集、储存，存储的图像上支持多种参数再调节。

2.1.18	二维图象储存后可进行包括灰节图、增益、对比度、TGC等多种参数调节，也可以进行自由臂3D、M型和直线解剖M型分析。

2.1.19	彩色多普勒图象储存后可进行包括增益、基线、彩色图及闪烁抑制等参数调节

2.1.20	存储的频谱多普勒图象可进行基线、增益、取样线角度、扫描速度等参数的调节，并且可进行后期手动测量或者自动测量

*2.1.21主机配备耦合剂加热装置

2.1.22	B-Steer+ 穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益

2.1.23	具备二维彩色多普勒量化分析技术，能对感兴趣区内的彩色信号进行量化分析，提供最大，最小和平均值。

2.1.24	宽景成像技术，探头可进退，对大面积病变的整体观察与判断,操作简单,提高医生的工作效率及对大病灶的诊断能力，方便和临床的沟通

2.1.25	高效扫描助手：根据用户自定义工作流程，仪器自动完成模式转换，功能选择，自动测量，注解显示等。

2.1.26	系统支持专业穿刺探头，4角度进针，可垂直进针，零盲区进针

2.1.27	系统支持10MHz的新生儿微凸探头，支持谐波

2.1.28	 2016年以后（包括2016年）推向市场的全新产品（以产品注册证为准）

2.2	 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.2.1	一般测量

2.2.2	妇、产科测量

2.2.3	心脏功能测量

2.2.4	多普勒血流测量与分析

2.2.5	外周血管测量与分析

2.2.6	泌尿科测量与分析

2.2.7	自动多普勒血流测量与分析,客户自定义

2.3	图像存储与(电影)回放重现单元

2.4	输入/输出信号：

2.4.1	输入：多种模式可选

5.4.2	输出：HDMI

2.5	 连通性：

医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩色超声波的图像)

2.6	图像管理与记录装置：

2.6.1	超声图像存档与病案管理系统

2.6.2	硬盘≥500GB。

2.6.3	一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

2.6.4	以往图像与当前图像同屏对比显示

2.6.5	CD－RW / DVD –RW

2.6.6	USB接口≥4个，可将图象储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置

2.6.7	客户自定义的报告系统

3、	技术参数及要求：

3.1	系统通用功能：

3.1.1	监 视 器：≥23″ 高分辨率液晶监视器

3.1.2	扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

3.1.3*	探头接口：4个同时激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针式接口

3.1.4*	≥9英寸LCD操作触摸屏

3.1.5	操作控制台可调节高度和左右移动。

3.2	探头规格

3.2.1	频率：无针式宽频带或变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率

3.2.2*	工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择，显示频率最高18MHz

3.2.3	线阵、凸阵探头有效振子数≥192振子

3.2.4	B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD

3.2.5	探头配置：腹部探头一个、腔内探头一个、线阵探头两个

3.3	二维灰阶显像主要参数：

3.3.1	扫描：

电子凸阵：超声频率1.0 — 5.0 MHz

电子微凸探头：超声频率3.0 — 9.0MHz

电子线阵：超声频率6.0 — 15.0MHz

电子线阵：超声频率3.0 — 9.0MHz

3.3.2	扫描速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒

3.3.3	扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

3.3.4	发射声束聚焦：连续聚焦

3.3.5	接收方式：多倍信号并行处理

3.3.6	数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.3.7	谐波成像、基波成像频率个数≥7组

3.3.8	回放重现：灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥100秒

3.3.9	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.3.10	增益调节：B/M可独立调节

3.3.11	STC分段≥8

3.3.12*	最大扫描深度≥33cm（腹部探头）

3.4	频谱多普勒：

3.4.1	显示方式：脉冲波多普勒PWD、连续波多普勒CWD

3.4.2	多普勒发射频率

线    阵：5.0－8.3 MHz

凸    阵：1.8－3.6 MHz

3.4.3	PWD：血流速度最大8m/s；CWD ；血流速度最大10m/s

3.4.4	最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

3.4.5	显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D.

3.4.6	电影回放：≥60秒

3.4.7	零位移动：≥10级

3.4.8	取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

3.4.9	显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

3.5	彩色多普勒

3.5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、

3.5.2	具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

3.5.3	彩色显示帧频：

凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥16帧/ s

3.5.4	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

3.5.5	显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比

3.5.6	彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

3.5.7	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）

3.6	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

4备件、专用工具、资料及其它

4.1	备件

4.1.1	投标人应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

4.1.2	为保证设备正常运行，投标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

4.2	专用工具：如有专用工具，投标人应向买方提供设备维护的专用工具。

4.3	资料

4.3.1	投标人须向买方提供操作手册一套。

4.3.2	投标人须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

4.4	技术服务

4.4.1	在货物到达使用单位后，投标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

4.4.2	设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。投标人应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

4.4.3*	在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

4.4.4*	中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

5、	技术培训要求

5.1	现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

5.2	集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

6、售后服务

*设备整机质保不低于2年，故障响应，1小时内到现场。24小时内不能完成维修需提供备用设备

包号：05

设备名称：泪道内窥镜

数量：1台

- 摄像系统主机

1.1医用内窥镜摄像机1套（含摄像主机和摄像头）

1.1.1高清摄像头

*1.1.2消光速度：不小于0.2秒，进入腔体遇水不会反光

*1.1.3摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润

*1.1.4特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹

*1.1.5分辨率：1000TVL（国际医用内窥镜摄像机标准）

*1.1.6有效像素：P:1920（H）*1080（V）

1.1.7扫描方式：逐行扫描

1.1.8语言：中文/英文

1.1.9调焦范围≥（2～200）m

1.1.10扫描频率：N:60Hz  P:60Hz

1.1.11亮度：ODS可调

1.1.12信噪比：≥50dB

1.1.13最低照度：F1.2时≤0.5Lux

1.1.14熔断体：F1AL  250V  AC

1.1.15视频输出：BNC*2 ，VGA*1，SDI*1，远程控制端口*1

*1.1.16设备质保三年，一年保换，五年内可以以旧换新

2.内窥镜LED冷光源

*2.1采用LED发光组件，稳定性强，抗震性强

*2.2寿命长：LED发光寿命长达2万～4万小时，无需更换灯泡，节约成本，避免手术过程中灯泡不亮，影响手术进展，确保手术质量

*2.3色温≥6500K，发光颜色纯，无杂光

*2.4照度高：1900000Lx,通透性好

2.5噪声≤55dB（A）

2.6大气压力：860hPa～1060hPa

2.7整机外表温度：≤℃

2.8光输出孔：直径为（10±0.1）mm

2.9光源灯像平面温度：≤80℃

2.10整机功率：≤50AV

2.11电源电压：AC100～240V 50/60Hz

2.12光源：LED灯

2.13有效光功率：≥100mW

2.14工作环境：5℃～40℃

2.15主机保险丝：T2AL  250V  AC

3.内窥镜监视器

3.1 ≥21寸液晶屏

3.2分辨率：1920×1080

3.3比例：16:9

3.4色彩：1670万

3.5对比度：1000:1

3.6视角：178/178

3.7响应时间：≤14ms

3.8信号接口：VGA/DVI/YPBPR/S-VIDEO/USB

3.9功耗：≤35Wmax

4.导光束

长度：4mm*2500mm

5.设备仪器台车

5.1铝合金材质

5.2整体组合，装卸自如，层板可调，空间多重组合

6.光学接口

6.1F18，可接任何硬管内窥镜

6.2显示器：≥21.5寸

*7.故障1小时内响应，48小时内不能完成维修，需提供备用设备

包号：06

品目号：06-01

设备名称：崁入式液体加温柜

数量：8台

1.输入电压：220V

*2.产品功率：不高于100W

3.商品重量：≤50Kg

*4.尺寸大小：外径595×570×865mm，内径520×440×660mm±10%

5.商品容量：≥150L

*6.温度范围：2-48度

7.结构为立式嵌入性箱体，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统

8.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。

9．超静音翅片式风循环系统，自动化霜功能，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露

10．智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外

11.精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化

12.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在1 小时内即可达到设置温度要求。

13.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

14.采用新型全封闭压缩机（无氟制冷剂RA600），运转平衡，噪音低，使用寿命长

15.箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

16.安全锁配置，可实现专人专管

17. 设备质保不低于2年。每年对设备进行检测，并提高纸质版检测报告。

品目号：06-02

设备名称：立体式加温柜

数量：2台

1.容积：≥280L

2.温度范围：2-48℃

3.额定电压：不高于AC220V

4.额定频率：≤50Hz

5.外形尺寸：595×570×1445mm±10%

6.商品重量：≤75Kg

8.制冷剂用量：≤R600a（55g）

9.额定输入功率: ≤160W

10.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统

11．箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点

12.自动化霜功能，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露

13.智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外

14.精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化

15.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀，温度偏差范围小

16.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在1小时内可达到设置温度要求

17.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

18.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

19.箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

20.设备质保不低于2年。每年对设备进行监测，并提供纸质版检测报告。