招标项目：宁南县人民医院采购数字化摄影系统项目

最高限价:￥200万元。

数字化摄影系统招标技术参数

| 序号 | 技术名称 | 招标技术参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机概况 | 不仅满足临床数字化拍片要求，还满足特殊投照如仰卧侧位水平投照，离床检查投照及高级临床应用功能 |
| *1.1 | DR整套系统设计 | 非拼装机，平板探测器及主机系统由同一厂商一体化整机设计，高频高压发生器由原厂生产。 |
| 1.2 | 系统集成 | 控制柜和高压发生器与固定床高度集成，无需额外控制柜和高压发生器空间要求 |
| 2 | 平板探测器（1） |  |
| *2.1 | 探测器制造 | 由提供DR设备的同一公司进行一体化的研发，设计， 制造和维修服务 |
| 2.2 | 平板探测器应用范围 | 通用立卧位多功能X光摄影，离床位X光摄影 |
| 2.3 | 探测器类型 | 硫氧化轧或碘化铯非晶硅整板探测器， |
| 2.4 | 平板整体设计 | 整板设计,非拼接结构 |
| 2.5 | 平板应用模式设计 | 可移动式全能平板，满足急诊特殊部位拍片 |
| 2.6 | 平板承重 | >=160kg |
| 2.7 | 平板有效采集面积 | >=410X410mm |
| 2.8 | 平板矩阵 | >=2048x2048 |
| 2.9 | 平板像素尺寸 | <=200微米 |
| 2.10 | A/D转换 | >=14bits |
| 2.11 | 图像灰阶度（全程） | >=14bits |
| 2.12 | 平板最小成像剂量 | <=200微伦 |
| 2.13 | 平板饱和成像剂量 | >=9毫伦 |
| 2.14 | 最短曝光间隔时间 | <=1s |
| 2.15 | 平板适应环境最低温度 | <=0摄氏度 |
| 2.16 | 平板适应环境最高温度 | >=50摄氏度 |
| 3 | 平板探测器（2） |  |
| *3.1 | 探测器制造 | 由提同一公司进行一体化的研发，设计， 制造和维修服务 |
| 3.2 | 平板探测器应用范围 | 通用立卧位多功能X光摄影，离床位X光摄影 |
| 3.3 | 探测器类型 | 硫氧化轧或碘化铯非晶硅整板探测器， |
| 3.4 | 平板整体设计 | 整板设计,非拼接结构 |
| 3.5 | 平板应用模式设计 | 可移动式无线全能平板，满足急诊特殊部位拍片 |
| 3.6 | 平板承重 | >=135kg |
| 3.7 | 平板有效采集面积 | 35cm×43cm，符合传统暗盒尺寸,并可应用于传统x光机的暗盒托盘 |
| 3.8 | 图像灰阶度 | >=14bits |
| 3.9 | 平板最小成像剂量 | <=200微伦 |
| 3.10 | 平板饱和成像剂量 | >=9毫伦 |
| 3.11 | 最短曝光间隔时间 | <=1s |
| 3.12 | 探测器表面材质支持 | >=7种化学试剂擦洗洁净，提供相关第三方检测报告 |
| 3.13 | 防水实验 | 探测器通过IPX-1防水实验，提供相关第三方检测报告 |
| 4 | 胸片架系统 |  |
| 4.1 | 平板垂直移动范围 | >=1250mm |
| 4.2 | 平板中心距地面最小距离 | <=500mm |
| 4.3 | 平板中心距地面最大距离 | >=1750mm |
| 4.4 | 胸片架制动方式 | 可在任意位置停止，电磁锁定。 |
| 4.5 | 胸片架立柱高度 | >=2000mm |
| 4.6 | 自动曝光控制 | >=3野电离室 |
| 4.7 | 高密度固定式滤线栅 | 栅密度>=70线/厘米，栅比>=10:1 |
| 5 | 摄影床系统 |  |
| *5.1 | 摄影床类型 | 固定式设计摄影床（非移动式简易床），方便快速摆位定位，提高工作效率。 |
| 5.2 | 摄影床面高度 | <=700mm |
| 5.3 | 床面运动方式 | 水平四向浮动，电磁锁控制，双击解锁式安全设计。 |
| 5.4 | 探测器水平移动范围 | >=530mm |
| *5.5 | 自动跟踪功能 | 平板与球管可实现自动水平跟踪 |
| 5.6 | 自动曝光控制 | >=3野电离室 |
| 5.7 | 物像距(OID) | <55mm |
| 5.8 | 高密度固定式滤线栅 | 栅密度>=70线/厘米，栅比>=10:1 |
| 5.9 | 床面纵向移动范围 | >= +/-400mm |
| 5.10 | 床面横向移动范围 | >= +/-100mm |
| 5.11 | 床面最大承重 | 180kg |
| 6 | 高压发生器 |  |
| *6.1 | 高压发生器类型 | 原厂生产高频逆变高压发生器 |
| 6.2 | 逆变频率 | >=50kHz |
| 6.3 | 输出功率 | >=50KW |
| 6.4 | 最小输出mA | <=10mA |
| 6.5 | 最大输出mA | >=630mA |
| *6.6 | 最大输出kVp | >=150kVp |
| 6.7 | 最小mAs | <=0.5mAs |
| 6.8 | 最大mAs | >=625mAs |
| 6.9 | 最短曝光时间 | <=1ms |
| 7 | X线球管 |  |
| 7.1 | 双焦点 | 0.6/1.2mm |
| 7.2 | 焦点功率 | >=50kW |
| 7.3 | 最小管电流 | <=10mA |
| 7.4 | 最大管电流 | >=630mA |
| 7.5 | 最大管电压 | >=150kV |
| 8 | 机架系统 |  |
| *8.1 | 球管支撑系统结构 | 落地式或悬吊球管系统 |
| 8.2 | 球管系统沿摄影床纵向移动距离 | >=1700mm |
| 8.3 | 球管焦点距地面最小距离 | <=560mm |
| 8.4 | 球管焦点距地面最大距离 | >=1750mm |
| *8.5 | 球管臂沿垂直轴旋转角度 | +/-180度，可进行担架或轮椅摄影 |
| 8.6 | 球管沿水平轴旋转角度 | +/-120度 |
| 9 | 系统工作站（1） |  |
| 9.1 | 主频 | 双核，双CPU >=2.53GHzx2 |
| 9.2 | 内存 | >=2GB |
| 9.3 | 硬盘 | >=160GB |
| 9.4 | 硬盘图像存储 | >=15000幅 |
| 9.5 | 显示器大小 | >=19英寸LCD |
| 9.6 | 显示器分辨率 | >=1280x1024 |
| 9.7 | 图像预览时间 | <=2s |
| *9.8 | 操作系统 | 专业图像工作站，采用LINUX操作系用 |
| 9.9 | 操作界面语言 | 全中文界面 |
| 9.10 | 高级图像后处理 | 窗宽/窗位调节，黑白反转，放大，漫游，旋转，翻转，注释，测量，电子光圈 |
| 9.11 | DICOM功能 | 打印、 存储,、传输等 |
| 9.12 | 图像存储 | DVD-ROM, CD-R/W |
| 9.13 | Dicom Worklist | 要求提供 |
| *9.14 | Dicom MPPS | 要求提供 |
| *9.15 | “全息”成像技术 | 要求提供 |
| *9.16 | 组织均衡技术 | 要求提供 |
| 9.17 | 多频处理功能MRP | 要求提供 |
| *9.18 | 多病人打印模块 | 可以将多个病人的图像打印在同一张胶片上，以节省胶片 |
| 10 | 系统工作站（2） |  |
| 10.1 | 工作站性质 | 无线工作站 |
| 10.2 | 主频 | >=2.8GHz，双核四线程 |
| 10.3 | 内存 | >=8GB |
| 10.4 | 内置存储硬盘采用固态 | SSD硬盘（非传统HDD机械硬盘),读速度>=500M/s，写速度350M/s |
| 10.5 | 硬盘图像存储 | >=6000幅 |
| 10.6 | 显示器大小 | >=19英寸LCD |
| 10.7 | 显示器分辨率 | >=1280x1024 |
| 10.8 | 图像预览时间 | <=5s 最快3S |
| *10.9 | 操作系统 | 专业图像工作站，采用LINUX操作系用，有效防止病毒侵扰 |
| 10.10 | 操作界面语言 | 全中文界面 |
| 10.11 | 机箱尺寸 | <=35cm×30cm×4cm |
| 10.12 | 高级图像后处理 | 窗宽/窗位调节，黑白反转，放大，漫游，旋转，翻转，注释，测量，电子光圈 |
| 10.13 | DICOM功能 | 打印、 存储、传输等 |
| 10.14 | 图像存储 | DVD刻录系统支持热插拔应用,标注DICOM3.0格式，并支持Window/Mac 操作系统读取和阅片 |
| 11 | 附加配置 |  |
| *11.1 | 提供知名品牌4M医用显示器一台 |  |
| *11.2 *11.3 *11.4 *11.5 | 提供报告工作站一套 提供知名品牌射线移动防护帘一套. 提供DICOM异构网关一台. 提供网关一台：能够无缝对接我院PACS系统。我院PACS系统是由四川省卫生厅统一招标提供的。其中包含接入PACS系统所必须的网关一台（可接入两台放射科设备），以及接入PACS系统的接口、设备、安装、调试、人工等所有费用。. |

备注:

1 本项目标“*”号的项目及技术指标必须满足，否则，视为无效报价。

2. 本项目所有技术指标及其内容的解释权在宁南县人民医院。