## 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1套 | 45 |  |

二、技术参数及配置要求

1、技术要求

1.1	主体

1.1.1容积：	≥1200L。

*1.1.2	主体结构：	环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。所有管道需符合纯蒸汽安装要求（提供竣工图证明）。

1.1.3焊接工艺：	全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

1.1.4材质：	内壳316L，夹层316L。

1.1.5设计压力：	-0.1/0.3Mpa。

1.1.6设计温度：	144℃。

*1.1.7	使用寿命：	15年/30000次灭菌循环（提供证明材料）。

*1.1.8	夹套数量：	环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个（提供竣工图证明）。

1.1.9主体保温：岩棉，厚度60mm。

1.2	 密封门

1.2.1门数量：双。

1.2.2材质：门板材质同内壳一致。

1.2.3结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个。

1.2.4动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

1.2.5安全联锁：	压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

1.2.6双门互锁：	双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器。

*1.2.7	门胶圈	圆形门胶圈，医用透明高抗斯硅橡胶材质，压缩气密封（提供证明材料）。

1.3	管路系统

1.3.1管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。

1.3.2阀门数量：5个气动阀，2个电磁阀。

1.3.3泵：单级直联式水环真空泵。

1.3.4阀：原装气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在在0.05～0.3MPa。

1.3.5压变：响应时间＜4ms。

1.3.6蒸汽源：工业蒸汽与外接独立蒸汽发生器均可实现对设备的蒸汽供应。

1.3.7降噪系统：节水降噪装置。

1.3.8屏

系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全。

屏幕颜色：64K真彩触摸屏。

屏幕尺寸：≥8.4寸。

分辨率： 640 × 480。

容量：32M Flash和32M RAM。

防护等级：前面板 IP 65。

辅助功能：拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取。

通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

1.4	程序系统

1.4.1程序种类及数量

灭菌类程序：8套；

测试类程序：3套；

辅助类程序：2套；

1.4.2程序名称：织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自   定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序；

1.4.3程序运行时间：标准循≦55分钟；

1.4.4脉动次数：3次，0～99次可设；

1.4.5灭菌温度：121℃和134℃，105～138℃可设；

1.4.6灭菌时间：121℃，20分钟；134℃，5分钟；0～166分钟39秒可设；

1.4.7干燥时间	：8分钟和10分钟；0～166分钟39秒可设。

1.5	物品装载

1.5.1物品装载方式：消毒车+搬运车方式装载。

2、其他要求

2.1压力容器验证要求

根据《消毒供应中心管理规范》第三部4.1.5要求（提供检验报告证明）。

2.3产品质量要求：

产品质量标准：通过CE认证，ASME，EN285：2008(提供证明材料）。

2.4	企业质量控制

通过ISO9001和ISO13485质量体系认证(提供证明材料）。

2.5	售后要求

有售后服务中心及配件库，维修工程师不少于10名，提供姓名和电话。

3、附属设备名称：电热蒸汽发生器     数量：1套

| 设备参数及配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 筒体 |  |
| 1.1.1 | 容积： | 48L |
| 1.1.2 | 材质： | 304,优质无缝钢管 |
| 1.1.3 | *设计压力： | 0.7Mpa |
| 1.1.4 | 设计温度： | 170℃ |
| 1.1.5 | 使用寿命： | 8年 |
| 1.1.6 | 主体保温： | 岩棉15mm |
| 1.1.7 | 水容量 | 23L |
| 2 | 管路及控制系统 |  |
| 2.1 | 水位控制： | 高精度水位继电器对工作水位进行液位控制。自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵开始工作加水。当水位升至高水位后，加水泵关闭， 停止进水。 |
| 2.2 | 压力控制： | 利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。 |
| 2.3 | 加热保护： | 采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。 |
| 2.5 | 双重超压自动保护 | 具有压力控制器和安全阀双重超压保护 |
| 2.6 | 过电流保护功能 | 当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害 |
| 2.7 | 手动排污功能 | 设备配有手动排污闸阀 |
| 2.8 | 压力表： | 量程：0～1.6MPa 精度等级：1.6级 |
| 2.9 | 安全阀 | 全启式安全阀 |
| 3 | 整体参数 |  |
| 3.1 | 设备电源： | 单相：AC380V，50Hz |
| 3.2 | 设备功率： | 60KW |
| 3.3 | 额定蒸发量 | 80Kg/h |
| 3.4 | 水源供给要求 | 纯水 0.15-0.3MPa |

三、服务、合同、履约及其它商务要求

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后1个月内。

1.2 交货地点: 苍溪县人民医院指定地点。

2. 中标后应提供的技术资料

2.1原产地证明书(由制造厂签发)。

2.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明 (若适用) 。

2.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册。

2.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料。

2.5提供详细的设备配置清单。

2.6其它相关技术资料。

注：以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

3.安装调试及验收：

3.1供应商负责设备设施现场的安装、调试，直至买方能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向买方提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

3.2合同签订后3天内，供应商应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，并派工程师与买方共同商讨现场设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸、设备安装地基图等。

3.3货物到达用户现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向买方提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

3.6验收标准以合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。

4.售后服务：

4.1提供售后服务承诺。

4.2.质保期：

4.2.1整机设备质保期为≥1 年，自买方验收合格签字起12个月内连续运转良好。

4.2.2质保期内供应商应免费负责设备设施维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达买方现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

4.2.3买方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

4.3备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

4.4终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

4.5供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录, 并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照和服务人员资质证书。

4.6质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方必须在不得以任何理由影响正常使用。

4.7售后服务机构必须派有资质的售后技术维护人员每年不少于二次对提供设备进行免费预防性维护保养。

5.所投设备若涉及非开放专用配套试剂或耗材者，必须列出详细清单，进行分项报价，并承诺该报价不高于省内其他类似单位的采购价格。

注：1、投标人应在投标文件中如实提供其技术指标及按要求提供证明材料（可增加说明）。

2、本章的要求不能作为资格性条件要求评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。