广安市前锋区疾病预防控制中心

医疗设备采购项目（第二次）

招

标

文

件

中国·四川（前锋）

广安市公共资源交易中心前锋区分中心编制

二0一七年八月

目录

第一章  投标邀请 …………………………………………………………………………1

第二章  投标人须知 ………………………………………………………………………3

第三章  投标文件格式……………………………………………………………………18第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料……31第五章  招标项目技术、商务及其他要求………………………………………………32第六章  评标办法…………………………………………………………………………66第七章  政府采购合同（样本）……………………………………………………………75

## 第一章  投标邀请

广安市公共资源交易中心前锋区分中心（采购代理机构）受广安市前锋区疾病预防控制中心（采购人）委托，拟对 医疗设备采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：前区采QQC[2017]70-2号

二、项目名称：医疗设备采购项目（第二次）

三、资金来源：债券资金

四、招标项目简介

1、采购项目名称、技术、商务、售后服务要求等具体事项详见招标文件第五章。

2、采购预算价

第一包：1849400元（大写：壹佰捌拾肆万玖仟肆佰元整）

第二包：1410000元（大写：壹佰肆拾壹万整）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、根据采购项目提出的特殊条件（如有，详见招标文件第四章）

7、法律、行政法规规定的其他条件。

六、招标文件获取及报名方式

1、招标文件获取：投标人均可在四川政府采购网或广安公共资源交易网自行下载本项目招标文件。

- 2、报名方式：凡有意参加投标者，请于 2017 年  8  月 31 日 00 时 00 分（北京时间，下同）至 2017 年 9 月 6 日  23  时  59  分，登录广安公共资源交易网（网址http://www.gasggzy.com/)，点击“投标登录” 进入广安公共资源电子交易平台报名，并打印报名回执。此为各潜在供应商参与本项目报名的唯一途径。

投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以《广安公共资源交易网》提供的报名获取招标文件情况汇总表为准。未按照规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝，责任由供应商自行承担。

备注：具体操作流程，详见“广安公共资源交易网-下载中心-广安公共资源交易网投标单位操作手册-广安市系统供应商操作手册”，请按说明操作，否则责任自负。

七、投标截止时间： 2017 年  9 月 21 日  10  时  00 分（北京时间）。

八、投标地点：广安市公共资源交易中心前锋区分中心本项目开标室

※法定代表人参加投标须在投标截止时间前持企业营业执照（复印件）、本人身份证复印件将投标文件送达指定开标地点；授权代表参加投标须在投标截止时间前持法定代表人授权书原件（法定代表人授权书格式及授权书组成内容详见招标文件第三章第二节）将投标文件送达指定开标地点。资料不齐或逾期送达的投标文件一律不予接受，后果由投标人自行承担。

本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、发布媒体：本招标文件同在四川政府采购网、广安公共资源交易网上发布。

十、联系方式

采购人：广安市前锋区疾病预防控制中心

联系人：龚老师

联系电话：18181815288

采购代理机构：广安市公共资源交易中心前锋区分中心

地址：广安市公共资源交易中心前锋区分中心（前锋区永前大道路口—区公安分局楼下）

受理股  联系人：傅女士   联系电话：0826-2883075

编审股  联系人：兰女士   联系电话：0826-2883263

监督股  联系人：李女士   联系电话：0826-2883265

评审股  联系人：何女士   联系电话：0826-2883266

邮编：638019

第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：广安市前锋区疾病预防控制中心 地 址：广安市前锋区疾病预防控制中心 联系人：龚老师 联系电话：18181815288 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：广安市公共资源交易中心前锋区分中心 地 址：广安市公共资源交易中心前锋区分中心（前锋区永前大道路口—区公安分局楼下） 联系电话：受理股 联系人：傅女士 联系电话：0826-2883075 编审股 联系人：兰女士 联系电话：0826-2883263 监督股 联系人：李女士 联系电话：0826-2883265 评审股 联系人：何女士 联系电话：0826-2883266 |
| 3 | 项目名称 | 医疗设备采购项目（第二次） |
| 4 | 资金来源 | 债券资金 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 投标人具备的 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、根据采购项目提出的特殊条件（如有，详见招标文件第四章） 7、法律、行政规规定的其他条件。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 |
| 8 | 采购预算价 | 第一包：1849400元（大写：壹佰捌拾肆万玖仟肆佰元整） 第二包：1410000元（大写：壹佰肆拾壹万整） 超过采购预算价的投标为无效投标 |
| 9 | 低于成本报价 （不正当竞争预防措施） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算的70%并且低于所有合格投标人报价算术平均价的80%，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内（不少于60分钟，最多不超过120分钟）提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 收款单位：广安市前锋区公共资源交易管理服务办公室 金 额：第一包：36000元（大写：叁万陆仟元整） 第二包：28000元（大写：贰万捌仟元整） 投标保证金到账截止时间： 2017 年 9 月6 日 23 时 59 分，请登录广安公共资源交易网（网址： http://www.gasggzy.com/)，点击“保证金缴纳虚拟子账户信息”缴纳投标保证金，采用其他方式缴纳的投标保证金无效。必须以公司基本账户转出，个人名义转款无效。 投标保证金不换取收据。投标保证金的缴纳依据，以《广安公共资源交易网》提供的投标保证金缴纳情况汇总表为准，凡未按本项规定的方式、金额、时限缴纳保证金导致投标保证金不能准确到达指定帐户的，责任由投标人自负 |
| 11 | 投标保证金的 退还 | 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还（无息）；中标人的投标保证金，在与采购人签订政府采购合同并将采购合同（原件1份）交分中心受理股工作人员后五个工作日内全额退还（无息）。 注：1.因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任； 2.供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。 |
| 12 | 投标保证金不予退还的情形 | 1.在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的； 2.在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的； 3.中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的； 4.由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的； 5.由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的； 6.投标人提供虚假资料的； 7.投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为； 8.投标人报名后未按时参加投标导致无法开标的。 |
| 13 | 履约保证金 | 金 额：根据国务院令第658号第四十八条规定，中标人应在与采购人签到政府采购合同前向采购人缴纳政府采购合同金额 10 %的履约保证金。 交款方式：转账 收款单位：广安市前锋区疾病预防控制中心 交款时间：合同签订前交采购人 |
| 14 | 履约保证金的 退还 | 采购人在与中标人签订政府采购合同，中标人按照合同条款要求如约完成供货或服务并验收合格后5个工作日内由采购人全额退还（无息）。 |
| 15 | 履约保证金 不予退还的 情形 | 验收结果不合格的，采购人将不予退还履约保证金。 |
| 16 | 招标文件 咨询 | - 供应商若对招标文件涉及除技术参数、商务要求、评分细则等非程序性内容外的咨询方式： - 编审股 联系人：兰女士 联系电话：0826-2883263 - 2.供应商若对招标文件的技术参数、商务要求、评分细则等非程序性内容的咨询方式：详见本须知前附表“采购人” |
| 17 | 开标、评标 工作咨询 | 评审股 联系人：何女士 联系电话：0826-2883266 |
| 18 | 供应商询问 | 根据本项目集中采购委托代理协议书约定，供应商对涉及招标文件的技术参数、商务要求、评分细则等非程序性内容及供应商对采购过程、采购结果询问由采购人负责答复。 |
| 19 | 供应商质疑 | - 1.供应商对招标文件提出质疑时间：报名之日起（含报名当日）7个工作日内。 - 2.质疑答复：根据本项目集中采购委托代理协议书约定，供应商对涉及招标文件的技术参数、商务要求、评分细则等非程序性内容及供应商对采购过程、采购结果提出质疑由采购人负责答复；对招标程序提出质疑由采购代理机构负责答复。 |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即广安市前锋区财政局。 联系电话：0826-2889379。 地址：广安市前锋区弘前大道122号（东阳区政府一楼）。 邮编：638019。 |
| 21 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本 4 份，以及单独提交用于开标唱标的“开标一览表” 1 份， 投标文件副本由其正本复制（复印）而成。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 22 | 投标文件的印制和签署 | 1.投标文件均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写；投标文件报价部分（投标函和分项报价明细表）均需打印，手写无效。在规定“签字”处由投标人的法定代表人或其授权代表签字，所有同一人签名笔迹必须一致；在规定“盖章”处加盖印章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”袋内内容（投标函、分项报价明细表）应为原件。 2. 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。 3.投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表、证件、说明书等佐证材料可以除外）编制和复制。 4.投标文件应根据招标文件的要求签署、盖章,内容应完整真实。 5.若项目有分包，投标人应按所投包分别编制投标文件。 |
| 23 | 装订要求 | 投标文件正本和副本应采用左侧胶装方式装订并逐页编码，不得采用活页夹页等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 投标文件若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 |
| 24 | 投标文件的包装和密封 | 1.投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明招标编号、项目名称、所投包数(若采购项目有分包时，注明所投包数）和投标人名称。 2.投标文件正本、所有副本和开标一览表应分开包装，正本一个包装，副本一个包装，开标一览表一个包装。当副本超过一份时，投标人可以每一份副本一个包装。 3.正本、所有副本和开标一览表应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”，并注明招标编号、项目名称、所投包数(若采购项目有分包时，注明所投包数）和投标人名称。 4.每一个包装所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人印章密封。 5.若项目有分包，投标人应按所投包按上述要求分别包装和密封。 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。 |
| 25 | 递交投标文件 地点 | 广安市公共资源交易中心前锋区分中心本项目开标室 |
| 26 | 是否退还投标 文件 | 否 |
| 27 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 28 | 评标委员会的 组成 | 在四川政府采购专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家共 5人组成 |
| 29 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 30 | 评审程序 | 推荐评审小组组长→熟悉和理解招标文件→根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释（如需）→清点投标文件→投标文件初审（资格审查→符合性审查）→招标文件论证（如废标，则按招标文件第六章第5.2条对招标文件进行论证）→根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正（如需）→比较与评价→评分→复核→推荐中标候选供应商→招标采购单位现场复核评标结果→出具评标报告。 备案的招标文件是评标委员会开展评审工作的唯一依据，评审委员会不得违背招标文件内容进行评审，也不得违反评审程序进行评审，在上一程序未完成下不得进行下一步评审。 |
| 31 | 是否授权评标委员会直接确定中标人 | 否 |
| 32 | 评标委员会推荐中标候选人数 | 3人 |
| 33 | 确定中标供应商 | - 根据本项目评标委员会评审报告推荐的中标候选供应商名单，采购人按顺序确定中标供应商，并在指定媒体四川政府采购网、广安公共资源交易网发布结果公告，并由采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。 - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购合同。 - 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商为中标供应商，与之签订政府采购合同，依次类推。 |
| 34 | 中标价 | 1.以中标的投标人在投标函中的投标报价为准。若按招标文件规定对投标报价进行修正的，以修正价格为中标价。 2.评标价不作为中标价，无论是采用最低评标价法还是综合评分法，都不保证报价最低的投标人中标。 |
| 35 | 合同价款支付 | - 全部货物到甲方指定地点，安装调试完毕及验收合格后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料3个工作日内，向乙方核拨合同总金额的百分之六十货款；设备正常运转1个月后拨付合同总金额的百分之三十；余款百分之十在设备正常运转3个月一次性付清。 - 但其履约保证金转为质量保证金，在货物验收合格满壹年后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的5个工作日内，向乙方无息支付其质保金。 - 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算. |
| 36 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 不可以调整。在履行合同时，价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由供应商自行承担，采购人应按照合同约定的单价或总价进行支付（因法律法规变化引起的物价调整除外）。 |
| 37 | 严禁转包和违法分包 | 本项目一律严禁转包。 凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。但经采购人同意分包的除外。 |
| 38 | 合同备案 | 采购人应当将政府采购合同自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案 |
| 39 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 1.招标采购单位已发出的招标文件内容如与法律法规冲突，优先适用法律法规的相关规定。 2.招标采购单位发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评标的依据。 3.招标文件中招标采购单位编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以投标人须知前附表为准；如投标人须知前附表没有相关内容的，以招标文件实质性要求为准；若仍无法解决冲突的，则按公平的原则进行处理，即评标委员会成员少数服从多数的原则处理。 |
| 40 | 招标文件的 其他内容 | 招标文件的澄清、补遗、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清、补遗或更正均在指定媒体四川政府采购网、广安公共资源交易网发布，招标采购单位不再另行通知。请所有获取招标文件的潜在投标人在投标截止时间前自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网查看并获取该项目相关的澄清、补遗或更正内容，投标人未及时上网查阅、下载相关内容造成的后果自负。 |
| 41 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格作为评标价。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、投标产品为一项的，则该项产品的生产厂家应满足小微企业认定标准并提供生产厂家属于小微企业的承诺书（承诺书格式自定并加盖生产厂家鲜章）；若投标产品为多项的，则每项产品对应的生产厂家都应满足小微企业认定标准并提供各生产厂家属于小微企业的承诺书（承诺书格式自定并加盖各生产厂家鲜章）。否则将不予认定为小微企业，实现价格扣除优惠政策。 |
| 42 | 失信企业报价加成或者扣分 | 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从最后得分（平均分）中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至扣完为止。 2、供应商参加政府采购活动时，应当在投标文件中“诚信档案失信行为记录表”中进行如实填写（格式详见招标文件第三章）。 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是广安市前锋区疾病预防控制中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的代理机构是广安市公共资源交易中心前锋区分中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在规定的时间内购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3．合格的投标人（实质性要求）

### 合格的投标人应具备以下条件：

### （1）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

### （2）按规定方式报名并获取了招标文件；

### （3）本招标文件规定的供应商资格条件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

### 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。本项目所有投标产品均为相同品牌和型号的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人现场抽签选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人现场抽签方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（五）招标项目技术、商务及其他要求；

（六）评标办法；

（七）政府采购合同（样本）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，特别是投标人须知所有事项。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 招标文件的澄清和修改

7.1投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。未在规定时间内提出澄清的，不予受理。

7.2投标人对招标文件进行质疑的，应在报名后7个工作日内根据所质疑内容向采购人或者采购代理机构提出，逾期提出将不予受理。

7.3在提交投标文件截止时间15日前，招标采购单位可以对已发出的招标文件进行澄清、补遗或者更正。招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清、补遗或者更正内容可能影响投标文件编制的，应当顺延提交投标文件截止时间。

7.4招标文件的澄清、补遗、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清、补遗或更正均在指定媒体四川政府采购网、广安公共资源交易网发布，招标采购单位不再另行通知。请所有获取招标文件的潜在投标人在投标截止时间前自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网查看并获取该项目相关的澄清、补遗或更正内容，投标人未及时上网查阅、下载相关内容造成的后果自负

### 8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12．知识产权（实质性要求）

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“投标函和分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）报价方式：各投标人报价时，既要在投标函中进行总额报价，同时也要进行分项明细报价。“投标函”及“分项报价明细表”需准备二份原件，其中一份装入“开标一览表”文件袋内，单独密封递交；另一份装入投标响应文件正本内。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号规格、配置等；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）投标产品技术参数偏离表；

（4）产品验收标准和验收方法；

（5）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

13.3商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）法定代表人授权书原件；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（具体要求见第四章）；

- 投标产品制造商家授权书原件（招标文件要求则提供，无要求则不需提供）

- （4）投标人业绩和荣誉的有关资料（招标文件要求则提供，无要求则不需提供）

- （5）售后服务方案或者承诺（招标文件要求则提供，无要求则不需提供）

- （6）培训方案（招标文件要求则提供，无要求则不需提供）

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供产品和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（8）投标人按照招标文件需要提供的其他文件和资料。

13.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

14．投标文件格式

14.1 投标人应按照招标文件第三章投标文件格式填写相关内容。

14.2 对于招标文件中没有格式要求的，由投标人自行编写。

### 15．投标有效期（实质性要求）

15.1 投标有效期为投标截止之日起60日。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 16．投标文件的递交

16.1 法定代表人亲自递交投标文件须在投标截止时间前持企业营业执照（复印件）、本人身份证复印件将投标文件送达指定开标地点；授权代表递交投标文件须在投标截止时间前持法定代表人授权书原件（法定代表人授权书格式及授权书组成内容详见招标文件第三章第二节）将投标文件送达指定开标地点。资料不齐或逾期送达的投标文件一律不予接受，后果由投标人自行承担。

16.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 17．投标文件的报价修正（实质性要求）

评标委员会在评审过程中发现供应商的投标文件出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算，应以单价汇总金额为准。

## 五、开标和中标

### 18．开标

18.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

18.2 开标时，可以根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

18.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

18.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

19. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网、广安公共资源交易网上查询。

### 20．中标通知书

20.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

20.2 投标人中标后，中标人持法定代表人身份证明或授权委托书和身份证在7日内到采购代理机构处领取《中标通知书》。在规定时间拒绝领取中标通知书的，视为放弃中标，将按照政府采购相关法律法规处理。

20.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

20．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

## 21. 签订合同

21.1 领取《中标通知书》后，中标人应在30日内与采购人签订政府采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

21.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

21.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

21.4 中标人在合同签订后，将签订的合同（原件）送采购代理机构一份，用于退还投标保证金。

## 22. 合同分包（实质性要求）

本项目拒绝合同分包形式履行合同。

## 23．采购人增加合同标的权利（实质性要求）

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 24. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 25. 验收

采购人或委托的第三方中介机构应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》等相关法律法规及规定进行验收，并承担相关法律责任。

## 七、投标纪律要求

### 26. 投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、质疑和投诉

27．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。投标人投标文件格式和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有备注的，均在提醒投标人编制投标文件应注意的事项。投标人在编制投标文件时可以将备注删除，也可以保留。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，也可以删除。

## 一．投 标 函（实质性要求）

广安市公共资源交易中心前锋区分中心：

我方认真审阅并全面研究了 “                         ”（项目名称）项目招标文件所有事项、格式、条款和规范要求等资料后，我单位完全接受该招标文件所有内容，决定参加贵单位组织的本项目投标。

我方授权                  （姓名、职务）代表我方                  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务，总投标价为人民币大写：               （小写：             元）。

- 我方参与本项目的投标有效期为投标截止之日起  60  日

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币大写：                          （小写：             元）的投标保证金。

4、一旦我方中标，我方将严格按照招标文件和合同规定的数量、质量、时间、售后服务等要求履约。

5、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

6、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。并愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

备注：投标函原件两份，其中一份随“分项报价明细表”一并装入“开标一览表”文件袋内（单独递交），另一份装入投标响应文件正本内。

## 二、法定代表人授权书（实质性要求）

广安市公共资源交易中心前锋区分中心：

本授权声明：                          （投标人名称）             （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “                       ” （项目名称）项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、授权代表身份证复印件

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：             （盖章）

投标日期：

备注： （1）法定代表人参加投标须在递交投标文件时提交营业执照复印件及身份证进行身份确认，不需提供本节的“法定代表人授权书”。

（2）授权代表参加投标须提供本节的“法定代表人授权书”原件两份，每份授权书原件后应附法定代表人和授权代表本人身份证复印件，复印件需加盖投标人单位公章鲜章。其中一份装入投标文件正本中，另一份随身携带，用于递交投标文件时进行投标身份确认。

## 分项报价明细表（实质性要求）

采购编号：

- 项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 制造商家及 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、按招标项目及需求依序编制。此表可以相同格式进行扩展。投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标函”总投标价相等。

3、投标文件报价部分（投标函和分项报价明细表）均需打印，手写无效。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

备注：“分项报价明细表”原件两份，其中一份随“投标函”一并装入“开标一览表”文件袋内（单独递交，用于唱标），另一份装入投标文件正本内。

## 投标产品技术参数偏离表（实质性要求）

采购编号：

采购项目：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标要求 | 投标产品技术参数 | 正负偏离 | 偏离影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表可以相同格式进行扩展。

2. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

3．按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写。

供应商名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

五、相关资质

（根据招标文件第四章“资格证明文件”要求提供相关资料）

备注：以上要求投标人提供的资格证明文件若为复印件或扫描件的，都必须加盖投标人印章（鲜章）。

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 七、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过 - 验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

备注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料，如合同或供货协议等。

- 八、诚信档案失信行为记录表

| - 序号 | - 被记入诚信档案时间 | - 项目名称 | - 处罚部门 | - 事由 | - 被计入诚信档案有效期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：被记入诚信档案失信行为供应商须附相关资料。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

备注：1.根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，被记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，须在本记录表中如实反映；须在本记录表中如实反映，若未被记入诚信档案或者虽被记入诚信档案但已超过有效期的供应商，在本表中填写“无”或者“/”

2.记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从最后得分（平均分）中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至扣完为止。

## 九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：　年　　月　　日

## 注：非中小企业不用提供中小企业声明函。

十、售后服务承诺书

（内容由供应商根据采购项目特点和要求，体现公司最优质服务能力编写详尽的售后服务方案）

承诺单位：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

投标日期:

## 十一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

## 第一款第（一）至（五）承诺书

广安市公共资源交易中心前锋区分中心：

我公司承诺，我公司具有下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有健全的财务会计制度（投标人仍需提供2015年度或2016年度经审计的财务报告，新成立公司则须提供验资证明或承诺函原件）；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人仍需提供2017年以来任意月份纳税凭据和社保缴纳凭据(复印件），新成立的公司提供承诺函原件）；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

承诺人（投标人）名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

备注：1.承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作为无效投标处理。

2.投标人须根据自身情况如实、全面做出承诺，不得虚假承诺，否则将按照政府采购法律法规处理。

3.投标人是否具有良好的商业信誉在下节单独做出承诺。

十二、具有良好商业信誉承诺书

广安市公共资源交易中心前锋区分中心：

我公司对是否存在下列情形做出承诺：

- 在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内（□是/□否）；

- 在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的（□是/□否）；

承诺人（投标人）名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

备注：1.投标人在“□有/□无”选择其一，并在选择栏□内划“√”表示。

2.投标人须根据自身情况如实、全面做出承诺，不得虚假承诺，否则将按照政府采购法律法规处理。

3.凡供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，将被认定其不具有良好的商业信誉。

# 第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）承诺书。

2、具有良好商业信誉承诺书。

3、在有效经营期内的《营业执照》。

- 4、税务登记证（国税或地税）。

- 5、组织机构代码证。

- 第一、二包生产商投标应具有《医疗器械生产企业许可证》；第一包经销商投标应具有《医疗器械经营企业许可证》，第二包经销商投标应具有《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械二类备案凭证。

- 非生产厂家投标需提供生产厂家或具有授权权限的代理商对投标产品的授权，以及投标产品具有中华人民共和国医疗器械注册证及注册登记表的复印件并加盖单位鲜章（第五章一、技术参数中第一包1、3、4、26及第二包3产品提供）。

备注： 1.上述3—7条资格、资质性要求证明文件原件随身携带，供评审小组必要时查验，评审查验时投标人不能提供原件造成的评审误差，概由投标人负责。

2.若是事业单位，则不须提供税务登记证副本和营业执照副本，须提供事业单位法人证书、组织机构代码证。

3.若是三证合一或五证合一，则不提供税务登记证和组织机构代码证。

# 第五章 招标项目技术、商务及其他要求

- 技术参数

- 第一包：

| 序号 | 名 称 | 技术参数配置及要求 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄影平床移动平板DR X射线摄影系统 | 序号; 技术指标要求. 1; 基本要求. 1.1; 用途：供各级医院对人体头部、胸部、腹部、腰椎、四肢等部位进行卧位、正位、侧位的数字摄影。. 2; 电源条件. 2.1; 电压：380V±38V. 2.2; 频率：50Hz±1Hz. 2.3; 容量：≥63kVA. 2.4; 内阻：≤0.17Ω. ▲3; 高频高压发生器. 国际知名品牌高频高压发生器（需提供检验报告证明）. 输出功率≥50kW. 主逆变频率≥60kHz. 管电压：40kV～150kV 分档调节. 管电流：10mA～640mA分档调节. 曝光时间：1.0ms～10000ms 分档调节. ▲4; X线球管. 国际知名品牌X线球管需与平板探测器同一品牌，（需提供检验报告证明）. 球管焦点：大焦/小焦1.2mm/0.6mm. 输入功率：大焦点50kW 小焦点 20kW. 阳极热容量：≥300kHU. ▲5; 移动平板探测器. 结构：国际知名品牌非晶硅平板探测器整板结构需与X线球管同一品牌，（需提供检验报告证明）. 最大摄片野≥14″×17″. 有效面积 ≥350mm(H)×430mm(V). 相素矩阵≥ 2448(H)×2984(V). 相素间距≤143 μm. 周期时间≤6S. 极限分辨率3.7≥ lp/mm typ. A / D转换≥16 bit. 能量范围：40 - 150 kVp. 最大入口剂量（低增益） 4 mR / frame. 数据输出：16位数字输出以太网（1000BASE - T）. 指令控制：以太网（1000BASE - T）. 非晶硅碘化铯平板探测器重量≤2.9KG. ▲6; 采用一体化固定式摄影床，主机架装置必须为双立柱结构，非球管、立柱地轨与床体分离设计结构，管组件垂直升降范围 胶片距最小≤500mm,最大≥1280mm. 6.1; 管组件垂直升降范围：500mm~1280mm. 6.2; 管组件转动范围：-90°~ +90°. 6.3; 球管立柱纵向移动范围：≧ 1300mm. 6.4; 球管立柱转动范围：-180°~ +180°. 6.5; 床面纵向移动范围：≧ 900mm. 6.6; 床面横向移动范围：≧ 220mm. 6.7; 摄影片盒移动范围：≧ 500mm. 6.8; 固定式滤线栅：栅密度 103L/INCH 格比10:1 会聚距离 100cm 尺寸15″×18″. 7; 胸片架. 7.1; 摄影片盒纵向移动范围：≧ 1300mm. 7.2; 滤线器类型：电动往复振动式. 7.3; 片盒中心距地面高度：450 ～1780mm. 7.4; 固定式滤线栅：栅密度 103L/INCH；格比10:1；会聚距离 180cm；尺寸15″×18″. 8; 系统控制台（系统控制及采集数字处理工作站）. 8.1; 显示器≥19英寸. 8.2; 计算机系统：. 8.2.1; 品牌：商用台式机 处理器：酷睿处理器 内存容量：4GB DDR3 硬盘容量：500GB 7200转，SATA 显卡芯片：Intel GMA HD 3000 集成英特尔® 82579LM 千兆以太网 LAN 10/100/1000 光驱：适用于MT的16X可变速DVD+/-RW具有双层写入功能 网卡：BroadcomNetXtreme10/100/1000 PCIe快速以太网卡 显卡：1GB AMD RADEON HD 7570，FH,with DVI-VGA Adapter 插槽：PCIE 串口和并口，全高，MT. 9; 图像工作站. 9.1; 基本操作：更改控制台用户密码、编辑用户、采集影像。. ▲9.2; 附加操作：添加新的检查、编辑当前检查信息、添加新的体位、改变影像采集顺序、多检查协议之间的切换、手动调整曝光参数、自动曝光控制模式、选择焦点大小、选择病人体型、检查球管的热容量、选择ESA或交响乐处理、修改ESA（exam-specific algorithm）曲线、剪裁图像、添加备注（该备注被送往DICOM工作站）、给影像添加体位标记、旋转或翻转影像、全尺寸观察图像、查看病人和曝光剂量信息、接受或拒绝图像。（提供以上软件功能截屏打印证明）。. 更改列表排列顺序、曝光后病人基本信息编辑、查询历史影像、重新发送历史影像、重新打印历史影像、查阅影像附加信息、重新预览历史影像、管理被拒绝影像、空间回收策略、保护影像、手动删除影像. 系统管理：用户编辑、修改用户密码、急诊注册设置、统计信息查看、探测器校正、设备控制、输出队列管理、图像测定。（提供以上软件功能截屏打印证明）。诊断界面模式：常规模式和急诊模式（提供此功能截屏打印证明）。. 9.3; 内置诊断报告模板和常用术语，方便输出图文一体化报告. 9.4; WORKLIST模块：标准DICOM3.0 WORKLIST功能模块，方便医院病人信息管理；. 9.5; PACS模块：适用于DICOM3.0标准的医疗设备，可作为影像传递、存储和管理系统使用，可实现远程会诊. 9.6; 支持先进的DVD刻录功能；. 9.7; 软件具备：交响乐处理功能，ESA增强算法，门诊、急诊模式，DICOM3.0打印、WINDOWS打印。. 9.8; 设有多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特殊摄影参数设置，同时可自由修改及存贮，操作简便。. 10; 其他要求：. 10.1; 为保证系统的兼容性和匹配性：X线管和平板探测器为原装进口同一品牌（需提供检验报告证明）. 10.2; 生产企业资质要求：. ▲10.3; 支持设备选配双床双管双数字化，配胃肠透视系统实现双床双管双数字化功能，并且提供双床双管双数字化设备国家SFDA整体注册证和检验报告证明，. 10.4; 有质量管理体系认证及医疗器械质量管理体系认证. 10.5; 售后服务：整机壹年免费保修；终身维护；2小时技术响应，48小时到现场. 10.6; 制造商在本省设有分公司提供售后服务（需提供分公司工商注册证明文件） 实行本地化售后服务。. 10.7; 制造商在设有厂家分公司提供售后服务的3-5名分公司售后工程师连续3个月社保缴纳证明，. 11; 产品配置. 11.1; 操作台 1台. 11.2; 国际品牌高压发生器装置，（需提供检验报告证明） 1套. 11.3; 国际品牌品牌X射线管组件与平板探测器同一品牌，（需提供检验报告证明） 1套. 11.4; 限束器 1件. 11.5; 摄影床 1件. 11.6; 摄影床滤线器 1套. 11.7; 国际品牌便携平板探测器与X线球管同一品牌，（需提供检验报告证明） 1套. 11.8; 立式摄影架 1件. 11.9; 摄影架电动滤线器 1套. 11.10; DR影像工作站 1套. | 台 | 1 |
| 2 | 电泳系统 | 1、电压输出：A: 0-200V B: 0-250V C: 0-300V 2、电流输出：A: 0-1A B: 0-1A C: 0-2A 3、输出数量：两组 4、倒计时：1分钟 - 24小时 5、环境温度：-10 - 45℃ 6、电流稳定度：> 0.1％ 7、电压稳定度：> 0.1％ 8、电源电压：180V - 250V | 套 | 1 |
| 3 | 酶标仪 | 1、板条类型：平底、圆底、U型、V型等96孔酶标板 2、光源： 长寿命光源灯，寿命5000小时以上 3、测量系统：8通道光纤分光系统。 4、精确的酶标孔中心自动定位功能，保证测试结果准确无误。 5、测量方式：单波长、双波长检测，终点法、两点法、动力学法、多波长检测等 6、计算模式：多种计算模式，包含吸光度法、阀值、标准浓度法、标准曲线法、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、四参数回归等。 7、波长：400-750nm, 具有单、双波长设定。 8、滤光片：标配405、450、492、630nm, 四个空位供选配；波长精度±1nm,带宽8nm. 9、测量范围：0-4.00Abs 10、分辨率：0.001Abs（显示），0.0001Abs(内部计算) 11、稳定性：< ±0.005Abs 12、灵敏度：≥0.01mg/L 13、通道差：≤0.015A 14、线性误差：线性相关系数 r ≥0.999 15、重复性：< 0.3% 16、测试速度：单波长3秒/板,双波长10秒/板 17、振板功能：具有震板功能，振动速度及时间可调。 18、布 板：可进行横向或纵向96孔可视化灵活布板，支持各种类型板条。 a)空白、对照、标准、样品的位置及数量可任意设置、修改。 b)布板信息可存储及调用，大幅提高常用项目的检测效率。 19、单板多项测试功能：单板可同时进行多种项目的定性定量测试,项目数量无限制。 20、质控功能：L-J、X、S、即刻法、多规则质控等多种质控，自动存储质控数据，可显示、打印多种质控图表。具有质控报警功能 21、编 程：全开放系统，测试项目及参数可按需增加或修改，广泛支持国内外试剂。 22、自检功能：具有自检和校准功能。 23、显 示：10.4寸触摸彩色液晶显示屏，全屏显示96孔整板数据。 24、操作系统：Windows操作系统，彩色图形化界面，鼠标、键盘操作。 25、电 脑：可选配内置个性化触摸屏平板电脑，操作方便，功能强大。 26、储 存：可存储1000个以上测试项目及百万份以上病人报告 ,具有多种查询及统计功能 27、结果报告：可打印中文综合报告，医院名称、病人姓名和项目等信息均可中文输入，报告格式可自行编辑和修改，打印多种格式病人报告 28、打印机：外接激光打印机，打印A4纸规格报告。 29、RS-232双向通讯接口，连接计算机。 30、处理器：嵌入式高速处理器 31、电源电压 开关电源：a.c.110\220V士10%，50Hz\60Hz±1HZ； 32、输入功率 200VA； 33、工作环境：温度 5℃—40℃；相对湿度 ≤85%; | 台 | 4 |
| 4 | 洗板机 | 1、清 洗 头： 8针、12针 2、适用板型：(8×)孔 /（ 12×）孔 3、适用孔型：平底、V型、U型 4、清洗排数：(1～12)排或(1～8)排可任意组合调节 5、吸液时间：0.1-9.9秒可调 6、清洗次数：1次～99次 可调 7、浸泡时间：0s～999s可调,步距1s 8、震板时间：0s-999s可调，步距1s 9、残留液量：≤1 ul/孔 10、加液均匀度：CV ≤ 2% 11、液面感应：废液满、洗液及蒸馏水不足报警 12、直接选条功能：具有键盘直接选条功能，可单排或任意组合清洗 13、酶标板托盘：可拆卸式酶标板托盘，便于托盘的清洁和消毒 14、洗板程序：内置100组洗板程序，满足多种洗板要求 16、两点吸液：具备微孔板底部冲洗、两点吸液功能 17、浸泡及震板功能：浸泡及震板时间可调。 18、位置调节：清洗头五种位置可编程调节,适用各种板型 19、过滤功能：洗液双重过滤、自动管道冲洗，不易形成注液针结晶 20、洗液针及注液针分开独立设计，不易堵塞 21、容量瓶体积：2.5 升 22、显 示 屏：192*64图形液晶显示 23、键 盘：轻触一体化薄膜键盘 24、电 源：电源 a.c.220V  22V;50Hz  1 Hz 25、工作环境：环境温度10℃ ～ 30℃；相对湿度 ≤ 70% | 台 | 4 |
| 5 | 空气微生物采样器 | - 采样原理：六级撞击法（安德森原理） - 采样流量：28.3L/min(标准)，流量范围：10-35L/min 3、测量范围：捕获率>98% 4、收集装置：采用标准培养皿（9cm） 5、电源：交直流两用，充满电后可以工作3小时，也可以连接AC/DC电源变换器用交流供电。 6、采样时间：范围1-99小时59分钟可调。 7、工作噪音：≤60dB 8、捕获粒子范围：6级采样器依次粒径大小： 1级:≥7μm, 2级：4.7-7μm, 3级：3.3-4.7μm, 4级：2.1-3.3μm 5级：1.1-2.1μm, 6级：0.65-1.1μm 9、轻 便 型：主机重量≤3Kg | 台 | 2 |
| 6 | 菌落计数器 | - 计数范围：0-999 2、功率10W 3、电压：220v 50Hz | 台 | 1 |
| 7 | 生物安全柜（双人） | - 箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位； - 2、液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数； - ▲3、最新的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能； 4、采用美国进口原装风速传感器和压差传感器，反应灵敏、准确度高； ▲5、预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤 - 6、器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示； 7、杀菌灯、照明灯联锁以及安全开启窗高声光报警和前窗闭合自动自停装置； 8、HEPA高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上； 9、标配一个防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口； 10、德国原装依必安离心风机，令安全柜风机使用寿命更长、风速更强劲和稳定； 11、洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升 12、流入气流平均流速：0.60m/s 13、下降气流平均流速：0.38m/s 14、下降气流控制精度：±0.015 m/s 15、压差显示范围：0-500pa 16、噪音水平：≤65db 17、振动半峰值：≤5μm 18、平均照度：≥650Lx 19、环境温度：10-30℃ 20、相对湿度：≤70%(25℃时) 21、大气压力：80-105Pa 22、工作区尺寸（长×宽×高mm）：≥1300×500×640 23、外型尺寸（长×宽×高mm）：≥1420×860×1585、日光灯/紫外灯规格：30W×①/18W×① 24、提供ISO9001、ISO13485、CE证书 25、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件 | 台 | 2 |
| 8 | 生物安全柜（单人） | 1、箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位； 2、液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数； ▲3、最新的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能； 4、采用美国进口原装风速传感器和压差传感器，反应灵敏、准确度高； ▲5、预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤 6、器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示； 7、杀菌灯、照明灯联锁以及安全开启窗高声光报警和前窗闭合自动自停装置； 8、HEPA高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上； 9、标配一个防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口； 10、德国原装依必安离心风机，令安全柜风机使用寿命更长、风速更强劲和稳定； 11、洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升 12、流入气流平均流速：0.60m/s 13、下降气流平均流速：0.38m/s 14、下降气流控制精度：±0.015 m/s 15、压差显示范围：0-500pa 16、噪音水平：≤65db 17、振动半峰值：≤5μm 18、平均照度：≥650Lx 19、环境温度：10-30℃ 20、相对湿度：≤70%(25℃时) 21、大气压力：80-105Pa 22、工作区尺寸（长×宽×高mm）：≥1100×500×640 23、外型尺寸（长×宽×高mm）：≥1220×860×158524、日光灯/紫外灯规格：30W×①/18W×① 24、提供ISO9001、ISO13485、CE证书 25、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件。 | 台 | 4 |
| 9 | 荧光显微镜 | 光路系统; 有限远 160mm机械筒长. 观察头; 铰链式双目头、30°倾斜、视度可调. 三目头、30°倾斜、视度可调、可100%通光摄影. 大视野目镜; WF10X(Φ18mm). 平场消色差物镜; 倍率; 数值孔径(N.A.); 工作距离(W.D.). 4×; 0.1; 17.9. 10×; 0.25; 8.8. 100×(oil); 1.25; 0.33. 荧光物镜; 25×; 0.65; 4.8. 放大倍数; 40×-1000×. 物镜转轮; 四孔物镜转换器. 载物台; 双层机械移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围: 75mmX35mm). 聚光镜; 聚光镜NA.1.25,带可变孔径光栏和可调视场光栏,带滤色片架. 调焦机构; 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm,调焦范围:30mm. 照明系统; 6V 20W卤素灯、带集光器、亮度可调. 落射器荧光装置; 汞灯灯箱100W/DC. 电源箱:交流电:110V 或 220V. 荧光滤光片组 B激发光波段:420~485nm. 荧光滤光片组 G激发光波段:460~550nm. 可升级配件; 目镜： WF16X(Φ11mm)、分划目镜10X(Φ20mm),物镜 5X/100X. 荧光滤光片组 UV激发光波段330~400nm. 荧光滤光片组 V激发光波段395~415nm. 相衬装置. PUDA高像素数码成像系统. | 台 | 2 |
| 10 | 生物解剖显微镜（带成像及操作平台） | 1、放大倍数：6X~55X； ▲2、变倍比：变倍比为9.2:1，连续变倍选配目镜和辅助物镜可扩充最大总放大倍率330X； ▲3、 物镜变倍范围：0.6X-5.5X，横轴式连续变倍； ▲4、工作距离：108mm；选配辅助物镜可扩展至35mm-275mm； 5、广角目镜：SWH10X/23mm；大视野，高眼点；为佩带眼镜的观察者提供方便； 6、三目观察头： 瞳距52mm-76mm，分光比 0 /100%，视度调节屈光度±6 ，35度倾斜，可360度旋转，同步成像； ▲7、调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； 8、输入电压：光源输入: AC 100-240V, 50/60Hz, LED冷光源； 9、落射光源：上下光源均为独立开关、LED冷光灯源照明，亮度均可独立调节连续可调； 10、载物台：Ø95mm黑/白板； Ø95mm玻璃（配LED透射光源） ▲11、UOP专业图像处理软件500万数码CCD,MD或PK卡口，摄影目镜，USB2.0专用接口; - 分辨率1920X1080，高清1080P，芯片采用索尼IMX236 1/2.8” 靶面彩色高灵敏度CMOS（原装进口） - 像素尺寸：2.8μm x2.8μm；Sony芯片，RGB彩色模式； - HDMI & USB可实现同时输出；帧速率：60@1920X1080P(HDMI)，30@1920X1080(USB) - HDMI内嵌软件功能：内嵌鼠标控制软件XCamView，内嵌图像捕获与视频录像到SD卡的功能；内嵌鼠标操控的控制面板；内嵌缩放、镜像、比较、冻结、十字丝、浏览等鼠标操控工具条；内嵌图像、视频浏览，显示与播放功能。 - USB软件功能：提供高级视频与图像处理应用软件ToupView，实时预览相机采集的动态画面，保存图片；采集保存静态、动态的视频流文件录像和拍照功能，专业全面的二维几何尺寸测量；支持计数，拼接，视频叠加，荧光合成，高动态等功能。 - 色彩渲染技术：Ultra FineTM Color Engine。 - 提供Dshow,Twain，Windows/Linux/OSX多平台标准UVC SDK 12、UOP专业智能数码一体化图像软件： - 高清LED显示屏尺寸11” 分辨率1024（RGB）X768，点距0.192(H)X0.192(V)； - 彩色CMOS传感器，500万象元尺寸2.2μmX2.2μm，分辨率2592x1944； - 曝光调节、白平衡调节、叠加十字光标、图像拍照和预览等； - inter®＠Celeron 1037U 双核 1.8GHz处理器，内存支持DDR3 1336/1066MHz，最大支持内存8GB.CF卡/SSD，支持 SATA 3.0 ,6GB/S； - Intel HD Grahpics（HD2000),支持DX10.1，支持HDCP,最大共享内存1759MB,全模式高清播放支持； - 无需链接电脑，带电动遥控器操控图像软件，配有无线键盘无线鼠标； - 1X音频输入接口，1X音频输出接口，1XCF卡，2XUSB 2.0接口，DC 12V/30W；高清高速HDMI传输接口； | 台 | 1 |
| 11 | 生物解剖镜. | ▲1、放大倍数：8X-50X； 2、变倍比：1：6.3，连续变倍选配目镜和辅助物镜可扩展至4X-200X； 3、物镜变倍范围：0.8X-5.0X，横轴式连续变倍； ▲ 4、工作距离：115mm；选配辅助物镜可扩展至45mm-210mm； 5、广角目镜：WF10X/22mm；大视野，高眼点；为佩带眼镜的观察者提供方便； 6、双目观察头： 瞳距52mm-75mm，分光比 30%/70%，视度调节屈光度D-8～+5，45度倾斜，可360度旋转，同步成像； ▲7、调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围100mm；采用齿条齿轮钢丝滑板传动升降功能； ▲8、输入电压：光源输入: AC 100-240V, 50/60Hz, 10WLED冷光源； 9、落射光源：上下光源均为独立开关、LED冷光灯源照明，亮度均可独立调节连续可调； 10、载物台：Ø125mm黑/白板； Ø125mm玻璃（配LED透射光源），扇形底座 | 台 | 2 |
| 12 | 生物显微镜 | 1、放大倍率：40～l000X 2、光学系统：采用UCIS无限远色差独立校正光学系统,一体化机架，整体压铸，机身更加稳定牢固； 3、目 镜：大视场10ｘ/18ｍｍ，高眼点出瞳孔距离21ｍｍ，屈光度可调，具有防霉功能； 4、超长无穷远平场消色差物镜：使成像更加平坦，清晰，具有防霉功能； （1）4倍物镜数值孔径为0.13， 物镜工作距离是12.31ｍｍ; （2）10倍物镜数值孔径为0.30，物镜工作距离是6.75ｍｍ; （3）40倍物镜数值孔径为0.70，超长物镜工作距离是0.76ｍｍ;（更好保护物镜和标本） （4）100倍物镜数值孔径为1.25带弹簧，物镜工作距离是0.12ｍｍ； 5、物镜转换器：四孔转换，滚珠定位，结构向内倾斜； ▲6、绞链式镜筒：无限远，观察角度30°，双瞳距离48mm～75 mm，视度可调； 7、粗微调调焦精确度：调焦精确度格值为0.001ｍｍ，使调焦更加精确，成像更清晰； 8、粗微调焦装置：配有工作台上限位装置，14ｍｍ/转，最大行程20ｍｍ；低位同轴调焦手轮，并设有防下滑装置； ▲9、载物台：载物台尺寸为142ｍｍ×135ｍｍ，带移动尺，移动范围76×52mm，方向X、Y低位同轴调节手轮,带有小过轮防滑功能， 双片夹结构，片夹带阻力装置，带有0.1mm刻度的游标尺; 10、 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25；中心可调装置； ▲11、聚光镜光阑功能：带有物镜色圈调节功能标记，与物镜颜色相同，使操作简易快捷，工作效率更高；聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置；聚光镜需含有专用相衬插孔，能够方便的附加相应的相衬、暗场等扩展功能； ▲12、聚光镜升降功能：采用双柱形手轮式升降系统，更加平稳牢固稳定，永不下滑； 13、照明系统：采用卤素灯光源照明，非LED照明，非球面透镜照明系统，内使用大孔径,内置电照明220V，配有三只6V/20W卤素灯，亮度可连续调节； ▲14、卤素灯灯源散热功能：采用独特的独立散热系统，使显微镜在连续工作24小时不会烫手，让操作者更加安全放心使用，提供显微镜光源散热装置证书； 15、企业通过ISO9001：2000和ISO14001:2004管理体系的论证，CE论证，13485医疗器械质量证书，取得医疗器械注册证书； 16、 所投标产品通过国家光学质量检测证书（带原件备查）； 17、 售后服务：在本地设有售后服务点，免费保修一年，终身维护；出现问题公司12小时内给予响应解决。 | 台 | 15 |
| 13 | 暗视野显微镜 | 1、放大倍率：40～l000X 2、光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统； 3、机 架：一体化机架，有扩展相衬、暗场、荧光等功能； 4、平场大视场目镜：WF10倍/视场20mm,高眼点出瞳孔距离21mm，具有防霉功能; ▲5、无限远进口平场物镜：成像更加清晰,具有防霉功能：（1）RP Plan Achro4倍物镜 ；（2）RP Plan Achro10倍物镜；（3）RP Plan Achro40倍物镜；(4)RP Plan Achro100倍物镜（带弹簧、浸油）； ▲6、镜筒：绞链式双目，观察角度30°，360°旋转的观察头，摄影摄像与观察三目分光比80％ ：20％，双瞳距离48mm～75 mm，屈光度可调； 7、物镜转换器：内倾内定位四孔转换结构，带防霉装置； 8、粗微调焦装置：最大行程20ｍｍ，14ｍｍ/转，配有工作台上限位装置； ▲9、粗微调调焦精确度：调焦精确度格值为0.001ｍｍ，使调焦更加精确，成像更清晰； ▲10、粗微调焦手轮升降装置功能：调焦手轮位置高度可上下调节，调焦手轮上下调节范围为10mm，满足不同用户的需求，提供具有高度可调粗微动的显微镜证书； 11、载物台：复合式机械载物台，平台尺寸：156mm×138mm，带移动尺，移动范围76×54mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手, 双片夹结构，片夹带阻力装置; ▲12、聚光镜光阑功能：带有物镜色圈调节功能标记，与物镜颜色相同，使操作简易快捷，工作效率更高，聚光镜需含有专用插孔，能够很方便的附加相应的相衬、暗场等功能； 13、聚光镜升降功能：采用双柱形手轮式升降功能，更加平稳牢固稳定，永不下滑； 14、湿式暗场聚光镜； 15、照明系统：采用卤素灯光源照明系统，内置透射式柯拉照明，使用抽屉式灯座更换灯泡，便于操作者更换，内置电照明220V，配有三只6V/20W卤素灯，亮度可连续调节； 16、卤素灯灯源散热功能：采用独特的独立散热系统，使显微镜在连续工作24小时不会烫手，让操作者更加安全放心使用，提供显微镜光源散热装置证书； 17、企业通过ISO9001：2008和ISO14001:2004管理体系的论证，CE论证，13485医疗器械质量证书，取得医疗器械注册证书； 18、所投标产品通过国家光学质量检测证书（带原件备查）； 19、售后服务：在本地设有售后服务点，免费保修一年，终身维护；出现问题公司12小时内给予响应解决。 | 台 | 1 |
| 14 | 低温高速离心机 | 一、设备参数: ▲1、变频电机驱动、微机控制 2、液晶、数码双屏显示 3、电子安全门锁，不平衡保护，确保安全 4、转头自动识别 ，防止超速 5、12个程序储存，40级升降速速率可调 6、故障自动诊断 ▲7、高性能压缩机、无氟环保制冷剂 8、RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 9、采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用 10、仪器在运行中可以修改运行参数 11、机身采用优质钢材结构,双层保护钢套，确保安全 12、保修两年，成都有售后服务人员两名以上并提供联系方式 13、该产品提供中国测试技术研究院检测报告,生产厂家通过 ISO9001：2008；ISO13485:2003;CE认证 ▲14、该产品获得了实用新型专利证书：一种离心机多重减震装置专利；一种离心机用非接触式电磁感应锁专利；一种离心机弹簧减震器偏转限位装置专利；离心机外观设计名称专利 二、基本参数: 1、最高转速 ：16000 r/min 2、最大离心力：18270 xg ▲3、最大容量 ：12×5ml（15000rpm） 4、转速精度：±10 r/min 5、温控精度：±1℃ 6、温度设置范围 ：-20℃ ～40℃ 7、定时范围：1min~99H59 min/点动 8、噪 声：≤60dB（A） 9、电 源：AC 220V 50HZ 15A 10、功 率：1000W 三、角转子参数: 1、容量：12X1.5ml/2.2ml 2、最高转速：16000rpm 3、最大离心力：17800Xg | 台 | 3 |
| 15 | 普通离心机 | 一、设备参数: ▲1、大力矩变频电机，数码显示 2、全钢机身、不锈钢离心室 3、电子门锁保护，不平衡保护，确保安全 4、RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 5、运行中可改变转速，离心力，时间，转速/离心力互设、同步显示 6、9级升降速可调 7、点动功能，可进行短时离心； 8、运行中可随时更改参数，无需停机 9、保修两年，成都有售后服务人员两名以上并提供联系方式 10、该产品提供中国测试技术研究院检测报告,生产厂家通过 ISO9001：2008；ISO13485:2003;CE认证 ▲11、该产品获得了实用新型专利证书：一种离心机多重减震装置专利；一种离心机用非接触式电磁感应锁专利；一种离心机弹簧减震器偏转限位装置专利；离心机外观设计名称专利 二、基本参数: 1、最高转速：4200 r/min 2、最大离心力 ：2680 Xg ▲3、角转子容量：12X20ml 4、转速精度：±20r/min 5、定时范围：1min~99 min 6、噪 声：≤55dB(A) 7、电 源：AC 220V 50HZ 5A 8、功 率：200W | 台 | 8 |
| 16 | 高压灭菌器 | 三、主要技术参数 1、灭菌有效容积：75L 2、额定工作压力：0.22MPa 3、额定工作温度：134℃ 4、最高工作压力：0.23MPa 5、热均匀度：≤±1℃ 6、计时选择范围：0～99min或0～99hour59min 7、温度选择范围：105～134℃ 8、功率 / 电源电压：4500W/AC220V.50Hz 四、性能和特点 - 1、优质全不锈钢材料 - 2、数码显示工作状态，触摸式按键 - 3、自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽 - 4、超温，超压自动保护功能 - 5、断水保护控制 - 6、灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机 - 7、操作简单，安全可靠 - 8、配有不锈钢内筒 - 9、必须提供简单压力容器实验证书 - 10、必须提供ISO13485证书和ISO9001证书，CE认证。 | 台 | 2 |
| 17 | 高压灭菌器（便携式） | 一、主要技术参数 ▲1、消毒内桶有效容积：大于等于24升 2、额定工作压力：0.14-0.16MPa 3、最大安全压力：0.165MPa 4、压力调节范围：0.05-0.14 MPa 5、定时计时器：0-60min 6、电源 / 功率： AC220V.50Hz / 2KW 7、低水位过热保护 8、消毒内桶尺寸：≥φ280×390 mm 二、特点 1、设有压力蒸汽调节器、消毒器达到设定的压力蒸汽时，会自动进行恒温、恒压控制。 2、设有定时器，当消毒物品达到设定消毒时间，会自动关闭电源，同时蜂鸣响，以告消毒完毕。 3、设有安全阀、放汽阀、压力表，当压力蒸汽超过0.165Mpa时安全阀会自动释放过高压力蒸汽至达到可靠的安全性，在压力表表面刻度上设有兆帕和温度读数，便于阅读不同的数据。 4、加热采用浸入式电热管，且具有自动压力控制，能断水过热保护。 5、灭菌器全部由不锈钢材料制成，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀，易保养等优点，而主要的机械性能比铝合金高三倍以上，因此确保安全性能和使用寿命。 6、必须提供简单压力容器实验证书 7、必须提供质监局的检测报告 8、必须提供厂家的ISO13485，ISO9001及生产企业消毒卫生许可证。 | 台 | 1 |
| 18 | 干烤灭菌器 | - 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 4、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 5、采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 6、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 7、容积≥70升 8、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 9、控温范围：室温+5～250℃ 10、分辨率：0.1℃ 11、波动度：±1℃(100℃) 12、均匀度：±1℃(100℃) 13、输入功率：1700W 14、载物托架：2块 15、定时范围：0～999分钟 16、提供ISO9001 、ISO13485、CE证书 17、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件。 | 台 | 10 |
| 19 | C02培养箱 | 1、加热方式：水套式 2、工作室容积：80L 3、控温范围：室温+5℃～60℃ 4、温度波动度：≤±0.2℃ 5、温度均匀性：≤±0.3℃ 6、定时范围：1～9999min或无定时 7、CO2浓度控制范围：0～20% 8、加湿方法：自然蒸发 9、电源：AC 220V 50Hz 10、工作室尺寸（mm）：≥410*405*510 11、外形尺寸（mm）：≥570*595*945 | 个 | 2 |
| 20 | 恒温培养箱 | - 温控系统采用微电脑单片机技术，控温、定时、超温报警； 2、采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 3、采用智能型控温仪控温，控温仪具有定时和计时功能； 4、采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越； 5、容积≥80升 - 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 7、控温范围：室温+5℃-65℃ 8、温度分辨率：0.1℃ 9、温度波动度：±0.2℃（37℃时） 10、温度均匀度：±0.5℃（37℃时） 11、载物托架：2块 12、稳定时间：≤20min 13、定时范围：0-999分钟 14、提供ISO9001、ISO13485、CE证书 15、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件 | 个 | 10 |
| 21 | 生化培养箱 | 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； - 温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高； - 具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 4、显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越； 5、具有定时和计时功能； 6、工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 7、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 8、容积≥150升 9、控温范围：5-50℃ 10、分辨率：0.1℃ 11、波动度：±0.5℃ 12、均匀度：±1℃ 13、输入功率：300W 14、定时范围：0-999小时 15、载物托架：3块 16、提供ISO9001、ISO13485、CE证书 17、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件。 | 个 | 2 |
| 22 | 霉菌培养箱 | 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高； 3、具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 4、显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越； 5、具有定时和计时功能； 6、工作室内装紫外线杀菌灯，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 7、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 8、容积≥150升 9、控温范围：5-50℃ 10、分辨率：0.1℃ 11、波动度：±0.5℃ 12、均匀度：±1℃ 13、输入功率：300W 14、定时范围：0-999小时 15、载物托架：2块 16、提供ISO9001、ISO13485、CE证书 17、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件 | 个 | 1 |
| 23 | 厌氧培养箱 | 1、使用科学手段达到高精度、恒温的厌氧环境，便于操作者在厌氧环境中进行操作和厌氧菌进行培养。 2、温控采用微电脑智能温控仪，能准确直观反映箱内实际温度。 3、气路开关采用轻触开关电磁阀，操作灵活方便。 4、箱内装有照明和紫外线杀菌灯。 5、操作室前窗采用透明特种玻璃制作，能清晰，直观操作室内情况，操作使用塑胶手套可靠舒适、灵活、方便。 6、操作室内备有特殊接种棒灭菌器，并附设有试管、熔蜡消毒装置。 7、室内装有除氧催化器。 8、取样室形成厌氧时间小于5分钟；操作室形成厌氧时间小于1小时。 9、操作室在停止补充微量混合气体的情况下，保持厌氧环境时间不小于12小时。 10、培养箱使用温度范围：室温+3℃~60℃ 11、培养箱温度波动：±0.3℃ 12、培养箱温度均匀性：±1℃ 13、电源电压：220V/50HZ；功率：600W 14、操作室尺寸（cm）：≥81*65*66 15、培养箱尺寸（cm）：≥25*19*29 16、外形尺寸（cm）：≥121*74*141 | 个 | 1 |
| 24 | 恒温摇床培养箱 | - 单轴无级可调振荡技术，可满足不同溶氧量的实验要求。 2、直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养，电网波动无影响 3、超温声光报警功能，温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电 4、具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 5、控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全 6、控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 7、显示方式：LCD（液晶显示屏） 8、驱动方式：单轴驱动式 9、控温范围：5-60℃ 10、温度调节精度：±0.1℃ 11、温度均匀性：±1℃（37℃时） 12、机芯：回旋式 13、驱动电机：直流无刷电机 14、振动频率：30-250rpm 振幅＜5mm时，可达到600RPM 15、振动幅度：40mm 16、定时范围：0～1000小时 17、容积≥70L 18、外型尺寸(mm)：≥750*750*510 19、摇板尺寸(mm)：≥390*440 20、摇板数量(块) ：1 21、标准配置(ml×支)：250×10 22、最大容量(ml×支)：50×32 / 100×32 / 250×16 / 500×12 / 750×8 / 1000×6 23、功 率(W)：800 24、电 源：AC220V 50/60Hz 25、提供ISO9001、ISO13485证书 26、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件 | 个 | 1 |
| 25 | 台式鼓风干燥箱 | - 1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2、温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 4、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 5、采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 6、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 7、容积≥70升 8、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 9、控温范围：室温+5～250℃ 10、分辨率：1℃ 11、波动度：±1℃(100℃) 12、均匀度：±1℃(100℃) 13、输入功率：1700W 14、载物托架：2块 15、定时范围：0～999分钟 16、提供ISO9001 、ISO13485、CE证书 17、为保证产品质量及售后服务，投标人需提供盖有生产厂家鲜章的授权和售后服务承诺书原件。 | 个 | 1 |
| 26 | 液氮生物容器 | 1、容积：≥31.5L 2、径口直径mm：≥50 3、外径mm：≥455 4、高度mm：≥670 5、空重kg：≤13.8 6、液氮保存天数：合格品：≥243天 优等品：≥293天 7、通过ISO9001质量管理体系认证 8、通过ISO14001环境管理体系认证 | 个 | 3 |

- 第二包：

| 序号 | 名 称 | 技术参数配置及要求 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中微生物膜过滤系统 | 1、原理；采用薄膜过滤法，通过独立外置无油隔膜真空泵抽气负压抽滤，过滤液体及能溶解的固体样品，截留微生物，转移滤膜再微生物培养后计数。 2、适用范围：微生物计数，颗粒过滤。 3、适用样品：液体或者溶解后可过滤固体样品，部分混合液的少量颗粒与溶液的分离。 4、不锈钢滤杯刻度：多条刻度线标于内壁，便于目测。 5、滤头配置为六头，可同时处理六个样品,每个滤头可由阀门独立控制。 6、可拆装滤头,螺纹紧固和密封圈结合。保证滤头快速轻松的拆卸和安装，独特的可拆卸滤头，确保滤头的无菌保证，同时减少整个装置的灭菌频率，节省有限的实验室空间。 ▲7、 三处独特取膜口，放膜和取膜平整且方便,不会损坏滤膜。 8、PP40滤杯刻度：50、100、150、200、250ml虚线与实线交替环形刻度标识，方便观察。 9、滤杯体积： 270ml,6个一无菌包。 10、不锈钢滤杯应有三种规格可选用:100ML, 300ML和500ML.不需夹具,含专利技术.可用SG51火焰枪灭菌,也可湿热灭菌。 ▲11、 六个滤头可使用直径47mm和50mm的滤膜,两种滤膜均可使用; 滤头大通量设计,过滤面积≥12.5cm²; 12.、过滤装置尺寸（长×宽×高mm）：780×105×135。 13、软管接头采用三级圆环塔状快接头，ø7-ø12排液管。 14、滤头：不锈钢，可独立拆卸，单独高温高压，121℃，30分钟或者选择火焰灭 菌枪SG51进行火焰灭菌。 ▲15、 300ml不锈钢滤杯配有杯盖， 杯盖设有快接装置，可接空气过滤器。 ▲16、有效的过滤面积达到12.5 cm2，提高过滤速度。0.45μm滤膜，单头过滤25℃纯水100ml在8秒之内。滤膜支撑片采用合金粉末/不锈钢粉末烧结工艺，材料耐腐蚀性能好，液体通过均匀。 17、滤杯材质：不锈钢或PP40。 ▲18、PP材质滤杯采用独特的密封结构，不需要其他密封件，密封效果好，容易安装。高透明度、耐高温PP材料，可耐受121℃高温高压，30分钟，降低使用成本，使用轻便。PP材料属于耐高温高压无毒材料。 19、过滤装置材质：不锈钢，整机可高温高压灭菌。 20、滤头配置选择：另有三联，两联，单联供选择。 21、 真空泵抽气速度：30L/min，极限压力：-0.08MPa，噪音为＜50dB的低噪音设计。 22、 真空泵正负压两用型，采用无油隔膜技术，膜片采用优质耐油性，抗疲劳强的橡胶材料。 23、 真空泵装配有调压阀，调节整个系统的压力值和排气功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 放射免疫分析仪 | 1、 本底计数：≤60CPM 2、 对I-125探测效率：≥78% 3.、8小时稳定性：探测效率的的附加误差不大于3% ▲4.、计数精密度：用X2双测检验法重复测量21次，符合10.851≤X2≤ 31.410 5、探头一致性偏差：≤2%。 6.、探头数量：1个 7.、一次装样容量：250个样品 ▲8、 仪器工作方式：全自动测量 功 能 1.、多核素选择测量功能，可选择I-125、Co-57、Fe-59、Se-75、ICo-I等多种放射性核素标记物测量。 ▲2、具有自动排对测量功能。采用条码阅读自动识别技术，一次最多可设置10个检测项目。 3、 具有断电续测功能、浓度反查功能、标准曲线调用功能等。 4、 具有复管测量功能。复管数最高可设置4个，提高检测准确度。 5、 仪器智能化程度高，可自动进行坪、谱曲线的测量、故障提示等，操作维护简单 6、 六种检测模式选择：放射免疫（RIA）、免疫放射（IRMA）、肝炎、TG.TM、胰岛素系列、纯计数测量 ▲7、 七种数据处理方式：线性内插方程、样条涵数、三次多项式方程、Log_logit方程、3/2次方程、四参数、五参数 8、五种结合率方式：B/T、B/B0、B/Bm、F/B、B/F 9、 可编辑打印多种报告单样式 ▲10、 质控分析功能：提供批间质控、批内质控、精密度图、质控图等（报告单管理软件提供任意期间的批阅质控图，ED图，精密度图，还提供医院内部资料输入以便操作者以代号就可以把资料输入，提供Excel统计报表等功能） 11、 数据可网上传输，实现资源共享 12、配品牌电脑和打印机。 生产需通过ISO9001：2000质量管理体系认证和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证 | 台 | 1 |
| 3 | 流式细胞仪 | - 一、技术参数 ▲1.、激光配置: 配置一根488nm固态激光器，可同时激发和检测5色荧光或配 置488、638nm两根固态激光器，可同时激发和检测6色荧光。 2、 具备进一步升级的能力，可依据需要升级成CFDA认证的3激光13色配置（激光波长可选488、638、405nm）。 3、 荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度＜30 MESF，PE的荧光灵敏度＜20 MESF 4、荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰） 5、 细胞分析速度：≥30,000细胞/秒 6.、荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 7、液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机和质控程序均可自动完成。 8、 操作系统为Window系统，具有原厂中文界面的操作及分析软件，可自动打印中文模板报告。 ▲9、 流式细胞仪主机及配套CD4检测试剂、机器质控等在国家食品药品监督管理局注册并有医疗器械注册证（提供CFDA证复印件及货物来源渠道合法性证明文件）。 ▲10、 流式细胞仪专用的细胞质控品（全血质控）须具有医疗器械注册证及登记表（提供CFDA证书复印件及货物来源渠道合法性证明文件）。 11、 完善的售后服务体系，在四川本地必须有生产厂家的分支机构（提供营业执照复印件等证明文件），有常驻四川的厂家维修工程师和专业流式应用支持（提供厂家服务人员本地化证明文件，如合同、社保证明等），响应时间在48小时内。 12、要求投标厂家在四川省内疾控系统有其同类产品的成熟应用案例（提供至少10家使用单位名称、联系人、电话）。 ▲13、 能配套使用具有CFDA证的陈血检测试剂，保证5天以上陈旧血样本依然能得到准确结果，提供文献资料或权威机构比对实验数据说明为证。 - 二、产品配置要求 1、 完全符合以上需求的全自动流式细胞仪一套 2、 流式细胞仪工作站（商用电脑），智能化数据采集及分析软件 3、 22寸显示器1台、彩色激光打印机1套和UPS一套 4、 装机用工作液、清洁液、调试微球一套 5、 随机配置全血质控品一盒 | 台 | 1 |
| 4 | 多头移液器（8通道） | - 依据人体工学设计，轻盈，坚固耐用 - ▲2、移液活塞运作滑顺平稳，左右手都能轻松操作。特殊PTFE密封件，确保移液量稳定精确 - ▲3、5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见 - ▲4、量程固定锁，能防止无意的量程调节错误 5、Soft轻触式吸头脱卸 - 简易校准设计 - ▲7、整支高温高压灭菌 8、整支100%抗紫外线 9、特殊的防物理/化学腐蚀材料 10、手柄材料为特殊弹性、热塑性塑料，防止长时间使用时体温影响移液精度 ▲11、颜色识别系统，不同量程用不同颜色标识更容易辨认型号。 12、符合ISO 17025 国际标准，附带质量认证和符合ISO 8655的检验报告 13、TRTG数码轮设计实现了单手操作和大大提高了准确性和精确性 14、3年质量保证 | 套 | 30 |
| 5 | 液晶超声清洗器 | 一.主要性能及特点 - 1、3.2寸中文液晶显示屏显示生产厂家和产品型号 - 2、中文液晶显示超声频率：40KHz - 3、中文液晶显示超声时间: 时间可调1-9999分钟 - 4、中文液晶显示超声功率: 功率可调10-100% - 5、中文液晶显示超声温度: 温度可调0-80度 - 6、中文液晶显示累计使用时间:累计范围1-999999小时 - 7、中文液晶显示超温度、超电压、超电流保护,故障蜂鸣报警 - 8、中文液晶显示清洗槽内低水位无液体保护,故障蜂鸣报警 - 9、仪器的操作程序采用全中文智能操作系统 - 10、仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型 - 11、仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料 - ▲12、用户数据存储功能，用户可根据自己的需求保存工作参数 - ▲13、断点记忆功能，用户在短时停止后，可从断点继续启动 - ▲14、特有的频率跟踪和功率补偿功能，使得功率损耗极低 - ▲15、数字式超声功率发生电路，独有的超声扫频技术，减少清洗盲区 - 16、进口功率器件，高效率，低能耗 - ▲17、超声功率软启动，功率输出短路保护 - 18、超声工作状态时，产生的噪音不超过70分贝 二.主要技术指标 1.仪器尺寸：530*320*380（mm） 2.内槽尺寸：300*240*150（mm） 3.清洗容量：22.5（L） 4.超声频率：40（KHz） 5.超声功率：600（W） 6.超声功率可调：10-100（%） 7.加热功率：800（W） 8.加热温度可调：0-80（℃） 9.时间可调：1-9999（min） 10.累计工作时间：999999（h） 11.标配不锈钢网架、不锈钢降音盖 12.排水：有 | 台 | 1 |
| 6 | 制冰机 | 1、制冰量 不小于60kg/24h 2、储冰量 不小于25kg 3、冰形 雪花冰 4、当任何环节故障时报警发光二极管。 5、外壳为不锈钢板，储冰箱为聚合物一次圆形构造，储冰箱门易于取冰。 6、满冰提示，可监测水箱内水位，减速齿轮的正确方向，冷凝温度的高低，制冷剂的不足。噪音低。 7、采用纯铜制冰蒸发器，304不锈钢搅刀。 | 台 | 1 |
| 7 | 微电脑浊度计 | ## 流线型外型设计。 ## 采用蓝屏液晶显示模块，菜单显示模式，人性化操作。 ## 根据不同的量程范围，采用多点标定，可以满足不同用户的需要。 ## 独特的定位结构及高精度的光路系统，有效保证仪器长时间稳定工作。 ## 增加了色度补偿系统，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。 技术参数 测量范围(NTU) 0~20 20~200 200~500 500~1000 1000~1500 1500~2000 2000~4000 最小示值 0.001 零点漂移(F.S/30min) ±1.5% 示值稳定性(F.S/30min) ±1.5% 重复性 ≤2% 示值误差 ±6% | 台 | 1 |
| 8 | 12孔固相萃取系统 | 1、12孔圆形固相萃取仪的整机透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强。 2、真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形。 3、各处受压均匀，气密性好，稳定性强。 4、萃取速度一致性好、控制调整方便。 5、多通道可独立控制，接头耐腐蚀。 6、圆形固相萃取仪内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。 7、气体控制方式为 独立控制每个孔 8 、工作区尺寸 ∮180X138mm 9、自带压力显示表 10、真空度 0.098Mpa 11、流量控制阀 12个 | 台 | 1 |
| 9 | PH/离子选择电极测定仪 | 1、标准：GB/T 11165-2005 《实验室pH计》； 2、测量范围:pH:0.00～14.00 0pH 分辨度: 0.01/0.001 pH 温度:0～99.9℃ 分辨度: 0.1 ℃ 3、准确度等级: pH:0.01级, 温度:±0.5℃ 4、自动温度补偿范围: 0～99.9℃,25℃为基准 5、温度补偿误差：±0.003pH 6、重复性误差：±0.002pH 7、稳定性：±0.002pH/24h 8、输入阻抗:≥1012Ω 9、输入电流:≤2x10-12A 10、被测水样:0～99.9℃, 11、时钟精度: ±1分/月 12、数据存储数量:3000点 13、数据掉电连续保存时间：10年。 14、电源: 198～242V 50HZ±1HZ 15、重量: 1.0kg 16、外形尺寸: 202（长）﹡202（宽）﹡68（高）mm 17、工作条件:环境温度:0～60℃相对湿度:<85% 18、可配两复合电极（如H226测量普通水、H228测量纯水） | 台 | 2 |
| 10 | 粉尘分散度测试仪 | 1、测量范围：1～3000微米 2、最大光学放大倍数：1600倍 3、准确性误差：< ±3% 4、直接通过电脑软件对粉尘粒径的大小以及个数等参数进行自动分析和统计。 5、必须符合粉尘分散度国家标准 | 台 | 1 |
| 11 | 便携式γ谱仪系统 | ▲1、 探测器：2英寸NaI(Tl)探测器（可选配3英寸NaI(Tl)探测器，6LiI(Eu)中子探测器和LaBr3探测器）； 2、能量范围：γ射线：25keV～3MeV；中子：热中子～14MeV； 3、剂量率范围：10nGy/h～0.1mGy/h，在增加选配G-M计数管后，剂量率测量上限可达5Sv/h； ▲4、 核素库与可识别核素种类：来自ENSF（Evaluated nuclear structure data file）的最新核素库，有3000多种放射性同位素的谱线系。在Gemini-N的报告中，将探测到的放射性核素按照工业、医疗、天然和特殊核材料进行分类。其中工业类主要有：60Co、133Ba、137Cs、192Ir、241Am、75Se、152Eu等。医疗类主要有：18F、67Ga、99mTc、111In、123I、131I、133Xe、201Tl等。天然放射性核素主要有：40K、226Ra、232Th、238U等。特殊核材料：235U、233U、237Np、252Cf等；同时，用户还可以从3000多种放射性同位素自定义感兴趣的核素为常用核素库。 5、多道分析器：1024道（可选配4096道）； 6、能量线性：优于±1%； ▲7、 能量分辨率：优于７%（@661.66keV）； ▲8、 灵敏度：3000cps/μSv/h； 9、通讯方式：蓝牙无线通讯，通讯距离大于5米； 10、报警：声音报警和震动报警 11、刻度：随温度变化，天然核素自动刻度稳谱； 12、电源：4个标准9V、680 mAh可充电电池组，一次充电可以工作约24h。 13、控制：供单指操作的3键键盘； 14、存储：至少存储100000个数据库，具有计算机连线及配套数据通讯软件； ▲15、 控制器显示：智能显示屏，5.5英寸的超大触摸屏； 16、工作温度：-20℃～50℃； 17、工作湿度：10～90%； 18、尺寸：长×宽×高：313×163×227mm(不包括探测器)； 19、重量：小于2kg。 | 台 | 1 |
| 12 | 储物柜 | 规格900mm×400mm×1800mm - 整体材料采用优质不锈钢钢板制作。 - 上柜门带透明的玻璃，玻璃厚达≥5.0mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用，外形美观大方。 - 3.上柜门内有四层，满足使用需求。 - 4.柜门材料采用优质不锈钢钢板制作，表面经过磨砂处理。 5.下柜门内面为二层，每隔层额定载荷：20KG。 上下柜门都配有安全锁，确保物品的安全 | 台 | 2 |
| 13 | 标本柜 | 1、技术参数要求 1.1 制冷功率：360W 1.2 产品容量：828L ▲1.3 温度范围：2~48℃（每度可调可控） 1.4 输入电压：AC220~240V 1.5 制冷剂用量：R134a(382g) 1.6 箱体尺寸：1262×680×1818 mm 2、产品功能要求： 2.1 制冷原理：进口无氟环保名牌压缩机制冷 2.2 显示系统：数码温湿度双显，实现温度、湿度同一面板实时 显示 ▲2.3 门锁设计：双安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。 ▲2.4 门体设计：双层中空玻璃门 2.5 外箱材料：采用冷轧钢板 2.6 内胆材料：采用喷塑不锈钢板 2.7 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层 2.8 嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 2.9 脚轮设计：箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质 脚轮, 止动底脚方便使用 3、产品结构要求： ▲3.1 产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 3.2 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用， 85%无凝露。 3.3 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 3.4 进口微电脑温度控制器，LCD数码显示、触控按键、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外 3.5 采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度偏差范围小。 4、其他要求： 4.1 厂家具有ISO14001认证 4.2 厂家具有ISO9001认证 | 台 | 3 |
| 14 | 低容量喷雾器 | 1、型号规格 蓄电池超低容量喷雾器 2、额定电压 DC24V 额定功率 400W 药箱容量 2.5L 3、喷雾量 0-470ml/min（可调） 4、雾滴大小 20um、60um、100um三款标配喷嘴 5、静风射程 6-8m 电池容量 12AH工作时间 55min 6、净重 3.8kg 外形尺寸（长*宽*高）mm 620*320*350 | 台 | 5 |

- 备注：1.投标人不得虚假应标，验收时“▲”号条款根据响应文件逐条验收，一条不满足，取消中标资格并没收该仪器。

2.为保障采购人利益，投标供应商必须提供能证明满足用户关键指标、参数、配置要求的证明材料，如：生产厂家公开发行的铅印彩色资料或第三方权威机构鉴定材料等。证明材料缺失或知识产权争议的参数项将作为不满足项处理。

3.如果采购人对供应商提供投标仪器的参数及配置持有异议，需提供样机经第三方有资质的权威检测机构验证。如果经验证为虚假应标，取消供应商中标资格并没收投标保证金及纳入采购黑名单，同时赔偿采购人以及其他投标商由此带来的一切损失。

二、 交货期及地点

1. 交货期：合同生效后中标方将合同中的货物应全部送达实施单位现场并实施安装，具体时间由双方合同约定。

2 交货地点: 采购人指定项目实施地点

- 三、质保期

质量保证期为自本合同所列的全部货物安装、调试、试运行，验收合格签字之日起不低于一年（国家另有规定的按其规定执行）。

- 四、其他相关资料

- 1.提供设施设备的相关技术资料

1 .1投标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进的工艺制造的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。

1.2. 投标人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷及安装的错误而造成的任何故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，投标人应在收到采购人通知后24小时内作出响应，并在48小时内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失采购人保留索赔的权利。

1.3 投标人应保证所提供货物的技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或采购人同意认可的相应的正式标准。

1.4.关于专利技术：投标人须保障使用其设备时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标人必须承担由此产生的一切索赔和责任。

1.5 招标文件的技术规范书中另有规定的外，投标人应准备与本合同货物相符的技术资料一式二套随每批货物一起发运给采购人。例如：产品样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，投标方应在收到采购人通知后立即免费另寄。

1.6关于技术规范：投标人提供的货物应符合招标文件的技术规格要求，若技术要求中无相应说明，应符合国家有关部门最新颁布的相应标准和规范及有效的产品认证文件。

- 2.安装调试及验收：符合国家现行有关设备安装、验收规范和标准。

2.1 投标人在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量合格证书。该证书将作为提交给采购人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

2.2 在合同规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，采购人保留向投标人提出索赔的权利。

2.3 投标人有权派出技术专家对投标货物的制造过程进行抽查或监造，以及参与设备的性能检验和试验运行。投标人有义务提供方便和配合。

2.4竣工验收：

（1）验收标准执行有关部门最新颁布的国家标准和规范及产品认证。根据四川省财政厅关于进一步规范政府采购监管和执行的若干意见（川财采《2013》66号），在签订合同中具体明确。

（2）验收程序：在签合同时另行确定详细的验收程序文件。

- 3.售后服务：提供有关资料及售后服务承诺。

投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

3.1 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

3.2 必须明确该产品保修期外的维修响应时间等内容，保修期外维修只收取损坏的零部件费用，不再收取其他费用。

3.3 免费培训：说明培训内容及培训的时间、地点、目标。

3.4 必须保证送货及时，安装调试符合相关标准。

3.5 必须提供该产品原厂主要配件、易损件成本价格清单（保证五年内价格不变，若市场价格下调，则按市场价格执行）。

3.6 须强制检定的产品在到货验收合格后，由供方对该产品进行首检，同时提供法定计量检定部门出具的检定合格证书。

3.7 须使用耗材的产品，供方应保证该耗材的供给、提供成本价格清单（保证五年内价格不变，若市场价格下调，则按市场价格执行）。

3.8 必须终身提供与该设备配套的各类耗材。

3.9 终生上门维修服务，接到故障电话后，24小时内赶赴现场处理。

- 4.其他事项

4.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

4.2受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电报、传真通知对方并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

4.3投标人对所提供的货物，应办理按货物发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括将中标货物安全送达项目实施现场的全部责任。

4.4  延期交货与误期赔偿：

如果投标人未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在投标人同意支付核定损失额的条件下，采购人将同意延长交货期。核定损失额的支付将由采购人从未付款中扣除。每延期一天按合同价的千分之二由投标人向采购人支付违约金。采购人有权因投标人违约终止合同。

4.5 索赔：

（1）投标人对货物与合同要求不符负有责任，并且采购人将在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，投标人应按采购人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A．投标人同意采购人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给采购人，投标人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它费用。

B．根据货物的疵劣和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

C．更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，投标人承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接费用。同时投标人应相应延长被更换货物的质量保证期。

（2）如果采购人提出索赔通知后30天内投标人未能予以答复，该索赔应视为已被投标人接受；若投标人未能在采购人提出索赔通知的30天内或采购人同意的更长一些时间内，按采购人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，采购人将从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商3名；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义且根据招标文件无法解释的或招标文件存在重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（5）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（6）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.2.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件第四章中规定的要求的；

（2）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（3）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.2.2符合性检查。评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标报价高于采购预算价的；

（3）投标文件响应内容明显不符合招标项目的要求；

（4）未载明或者载明的招标项目及其他实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求；

3.2.4投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，不得作为无效投标处理：

（1）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（4）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.5在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2.6评审委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面根据情况进行扣分：

（1）投标文件密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）投标文件除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

3.3供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.3.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.3.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.3.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3.3.5评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.4比较和评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评标委员会在推荐中标候选供应商前应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。推荐中标候选供应商3名且按规定排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取抽签的方式选择中标供应商。

3.7编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效的投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

3.8招标采购单位现场复核评标结果。

3.8.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（5）招标采购单位未提供书面建议的。

4.评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.3 按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从最后得分（平均分）中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至扣完为止。

4.4综合评分明细表

4.4.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原

则。

4.4.2综合评分明细表如下：

第一、二包评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40（最低有效投标报价：通过资格和符合性审查的最低报价）。 | 小微企业按投标人须知前附表第40项规定扣除后的价格参与评分 |
| 2 | 技术指标及配置50% | 50 | 完全符合招标文件要求没有负偏离的得50分。带“▲”号条款参数一项负偏离扣5分；非“▲”条款参数一项负偏离扣2分。扣完为止。 | 第一包摄影平床移动平板DR X射线摄影系统、酶标仪、洗板机、液氮生物容器提供原厂技术资料或检验报告等有效证明材料；第二包流式细胞仪提供原厂技术资料或检验报告等有效证明材料（未提供证明材料的相应主要投标产品按负偏离扣分）。 |
| 3 | 业绩3% | 3 | 提供1份类似业绩证明得1分，累计得分不超过3分。未提供业绩证明资料的不得分。 |  |
| 4 | 财务状况3% | 3 | 以投标供应商2015年或2016年度经审计的财务报表(新成立的公司提供近3月的财务报表)进行评比， 财务状况排名第1位的,得3分;第2位的得2分;第3位及以下的得1分。 |  |
| 5 | 售后服务3% | 3 | 完全满足招标文件售后服务要求的得2分；售后服务条件优于招标文件要求的，得3分；不满足的得0分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 5. 废 标

5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在《四川政府采购网》上公告，并公告废标的详细理由。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评审结束后的2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人，采购人收到评审报告及有关资料后，在3个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商并在四川政府采购网、广安公共资源交易网上公布。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，若采购人提供有效证明第一中标候选人不能履约或者第一中标候选人因故被取消候选资格的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.3招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审的，应及时告知，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 财政部门（机构）现场的其他评审纪律要求。

第七章  政府采购合同（样本）

合同编号：前区采QQC[2017]70-2号。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日