公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 成都市第十一人民医院便携式彩超等医疗设备采购项目 | 采购项目编号 | 5101012017002257 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 成都市 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2017年8月30日 |
| 采购人 | 成都市第十一人民医院 |  |  |
| 采购代理机构名称 | 四川国际招标有限责任公司 | 项目包个数 | 1 |
| 各包描述 | 本项目共1个包，采购便携式彩超、腹膜透析机各1台。(详见附件) |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、符合法律、行政法规规定的其他条件； 7、本项目不接受联合体投标。 8、根据采购项目提出的特殊条件。 8.1若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料； 8.2投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；（详见招标文件第四章）。。 |  |  |
| 标书发售方式 | 获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明；并将相应材料给采购代理机构留存。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 招标文件自2017年8月31日至2017年9月6日上午9:00- 12:00，下午13:00-16:30（北京时间） |  |  |

| 标书售价 | 招标文件售价：人民币150元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。 |
| --- | --- |
| 标书发售地点 | 四川国际招标有限责任公司（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼） |
| 投标截止时间和开标时间 | 2017年9月20日11:00（北京时间） |
| 投标地点 | 四川国际招标有限责任公司（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场2号楼8楼） |
| 开标地点 | 四川国际招标有限责任公司（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场2号楼8楼） |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：成都市第十一人民医院 地 址：成都市二环路北三段365号 联 系 人：银宾彬 联系电话：86431621 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 代理机构：四川国际招标有限责任公司 地 址：四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼 传 真：028-87793161 邮政编码：610072 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 标书售卖电话及联系人：028-87797107转883 （姚先生） 质疑、投诉处理联系人：028-87797107转882/725（刘女士/王先生） 保证金缴纳及退还联系人：028-87797107转893（财务部） 项目具体事项电话及联系人：028-87797107转628（陈先生） |
| 采购计划号及财政监督电话： | 监督管理办公室：成都市财政局 联系电话：61882600 计划号（2017）2980号、（2017）2981号 |
| 采购预算 | 本项目报价不能超过政府采购预算：35万元 |

附件：

技术要求

包号：01

品目号：01-01

设备名称：便携式彩超

数量：1台

技术参数及要求：

1、产品用途说明

适合腹部、浅表组织与小器官、外周血管、超声引导下介入性治疗等超声应用。

2、配置：主机、腹部凸阵探头和浅表线阵探头 一套

3、主要规格及系统概述：

3.1主机彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

3.1.1  ≥14.4寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

3.1.2  二维灰阶成像部件

3.1.3频谱多谱勒显示及分析系统

3.1.4彩色多谱勒超声波诊断部件

3.1.5多谱勒能量图

3.1.6 Steer 角度独立偏转技术

3.1.7组织谐波成像

3.1.8具有空间复合成像技术

3.1.9二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

3.1.10二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式

3.1.11图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥6倍)

*3.1.12可实现智能实时宽景成像（要求支持线阵探头、凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示）（提供图片证明）

*3.1.13支持一键全屏无失真放大功能，放大后图像≥14.4寸

*3.1.14探头具备中位标记,支持图像穿刺中位引导线，同时具备深度实时定位显示（提供图片证明）

*3.1.15 整机重量≤8kg （不含电池附件）

3.2测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

3.2.1一般测量

3.2.2外周血管血流测量分析报告功能

*3.3 超声图像存储：支持静态图片、动态电影，可进行实时和冻结后独立存储，并分别具有动态和静态的快速存储功能按键（提供图片证明），支持录像和电影回放功能，电影回放时间≥450秒（提供图片证明）

3.4 参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发

3.5输入/输出信号:

3.5.1输入: VCR,外部视频, RGB彩色视频

3.5.2输出:复合视频, RGB彩色视频, S---视频，VGA，

3.5.3支持数据无线传输

3.6全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置：

3.6.1数字化超声图像硬盘存储≥300G

3.6.2内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览

4、技术参数及要求

4.1系统通用功能

4.1.1  监视器:≥14.4寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示屏仰角可调范围≥45度

*4.1.2主机探头接口数:≥2个

4.2探头规格

4.2.1频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

4.2.2  B/D兼用:凸阵:B/PW/Color

线阵:B/PW/ Color

4.2.3穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

4.3最大扫描深度≥350mm（提供图片证明）

4.4、扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒

4.5、最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调

5、彩色多普勒：

5.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

5.2、B/Color双幅实时显示

5.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒

*5.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

6、频谱多普勒：

6.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

6.2、取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

7、测量和分析：

7.1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

7.2、外周血管专用测量及分析

7.3、多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）

7.4、可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

8、外设接口

*8.1、4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。

8.2可装配多功能台车，带储物盒，操作台高度可调节。

品目号：01-02

设备名称：腹膜透析机

数量：1台

技术参数及要求：

1、	液体流量/次：最小100ml/次；最大3500ml/次；

增加梯度50ml/次

2、	流量误差：±10%

3、	控温范围：35℃～42℃  增加梯度1℃

4、	控温误差：±2℃

5、	加热系统：加热膜功率小于等于250W   电压24V

6、	测温系统：带自动测温系统

7、	温控系统： 范围：35℃～42℃ ，增加梯度1℃，误差±2℃

8、	液体测量系统：范围0～50Kg

9、	具备液体量控制阀

10、报警保护：a) 报警温度值=设定温度+3.5℃，液袋温度超过报

警温度值,或传感器损坏,设备发出声音报警,同时

切断加热电源。

b) 加热板温度超过50℃,温度开关断开保护,自动切

断加热器电源； 当温低于50℃,温度开关自动恢复初始状态。

c) 加热板温度超过55℃,温度开关自动切断加热电源.温度开关需手动恢复初始状态，控温系统才能继续控制加热。

9、留腹时间：设置值可分为14档，最长5h，误差≤±5s

10、电脑系统：采用Windows 7操作系统，硬盘不小于60G，内存不小于2G ，分辨率不低于1024×768，备有音箱

11、整机功能：

a)	加热功能；

b)	测温功能；

c)	控温功能；

d)	工作状态显示；

e)	药液停留时间设定；

f)	透析次数设定；

g)	液体量控制；