成都市第二人民医院双板DR医疗设备采购政府采购项目采购公告

| 采购项目名称 | - 成都市第二人民医院双板DR医疗设备采购政府采购项目 | 采购项目编号 | 5101012017002253 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 成都市 |
| 公告类型 | 正式公告 | 公告发布时间 | 2017年8月31日 |
| 采购人 | 成都市第二人民医院 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 中金招标有限责任公司 | 项目包个数 | 1个 |
| 各包采购内容 | 双板DR医疗设备，一批；（允许进口产品参与投标） |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任能力的合法企业； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、医疗设备则需具有食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）；需具备行业主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》； 7、投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对本项目投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对本项目投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性） |  |  |
| 标书发售方式 | 现场发售。供应商购买招标文件时须携带下列有效证明文件：法定代表人授权书原件（法定代表人及被授权人身份复印件加盖公章,被授权人身份证原件查验。） |  |  |
| 标书发售起止时间 | 起2017年9月01日至2017年09月07日（节假日除外），上午9：00至下午17：00（北京时间）。 |  |  |
| 标书售价 | 人民币150元/份（售后不退，投标资格不得转让）。 |  |  |
| 标书发售地点 | 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司四川分公司。 |  |  |
| 投标截止时间 | 2017年09月21日上午10：30（北京时间）。 |  |  |
| 开标时间 | - 2017年09月21日上午10：30（北京时间）。 |  |  |
| 投标地点 | - 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司四川分公司开标大厅。 |  |  |
| 开标地点 | - 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司四川分公司开标大厅。 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 名称：成都市第二人民医院；地址：庆云南街10号；联系人：雷老师；电话：028-65108586。 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构：中金招标有限责任公司；地址：成都市高新区天晖路360号晶科1号写字楼20楼；邮编：610041；联系人：高磊；联系电话：028-84469198；传真：028-84477537； |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | - 联系人：刘先生 联系方式：028-84469198-830 |  |  |
| 备注 | - 采购预算：人民币290万元；招标项目的数量、简要技术要求或招标项目的性质，请详见附件。监督电话：61882648。 |  |  |

# 附件

一、数字化医用X射线摄影系统（双板多功能DR）

（一）、设备基本要求：

1.全数字双平板X线摄影（DR）机配置的全数字平板，一机多用，完成门诊、急诊、住院部，一体检患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。在站立位倾斜摄影时X线球管与探测器可实现自动跟踪；可根据DICOM WORKLIST的待检查信息智能设定曝光参数，以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。同时主控制台的主机中提供高级临床应用功能。

★2.系统主要部件，包括X线球管、高压发生器、平板探测器均为同一设备制造商原厂设计生产，保证系统各部件之间互相匹配达到最佳状态。

- 技术规格及系统概述：

（一）主要组成：悬吊球管＋可倾斜数字平板胸片架+电动升降数字摄影床。

（二）技术规格：

| 序号 | 品目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式胸片架 | 1.1胸片架安装方式：落地式 1.2探测器纵向移动范围： ≥150cm 1.3胸片架中心点距地面最小距离：≤28.5cm 1.4有电离室自动曝光 1.5滤线栅栅密度：≥70线/cm 1.6可拆卸式滤线栅 1.7平板探测器电动倾斜，角度变化范围：+90度~-20度 1.8平板探测器可垂直电动运动 1.9平板探测器可同时进行垂直及倾斜的电动运动 1.10 X线球管与平板探测器具有纵向及倾斜角度自动跟踪功能 1.11胸片架顶端具备曝光状态指示灯带 1.12具备红外遥控操作 |
| 2 | 电动升降数字摄影床 | 2.1摄影床: 固定式安装，电动升降 2.2床体升降范围≥350mm 2.3有电离室自动曝光 2.4有床体运动控制 2.5摄影床上滤线栅：≥70线/cm 2.6床面运动: 八方向浮动 2.7床体最低高度≤500mm 2.8最大承重≥320kg 2.9探测器托盘承重≥16Kg 2.10具备锁止开关 2.11具备急停开关 2.12摄影床踏板双击解锁安全设计，避免误操作 |
| 3 | 数字平板探测器 | ★3.1两块平板均为无线移动平板探测器，可移动应用。两块平板探测器可互换使用。 3.2成像介质：数字化平板探测器（Flat Penal Detector）,非CCD结构 3.3探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 ★3.4探测器传输：无线超宽频UWB协议，非Wifi协议 3.5平板探测器为DR生产厂商为同一品牌 3.6数字化探测板的有效采集面积≥40cm×40cm 3.7平板探测器的图像输出灰阶度≥14bit 3.8平板探测器的采集矩阵≥2000×2000 3.9平板探测器的X光剂量灵敏度≤0.6微伦 3.10平板探测器的X光剂量饱和度：≥7.8毫伦 ★3.11平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥68% @0 LP/cm 3.12平板探测器承重≥160kg |
| 4 | 图像采集工作站 | 4.1采集操作台显示器：≥19英寸，显示矩阵为1K×1K 4.2网络通讯标准：支持多项DICOM服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等 4.3曝光至图像预示时间：< 3秒 4.4具备触摸屏操作 |
| 5 | X线高频高压发生器 | 5.1高压发生器功率: ≥65KW 5.2管电压可调范围40－150KV，1KV步进调节 5.3支持自动曝光控制（AEC） 5.4最大管电流≥800mA |
| 6 | X线球管 | 6.1球管支架安装方式：悬吊式 6.2阳极热容量：≥350KHU 6.3阳极散热率：≥75KHU/分 6.4球管小焦点尺寸≤0.6mm 6.5球管大焦点尺寸≥1.25mm 6.6球管焦点最大功率≥80KW 6.7球管水平轴旋转角度≥+135度/-180度 6.8球管垂直轴旋转角度≥+/-180度 6.9球管垂直移动范围≥ 180 厘米 6.10有X线自动遮光器 6.11球管上具有近台操作液晶屏，液晶屏可根据球管旋转自动调整显示方式 6.12近台操作液晶屏可实时显示并调节KV、mA、mAs值 6.13近台操作液晶屏可实时显示SID |
| 7 | 图像处理系统 | 7.1具有局部放大观察功能 7.2具有图像曝光条件和剂量显示 7.3具有病人资料显示 7.4具有边缘增强功能 7.5具有窗宽/窗位调节功能 7.6具有动态范围调节功能 7.7具有图像反转功能 7.8具有漫游功能 |
| 8 | 高级临床应用功能 | 8.1多分辨率处理 8.2智能窗 8.3组织均衡功能包：在对人体组织密度、厚度差异大的部位拍片时，只需一次拍片，在同一幅图像中同时清晰显示不同密度组织的图像（提供FDA认证） 8.4双能成像功能包：按下一次曝光按钮，系统能够在200ms间隔内自动进行连续2次不同能量的采集，得到3幅图像——标准1i图像、骨骼图像及软组织图像。 8.5带有多个病人影像可以打印在一张胶片上的功能 8.6带有主机自动识别登记工作站传来的所有病人登记信息功能 8.7提供连续PACS系统用于诊断的台式计算机：2台及配套电脑办公桌2套。整体要求：中标商家需提供专业黑白显示器2个（3兆），2个双头接口专业显卡、商用品牌台式机，并保证所提供的电脑、显示屏、显卡能够完全兼容、配合。 CPU：Intel Core i5系列及以上，默认主频不低于3.5HGZ 光驱：无 内存：≥8GB DDR3内存 硬盘：≥1TB 7200 RPM SATA硬盘 显示器：≥19英寸液晶显示器 扩展插槽：满足所提供显示屏、显卡使用需要 网卡：集成千兆局域网卡 键盘、鼠标：标配键鼠各1 操作系统：支持安装Windows（32位）专业版操作系统 服务：与所提供显示屏、显卡享受同等质保服务。 8.8同机型技师医师各一名，国内知名三甲医院应用培训学习。 8.9提供机房装修，屏蔽及5匹空调一台。 |

- 质保期

质量保证期3年， 维修响应时间为接到通知后2个小时之内