揭阳产业转移工业园人民医院诊断、检测、手术设备采购项目

招

标

文

件

项目编号：445201-1-201709-117-0006

广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

2017年9月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………20

第四部分: 合同书格式…………………………………………………33

第五部分：投标文件格式………………………………………………38

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳产业转移工业园人民医院（以下简称“采购人”）的委托，对揭阳产业转移工业园人民医院诊断、检测、手术设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标,。

一、采购项目编号：445201-1-201709-117-0006

二、采购项目名称：揭阳产业转移工业园人民医院诊断、检测、手术设备采购项目

三、符合资格的供应商应当在2017年9月11日至2017年9月15日9：00-11：30；下午14：30-17：00（法定节假日除外）到广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

四、投标截止时间：2017年9月29日下午15：00（北京时间）(注14：30开始受理投标文件)

五、投标文件送达地点：揭阳东山莲花大道以东、市国土资源局以北（广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司）

六、开标评标时间：2017年9月29日下午15：00（北京时间）

七、开标评标地点：揭阳市东山莲花大道以东、市国土资源局以北（广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司）

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：揭阳产业转移工业园人民医院

采购人地址：揭阳市

采购人联系人：洪先生

采购人联系电话：0663-8841739

2、采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

采购代理机构地址：揭阳市东山莲花大道以东、市国土资源局以北

采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-8275777

采购代理机构传真：0663-8275779

九、购买标书、退保证金事宜联系方式

联系人：陈小姐

联系电话：0663-8275777

广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

2017年9月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

- 1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

- 3、投标人必须具备医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；

- 4、投标供应商必须无行贿犯罪记录，提供人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询告知函》；（出具之日起2个月内有效）；

- 5、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

| - 包号 | - 内容 | - 数量 | - 单位 | - 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 腹腔镜（允许进口产品） | 1 | 台 | - 67.5 |
| - 2 | 麻醉机（允许进口产品） | 1 | 套 | - 186.3 |
|  | 生化分析仪（允许进口产品） | 1 | 台 |  |
|  | 听力计（允许进口产品） | 1 | 台 |  |
|  | 呼吸机（允许进口产品） | 1 | 台 |  |
| - 3 | 磁共振成像系统设备升级改造 | 1 | 台 | - 561.2 |

2.基本要求:

包一：全高清数字化摄像腹腔镜系统技术参数

1、全高清数字三晶片摄像主机及物镜

▲1.1.全高清摄像系统数字化主机,HDTV高清,分辨率为1920*1080P；

1.2 .从图像采集开始16:9传输、处理、显示，系统达到全程高清数字化信号；

▲1.3.高清摄像头3×1/3″CMOS晶片，CMOS晶片有效像素≥200万CMOS传感器逐行扫描数字化主机；

1.4.逐行扫描采集信号；

1.5.术野画面多级电子放大功能，图像亮度多级可调。具有放大，影像尺寸可调或图像冻结功能；

1.6.可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光；

1.7. 三种不同的手术区域模式（圆屏，宽屏和全屏），区域中心图像优化功能；

1.8．输出端口HD-SD I× 2  DVI-D × 1  HDMI × 1  S-VIDEO × 1  CVBS视频信号输出；

1.9 .主机具备集总功能，适用于扩展一体化手术室的功能连接；

1.10.多种科室临床专业手术模式含腹腔镜专用模式，自动优化图像质量；

▲1.11. 用户界面≥7 英寸LED显示屏可触摸可旋钮的两种设置菜单功能方式；

1.12. 摄像头按钮4 个可编程按钮对应 4 个功能（亮度，清晰度，反射，变焦）脚踏板2 个可编程的脚踏板按钮对应 3 个功能（快照，增益，冻结）同时具有遥控功能；

1.13.数码变焦高达 2 倍以及无像数损耗的光学变焦焦距F=16-34mm；

1.14.视频输出格式1920 × 1080i （50.00 赫兹 / 59.94 赫兹）1920 × 1080p （50.00 赫兹 / 59.94 赫兹）；

1.15. 8 种语言模式；

▲1.16.自动白平衡 自动增益 自动曝光控制 自动白平衡锁定功能；

1.17．快门速度1/50~1/10000 秒；

1.18．电源供应交流电 100~240 伏特，50/60 赫兹；

2、全自动智能LED冷光源

▲2.1. LED和激光混合能源灯；

2.2 .可连接不同品牌光导纤维、光学视管；

2.3. 具备待机保护功能含休眠模式；

2.4. 低能耗,具备冷发光技术,发热温度低；

2.5. 灯泡使用时间≥30000小时，超长灯泡使用寿命 ；

2.6.全自动调光，自动调节亮度输出；

2.7. 用户界面≥7英寸液晶显示屏,全触摸屏操作；

2.8.用户界面温度计显示,高温报警，低电压启动,更加安全；

2.9 .导光束长≥2.3米,可高温高压消毒；

2.10．万能的导光束接口可接任意品牌导光束具有锁定功能安全防脱落。

3、监视器

3.1. 24 inch（英寸）（对角线）；

3.2. 屏幕类型：Asi-TFT；

3.3．分辨率：1920×1200（WUXGA）；

3.4. 屏幕比例：16:10；

3.5. 亮度：400cd/m2；

3.6. 视角范围：89°/89°(H)-89°/89°(V)

3.7. 降噪处理范围：10级；

3.8. 节电特性：支持；

3.9. 产品认证：3C、CE、FCC、ROHS遵从、ISO9001。

4、光缆

4.1．工作长度3000mm；

4.2．耐高温高压

4.3. 高亮度光纤

5、专用台车

4.1铝合金多功能台车。

4.2整体组合，装卸自如，层板可调，空间多重组合。

包二： 麻醉机、生化分析仪、听力计、 呼吸机技术参数

一、麻醉机技术参数：

1、工作条件

1.1.操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg

1.2.电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

1.3.后备电池使用时间90分钟

2、气源

2.1.氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警

2.2.空气气源及接口

2.3.具备联动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

2.4.快速充氧范围35 - 75 l/min

3、流量计

3.1.氧气：双管，最低氧流量50ml/min，保证低微流量的要求

3.2.空气：双管

4、挥发罐

4.1.2个挥发罐的位置，标配一个柒氟醚挥发罐

4.2.能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间

4.3.快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

5、呼吸回路

5.1.模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内

5.2.≤2.7L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，且无泄漏

5.3.所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染

5.4.智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

5.5.CO2吸收罐，容积900ml

5.6.标配附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

5.7.标配冷凝装置，防止回路积水

6、呼吸机

6.1.气动电控呼吸机

6.2.外置彩色可折叠呼吸机显示屏≥12英寸，方便医生多角度观察

6.3.提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力控制、手动通气、电子PEEP ；可选配： SIMV/PSV、SIMV/PC带窒息保护功能的PSVpro、PCV-VG

6.4.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

6.5.容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，压力控制模式可达到5ml

6.6.呼吸频率：4-100 次/分钟

6.7.吸呼比：2:1到1:8

6.8.最大吸气流速：120 L/min

6.9.吸气平台时间：5%-75%吸气时间

6.10.压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

6.11.压力限制范围：12到 100 cmH2O

6.12.可选SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2–10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0sec

6.13.可选带窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；窒息发生后10—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力范围：2-40cmH2O

6.14.PEEP范围：0，4 到 30 cmH2O

6.15.具备流量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

6.16.智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

6.17.标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

7、数字和波形监测

7.1.监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记，并在监测到病人出现自主呼吸时其波形颜色发生改变

7.2.潮气量监测范围：5 到1500ml

7.3.报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

7.4.配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；可最多同时存储6道环信息。

8、传感器

8.1.高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min

二、生化分析仪参数

1、随机任选式全自动生化分析仪系统，可进行常规生化、特定蛋白、药物浓度、电解质等项目检测。其中离子选择电极为独立式，可单个更换。

2、可通过软件实现生化、免疫分析仪的一体化整合。

3、系统的处理能力不小于300测试/小时（光学比色300测试/小时，电解质450测试/小时）。

4、同时测试项目双试剂≥42项目。

5、恒温系统使用循环水浴，精度达37±0.1°C；

6、无相差蚀刻凹面光栅后分光，吸光度线性范围0-3.2ABS，波长范围340nm―800nm，具备12种波长，其中需包括376 nm波长，便于CO2等项目的测定。

7、专利的封膜技术，无需开关盖；仪器自动实现试剂的开瓶，复溶，混匀等功能；试剂即开即用，无需任何预处理，试剂上机稳定期可长达3个月之久。

8、采用无接触式超生搅拌设计，减少交叉污染。

9、对异常结果标本实行实时或批量自动重检。

10、可使用原试管直接上机检测,且样本免稀释可直接测定。

11、分析方法：具有终点法，2点终点法，自身空白终点法，样品空白终点法，

动力学法，2点动力学法等20种以上。

12、可提供脂血，黄疸，溶血等血清指数检测，仪器自动会判断标本的血清指数是否符合要求。

13、 最小样本量1微升，样品加样精度0.1微升/步进。

14、样品装载量大于108个/次，可连续装载。

15、HbA1c 无需预处理，直接上机进行全血检测，减少成本及操作程序。

16、可自动下载检测项目参数，配置完备的样品条形码管理系统，远程服务诊断系统。

17、系统化设计，厂家能提供与仪器同品牌的配套试剂、定标物、质控品；能提供所有检

测试剂的可溯源性文件及不确定度。

三、听力计技术参数

1．主要功能：

气导 骨导和掩蔽功能

纯音  啭音和脉冲音

自动阈值测试和自动筛查测试
特殊测试:ABLB  SISI  Stenger

内置通讯麦克风

患者数据存储（50名预患者和75名患者听力图）

与耳遂听TM（OtosuiteTM）测听软件（noah兼容）

自动掩蔽功能

操作按键的功能由中文标识

2．技术参数：

声强：气导-10-120dBHL  5dB步进

骨导-10-70dBHL   5dB步进

频率：气导125Hz-8000Hz

骨导250Hz-8000Hz

输出： TDH39耳机（具有防噪声功能，可屏蔽噪声30dB）

自阈值测试;

测试修改（升序）Hughson与Westlake模式

正常与快速模式

自动筛查测试：可选择无结果频率阈值搜索

接口：RS 232接口（可使用USB转接）

四、呼吸机技术参数

1、电控气动型

2、电源：220V/50Hz交流电，可配外接电池

3、气源（氧气和空气）压力范围：270-600 Kpa 可单一气源工作

4、使用范围：成人、儿童、(可选配新生儿)

5、显示：彩色12.1吋或以上触摸屏，可屏机分离达3米。

6、全部中文菜单（专业术语缩写除外）

7、呼吸机重量小于15kg

8、通气模式: VCV/a-VCV、SIMV-VC、BiLevel、BiLevel/PSV、APRV、CPAP、CPAP/PSV/呼吸暂停、P-SIMV（压控下的SIMV）、PCV、Dyn-BiLevel、Dyn-BiLevel/PSV:无创通气

9、可根据所输入病人体重自动设置不同通气参数

10、转换呼吸模式时，原通气参数自动相应转换。

11、具备有创和无创通气两种方式

12、可在线氧浓度自动校准。

13、备有紧急呼气阀。允许患者在气源中断情况下，自主呼吸。

14、雾化功能

15、潮气量 ：10-2600  ml，新生儿潮气量 ：0-400 ml

16、最大吸气流量：0-180 L/min

17、吸气压力：1-（90-PEEP ）cmH2O

18、I:E：为9.9:1 ~ 1:9.9

19、PEEP/CPAP：2-50  cmH2O

20、呼吸频率 4~100  次/分

21、自主呼吸压力支持 0 ~ 90 cmH2O

22、实时监测氧浓度/潮气量/分钟通气量/自主呼吸分钟通气量/呼吸频率/自主呼吸频率/峰压/平均压等

23、气管插管补偿：最小气管插管直径：3mm。补偿量：25%-100%连续可调.精度不低于5%。

24、可同时显示流量、潮气量、气道压力三种波形

25、可显示压力-容量环和流量-容量环

26、可监测：吸入气道阻力R 肺静态顺应性C 闭合气道压PO.1 浅快呼吸指数RSBI、最大吸气负压 NIF   内源性PEEPi

27、压力斜率和压力支持斜率：0.05-3秒，均连续可调，精度不低于 0.05秒。

28、吸气和呼气同步触发灵敏度 0.1-20L/min，均连续可调，精度不低于 0.1L/min（0.1-3.5L/min时）

29、可通过手动和自动两种方式设置报警限值

30、自动患者检测（防止意外关机保护与病人连接）

31、趋势回顾记录：5000个事件或28天

32、窒息报警 10-60秒，连续可调，精度不低于 5秒。

33、具有以下报警功能：气道压力过高/过低、分钟通气量过高/过低、潮气量过高报警、呼吸频率过高/过低、漏气百分比报警、设备及组件故障

34、自动吸痰程序

35、可选配：呼末CO2

36、可适应成人、儿童和新生儿。

包三：磁共振成像系统设备升级改造技术参数

| 序号 | 项目 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求 | 磁共振成像系统设备升级改造 | 原0.5T永磁型磁共振升级改造至超导1.5T |  |
| 1. 磁体系统 |  |  |  |
| 1.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 1.2 | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 1.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 1.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 1.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |
| 1.6 | 三维动态匀场 | 具备 |  |
| 1.7 | 5高斯线范围 | ≤2.5，2.5，4.0 m |  |
| 1.8 | 磁场均匀度 | VRMS |  |
| 1.8.1 | 40cm DSV | ≤0.323ppm |  |
| 1.8.2 | 45cm DSV | ≤0.832ppm |  |
| 1.9 | 液氦填充周期 | ≥4年 |  |
| 1.10 | 冷头维护周期 | ≥2年 |  |
| ▲1.11 | 磁体长度（不含外壳） | 157cm |  |
| 1.12 | 磁体最小孔径 | ≥60 cm |  |
| 1.13 | 磁体重量 | ≤4500KG |  |
| 1.14 | 磁体安全装置 | 提供 |  |
| 1.15 | 检查室安全装置 | 提供 |  |
| 2. 梯度系统 |  |  |  |
| ▲2.1 | 梯度放大器 | 国际品牌 |  |
| ▲2.2 | 最大梯度场强 | ≥41mT |  |
| ▲2.3 | 最大梯度切换率 | ≥187 T/m/s |  |
| 2.4 | 最短爬升时间 | ≤0.22ms |  |
| 2.5 | 最大梯度场强和最大梯度切换率同时到达 | 具备 |  |
| 2.6 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 2.7 | 软件降噪技术 | 具备 |  |
| 2.8 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |
| 2.9 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
| 2.10 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |
| 2.11 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 2.12 | 工作周期 | 100% |  |
| 3. 射频系统 |  |  |  |
| 3.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| ▲3.2 | 谱仪 | 国际品牌 |  |
| ▲3.3 | 射频放大器 | 固态前放，国际品牌 |  |
| ▲3.4 | 射频发射功率 | ≥18 kW |  |
| 3.5 | 独立接收通道数 | ≥8个 |  |
| 3.6 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 3.7 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |
| 3.8 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 3.9 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 4.射频接收线圈 |  |  |  |
| 4.1 | 多通道相控阵头线圈 | 具备 |  |
| 4.2 | 多通道相控阵颈线圈 | 具备 |  |
| 4.3 | 多通道相控阵体线圈 | 具备 |  |
| 4.4 | 多通道相控阵柔性线圈 | 具备 |  |
| 4.5 | 多通道相控阵膝关节线圈 | 具备 |  |
| 4.6 | 多通道相控阵肩关节线圈 | 具备 |  |
| 4.7 | 多通道相控阵腕关节线圈 | 具备 |  |
| 4.8 | 线圈固定装置 | 具备 |  |
| 5. 计算机系统 |  |  |  |
| ▲5.1 | 操作系统 | Windows |  |
| 5.2 | 主计算机CPU | 双核 Xeon |  |
| 5.3 | CUP个数 | ≥2个 |  |
| 5.4 | 主频大小 | ≥3.1GHz |  |
| 5.5 | 内存大小 | ≥4GB |  |
| 5.6 | 计算机显示器（磁共振软件必须匹配该分辨率） | ≥24英寸彩色LCD |  |
| 5.7 | 显示器分辨率（磁共振软件必须匹配该分辨率） | ≥1920×1200 |  |
| 5.8 | 硬盘容量 | ≥500GB |  |
| 5.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |  |
| 5.10 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 6. 后处理功能 |  |  |  |
| 6.1 | 3D后处理 | 具备 |  |
| 6.2 | MPR后处理 | 具备 |  |
| 6.3 | SSD后处理 | 具备 |  |
| 6.4 | MIP后处理 | 具备 |  |
| 6.5 | 图像回放软件 | 具备 |  |
| 6.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |
| 6.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |
| 6.8 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 6.9 | ADC-map | 具备 |  |
| 6.10 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
| 6.11 | 图像自动拼接软件 | 具备 |  |
| 6.12 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |
| 6.13 | DVD/CD-RW光盘刻录机，软件 | 具备 |  |
| 7. 检查环境 |  |  |  |
| 7.1 | 扫描床最大承重 | ≥240Kg |  |
| 7.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |  |
| ▲7.3 | 床旁控制系统 | 双侧 |  |
| 7.4 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |  |
| 7.5 | 最低床位 | 675mm |  |
| 7.6 | 检查床最大床速 | ≥20cm/s |  |
| 7.7 | 扫描床最大水平移动范围 | 2055mm |  |
| 7.8 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |
| 7.9 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 7.10 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 7.11 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 7.12 | 流程优化软件 | 具备 |  |
| 8. 后处理接口 |  |  |  |
| 8.1 | 软件控制照相 | 具备 |  |
| 8.2 | 激光相机接口 | 具备 |  |
| 8.3 | 远程维修遥控 | 具备 |  |
| 8.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 8.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 8.6 | DICOM基本打印 | 具备 |  |
| 8.7 | DICOM病人登记网络 | 具备 |  |
| 8.8 | 图像网络传输 | 100M 以太网连接 |  |
| 8.9 | 图像传输速度 | ≤1秒（512X512） |  |
| 9. 扫描参数 |  |  |  |
| 9.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |
| 9.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |
| 9.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 9.4 | 弥散加权B值 | ≥8000 |  |
| 9.5 | FSE序列最短回波间隔(128x128) | ≤3 ms |  |
| 9.6 | EPI序列最短回波间隔 (128x128) | ≤1.2 ms |  |
| 9.7 | 3D GRE最短TR | ≤2 ms |  |
|  | (128x128) |  |  |
| 9.8 | 3D GRE最短TE | ≤1 ms |  |
|  | (128x128) |  |  |
| 9.9 | 最大扫描视野 | ≥45cm |  |
| 9.10 | 最小扫描视野 | ≤1cm |  |
| 9.11 | FSE最大回波链长度 | ≥512 |  |
| 10. 扫描序列 |  |  |  |
| 10.1 | 自旋回波(SE) |  |  |
| 10.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 10.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |  |
| 10.1.3 | 单次激发FSE | 具备 |  |
| 10.1.4 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 10.1.5 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |
| 10.1.6 | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 10.2 | 反转恢复（IR） |  |  |
| 10.2.1 | 常规IR序列 | 具备 |  |
| 10.2.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |  |
| 10.2.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |  |
| 10.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 10.3 | 梯度回波(GRE) |  |  |
| 10.3.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |  |
| 10.3.2 | 3D梯度回波 | 具备 |  |
| 10.3.3 | FSPGR | 具备 |  |
| 10.3.4 | TrueFISP | 具备 |  |
| 10.3.5 | SSPGRE | 具备 |  |
| 10.4 | 平面回波(EPI) |  |  |
| 10.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 10.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 10.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 10.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 11. 高级应用技术 |  |  |  |
| 11.1 | 体部成像 |  |  |
| 11.1.1 | 同相位/去相位水脂分离技术 |  | 具备 |
| 11.1.2 | 磁共振胰胆管造影 |  | 具备 |
| 11.1.3 | 磁共振尿路造影 |  | 具备 |
| 11.1.4 | 磁共振椎管造影 |  | 具备 |
| 11.2 | 神经成像 |  |  |
| 11.2.1 | 脊柱成像 |  | 具备 |
| 11.2.2 | 中枢神经系统成像 |  | 具备 |
| 11.2.3 | 图像无缝拼接软件包 |  | 具备 |
| 11.3 | 弥散成像 |  | 具备 |
| 11.3.1 | 各向同性采集 |  | 具备 |
| 11.3.2 | 各向异性采集 |  | 具备 |
| 11.3.3 | ADC |  | 具备 |
| 11.4 | 乳腺成像 |  | 具备 |
| 11.5 | 血管成像 |  |  |
| 11.5.1 | 2D/3D TOF法技术 |  | 具备 |
| 11.5.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 |  | 具备 |
| 11.5.3 | 2D/3D相位对比法技术 |  | 具备 |
| 11.5.4 | 最大强度投影 |  | 具备 |
| 11.5.5 | 多层面重建 |  | 具备 |
| 11.5.6 | 曲面重建 |  | 具备 |
| 11.5.7 | 电影回放 |  | 具备 |
| 12. 其它先进技术 |  |  |  |
| 12.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 12.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 12.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 12.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 12.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 12.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 12.7 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 12.8 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 12.9 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 12.10 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 12.11 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 12.12 | 流动补偿 | 具备 |  |
| 12.13 | 伪影抑制技术 | 具备 |  |
| 12.14 | 超快速自适应腹部成像技术 | 具备 |  |
| 13. 安装要求 |  |  |  |
| 13.1 | 使用电压 | 三相380V |  |
| 13.2 | 最小安装面积 | 30 m2 |  |
| 13.3 | 最小高度 | ≥2.8m |  |
| 13.4 | 电力消耗 | 50kVA |  |
| 14. 外围设备 |  |  |  |
| 14.1 | MR专用冷水机 | 具备 |  |
| 14.2 | 压力监测系统 | 具备 |  |
| 14.3 | 质控体模 | 具备 |  |
| 14.4 | 机房空调 | 具备 |  |
| 15. 技术资料 |  |  |  |
| 15.1 | 技术手册 | 具备 |  |
| 15.2 | 操作手册 | 具备 |  |
| 15.3 | 维修手册 | 具备 |  |
| 15.4 | 系统检测与报错系统 | 具备 |  |
| 16. 其他要求 |  |  |  |
| 16.1 | 电话维修系统 | 具备 |  |
| 16.2 | 远程维修遥控 | 具备 |  |
| 16.3 | 保修期内开机率 | ≥95% |  |

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。

9.付款方式：

⑴采购人、中标人共同协商，以合同签订为准。

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知

投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳产业转移工业园人民医院。

2.2 “监管部门”是指：揭阳产业转移工业园财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 节能产品须直接打印国家财政部、发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”（最新一期）中该产品所在页，并加盖报价供应商公章及标注报价产品在该页的位置。清单见“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）”

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料 。

3.3环境标志产品须直接打印最新的“环境标志产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章及标注报价产品在该页的位置。清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

3.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 成交金额（万元） | 货物 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500－1000 | 0.8% |

例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

    - 中标服务费以人民币支付。

    - 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

    - 中标服务费不在报价中单列。

    - 报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

### 16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包一：人民币陆仟柒佰元整（￥6,700.00元）；包二：人民币壹万捌仟元整（￥18,000.00元）；包三：人民币伍万陆仟元整（￥56,000.00元），并作为其投标文件的一部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：

- 1）通过电汇、银行转账、银行保函或《政府采购投标担保函》等非现金递交保证金由投标人直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

收款人：广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司

账号：2019 0027 1920 1306 424

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-8275777

[递交投标保证金请注明：项目编号445201-1-201709-117-0006　包号　　]

2）在投标文件递交截止时间之前四天到达采购代理机构帐户上。

3）《政府采购投标担保函》形式提交，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（详见www.gdgpo.gov.cn）；

②有效期超过投标有效期30天。

③采用投标保函方式的，应在投标截止时间前四天以传真方式告知采购代理机构财务（0663-8275779）

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2017年9月29日下午15：00（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式八份，其中正本一份和副本七份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算的；

3）投标人未提交投标保证金或金额不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价不符合招标文件要求的；

6）投标有效期不足的；

7）投标报价低于成本的；

8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

9）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生负偏离的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审①、资格性检查；②、符合性检查；

1、评标委员会对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。在评审过程中，如出现有效投标人达不到法定人数，将视招标失败。如果有同一品牌同一型号产品投标情况出现，则按以下办法处理：允许同一品牌同一型号的投标人共同参与竞争，但只作为一个投标人计算。评审结果若一、二名为同一品牌同一型号的投标人，则取消第二名，由下一名补上，以此类推。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、品牌知名度、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于节能（政府强制采购节能产品外）、环保标志的产品的价格给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50% | 20% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2) 技术得分高者 。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐二位中标候选人。

34.评标标准

评分标准：

１、技术评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 |  | 20 |
| 2 | 技术先进性 | 技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品。 | 10～7 | 10 |
|  |  | 技术水平在同类产品中属于中等，性能一般。 | 7～3 |  |
|  |  | 技术水平在同类产品中较落后，性能较差。 | 3～0 |  |
| 3 | 成熟可靠性 | 技术成熟性、可靠性强，应用广泛。 | 10～7 | 10 |
|  |  | 技术成熟性、可靠性一般，应用较广。 | 7～3 |  |
|  |  | 技术成熟性、可靠性较差，较少或未得到应用。 | 3～0 |  |
| 4 | 技术力量支持情况 | 技术力量支持情况综合评价最优。 | 5～3 | 5 |
|  |  | 技术力量支持情况综合评价次之。 | 3～1 |  |
|  |  | 技术力量支持情况综合评价较差。 | 1～0 |  |
| 5 | 安装调试 | 安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施，评价最优。 | 5～3 | 5 |
|  |  | 安装调试及验收方案具体可行，评价次之。 | 3～1 |  |
|  |  | 安装调试及验收方案基本可行，评价较差。 | 1～0 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 |

2、商务评分

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 2 | 售后服务 | 有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽。能提供广东省内维修服务点证明。 | 8～6 | 8 |
|  |  | 有比较完善的售后服务，各阶段服务计划较为详尽。能提供广东省内维修服务点证明。 | 5～3 |  |
|  |  | 售后服务计划没有具体承诺或没有响应。不能提供广东省内维修服务点证明。 | 2～0 |  |
| 3 | 经营业绩 | 投标商3年内有类似项目每个1分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。5个或以上此项得满分。 |  | 5 |
| 4 | 财务状况 | 近两年财务报表横向比较。 |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 20 |

第四部分

合 同 书 格 式

合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分

投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2投标保证金复印件

2.3法定代表人授权书；

2.4被授权人身份证复印件

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、政府采购投标担保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（） 页 |

注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函、政府采购投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：

投标供应商开户银行：

投标供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函、政府采购投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司 ；

二、我方在参加本次投标前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

三、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 《营业执照》副本

      - 《税务登记证》

      - 《组织机构代码证》副本

      - 医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书

5 、 财务报表：

6 、 缴纳社会保障资金证明：

7 、 缴纳税收证明

8、  《行贿犯罪档案查询告知函》

9 、 投标人认为必要的资料。

（相关证明文件附后）

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注： 1) 投标供应商必须提供近2年审计报告或财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收 |  |  |
| 11 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 13 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 14 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 15 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：

| ： 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日