招标编号：竹公交易采（公）[2017]49号

大竹县人民医院

高频电刀等医疗设备采购项目

招

标

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县公共资源交易服务中心

二〇一七年九月

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	19

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性	32

及其他类似效力要求

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力	33

要求的相关证明材料

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	34

第七章  评标办法	53

第八章  合同主要条款	61

# 第一章  投标邀请

大竹县公共资源交易服务中心（采购代理机构），受大竹县人民医院（采购人）委托，拟对大竹县人民医院高频电刀等医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：竹公交易采（公）[2017]49号

注意：本项目四川政府采购网公告的招标编号与本招标文件的招标编号为不同编号，供应商编制投标文件时以本招标文件的招标编号为准。

二、招标项目：大竹县人民医院高频电刀等医疗设备采购项目

三、资金来源：单位自筹

## 四、招标项目简介：（详见招标文件第六章招标项目技术、商务及其他要求）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力[持有效的营业执照(经营范围必须包括本次采购内容)、税务登记证、组织机构代码证]；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人投标时提供）、被委托人身份证原件；

7、所有投标产品制造厂家授权书（非制造厂家需提供）；

8、医疗器械生产或经营企业许可证（进口产品不提供医疗器械生产企业许可证）；

9、医疗器械注册证。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、报名时间、地点：

供应商应于2017年9月14日至2017年9月22日9:00- 17:00（北京时间）期间通过大竹县公共资源交易服务网（http://www.dzxggzyjyzx.com/dzxweb/）报名和获取采购文件，供应商的报名资格不得转让。

递交投标文件时，供应商的名称和投标文件编号、包号（如有分包）应与网上报名（获取招标文件）的供应商名称和招标文件编号、包号（如有分包）一致。

八、1、投标文件递交时间：2017年10月11日9:00至9:30 （北京时间）。

2、投标截止时间和开标时间：2017年10月11日9:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：大竹县公共资源交易服务中心开标2厅（大竹县政务服务中心二楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）及大竹县公共资源交易服务网（http://www.dzxggzyjyzx.com/dzxweb/）上以公告形式发布，不同之处以四川政府采购网发布的公告为准。

十一、在四川政府采购网和大竹县公共资源交易服务网上发布的更正公告（以四川政府采购网发布的为准），视为已将更正书面通知所有按规定获取（下载）招标文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：大竹县人民医院 地 址：大竹县人民医院 联 系 人：杨先生 联系电话：0818-6096135 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名 称: 大竹县公共资源交易服务中心 地 址：大竹县政务服务中心二楼 联 系 人：李先生 联系电话：0818-6251959 |
| 3 | 最高限价 | 1300万元（第一包：170万元、第二包：130万元、第三包： 720万元、第四包：280万元）（超过最高限价投标为无效投标） |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业视同小微企业） （实质性要求） | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 8 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 9 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日 |
| 10 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 12 | 投标保证金交纳 | 金额：第一包：34000元、第二包：26000元、第三包：144000元、第四包：56000元 交款方式：只接受投标单位银行账户汇款 收款单位：大竹县公共资源交易服务中心（汇款时请注明“竹公交易采（公）[2017]49号投标保证金”）（如有分包，请注明包号） 交款截止时间：保证金缴纳截止时间即报名截止时间，以银行到账为准。 操作程序：登录大竹县公共资源交易服务网—招/投标人系统登录—供应商登录—采购业务栏【 “投标登记”（项目报名）—“保证金模块”（查看保证金缴纳账户信息）】。 注意：供应商在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的其投标文件不予接受。 注：供应商递交投标文件时必须单独递交加盖投标单位鲜章的通过公共资源交易服务平台打印的投标保证金交纳凭证。 |
| 13 | 投标保证金 的退还 | 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金，将在合同签定后5个工作日内无息退还。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本6份；用于唱标的“开标一览表”一式一份； 电子文档一份（电子文档采用光盘或U盘制作）。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标总金额的10%（人民币）。必须采用单位账户银行转账支票或银行电汇方式，并注明单位开户行及账号、所中标项目名称及投标包编号等信息（中标单位在合同签订前需缴纳，待本项目在合同规定期限内完成，经验收方验收合格后无息退还）。 户 名：大竹县公共资源交易服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司大竹支行 账 号：51001756436051506695 |
| 16 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 17 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 18 | 交货期限 | 合同约定 |
| 19 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准，由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由大竹县公共资源交易服务中心负责解释。 |
| 20 | 供应商 询问、质疑的对象 | 1.供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出。 |
| 21 | 开评标工作咨询 | 电话：0818-6251959 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是大竹县人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是大竹县公共资源交易服务中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）向大竹县公共资源交易服务中心购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

- 6、充分、公平竞争保障措施

6.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

一包中，凡其中一项主要产品为同一品牌同一型号的作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

6.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知大竹县公共资源交易服务中心。

8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布变更公告。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）组织机构代码证复印件；

（5）法定代表人身份证复印件、授权书原件；

（6）授权代表身份证复印件；

（7）通过公共资源交易服务平台打印的投标保证金交纳凭证复印件；

（8）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的

相关证明材料；

（9）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（10）商务应答表；

（11）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

注：以上材料须加盖单位印章。

13.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

13.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

15.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.5下列任何情况发生时，大竹县公共资源交易服务中心将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本6份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码（必须胶装，不允许使用合页装订）。

17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，密封以投标文件不外露直视为限。（投标人印章）。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2递交投标文件时，购买招标文件供应商名称和招标文件的文号、分包号与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号必须一致，否则投标文件将被拒绝。

19.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，将邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

21.7 开标时属于下列情况的，将作为无效投标处理:

单独提交的 “开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的。

### 22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 23．开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，大竹县公共资源交易服务中心在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

30.1采购人组成验收方，严格按照相关法律法规或行业规定的要求进行验收，公共资源交易服务中心对验收进行见证，邀请财政部门对验收过程进行监督。

## 七、投标纪律要求

### 31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 32.支付货款

32.1项目验收合格后，采购人应及时签署《政府采购验收表》，并按《政府采购合同》约定付款，每次付款中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

## 九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

大竹县公共资源交易服务中心_（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “            ”项目招标文件第 \ 包（招标编号：  ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方    （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本   份，副本    份，电子文档（光盘或U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方同意本次招标的投标有效期为开标后90天。特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续采购活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改投标文件。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                       传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目第 \ 包（招标编号：    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

## 三、 制造商家授权书

_大竹县公共资源交易服务中心___（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），参加竹公交易采（公）[2017]    号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章）

日期：

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商授权的文件复印件（根据采购项目要求提供，没有要求的不需提供）。

## 四、承诺函

__大竹县公共资源交易服务中心_（采购代理机构名称）：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 五、开标一览表

第   包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．“开标一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 六、分项报价明细表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：    1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 七、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

2、采购项目履约方式（交货地点、付款方式）应在表中载明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:       年    月    日

## 八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（公司负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期:      年    月    日

## 九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

## 十、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．“投标产品技术参数”栏中没有填写的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十二、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

## 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定；

2、持有效的营业执照；

3、持有效税务登记证；

4、持有效组织机构代码证；

5、法定代表人身份证、授权委托书原件及被委托人身份证原件；

6、所有投标产品制造厂家授权书（非制造厂家需提供）；

7、医疗器械生产或经营企业许可证（进口产品不提供医疗器械生产企业许可证）；

8、医疗器械注册证。

二、   投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求(根据招标项目要求提供)

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，列入节能产品、环保产品政府采购清单的设备，采购产品为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；

2．投标人企业法人营业执照副本（非企业法人提供符合招标文件要求的合法证件）复印件（经营范围包括此次采购内容）；

3．税务登记证副本复印件（持统一社会信用代码营业执照的不需提供）；

4. 组织机构代码证复印件（持统一社会信用代码营业执照的不需提供）；

5. 法定代表人身份证复印件；

6．法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）；

7．授权代表的身份证复印件；

8. 所有投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；

9. 医疗器械生产或经营企业许可证复印件（进口产品不提供医疗器械生产企业许可证）；

10. 医疗器械注册证复印件；

11. 投标人2016年度经审计的财务报表（告）或健全的财务会计制度（原件或加盖鲜章的复印件）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料(根据招标项目要求提供)。

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品政府采购清单的投标产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在投标文件中。

注：

1、以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

- 招标项目技术、商务及其他要求

高频电刀等医疗设备采购清单

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 招标控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 17 | 170 |
| 2 | 超声刀 | 2 | 130 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断系统（全身彩超） | 1 | 720 |
|  | 彩色多普勒超声诊断系统（妇产彩超） | 1 |  |
|  | 彩色多普勒超声诊断系统（体检彩超） | 1 |  |
| 4 | 腹腔镜 | 2 | 280 |
| 合计 |  |  | 1300 |

高频电刀技术参数和配置要求

第一包（本包允许进口设备投标）

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 高频电刀 |  |
| 设备数量 | 17台 |  |
| 技术参数 | ▲1、主机频率（单、双极）＜355KHZ，喷射电凝模式最高峰值电压＜4400V，低压低频可大大降低对周围设备的干扰、对操作医生、手术患者的辐射 。 2、模块化设计，具备硬件模块和软件升级，根据需求实现个性化配置，单双极所有功能用同一脚踏控制，完全避免多脚踏控制出现的意外风险。 3、配5寸及以上LCD幕，能集中显示功能信息，中文操作界面，模式、效果、功率设置通过触摸按键就轻松完成。 4、可存储8组程序为所有手术提供完美支持，可设定开机为程序列表显示和引导模式。 5、多种智能调节技术：电压调节（实现最小组织损伤及重复性极佳的电切与电凝）；电弧调节（为液体环境及高阻抗组织电切提供最佳支持）；输出调节（为电凝和组织失活提供稳定的功率输出水平）。 6、具有切割控制系统和功率峰值补偿技术，输出功率根据组织变化进行动态智能调节，输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响，从而保证完美、均一的输出效果。 7、电切最大输出功率：额定500欧姆负载时可达350W；电凝最大输出功率200W。 8、单极切割具有7级以上可调模式，达到自动、高能、无血等切割效果。 9、具有多种单极电凝模式，以实现不同输出功率，达到不同的电凝效果。 10、具有NESSY中性电极安全监测系统（四种监测类型可选择），可对病人组织阻抗、连接情况、负极板敷贴情况、电流平衡进行全方位监控，病人实时阻抗数字能在屏幕显示。 ▲11、具有新生儿中性电极监控功能（主机上有新生儿中性电极监控功能设置菜单），保证新生儿手术的最大安全性。 12、单极模式下可进行1～98秒一次不间断启动时间设定，从而避免误操作导致的风险。 13、双极带自动启动功能，在该模式下可对自动启动延时0.1～9.5秒设定，以便让操作医生有充足的时间接触好组织，避免对非手术部位的损伤。 14、具有故障自诊断功能。当出现工作异常时，英文代码与中文描述显示于屏幕，更加方便用户及时解决问题。 15、标配ECB接口，方便随时随地对设备进行检测、维护、软件升级。 |  |
| 安装、培训 | 1、免费安装、调试。 2、免费培训直至学会操作、使用为止。 |  |
| 售后服务 | 1、质保期壹年以上，质保期内负责免费维修、保养。 2、提供厂家及供应商的售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、有成渝两地售后服务机构及工程师。 |  |

超声刀技术参数和配置要求

第二包（本包允许进口设备投标）

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 超声刀 |  |
| 设备数量 | 2台 |  |
| 技术参数 | 一、基本要求 1、 用于临床由超声刀和双极电刀对组织进行切割、分离和凝固，能满足开放、腹腔镜和普外、妇产、胸外、泌尿等各种手术。 2、 输出值：超声刀技术模块输出值：150 VAC RMS，最大35watts持续，30 - 80kHz（55.5 kHz，除非仪器IFU另有标明）；双极技术模块输出值：双极，无中性电极要求，最大100 VAC RMS，最大135watts，300 - 490kHz（330 kHz，除非仪器IFU另有标明）。 二、技术要求 1、使用通用接口并可自动识别仪器。 2、广角高分辨率显示器。 3、外形设计轻便，节省手术室空间。 ▲4、设备融合超声技术和双极技术。 ▲5、独特的ATT组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温。 ▲6、刀头的振动频率为55,500HZ，为目前技术所达能保证最佳的切割与凝血效果，可安全处理5mm及以下血管，附FDA或CFDA认证。 ▲7、双极切割和凝闭最大7mm的脉管，凝闭的大血管爆破压达到正常心缩压的七倍，附FAD或者CFDA认证。 8、可通过U盘更新系统软件版本，附照片。 9、刀头的振动幅度为60~100微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果。 10、为最新一代数码化设计，功率传递的稳定性提高，可承载更大负荷，保证持续一致切割大块组织而不报警。 11、手柄内含智能芯片，提供系统诊断功能, 可快速准确找出问题所在，并帮助用户排除故障。 12、刀头款式多样，满足医院不同科室、不同手术的需要。 13、15mm刀头有不同的刀面：锐面、钝面、平面，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要。 14、刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要。 15、超声剪刀头形状有直线形，也有弯形，除切割止血外,还有分离、抓持组织的功能。 16、在切割及凝血时，可以保证有好的手术视野及最小的创伤。 17、具有一体化手控,切割速度达到4-6秒,使组织损伤最小化。 18、在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音的提示工作状况。 19、主机有自检功能。 20、一个脚控接口，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关，使医生的使用更方便，更舒适。 21、配有检测换能器手柄及刀头性能好坏的必需工具。 22、工形刀设计使得钳口可以保持一致的高压榨力。 23、PTC材料的应用使得钳口组织温度维持在100C之内，从而可以有效的减小组织损伤，同时降低粘附，炭化，烟雾。 24、多回路电极可以使电路回路锁定在钳口内，从而有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤。 25、配常规超声刀刀头一把以及双极电凝刀头一把。 |  |
| 安装、培训 | 1、免费安装、调试。 2、免费培训直至学会操作、使用为止。 |  |
| 售后服务 | 1、质保期壹年以上，质保期内负责免费维修、保养。 2、提供厂家及供应商的售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、有成渝两地售后服务机构及工程师。 |  |

彩超技术参数和配置要求

第三包（本包允许进口设备投标）

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 彩超 |  |
| 设备数量 | 3台（其中全身彩超1台；妇产彩超1台；体检彩超1台） |  |
| 技术参数 | 一、超高档全身彩超 ★（一）、全数字超高档彩色多普勒超声诊断仪1台。要求所投机型为各厂家2014年及以后推出最新超高端机型（以医疗器械注册证为准）并具备持续升级能力。 （二）、用途：为世界超高端全身彩超，主要用于心脏、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、腹部、骨骼肌肉、神经、术中、妇产、介入等方面的临床把关诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 （三）、主要技术规格及系统概述： 3.1 主机成像系统： ▲3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。(附原厂技术白皮书)； ▲3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥11.5英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。(附原厂技术白皮书)； 3.1.3 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 3.1.4 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 3.1.5 脉冲反向谐波成像单元； 3.1.6 彩色多普勒成像技术； 3.1.7 自适应宽频带彩色多普勒成像技术 3.1.8 彩色多普勒能量图技术； 3.1.9 方向性能量图技术； 3.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 3.1.11 智能全程聚焦技术； ▲3.1.12 动态范围≥317dB(附原厂技术白皮书)； ▲3.1.13 数字化通道≥4,350,000(附原厂技术白皮书)； 3.1.14 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；3.1.15 脉冲优化处理技术； 3.1.16 海量并行处理技术； 3.1.17 自适应增益补偿技术； 3.1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 3.1.19空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； ▲3.1.20自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。(附原厂技术白皮书)； ▲3.1.21 放射CT、MR 与彩超，在彩超上多影像联合诊断技术。（附原厂彩页证明图&文字）； 3.1.22 实时二同步 /三同步能力； 3.1.23 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 3.2 先进成像技术： ▲3.2.1具备智能多普勒血管检查技术； 1) 单键优化二维、多普勒图像质量； 2) 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等； 3）具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性（附取样框位置自动变化2幅证明图、取样门位置自动变化2幅证明图）； 3.2.2 实时自动持续优化图像增益及TGC技术； 3.2.3超声声速自动校正技术； 1)针对肥胖及困难病人； 2)可用于乳腺检查，并可调整级别； 3)专门的预置条件； 3.2.4组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式； 3.3 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元； 3.3.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 3.3.2 具备主机硬盘图像数据存储； 3.3.3病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 3.3.4可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 3.4 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 3.4.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.4.2 腹部测量； 3.4.3 心脏功能测量； 3.4.4 浅表测量； 3.4.5 外周血管测量和计算功能； 3.4.6 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)； 3.5 输入/输出信号： 3.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频； 3.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出； 3.6 连通性： 3.6.1 医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件； 4. 系统通用功能： 4.1 主机： ▲4.1.1灰阶成像探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用（附原厂技术白皮书证明图）； 4.1.2预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； 4.1.3安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； 4.1.4操作面板硬件上须有休眠键（附图）； 4.2 探头规格： ▲4.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz(附原厂技术白皮书，注明至少2个探头型号、频率范围)； 4.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 4.2.3 类型：相控阵、线阵、凸阵； ▲4.2.4 所配探头中须有≥2把纯净波探头(附原厂技术白皮书，注明探头型号、频率范围) ▲4.2.5 所配探头：（均须附原厂技术白皮书） 凸阵容积探头：2.0-5.9mhz； 腔内探头：3.0-9.9mhz； 心脏相控阵探头：1.0-4.9MHz； 腹部凸阵探头：1.0-4.9MHz； 浅表线阵探头（5.0-11.9MHz）； ▲4.2.6 扫描深度≥30cm（附图）； 4.2.7 B/D 兼用： 电子线阵：B/PWD； 电子凸阵：B/PWD； 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD； 4.3 二维显像主要参数： 4.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒； 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒； 4.3.2 扫描线：每帧线密度≥300超声线 4.3.3 增益调节： 4.3.3.1 纵向TGC增益补偿≥8 段； ▲4.3.3.2 侧向增益补偿≥4 段（附图）； 4.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； 4.3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 4.3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦； 4.3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； ▲4.3.8 接收超声信号系统动态范围≥317 dB（附原厂技术白皮书）； 4.3.9 二维灰阶成像：≥256 灰阶； 4.4 频谱多普勒： 4.4.1 显示模式： 脉冲多普勒 (PWD)； 高脉冲重复频率 (HPRF)； 连续波多普勒（CW）； 4.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz； 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz； 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz； 4.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； ▲4.4.4 最大测量速度： CWD:血流速度≥23.0m/s(附原厂技术白皮书)； ▲4.4.5 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)（附图） 4.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 4.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； ▲4.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调（附原厂技术白皮书）； 4.4.9 零位移动：≥9 级； 4.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 4.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算； 4.5 彩色多普勒： 4.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）； ▲4.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥10 帧/秒（附图）； 4.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)； 4.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)； 4.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）； 4.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； 4.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 4.6 超声功率输出调节： 4.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER； 4.6.2 输出功率选择分级可调； 4.7 记录装置： 4.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存； 4.7.2 主机硬盘容量≥500G （附原厂技术白皮书）； 4.7.3 DVD-RW 或USB图像存储； 4.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输； （五）、备件、专用工具、资料及其它 5.1 备件 5.1.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期； 5.2专用工具 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具； 5.3 资料 5.3.1 卖方须向买方提供操作手册一套； 5.3.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 二、妇产彩超 ★（一）、高档实时三维彩色多普勒超声波诊断仪1台，要求所投机型为各厂家高档专业机型，并具备持续升级能力。 （二）、设备主要用于妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 （三）、主要规格及系统概述： 3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 3.1.1高分辨率彩色逐行LED显示器 ≥23英寸 ； 3.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机； 3.1.3数字化二维灰阶成像单元； 3.1.4数字化彩色多普勒单元； 3.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元； 3.1.6数字化能量血流成像单元； 3.1.7连续波多普勒； 3.1.8超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，对微小血管显示的高度灵敏度， 减少彩色过溢， 支持所有探头； 3.1.9计算机辅助自动计算多个不规则液性区的体积，并进行体积大小顺序进行排列。可用于生殖医学卵泡生长监测及脑室等液性区域的体积测量； 3.1.10全数字波束形成器； 3.1.11实时二维扫描成像组件； 3.1.12实时三维扫描成像组件； 3.1.13编码激励技术； 3.1.14组织二次谐波成像支持所有探头； 3.1.15凸型扩展技术，用于二维和彩色血流； 3.1.16组织多普勒成像技术； 3.1.17频率复合成像技术FFC，屏幕可显示； 3.1.18实时三同步能力； 3.1.19角度可偏转连续波多普勒,支持凸阵探头,获得更准确的胎儿心脏血流速度（附图）； 3.1.20实时空间复合成像用于除相控阵外的所有探头（声束偏转线数均可调，分成3,5,7,9,11），8级别可调，应用于2D, 3D，CFM、PD、HD-Flow和STIC模式, 加CFM后此技术不取消(附图证明)； 3.1.21智能化斑点噪声抑制技术，可调级别6级，应用于所有成像模式，可实时或后处理实现； 3.1.22弹性成像及定量分析：色棒指导医生操作，可以在单平面及多切面下进行成像，通过彩色编码反映组织软硬度。通过数值或曲线形式快速获取相应区域之间的应变及软硬度比值，曲线上的虚线及指示标可直观地进行弹性定量分析数据有效性的评估； 3.1.23二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 ； 3.1.24一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到46容积/秒，（附图证明）； ▲3.1.25容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头无需移动探头，单键可拓展扫查视野，角度最大可达左右60度（附图）； 3.1.26自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体, 18三体和13三体综合症等染色体异常的风险率； 3.1.27胎儿自动识别技术，可实时追踪自动识别胎儿及周围组织结构并自动调整容积观察取样线位置，帮助使用者能快速获得胎儿表面三维容积结构的工具，提高工作效率； 3.1.28颅内透明层自动测量功能：在孕期11-13周+6天内,获取合适切面的前提下，系统可识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度，如果结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能； 3.1.29胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径、头围、腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标； 3.1.30不规则体积测量技术( 包括金手指智能触摸边界识别技术)，通过阈值调节，可测量多个低回声的不规则体的体积，快速测量一个或多个低回声区的容积，并计算低回声区占正常组织的百分比。可以和反转成像模式结合使用； 3.1.31煊影高清写实表面成像功能通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心； 3.1.32煊影轮廓剪影显示模式：全新的容积显示模式，三维突出显示不同组织的边界，可于三维模式中根据不同阈值显示液性区形态及骨骼、内脏等的轮廓； 3.1.33煊流容积血流写实显示模式，可静态或实时显示彩色血流空间立体结构，真实显示区域血流动力学特点，提供更多临床诊断信息； ▲3.1.34智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息； 3.1.35反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合VOCAL可对低回声区域的不规则体积进行测量； 3.1.36 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图； 3.1.37容积能量模式直方图技术，结合VOCAL可计算血管指数VI，FI和VFI； 3.1.38 3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面； 3.1.39宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头及容积探头，可自由进退和测量，显示较大范围组织结构； 3.1.40对3D/4D图像具有MagiCut“魔术剪”功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除； ▲3.1.41空间时间成像相关技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可以适用于B/CFM /M/Color M/B Flow/PDI / HD Flow / CRI /SRI等多种模式或技术，无需心电导联线可计算心率；可应用于容积腹部、容积腔内； 3.1.42通过对胎儿心脏容积数据的操作，在计算机辅助下自动快速获得符合ACOG和ISUOG的推荐胎儿心脏筛查切面包括左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接和动脉弓，导管弓（并可同屏显示所有切面）； ▲3.1.43容积对比成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音， 显示具有厚度信息的平面，极大提高A、C平面的对比分辨率。所有容积探头均支持此技术。支持3D/4D两种模式； ▲3.1.44自由解剖切面, 用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构, 可结合厚度信息提高对比分辨率，此基础上可以获取任意切面，提供“Actual”，“Projection” 两 种 成像模式，用直线，弧线，曲线，轨迹四种切割方法可显示子宫内膜、胎儿 四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度； 3.1.45断层超声显像技术，通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示 ，并支持测量，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节厚度为（0.5-10mm），支持3D/4D，Volume Cine, STIC 和静态VCI模式； 3.1.46二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，抑制组织背景信号，以灰阶模式凸显血流信号，直接观察血流动力学特性和血管壁结构,彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图像遮盖和彩色混叠伪影； 3.1.47 B实时4D穿刺引导功能：实时3D穿刺功能能进行准确的空间定位（左右/上下/前后），避免了实时2D超声只能在单一平面上进行定位的缺点。对前列腺外腺的微小病灶更容易定位； 3.1.48具有扫描助手功能，遵循主要超声协会（SMFM, AIUM, ACR, ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制，每项检查都有子菜单，允许进行测量和标注，可以传输到DICOM用于进行扫查质量控制，保证扫查的内容的一致性； 3.1.49对比谐波造影功能，支持腹部、经腹部容积、经阴道容积探头； 3.1.50实时4D支持腹部，小器官，腔内等类型容积探头。 系统支持多语言操作界面（包括中文）； 3.1.51探头：凸阵腹部探头一个，容积腹部探头一个，腔内容积探头一个； 3.2 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 3.2.1 一般测量； 3.2.2 妇、产科测量； 3.2.3 心脏功能测量； 3.2.4 多普勒血流测量与分析； 3.2.5 外周血管测量与分析； 3.3图像存储与(电影)回放重现单元； 3.3.1 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用； 3.3.2 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度； 3.3.3 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 3.4输入/输出信号： 3.4.1 输入：USB； 3.4.2 输出：S-Video、USB、VGA、HDMI； 3.4.3 DICOM 3.0接口； 3.5图像管理与记录装置： 3.5.1 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）； ▲3.5.2 4D-View脱机原始数据分析和处理功能，实现与主机相同的3D分析功能，包括TUI/VCI/VOCAL/SRI/MagiCut/SonoVCAD/SonoAVC等。数据可通过DICOM接口或者DVD光盘传输； 3.5.3 硬盘500GB , 动静态图像图像储存大于等于400GB； 3.5.4 CD－RW/DVD -RW刻录机，DVR刻录机； 3.5.5 USB接口≥6个，支持USB移动存储设备； （四）、技术参数及要求： 4.1 系统通用功能： 4.1.1 监 视 器：≥23″ 高分辨率彩色LED显示器； 4.1.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转； 4.1.3 探头接口：≥3个，可随意互换使用； 4.1.4 探头接口为无针式接口； 4.1.5 12.1英寸LCD操作电容触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数； 4.1.6 操作控制台可实现单键电动调节高度，并可左右转动； 4.1.7 电缆防缠绕管理系统； 4.2探头规格 4.2.1 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示，变频探头中心频率可选择 ≥3种，多普勒可选不同频率； 4.2.2 类型：高频探头中心频率≥10MHz； ▲4.2.3 振子：腔内容积探头阵元数≥192振子； 4.2.4 B/D兼用：线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD,B/CWD 4.2.5 穿刺导向：可配穿刺导向装置； 4.2.6 具有实时立体成像探头； 4.3 二维灰阶显像主要参数： 4.3.1 扫描： 电子凸阵：超声频率2.0 — 5.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像等功能； 容积凸阵：超声频率2.0—8.0 MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能； 4.3.2 扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒；容积探头实时扫描速率达46容积/秒， 4.3.3 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线； 4.3.4 发射声束聚焦：发射≥5段； 4.3.5 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动 态范围274 dB； 4.3.6 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits； 4.3.7 谐波成像基波频率个数≥3； 4.3.8 回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放400容积； 4.3.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； 4.3.10 增益调节：B/M可独立调节，STIC分段≥8； 4.3.11 放大功能：实时任意区域局部放大功能； 4.3.12 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准； 4.4频谱多普勒： 4.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD； 4.4.2 多普勒发射频率：支持高，中，低档可调； 4.4.3 最大测量速度： PWD：血流速度最大16m/s; CWD， 血流速度最大为23m/s； 4.4.4 最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)； 4.4.5 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D； 4.4.6 电影回放：≥600秒； 4.4.7 零位移动：≥6级； 4.4.8 取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级； 4.4.9 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位； 4.5彩色多普勒 4.5.1 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示； 4.5.2 凸形扫描角度：10°— 113°选择； 4.5.3 彩色显示帧频： 凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥20帧/ S； 4.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°； 4.5.5 显示控制：零位移动分17级、黑/白与彩色比较、彩色对比； 4.5.6 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)； 4.5.7 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号）； 4.6 超声功率输出调节： B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调； 4.7设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本； （五）、备件、专用工具、资料及其它 5.1 备件 5.1.1为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期； 5.2专用工具 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具； 5.3 资料 5.3.1 卖方须向买方提供操作手册一套； 5.3.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 三、体检彩超 ★（一）、彩色多普勒超声诊断仪1台，要求所投机型为各厂家2014年及以后推出最新机型（以医疗器械注册证为准）。 （二）、主要用于医院体检中心对心脏、腹部、泌尿科、妇产科、儿科、新生儿、经颅、小器官及外周血管等方面的临床超声检查与诊断。 （三）、主要规格及系统概述 ▲3.1.1 >19英寸宽屏 LCD显示器 ▲3.1.2 ≥10英寸LCD全触摸屏 3.1.3 数字化触摸键盘和数字化触摸式TGC调节 3.1.4 全数字化彩色超声诊断系统主机 3.1.5 全数字式波束形成器, ≥300000系统处理通道技术 3.1.6 硬盘动静态图像储存≥320GB 3.1.7 DVD－R驱动器 3.1.8 ≥6个USB接口，显示器配置≥1以上USB接口 3.1.9 具备断电移动休眠模式 成像及图像优化： 3.1.10 实时二维扫描成像组件 3.1.11 实时立体扫描成像组件（包括自由臂三维重建和容积探头三维/四维成像） 3.1.12 自适应像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节，可以同屏双幅实时对比 , 可以与3D等其他技术结合) ▲3.1.13 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验图证明)，用于二维和彩色等多种模式，可以多角度调节,可以同屏双幅实时对比 ,（附图证明） 3.1.14 自适应彩色增强技术(自动滤除运动伪影) 3.1.15 编码脉冲反相组织二次谐波成像（应用于所有探头，包括4D探头），谐波及基波可以同频对比 3.1.16 实时、非预设置二维、频谱及彩色多普勒模式一键式自动图像优化调整 3.1.17 方向性彩色多普勒能量图 主要功能软件： 3.1.18 系统支持组织多普勒成像技术，用颜色和频谱显示心肌的运动。并且，可用曲线对组织多普勒图像进行定量分析（支持在线或者将存在硬盘中的图像取出后分析），同时进行8节段分析速度及同步性研究；无需重新取样便可以将速度曲线直接转换成位移曲线，直接分析节段性射血情况（附图证明） 3.1.19 解剖M型支持所有探头 3.1.20 类风湿活动性定量分析技术，可实现组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，以数据、曲线的形式显示。（附图证明） 3.1.21 弹性成像功能，可用颜色显示组织的软硬情况，作为诊断的参考，可对弹性功能的软硬度进行量化分析 3.1.22 自动内中膜测量，支持在同一幅颈动脉图像上进行前壁内膜和后壁内膜的自动内中膜测量，并自动生成报告（附图证明） 3.1.23 原始数据采集、储存功能 3.2 测量，分析及系统参数：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 3.2.1 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官等软件包） 3.2.2 妇、产科测量（包括NT测量） 3.2.3 心脏功能测量 3.2.4 多普勒血流测量与分析 3.2.5 外周血管测量与分析 3.3 图像存储与(电影)回放重现单元 3.3.1 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 3.3.2 原始数据储存，可对回放的常规图像进行33种参数调节： 2D及M型模式13个参数包括增益、动态范围、TGC、图像翻转、自动组织优化、压缩、图像旋转、灰阶图、伪彩、帧平均（限所存动态图）、抑制、M型走速、解剖M型分析； CFM模式7个参数包括自动彩色优化、基线、彩色翻转、彩色图谱、彩色阈值调整、动态图像下帧平均调整、彩色M型时M型走速调整； PW模式13个参数包括增益、基线、角度校正、快速角度调整、多普勒反转、显示格式、频谱走速、全屏显示、抑制、灰阶图、伪彩、动态范围、自动频谱优化； 对于自由臂三维图像可进行33中后处理调整。 3.3.3 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 3.4 输入/输出信号： 3.4.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频，USB 3.4.2 输出：HDMI接口、复合视频、RGB彩色视频、S-视频, USB 3.5 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 3.6 图像管理与记录装置： 3.6.1 超声图像存档与病案管理系统 3.6.2 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 3.6.3 一体化的剪贴板(在显示屏上)可以存储和回放动态及静态图像 3.6.4 在显示屏上可同屏显示>25幅图像进行快速浏览、储存和导出 （四）、技术参数及要求 4.1 系统通用功能： 4.1.1 "监 视 器：>19″宽屏显示器 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。" 4.1.2 激活探头接口：≥4个 4.2 探头规格 4.2 .1 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 4.2 .2 类型：凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵，笔式多普勒 4.2 .3 振子：线阵最大有效振子数≥128振子 4.2 .4 B/D兼用：线 阵：B/PWD 4.2 .5 探头数量：4个 凸阵探头：（频率1-5MHZ） 线阵探头：（频率4-13MHZ） 相控阵探头：（频率1-5MHZ） 腔内凸阵探头：（频率3-11MHZ） 4.3 二维灰阶显像主要参数 4.3.1 扫描： 电子扇扫：超声频率1.5 — 4.0MHz 电子凸阵：超声频率2.0 — 4.5MHz 电子线阵：超声频率5.5 — 10MHz 4.3.2 扫描速率： 扇扫探头，18cm深度时，85度开角，帧速率≥65帧/秒（附图证明） 凸阵探头，18cm深度时，全视野，帧速率≥50帧/秒（附图证明） ▲4.3.3 扇形扫描角度：最大成像角度≥120° 4.3.4 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 4.3.5 超声系统最大探查深度≥33CM（附图证明） 4.3.6 发射声束聚焦：发射≥8段 4.3.7 接收方式：连续动态接受，聚焦/孔径 4.3.8 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 4.3.9 谐波成像基波频率个数≥3 4.3.10 回放重现：回放时间≥60秒 4.3.11 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 4.3.12 增益调节：B/M/D/CFM可独立调节 4.3.13 触摸式数字TGC调节，TGC分段≥8 4.3.14 空间分辨率：符GB10152-2009国家标准。 4.4 频谱多普勒： 4.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD，连续波多普勒：CWD 4.4.2 最大测量速度： PWD：血流速度最大≥6m/s CWD: 血流速度最大≥10m/s 4.4.3 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D 4.4.4 电影回放：≥60秒 4.4.5 零位移动：≥10级 4.4.6 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 4.5彩色多普勒 4.5.1 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示 4.5.2 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 4.5.3 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比46.5.4 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE) 4.5.4 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤2cm/s（非噪声信号） 4.5.5 扫描速率： 扇扫探头，18cm深度时，85度开角，帧速率≥14帧/秒（附图证明） 凸阵探头，18cm深度时，全视野，帧速率≥10帧/秒（附图证明） （五）、备件、专用工具、资料及其它 5.1 备件 5.1.1为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2专用工具 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 5.3 资料 5.3.1 卖方须向买方提供操作手册一套。 5.3.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |  |
| 安装、培训 | 1、免费安装、调试。 2、免费培训直至学会操作、使用为止。 |  |
| 售后服务 | 1、质保期壹年以上，质保期内负责免费维修、保养。 2、提供厂家及供应商的售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、有成渝两地售后服务机构及工程师。 |  |
| 其他要求 |  |  |

腹腔镜技术参数和配置要求

第四包（本包允许进口设备投标）

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 腹腔镜 |  |
| 设备数量 | 2套 |  |
| 技术参数 | 一.全高清数字摄像系统主机： ▲1.1 输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描，16:9显示模式。 ★1.2 集成图文工作站功能，无需外接工作站即可术中记录1920x1080P全高清录像及1920×1080高清图片。至少4 个USB接口。 ★1.3 主机可同时处理两路图像信号。可同时接不同镜种，包括软镜。可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示便于开展双镜联合手术。 1.4 可连接至少6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。 1.5 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 1.6 术野画面至少5级亮度可调。 1.7 术野画面至少5级电子放大功能。 1.8 至少2种软镜图像优化功能。 1.9 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 1.10 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 ★1.11整套系统可进行模块化升级，根据实际需要只在原有的核心模块主机平台上增加升级不同功能的摄像模块，即可实现不同的影像功能。如电子镜模块，纤维镜模块，增加3D模块实现3D腹腔镜功能等。 1.12 输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 1.13 支持50Hz和60Hz输出。 1.14 具有技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级。 1.15 可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。 1.16 可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。 1.17 智能化中文图形菜单，避免术野遮挡，直观易懂。 1.18 可实现连接打印机即时打印功能。 1.19 可实时自动调节冷光源输出亮度 1.20 可预存患者信息。 1.21 术野可添加指示栅栏和标记点。 二.全高清数字化摄像头：(与主机同一品牌) ▲2.1 采集像素：摄像头像素为1920×1080，3个CCD芯片。 ▲2.2 光学变焦：可2倍光学变焦，变焦距离范围15-31mm。 2.3 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 2.4 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 2.5 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度、色彩。 2.6 摄像头最小照度（灵敏度）≤1.3lux（f=1.4条件下）。 2.7 自动曝光调节。 三.高亮度LED冷光源：(与主机同一品牌) ▲3.1 光源输出功率：≥175W，色温≥6000K，接近真正的自然光,使腔内的颜色更逼真。 3.2 长寿命灯泡。有灯泡寿命预警功能。 3.3 可适配同品牌所有导光束。 3.4 导光束连接方式：非卡口式导光束接口设计，可直接插拔，不易损坏。 3.5 导光束接口处带铝合金散热。 3.6 纤维导光束：采用超导光材料，有效提高光强度，可高温高压消毒。 3.7 具备灯泡寿命提示功能。 四.气腹机：(与主机同一品牌) 4.1 气流最大流速≥20L/min。 ▲4.2 具有连接钢瓶和中央供气两种模式可选择，可预设压力和流量。 4.3 数字显示，操作简便。有安全报警装置，可声光报警。 4.4 带安全阀，腹内压力过高时可迅速排气减压。 4.5 带反溢流装置，防止气体返流。 五.监视器： 5.1 监视器尺寸：≥26寸高清医用LED监视器； 5.2 分辨率达到1920×1080，逐行扫描，16:9显示模式。 5.3 有DVI、3G-SDI高清数字输入端口，并具有RGB、Y/C等多种输入方式。 六.腹腔镜： ▲6.1 HOPKINS II 10mm30°超广角腹腔镜 6.2 蓝宝石镜面,工作长度≥300mm 6.3 可高温高压消毒 其他要求： 1．国内设有厂家代表处，在成都有厂家分公司并设有服务中心。 2．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机。 全高清内窥镜（腹腔镜）系统配置清单 1.全高清三晶片摄像主机2台（含摄像头、通用光学接口） 2.LED冷光源2套（含光钎、通用光钎接口与主机同一品牌） 3.26英寸平面LED监视器2台（与主机同一品牌） 4.10mm，30°腹腔镜镜头2根（与主机同一品牌） 5.高流量20L及以上气腹机2台（含可重复使用气腹管、钢瓶连接管、钢瓶连接器。与主机同一品牌） 6.冲洗吸引泵2台（可国产） 7.国产内窥镜专用台车2部（带监视器支持臂） |  |
| 安装、培训 | 1、免费安装、调试。 2、免费培训直至学会操作、使用为止。 |  |
| 售后服务 | 1、质保期壹年以上，质保期内负责免费维修、保养。 2、提供厂家及供应商的售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、有成渝两地售后服务机构及工程师。 |  |

注：以上带“★”的参数为实质性要求，一项不满足，按废标处理；带“▲”的参数为重要参数，不满足的允许扣分。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

（2）根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

（4）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

（5）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审由评标委员会全体成员共同进行，分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据招标文件第四章和第五章的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）属于禁止参加投标的供应商的；

（3）不具备招标文件中规定的资格性要求的；

（4）不符合法律、法规、规章规定资格性要求的。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（本章第4.5条规定的除外）；

（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（5）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（6）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（7）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3评标委员会成员在投标文件初审过程中，对投标文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件的规定。

3.2解释、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的书面澄清。投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.3澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

3.4投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3.5比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3.6复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.7推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.8出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响评标报告的有效性。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 综合评分的因素是：投标价格、技术指标和配置、售后服务、产品质量及厂家信誉等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价50% | 50分 | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价/投标报价) *50*100%（保留两位小数）。 2、根据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，对符合规定的小型、微型、监狱企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有投标人均满足价格扣除条件的，则不必再扣除）。 | 提供虚假《中小企业〈监狱企业)声明函》的，作提供虚假材料谋取中标予以处理。 |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40分 | ①完全符合招标文件要求没有负偏离得35分。 ②技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分。 ③带“★”的参数为实质性要求，一项不满足，按废标处理；带“▲”的参数为重要参数，一项不满足扣5分，其它技术参数和要求一项不满足扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉1% | 1分 | 制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得1分。 | 以国家或行业管理机构有效证书为准，提供复印件。 |
| 4 | 财务状况2% | 2分 | 以投标人2016年的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。 | 提供投标人2016年度经审计的财务报表（告）;新成立的公司酌情给分。 |
| 5 | 售后服务5% | 5分 | 根据投标文件售后服务方案进行评比，优的得5分，良的得3分，差的得1分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

### 5.  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，大竹县公共资源交易服务中心将在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布公告，并公告废标的详细理由。

### 6. 定标

6.1定标原则：本项目授权评委会直接确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，同时将评审结果在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上公告。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 7. 评标委员会应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照采购文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评审委员会成员对评审意见承担个人责任；

7.3拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；

7.4对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；

7.5参与评审报告的起草；

7.6配合采购执行机构质疑处理；

7.7配合财政部门投诉处理；

7.8法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标委员会成员应当遵守下列工作纪律：

8.1 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，须主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。

8.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

8.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

8.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章  合同主要条款

合同编号：竹公交易采（公）【2017】  号

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及大竹县公共资源交易服务中心          采购项目第  \  包（项目编号：竹公交易采（公）【2017】  号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，公共资源交易服务中心对验收进行见证，财政部门监督验收：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；验收方与乙方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由验收方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，验收方应做出详尽的现场记录，或由验收方与乙方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，验收方与乙方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照相关法律法规或行业规定的要求进行。

## 五、付款方式及期限

采购单位凭中标通知书、采购合同书、政府采购验收表、财政局采管股开具的支付单和成交供应商开据的发票按合同约定支付货款。

付款方式：

付款期限：

六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自甲方、乙方签章之日起生效。甲方三份，乙方、财政局采管股、大竹县公共资源交易服务中心各一份。

甲方：  （盖章）   			               乙方：  （盖章）

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

地    址：                                 地    址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签约日期：XX年XX月XX日                  签约日期：XX年XX月XX日