公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 攀枝花市妇幼保健院胎儿监护仪等医疗设备采购项目 | 采购项目编号 | 5104012017000632 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 攀枝花市 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2017年9月19日 |
| 采购人 | 攀枝花市妇幼保健院 |  |  |
| 采购代理机构名称 | 四川国际招标有限责任公司 | 项目包个数 | 2个包 |
| 各包描述 | 本项目共2个包，采购胎儿监护仪等医疗设备一批(详见附件) |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、符合法律、行政法规规定的其他条件； 7、本项目不接受联合体投标。 8、根据采购项目提出的特殊条件。 8.1若采购产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料； 8.2投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；（需要提供授权的产品有：超声乳腺诊断系统、胎儿监护仪、口腔数字化X射线机） |  |  |
| 标书发售方式 | 获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明；并将相应材料给采购代理机构留存。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 招标文件自2017年9月20日至2017年9月26日8:30- 12:00；下午14:30-18：00（北京时间，法定节假日除外） |  |  |
| 标书售价 | 招标文件售价：人民币400元/份（现金支付，招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。 |  |  |
| 标书发售地点 | 四川国际招标有限责任公司攀枝花办事处（攀枝花市东区榕树街泰隆苑3-3） |  |  |
| 投标截止时间和开标时间 | 2017年10月12日11:00（北京时间） |  |  |
| 投标地点 | 四川国际招标有限责任公司 3 楼开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼） |  |  |
| 开标地点 | 四川国际招标有限责任公司 3 楼开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼） |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：攀枝花市妇幼保健院 地 址：攀枝花市 联 系 人：王老师 联系电话：0812-334935 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 代理机构：四川国际招标有限责任公司 地 址：四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼 传 真：028-87793161 邮政编码：610072 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 标书售卖电话及成交通知书领取联系人：0812-5818388（李女士） 成交通知书领取地址：四川国际招标有限责任公司攀枝花办事处（攀枝花市东区榕树街泰隆苑3-3） 保证金缴纳及退还联系人：028-87797107转871、886（财务部） 项目具体事项电话及联系人：张女士、余女士、陈先生、王先生 联系电话：0812-5818388，13111881103、13111881820、13111881363 开 户 行：中国民生银行成都分行 银行账号：9576020100006405 |  |  |
| 采购计划号及财政监督电话： |  |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算：230万元；其中第1包最高限价：160万元； 第2包最高限价：70万元，超过最高限价的报价为无效投标。 |  |  |

## 附件：技术、服务要求

包号：01包

品目号:01-01

设备名称：超声乳腺诊断系统

数量：1套

主要技术参数：

| 基本技术参数表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围 |
|  | 适用于乳腺病变的良恶性辅助鉴别诊断。 可应用于乳腺筛查和诊断。 |
| 2 | 应用功能信息 |
| 2.1 | 有双模式数据采集功能 对乳腺组织的光散射断层成像（DOT）和超声成像（US）双模式采集功能。 |
| 2.2 | 有光学断层图像显示功能 |
| 2.2.1 | 提供光学散射信息重建三维断层图像。 |
| 2.2.2★ | 三维断层图像层厚不大于5mm。 |
| 2.2.3★ | 三维断层图像层数不小于7层。 |
| 2.3★ | 有光学断层图像特征数值显示功能 自动分析光学量化信息及超声声学量化信息提供辅助综合诊断信息，提供代表组织代谢特性的光学断层图像的定量参数血红蛋白总量，单位为μmol/L。 |
| 2.4 | 有超声成像功能 |
| 2.4.1 | 超声图像动态和静态显示及回放功能（图像分辨率≥640*480）。 |
| 2.4.2 | 超声图像灰度（256灰阶）和对比度调节功能。 |
| 2.4.3★ | 超声下乳腺异常组织的自动CAD分割检测和手动修改功能。 |
| 2.4.4★ | 超声下乳腺异常组织分割区域的自动量化功能 提供不少于如下参数数值：肿物方向、形状因子、后方回声。 |
| 2.4.5 | 超声多图片采集功能。 |
| 2.4.6 | 动态超声图像数字滤波功能。 |
| 2.4.7 | 动态超声图像深度和焦点调节功能。 |
| 2.5 | 有病人信息输入、存储、调用及查看功能。 支持以视频或DICOM3.0方式实现与医院信息系统的连接。 |
| 2.6 | 有报告输出功能 报告自动生成，并提供不少于如下报告信息：组织光学代谢图像、超声诊断图像、组织代谢光学数据（HBT等）、超声印诊、综合诊断分级等。 |
| 3 | 有光散射断层光学硬件系统 |
| 3.1 | 有激光光源模块 |
| 3.1.1★ | 双波段高速半导体激光器 |
| 3.1.2 | 两个激光波段且波段1位于750~800nm，波段2位于800~850nm。 |
| 3.2 | 有激光信号探测模块 |
| 3.2.1 | 双波段超高灵敏度半导体探测器 |
| 3.2.2 | 高速并行14位同步数据采集单元 |
| 3.2.3★ | 探测信息包括：光子在腺体内的能量和相位变化。 |
| 4 | 有全数字彩色超声硬件系统 |
| 4.1 | 最大探测深度：80mm； |
| 4.2 | 侧向分辨力：≤1mm（深度≤40mm）； |
| 4.3 | 轴向分辨力：≤1mm（深度≤50mm）； |
| 4.4 | 盲区：≤2mm； |
| 4.5 | 横向几何位置精度：≤5%； |
| 4.6 | 纵向几何位置精度：≤5%； |
| 4.7 | 电源电压适用范围；在额定电压的±10%范围内，B超应能正常工作； |
| 4.8 | 连续工作时间：B超的连续工作时间应大于8h; |
| 4.9 | 声工作频率：声工作频率与标称频率的偏差应在±15%范围之内。 |
| 4.10 | 标称频率：7.5MHz。 |
| 4.11 | 空间及时间分辨率符合GB10152-1997的相关规定。 |
| 5★ | 有超声及激光复合集成一体探头 |
| 5.1 | 超声探头频率：5～12MHz |
| 5.2 | 光学发射及接收数据组合通道不少于180。 |
| 5.3 | 人机工程学复合探头壳体，探头面积小于30平方厘米。 |
| 6 | 有超声光散射乳腺诊断系统软件 |
| 6.1 | 光学数据采集控制单元 |
| 6.2 | 光学分析、重建计算单元 |
| 6.3 | 超声控制单元 |
| 6.4 | 超声图像处理单元 |
| 6.5 | 双模式综合诊断单元 |
| 6.6 | 病档管理单元 |
| 6.7 | 数据通信单元 |
| 7 | 系统运行基本参数 |
| 7.1 | 电源额定电压：220 ± 22V |
| 7.2 | 整机功率：≤500VA |
| 7.3 | 整机重量：≤ 90Kg |
| 7.4 | 大气压力：86.0kPa～106.0kPa |
| 7.5 | 运行环境：温度5～40℃，湿度30%～80% |
| 7.6 | 安全性能满足GB9706.1要求 |

包号：02包

品目号:02-01

设备名称：胎儿监护仪

数量：1套

主要技术参数：

1. 整机：

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 不小于10.1英寸高清晰TFT屏， 0-90°度内多角度翻转；

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- ★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- ★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

- 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)功能；

- ★内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口并标配网络模块，可与中央站组成网络系统；

2. 胎儿监护指标：

无线探头：

2.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

★超声工作频率：1MHz

★超声波束声强：Iob<3mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

2.2  宫缩压力：★ 无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1%

2.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

2.4  ★支持无线双胎心监护，双胎自动分配；

2.5  ★无线探头工作频段采用医用专用频段，不受民用信号干扰；

2.6  ★无线探头工作距离≥100m，满足临床科室使用需求；

2.7  ★无线探头内置锂电池：≥15小时的超强续航能力；

2.8  ★无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

2.9  ★无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号；

3.0  ★基站支持电池供电，可实现不间断监护。

包号：02

品目号:02-02

设备名称：口腔数字化X射线机

数量：1套

主要技术参数：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ★1. | 设备名称：口腔数字化X射线机 |
| 1.1 | 设备数量：壹套 |
| 1.2 | 设备用途：口腔科临床诊断和治疗的应用，满足临床科室口内、口外、种植、正畸等应用 |
| ★1.3 | 拍摄体位：立式及轮椅 |
| 【主要技术规格参数】 |  |
| 扫描系统 |  |
| 2. | 主要功能：具备全景拍摄、头颅拍摄及CBCT拍摄功能 |
| ★3 | 探测器个数及类型：两个独立探测器，CT为平板探测器，头颅为碲化镉探测器 |
| ★3.1 | CT探测器： 非晶硅平板探测器 探测器刷新速度≥30fps |
| ★3.2 | 头颅侧位传感器：超级OLED传感器碲化镉（CEIE）, 像素尺寸：48μm |
| 4 | 灰阶： 14bit |
| ★5 | CT视野大小≥12cmX9cm(一次扫描获得视野，非拼接后视野) |
| 6 | 3D探测器物理尺寸：≥ Ø 13cm×13cm |
| 7 | 3D最薄采集层厚：≤0.1mm |
| ★8 | 患者定位：站立拍摄，不采用坐式拍摄，非面对面开放定位，采用凸面镜+激光束定位，在定位过程中患者通过凸面镜能主动配合医生定位，并且通过控制面板进行微调，通过凸面镜能弥补面对面定位时，患者自己不能主动微调的缺点。 |
| 9 | 球管类型：固定阳极 ，锥形束X光（3D模式） |
| 10 | 曝光方式：连续曝光 |
| 11 | 球管焦点：≤ 0.5mm×0.5mm |
| 12. | 球管电流：4 mA ～15 mA |
| 13. | 电流调节： 每1 mA 进行调节 |
| 14. | 球管电压：50kv～90kv |
| 15. | 电压调节：每1 kV 进行调节 |
| 16. | 高压发生器：直流 |
| 扫描参数和图像重建 |  |
| 17. | 3D扫描时间：≤ 20 s |
| 18. | 3D重建时间：≤ 30 s |
| ★19 | 3D扫描方式：360°持续曝光扫描，确保完整信息量 |
| ★20 | 静态平板头颅拍摄： ≤10 s，非CCD扫描模式，一次投照 |
| 影像工作站(以厂家最新配置为准) |  |
| 21. | CPU：Intel E2180 2.00 处理器 |
| 22. | 内存：4GB |
| 23. | 硬盘：500G |
| 24. | 电脑显示屏尺寸：≥ 19’ |
| 25． | 显存：NVIDIA Quadro GTX650 显卡 |
| 26. | OS：Windows 7 Professional (英文版，正版) |
| 软件功能 |  |
| 27 | 建立新患者档案 综合病历管理功能，全面处理所有3D及2D口腔影像（全景、头颅、牙片、口腔内窥镜）图像后期处理 |
| 28. | 患者信息和图像存档检索功能 |
| ★29. | 模拟种植功能（通过前后影像，可以直接在患者图像上进行模拟种植前后效果对比） |
| 30 | （头影）测量: 2 点距离, 连续距离, 角度, 用户校准 |
| 31 | ROI（感兴趣区域）测量 |
| 32 | 多功能重建 |
| 33. | 图像处理 （亮度调节、对比度调节、伽玛值调节、色彩、胶片色彩、锐化） |
| 34 | 3D 图像重建模块，包含牙齿、颞颌关节、上颌窦、神经管、囊肿等 |
| 35. | 高分辨率立体重建 |
| 36 | 骨量测量（种植及手术安全指标） |
| 37. | 数据刻录提供多种输出渠道：光盘、邮件等 |
| ★38. | 不规则腔体的容积测量（利用密度差测量容积腔的容积，得到最后具体容积数字） |
| 39. | 可兼容正畸、三维正颌、种植导板等专业第三方软件 |