招   标   文   件

项目编号：  JG2017-395

项目名称：  倒置荧光显微镜等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一七年十月

第一部分   招标邀请函

受天津医科大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就倒置荧光显微镜等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2017-395

2．项目名称：倒置荧光显微镜等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2017年11月2日9:30

开标时间：2017年11月2日9：30

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：83336763（王兆龙）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2017年10月10日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为倒置荧光显微镜等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（加盖公章）；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包: 倒置荧光显微镜等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜（允许进口） | 1 | 21.00 | 一、主机 1.1． 具有粗微调焦功能，最小步进≤1um 1.2. 4孔物镜转换器 *1.3． 长寿命LED透射光照明，灯泡使用寿命大于2万小时 *1.4． 所有物镜具有外置霍夫曼观察功能，无需特殊物镜镀膜，不影响荧光观察及拍摄效果。 1.5． 侧边三目镜筒，100%分光 1.6. 万能载物台, 可观查不同形状的器皿内的细胞 *1.7． 物镜： 高性能平场半复消色差相差物镜5X (NA≥0.12 WD≥14mm ) 高性能平场半复消色差相差物镜10X (NA≥0.25 WD≥17.6mm ) 高性能平场半复消色差相差物镜20X (NA≥0.35 WD≥6.9mm) 高性能平场半复消色差相差物镜40X (NA≥0.60 WD≥3.3mm) 1.8． 目镜：10x *1.9． 聚光镜： WD≥80mm NA≥0.30 二、荧光 2.1 荧光激发滤块 UV单色滤块: 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm B单色滤块: 激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 512-542nm G单色滤块: 激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nm 2.2 荧光滤块更换可单手操作无需工具 2.3 荧光滤块内置BG38滤镜，增强荧光强度效果 2.4 不同颜色荧光激发零漂移功能, 保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形. 2.5 长寿命金属卤素灯，灯泡使用寿命≥2000小时 *三、高冷敏度数字式科研级数码、彩色冷CCD ，用于明场及荧光图像捕捉。 3.1、芯片规格：2/3” CCD 3.2、像素面积： 3.4um x 3.4um *3.3、制冷系统：低于环境温度20度 3.4、分辨率：2560x1920 3.5、数据传输:FireWireB 3.6、曝光时间：1msec- 600sec 3.7、光学接口：0.70X “C”型接口 *四、显微图像控制及分析软件 4.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 4.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 4.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 4.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 4.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 4.7 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 4.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 4.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 4.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 |
| 2 | 台式恒温振荡器 | 2 | 1.70 | 1、旋转频率 30-300rpm *2、频率精度 ±1 rpm *3、摆振幅度 ￠26 4、标准配置 100ml×9支 5、最大容量 50ml×12支100ml×9支 6、托盘尺寸 295mm×245mm 7、定时范围 0～999小时 8、温控范围 环境温度+5℃～60℃ *9、温控精度 ±0.1℃ 10、显示方式 LCD液晶显示 11、托盘数量 1块 12、外形尺寸 约440×410×390（mm） 13、容积 320×295×190（mm） |

第二包：超微型显微成像仪等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微型显微成像仪 | 1 | 19.20 | 1. 功能和用途 1.1 功能 1.1.1系统组件包括显微镜镜体、固定板、GRIN透镜、CMOS、图像采集卡及采集软件等； 1.1.2在单细胞分辨水平，记录一群神经元的钙信号； 1.1.3适用于自由活动动物的在体实验； 1.1.4通过植入GRIN透镜，可以实现深脑成像； 1.1.5系统体积小、重量轻，不影响小鼠自由运动和行为实验。 1.2用途：用于行为动物在体钙成像的超微型显微成像系统。 2.系统参数 ★2.1显微镜体总重量：≈3 g； ★2.2成像速度：≤60 帧/秒（可调）； 2.3物镜成像视场：≈600*400 um； 2.4放大倍数：≈7.5倍； ★2.5像素分辨率：≈0.8um； 2.6支持行为摄像头同步采集，可以选取特定ROI； 2.7支持外部Trigger触发和外部设备Sync同步； 2.8 LED功率可调； 2.9支持添加实验事件备注； 2.10分段存储视频数据，支持长时间记录； 3.镜体主要光学元件 3.1光源：LED（中心波长470 nm），最大电流1 A，正向电压2.95 V； 3.2二相色镜：495长通，尺寸3.5mm x 4mm x 1mm； 3.3激发光滤光片：470/40，尺寸6mm x 4mm x 1mm； 3.4荧光滤光片：525/50，尺寸4mm x 4mm x 1mm； 3.5成像透镜：消色差双胶合透镜，5 mm直径，12.5 mm焦距； 4.CMOS 4.1成像类型：灰度； ★4.2成像速度：≤60 帧/s； 4.3像素数：752*480 pixel； 4.4模数转换精度：10 bit； 4.5像素尺寸：6.0 um * 6.0 um； 5. GRIN透镜 5.1直径：0.5~1 mm； 5.2工作距离：50~200 um； 5.3数值孔径：0.45左右； 5.4长度：聚焦透镜镜0.23节距，传像透镜短于0.75节距或者1节距（透镜的选择依据实验要求确定）； 6. 图像采集 ★高速USB3.0图像采集卡，最大速度6Gb/s。采集软件基于C++编写，适用于Windows 7及以上操作系统。 |
| 2 | 多通道光纤记录仪 | 1 | 19.80 | 1.功能和用途 1.1功能：本系统采用了落射式荧光激发、多模光纤光传导，微弱光信号检测以及特异性钙敏感探针荧光标记等多种技术。在特定行为范式中，对行为小鼠研究脑区的特定类型神经元的活动信息进行实时的检测和记录。 1.2用途：用于在体记录动物群体神经元活动钙信号的动态变化。 2.主机技术指标 ★2.1激发光中心波长（nm） 480 2.2光纤输出功率范围（µW） 15~130 2.3钙信号采样频率（Hz） <60 2.4钙信号检测范围 0~255 2.5最小有效可检测功率（pW） 0.6 ★2.6基线噪声 <0.1 2.7偏置噪音比 <1000 ★2.8最大通道数目 7 3.软件技术指标 3.1模拟量输入通道 1 3.2数字量输入通道 3 ★3.3数字信号采样频率（Hz） <5000 3.4 数字平滑窗口（sample） 5 |
| 3 | 微操仪（允许进口） | 1 | 11.20 | *1. 一个控制器可控制两个操纵器。 2. 可升级为一个控制器控制四个操纵器。 3. 全程电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 4. LCD显示被激活的操纵器以及X、Y、Z的位置、移动速度。 5. 行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm。 *6. 最大移动速度：5.0mm/sec。 7. 最高分辩率62.5nm/步。 8. 漂移：<1μm/hr。 9. 具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。 10. 可与任何显微镜配套使用。 |
| 4 | 移液器 | 15 | 2.25 | 1. PysioCare concept人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松； *2.采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； *3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ； 4.所有量程均为四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ； 5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） ； 6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； *8. 0.1-2.5 ul移液器不准确度≤1.4%，不精确度≤0.7%；0.5-10 ul移液器不准确度≤1.0%，不精确度≤0.4%；2-20 ul移液器不准确度≤1.0%，不精确度≤0.3%；10-100 ul移液器不准确度≤0.8%，不精确度≤0.2%；20-200 ul移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.2%；100-1000 ul移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.2%；0.5-5ml移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.15%；1-10ml移液器不准确度≤0.6%，不精确度≤0.15%。 |
| 5 | 脑光学成像仪 | 1 | 5.80 | *1、2048*2048 分辨率 *2、6.5um象元 *3、>87db动态范围 *4、16bit A/D转换 *5、40fps @ 2048*2048 *6、90fps @ 2*2 binning *7、满井容量：45000 *8、读出噪声：2e *9、曝光时间：100us *10、数据接口：USB 3.1 *11、有时间戳功能 *12、能够采用matlab软件控制仪器数据的采集和停止 *13、仪器能够接受软件触发控制采集，也可以通过硬件触发控制采集 |
| 6 | 激光光束质量分析仪（允许进口） | 1 | 1.50 | *1、口径规格：不小于1/2’’ *2、响应波长范围：400 ~1150nm *3、通光孔径：不小于6.7mm x 5.3mm 4、像素：不少于1028 x 1028 5、像素尺寸：不小于5.2um x 5.2um 6、动态范围：不小于68dB *7、帧频：达到20Hz 8、供电接口：USB 9、分析软件：包括 |
| 7 | 台式通风柜 | 1 | 1.00 | 采用全钢结构 1.台面：台面采用12.7mm厚实芯理化板台面，四周做防水处理。 2.箱体：采用1.0mm厚冷扎镀锌钢板，经过数控冲压、数控折弯、表层经阿克苏环氧树脂粉末喷涂，等工艺加工生产，耐酸碱，防腐蚀。所有箱体都有背板，可拆卸，中间留有检修通道。上箱体内衬板、导流板采用5mm厚耐腐蚀抗贝特板，三级导流设计。 3. 内置式拉手：与柜体一体折弯制作，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀。 4.插座：采用220V10A万用插座，配防溅盒。 5.电控面板：采用液晶控制面板，安全的低压控制高压设计，照明灯管配有防爆灯罩。 6..配重：钢丝采用PVC材质包覆，耐酸碱、防腐蚀。 7.视窗：开启门玻璃采用5mm厚钢化安全玻璃，可停止在任意高度。 8.铰链：采用DTC品牌（参照），开启度不小于110度，自闭式，作环氧树脂粉末处理，可达到防腐蚀、耐酸碱作用。 |
| 8 | 梯度PCR仪 | 1 | 1.50 | *1.最先进的peltier-based半导体技术； 2.高性能全球通用电源； *3.5.7英寸高清晰超大液晶显示屏； 4.中英文双语曲线图形界面； 5.断电数据保护功能； 6. 金属外壳，稳固、实用、靓丽大方； 7.无级可调式热盖，能适应不同高度试管； 8.可任意角度定位热盖； 9.高密封反应区，确保实验稳定可靠。 *10.最大升温速率 Heating Rate 4.5℃/s 11.最大降温速率 Cooling Rate 4℃/s 12.温度均匀性 Uniformity ≤±0.3℃ 13.温度准确性 Accuracy ≤±0.2℃ |
| 9 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 0.15 | *1、背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，进出风量可调节，保证工作室温度均匀。 2、镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，搁板支架可任意调节，使用安全、方便，造型新颖、美观。 3、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精确，操作更方便。 *4、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。 5、选用优质不锈钢制作的工作室，采用圆角设计，使清洁更方便。 6、可选配的独立限温控制系统，超过定温度自动中断工作。 7.控制器:数字显示，触摸式，模糊PID控制技术的微处理器温度控制 *8.传感器:高精度铂电阻传感器 9.精确度:±1℃ at 100℃ 10.波动度:±1℃ 11.均匀度:±1℃ at 100℃ 12.控温范围:室温+10℃~200℃ 13.时间:0~9999分钟 14.净重:约30KG 15.搁板尺寸:246*280 *16.尺寸（mm）:内部550×450×550 外部约830×530×720 |
| 10 | 摇床 | 2 | 0.20 | *1、摆动角度可调节 2、速度可调节 3、时间可设定 4、转速：25转/分 *5、摆动角度：与水平成±25° 6、工作面尺寸：252×170mm |
| 11 | 烘箱 | 1 | 0.30 | *1、背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，进出风量可调节，保证工作室温度均匀。 2、镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，搁板支架可任意调节，使用安全、方便，造型新颖、美观。 3、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精确，操作更方便。 *4、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。 5、选用优质不锈钢制作的工作室，采用圆角设计，使清洁更方便。 6、可选配的独立限温控制系统，超过定温度自动中断工作。 7.控制器:数字显示，触摸式，模糊PID控制技术的微处理器温度控制 *8.传感器:高精度铂电阻传感器 9.精确度:±1℃ at 100℃ 10.波动度:±1℃ 11.均匀度:±1℃ at 100℃ 12.控温范围:室温+10℃~200℃ 13.时间:0~9999分钟 14.净重:约30KG 15.搁板尺寸:246*280 *16.尺寸（mm）:内部550×450×550 外部830×530×720 |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 1 | 1.45 | 1.主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米 2.转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W 3.加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW 4.温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度 5.水浴精度 ≤1℃ 6.总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ 7.冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸 8.加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管 9.密封圈:氟橡胶真空密封垫圈 10.特点：特氟隆水浴锅，全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防锈，防污染。 |
| 13 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 3.45 | 1.干燥仓透明门采用航空亚克力材料，无粘结、高强度无泄漏。 2.国际名牌压缩机，高效稳定、噪音低。 3.冷阱预冻功能。 4.导流筒技术，缩短干燥周期。 5.特殊样品冷阱低温干燥功能。 6.原装进口充气阀，可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。 7.采用国际名牌压缩机，高效稳定、噪音低。 8.全球性价比最高的实验室真空冷冻干燥机。 9.冻干面积：0.08 10.冷阱温度（空载）：-55°C 11.捕水能力：3L 12.真空度（空载）：＜9pa |

第三包：模电数字电子实验箱

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模电数字电子实验箱 | 10 | 3.50 | 一、硬件技术要求 *1、电源要求：提供±12V、+5V电源，可支持TTL电平实验和CMOS及多级集成运算放大器实验，自带过流保护功能； 2、至少提供两路单脉冲输出单元：同时输出独立的两组4路正负脉冲，单脉冲按键操作； 3、提供连续脉冲信号源：信号源输出频率可四档可调分别是1-10HZ、100-1KHZ、1K-10KHZ、10K-100KHZ，每一档均可以连续细调； *4、逻辑输入及显示单元： - 至少提供5个7段数码管：用逻辑器件产生译码电路，将从输入D、C、B、A接线孔的已编码BCD码信号译出来后，直接显示到7段数码管上； - 至少提供12路逻辑电平输入，至少提供13位LED显示输出； *5、逻辑笔单元：可检测高、低、高阻三种逻辑状态； 6、自带1个JTAG数据多用途插座，即可作为数据传输使用，又可作为电源插座使用； *7、IC插座要求（不少于以下数量）： - 4组14Pin芯片插座； - 5组16Pin芯片插座； - 1组20Pin芯片插座； - 1组24Pin芯片插座，要求宽、窄都可以插； - 1组28Pin芯片插座，要求宽、窄都可以插； 8、可调电位器：10K、100K、1M旋钮可调电位器，每只电位器均有输出限流保护； 9、其他单元：1路报警指示LED及蜂鸣器警示单元； *10、创新设计单元： - 可自由插接单元支持以下器件：1K、5.1K、10K等多只电阻，0.01和0.1uF等多只电容，32768Hz无源晶振等器件； - 镀银器件管不少于50个，可组成不同的形状用于插接各种电子器件； - 自带1个扩展电源排座单元，可直接通过排线的方式为扩展的创新模块电路供电； *11、可编程数字逻辑扩展模块： 系统可扩展升级“数字逻辑”ISP可编程CPLD/FPGA，数字逻辑实验器件，采用ALTERA新型EDA器件，等效门电路不少于1万个，IO支持5V，模块上自带时钟模块，支持时序编程逻辑设计。 二、实验项目要求 基础实验要求： TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 集成逻辑电路的连接和驱动 组合逻辑电路的设计与测试 译码器及其应用 数据选择器及其应用 触发器及其应用 计数器及其应用 移位寄存器及其应用 使用门电路产生脉冲信号（自激多谐振荡器） 单稳压触发器与施密特触发器（脉冲延时与波形整形电路） 555时基电路及其应用 D/A和A/D转换器 智力竞赛抢答装置 电子秒表 3½位直流数字电压表 数字频率计½ 扩展升级实验要求： ISP可编程实验：组合逻辑3-8译码器的设计 ISP可编程实验：半加器实验 ISP可编程实验：全加器实验 ISP可编程实验：加法器 ISP可编程实验：译码器 ISP可编程实验：计数器 ISP可编程实验：移位寄存器 ISP可编程实验：数据比较器 三、其他要求 *1、本实验系统要求免费质保三年； *2、每套实验系统提供配套的实验教材； *3、中标单位在投标结束后5个工作日内，按照招标参数进行样机演示。 |
| 2 | 实验箱 | 16 | 12.80 | 一、产品特点 ★ 1. 综合教学实验平台是结合当今DSP课程教学与改革而研制开发的。实验平台采用一体化教学实验箱，必须包括C5000系列的开发板VC5509、增强版仿真器、独立的数字信号源、液晶屏/键盘、等外设模块，其中VC5509AE DSP板卡必须能够直接对外设模块（液晶屏、蜂鸣器，步进电机，直流电机，交通灯，9键数字键盘等）进行控制，对学生理解原理完成实验及动手能力培养都非常有帮助, 适用于传统型与开放型实验教学。 ★2、要求采用一体化实验箱，固定DSP开发系统和DSP开发板在实验箱上，方便实验室维护和管理。 ★3、要求实验箱和VC5509主控板具有智能过电压保护功能，避免误插电源损坏设备。实验箱+5V低压供电，安全可靠,+5V电源还可以用于VC5509板卡从实验箱上拿下来做科研开发时使用。 ★4、要求采用模块化设计，非整板设计，控制板和主控板等各模块均可以按需部分升级。板块之间的连接，采用底板PCB 布线的方式，整个实验过程中都不需要外部连线，使系统更加整洁，维护量大大降低； ★5、要求VC5509主控板除了通过底板PCB布线连接外设模块（液晶屏、蜂鸣器，步进电机，直流电机，交通灯，9键数字键盘等）进行控制，同时要求VC5509主控板提供不少于6个拓展模式插座（可连接杜邦线），通过连接杜邦线与外设模块（液晶屏、蜂鸣器，步进电机，直流电机，交通灯，9键数字键盘等）进行控制，每个外设模块均提供拓展模式插座（可连接杜邦线）进行控制运行，可实现VC5509主控板任意拓展模式插座控制任意外设模块运行。 ★6、要求带有直流电机、步进电机单元模块，直流电机带有测速功能，可完成直流电机的PID算法闭环控制；提供光照传感器，实现对光照的数据采集。 ★7、为充分发挥DSP实验室的综合教学和开展实验课程，要求VC5509试验箱必需提供独立的数字信号源，数字信号源上提供五种波形（方波、三角波、正弦波、上下两路信号混频、白噪声），数字信号源上提供语音录放功能，提供语音实时采集回放功能，麦克风、直接音频输入，耳机、扬声器输出。 二．产品介绍 1．开发环境介绍： ★ 要求采用TI最新的CCS5或以上版本软件，所有5509例程均运行在CCS5或以上版本中。 ★ 要求支持WIN10 (64位)操作系统，兼容WIN8/7的64位和32位操作系统，兼容WINXP操作系统。提供基于MATLAB的信号采集FIR滤波处理算法等。 2.DSP综合教学实验平台介绍： 功能介绍： - 主处理器：TMS320VC5509APGE，主频：200MHz（400MIPS） - 低功耗设计，比上一代C54xx器件功耗低30%左右 - 处理速度更快，双核结构 - 内部存储空间：128k×16bit - 外部存储空间：4M×16bit - 外扩Flash：8Mbit，可存储大量固化程序和数据 - 片上A/D：2路；精度：10bit - 外扩D/A：2路；精度：8bit - 配套不少于6个拓展模式插座（可连接杜邦线）与外设模块（液晶屏、蜂鸣器，步进电机，直流电机，交通灯，9键数字键盘等）进行灵活控制，可实现任意拓展模式插座控制任意外设模块运行。 - 配套光照传感器，实现对光照数据的采集和读取，并完成对应的实验。 - 支持DSP/BIOS实时操作 - VC5509AE片上USB2.0接口设计，可直接通过这个接口引导程序运行，必须提供相应实验源代码 - 高保真语音接口设计，采用TI的TLV320AIC23设计，双路语音采集，每路48K/s - 数字I/O设计 - RS232串行数据接口 ★ 提供独立的数字信号源，数字信号源上提供五种波形（方波、三角波、正弦波、上下两路信号混频、白噪声），数字信号源上提供语音录放功能，提供语音实时采集回放功能，麦克风、直接音频输入，耳机、扬声器输出。 - 设计有用户可以自定义的开关和测试指示灯 - 能对直流电机和步进电机进行正，反转控制和调速控制。提供光电测试功能，VC5509通过光电测试对直流电机进行测速并完成PID闭环控制。 - 数据，地址，I/O，控制4处扩展连接，为用户进行二次开发提供条件，为3U总线标准设计 - 具有IEEE1149.1相兼容的逻辑扫描电路，该电路仅用于测试和仿真 - +5V电源输入，内部+3.3V、+1.6V电源管理 - 4层板设计工艺，工作稳定可靠 - 具有自启动功能设计，可以实现脱机工作 - 可以选配多种应用接口板，包括：网络、指纹、图像处理等扩展板 - 能够直接驱动液晶、键盘、闭环直流电机、蜂鸣器等外设 - 3U标准设计，外形尺寸：160mm×100mm ★ 由主处理器VC5509直接控制外设(直接驱动液晶、键盘、闭环直流电机、蜂鸣器)，并给出相关实验例程，非不同系列CPU串联嵌套控制。 3. 实验箱外设资源： - 信号接插孔：可使用插座完成DSP评估板上的A/D信号输入和D/A信号输出，底板提供2路A/D输入（ADCINA-ADCINB），2路D/A输出（DACOUT1-DACOUT2），每路均提供信号和地 - 多种直流电源输出：支持对仿真器和评估板的直流电源连接插座，并提供相应模块之电源插座 - 拨动开关（DIP）：4路，同时对应有4个拓展模式插座（可连接杜邦线），可实现任意DSP主板上的拓展模式插座控制开关的输入和输出信号。 - 显示输出：128×64点阵液晶图像显示器（LCD），显示从DSP发送来的数据，可调整显示对比度；12个发光二极管，模拟交通灯；步进、直流电机控制，马达指针0-360度指示。同时对应有不少于2个拓展模式插座（可连接杜邦线），可实现任意DSP主板上的拓展模式插座控制LCD屏的显示。 - 音频输出：可由DSP扩展引脚控制的蜂鸣器。同时对应有1个拓展模式插座（可连接杜邦线），可实现任意DSP主板上的拓展模式插座控制蜂鸣器的发声。 - 键盘输入：9键数字键盘；可由DSP检测键盘扫描码；同时键盘产生中断信号作为DSP的外中断输入。同时对应有不少于1个拓展模式插座（可连接杜邦线），可实现任意DSP主板上的拓展模式插座采集数字键盘输出的信号。 - 步进电机：四相八拍，步距角5.625，起动频率≥300PPS，运行频率≥900PPS；可由DSP扩展引脚控制旋转速度、方向。同时对应有不少于3个拓展模式插座（可连接杜邦线），可实现任意DSP主板上的拓展模式插座控制步进电机的运行。 - ★直流电机：空载转速3050转/分，输出功率1.35W，启动力矩21.3N；可以接收DSP输出的PWM控制信号，分别实现电机的转速、方向控制与闭环控制；须提供闭环PID测速算法。同时对应有2个拓展模式插座（可连接杜邦线），可实现任意DSP主板上的拓展模式插座控制直流电机的运行。 - 测试模块：提供14个测试点，可以测量PWM输出、AD输入和DA输出波形 - 电源输入：220V交流电输入 - 软件资料：相关DSP设计编程使用教材、实验教程、使用说明、实验程序等 ★4. 独立数字信号源（该信号源是一个独立的信号发生器，可单独从实验箱上取下，为任何实验设备提供数字信号波形输出）： - 可同时提供两路波形输出，每一路均可单独控制；信号的波形、频率、幅度可调；具有语音录放功能 - 波形切换：提供五种波形（方波、三角波、正弦波、上下两路信号混频、白噪声），可通过拨动开关进行选择 - 频率范围：分为4段（10Hz—100Hz、100Hz—1KHz、1KHz—10KHz、10KHz—30KHz），可通过拨动开关进行选择 - 频率微调：在每个频率段范围内进行频率调整 - 幅值微调：0-3.3V平滑调整 - 语音录放：提供语音实时采集回放功能，麦克风、直接音频输入，耳机、扬声器输出 ★5．液晶屏/键盘等外设模块： - 9键薄膜键盘 - 128*64图形液晶显示 - 直流电机控制，步进电机控制，可实现直流电机的闭环控制，带有PID电机闭环控制算法 - 具有蜂鸣器 - 带有交通灯的信号控制 6. DSP开发系统： - 支持TI全系列DSP芯片的硬件仿真， - 对不同种类的DSP芯片，无需重复购买硬件设备，只需改换不同系列DSP开发软件，每种软件均支持C语言和汇编语言调试 - USB2.0接口，不需外接电源，支持热插拔，仿真速度快，调试方便，携带方便 - IEEE1149.1国际标准JTAG调试仿真接口 - 仿真不占用任何DSP资源 - 支持WIN8开发环境，同时兼容WIN7（64位），WIN7（32位），VISTA，WINXP及以下操作系统。 - 硬件设计采用超大规模集成电路技术，功能强大，性能可靠，同时仿真控制板和仿真头（POD）之间设计有多级缓冲驱动，大大增强了系统的安全性和可靠性 - 支持多DSP调试，也就是说，当DSP系统设计有多个CPU同时工作时，只需购买一套开发系统，配上多CPU调试软件，就可以对它们进行并行调试 7. 配套软件实验例程: ★提供的所有例程要求运行在CCS5以上版本中，提供CCS5以上版本的ccs软件。 - CCS软件应用实验： - Code Composer Studio软件入门实验 - 编写一个以C语言为基础的DSP程序 - 编写一个以汇编（ASM）语言为基础的DSP程序 - 编写一个以C和汇编混合编程的DSP程序 - 基于DSP芯片的实验： - DSP数据存储实验 - 基于DSP系统的实验： - I/O端口控制实验 - DSP定时器实验 - DSP响应外部中断实验 - 多路A/D转换实验 - 多路D/A转换实验 - 自启动（自举）实验 - 异步串口通信实验 - USB接口演示实验 - 拨码开关控制 - DSP实现外部控制实验： - I/O控制模块实验 - 发光二极管显示实验 - 液晶显示器控制显示实验 - 键盘输入实验 - 音频信号发生实验 - 步进电机控制实验 - 直流电机控制实验 - 通用输入输出管脚应用 ★ 拓展模式DSP实现外部控制实验： - I/O控制模块实验 - 发光二极管显示实验 - 液晶显示器控制显示实验 - 键盘输入实验 - 音频信号发生实验 - 步进电机控制实验 - 直流电机控制实验 - 通用输入输出管脚应用 - DSP算法实验： - 有限冲激响应滤波器（FIR）算法实验 - 无限冲激响应滤波器（IIR）算法实验 - 快速傅立叶变换（FFT）算法实验 - 卷积算法实验 - 自适应滤波器算法实验 - 抽样定理实验 - 双路信号混频实验 - 用MATLAB实现FIR滤波器的设计并实现信号滤波 - FIR滤波器的信号滤波 - 综合实验： - 模拟交通灯实验 - PID闭环直流电机的控制实验 - 多路信号混频实验 - 语音复读实验 - 语音信号采集与分析实验： - 高保真立体声语音采集和放送实验（采样率48k/s） - 语音压缩解压缩实验（A律/u律） - 语音信号FIR滤波实验 |

第四包：生命信息监护实验仪

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生命信息监护实验仪 | 20 | 44.00 | - 具有脉搏氧，脉率，灌注指数，变异指数参数监测功能 - 具有收缩压、平均压、舒张压参数的监测功能 - 具有 3/5 导心电、 1 路呼吸、 2 路体温、心率参数监测功能 - 具有呼吸末二氧化碳浓度、呼吸末笑气浓度、吸入笑气浓度、呼吸率参数监测功能 - 适用于成人、儿童和新生儿生命信息监护 - 系统实时传输模块的硬件状态、软件状态和传感器状态 - 生命信息参数具备抗运动干扰和弱信号测量的能力 - 具备手动、自动和连续三种血压测量模式 - 血压模块具有硬件和软件双重过压保护功能 - 心电部分具有18 种心律失常分析功能，通过 EC57 标准化测试 - 心电部分提供四种测量模式：诊断、监护、 HARDEST 和手术模式 - 具有WIFI无线数据传输功能，可实现数据远程发送 - 具有两路USB数据传输通道，可实现有线数据发送 - 提供开源的Visual Studio C++ 监护软件系统 - 配置Windows系统台式电脑，包含主机和液晶显示器 - 采用框架铝镁合金外箱和钢架铝合金内箱设计 - 血氧饱和度范围：0～100% - 血氧饱和度精度：±2%（70%-100%） ，无定义（<70%） - 脉率范围：25～250 BPM - 脉率精度：±2% - 灌注指数范围：0.075 ~20% - 袖带压范围：0 ~300 mmHg - 袖带压精度：±2mmHg，或读数的±1%（取两者之间的较大值） - 收缩压范围：成人40 ~ 270mmHg 儿童40 ~200mmHg 新生儿40 ~130mmHg - 舒张压范围：成人10~ 210mmHg 儿童10~162mmHg 新生儿10~ 90mmHg - 平均圧范围：成人20 ~230mmHg 儿童20~175mmHg 新生儿20 ~ 100mmHg - 血压精度：标准偏差小于8 mmHg，平均偏差小于±5mmHg - 心电测量范围：0.15mV-5.5mV - 心电滤波模式选择： 低通滤波：70HZ，100HZ，150HZ 高通滤波：0.05HZ，0.1HZ，0.2HZ，0.5HZ 肌电滤波：25HZ，35HZ，45HZ 交流滤波：50HZ，60HZ，关闭 - 心电测量精度：2.36uV/LSB - 心电系统共模抑制比：≥100dB - 心电输入阻抗：≥5MΩ - 心电系统输入噪声：<30uV - 心电极化电压：±500mV - 心电导联脱落恢复基线时间：<3s - 心电心率范围：30~300BPM - 心电心率精度：±1% - 呼吸范围：15~120rpm - 呼吸精度：±1rpm - 体温范围：0~50℃ - 体温精度：±0.1℃ - 二氧化碳浓度范围：0-20 vol% - 二氧化碳浓度精度： 0-12 vol% ±（ 0.2 vol% + 读数的 2%） 12-20 vol% ±（ 0.2 vol% + 读数的 6%） - 笑气浓度范围：0-100 vol% - 笑气浓度精度：0-20 vol% ±2.0 vol% 20-100 vol% ±3.0 vol% - 尺寸： 外部尺寸：约43.5cm*32cm *13.5cm 内部尺寸：41.5cm*30.5cm*11.5cm |
| 2 | 心电示教仪 | 2 | 11.60 | 1 技术参数 - 导联：标准18导联（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-V6）。 - 灵敏度：2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv四档，误差范围±5%。 - 输入回路电流：各输入回路电流应不大于0.1μA。 - 幅度频率特性：以10Hz为基准，1Hz～75Hz。 - 低频特性：时间常数应不小于5s。 - 耐极化电压：加±300mv的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 - 共模抑制比：各导联不小于60dB - 最小检测信号测试：对10Hz、40μV（峰峰值）偏转的正弦信号能检测。 - 噪声电平：≤30μV（峰峰值） - 基线稳定性 a)电源电压稳定时：基线的漂移不大于1mm。 b)电源电压瞬态波动时：基线的漂移不大于1mm。 c)灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm。 d) 温度漂移：在10～35℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃。 - 输入阻抗：≥2.5MΩ - 完成实验项目要求 - 心电图基础知识实验 - 心电图的电极和导联实验 - 心电示教仪操作实验 - 心电示教仪结构和原理实验 - 心电示教仪性能指标实验 - 心电示教仪测试点使用实验 - 心电示教仪导联选择电路开关实验 - 威尔逊网络原理实验 - 心电示教仪故障点实验 - 输入缓冲电路和屏蔽线驱动电路原理实验 - 导联选择电路原理实验 - 差分放大器原理实验 - 低通滤波器原理实验 - 毫伏标压产生电路原理实验 - 主放大器原理实验 - 心电信号分析处理实验 - 心电信号发生器实验 - 配置要求 - 商用品牌电脑：19寸液晶显示器；Intel双核CPU；2GB内存条；500GB硬盘；DVD刻录机 - 开放式心电信号采集原理示教台 - 心电示教仪软件 |
| 3 | 脑电示教仪 | 2 | 11.70 | 1、 技术参数 1.1 导联通道：1-16导 1.2 电压测量：25μV～200μV，误差不超过±10%； 1.3 时间间隔：误差不超过±5%； 1.4 时间常数：0.03s～0.1s，误差不超过±40%，大于0.1s，误差不超过±20%； 1.5 幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过+5%～-30%； 1.6 功率谱幅度：偏差不超过±10%； 1.7 功率谱频率：误差不超过±5%； 1.8 噪声电平：不大于5μVP-P； 1.9 共模抑制比：不小于80dB； 1.10耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%； 2、 完成实验项目要求 2.1 脑电图基础知识介绍实验 2.2 脑电地形图信号分析处理技术原理实验 2.3 脑电地形图技术及结构原理 2.4 脑电地形图的功能介绍实验 2.5 脑电示教仪使用和性能指标实验 2.6 示教仪与计算机相联机测试实验 2.7 示教仪与示波器联机测试实验 2.8 定标电路原理实验 2.9 输入缓冲电路原理实验 2.10 导联方式选择电路原理实验 2.11 差分放大器原理实验 2.12 前置主放大器原理实验 2.13 低通滤波器原理实验 2.14 后置主放大器原理实验 2.15 A/D转换电路原理实验 2.16 光耦隔离电路原理实验 2.17 单片机控制部分实验 2.18 USB原理实验 3、 配置要求 3.1 商用品牌电脑：19寸液晶显示器；Intel双核CPU；2GB内存条；500GB硬盘；DVD刻录机 3.2 USB开放式脑电信号放大原理示教台 3.3 脑电示教仪软件 |
| 4 | 全数字超声诊断示教仪 | 1 | 9.85 | 1 技术参数 1.1扫描方式：电子扫描，两个探头插座 1.2．变频功能： 3.5MHZ探头工作时 工作频率（Mhz）：2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.5。 6.5MHZ探头工作时 工作频率(Mhz)：5.5,6.5,7.5,8.5。 7.5MHZ探头工作时 工作频率(Mhz)：6.5,7.5,8.0,8.5。 1.3．灰阶分级： 256级灰阶 1.4．发射聚焦：发射焦点数量可选择1个、2个、3个或4个； 16处发射焦距（焦距变化范围为1-16cm，每次可调1cm） 1.5．通道：16路 1.6. 盲区 3mm ，侧向分辨力 2mm ，横向分辨力 1mm 1.7 .帧相关系数：B，B／B模式八档可调 1.8．8段TGC调节 1.9．图像放大倍率：1.0倍，1.2倍，1.6倍，2.0倍 具有局部窗口放大2.0倍功能 1.10．深度提升：放大后可以提升图像 1.11．体标标注 1.12．注释输入:英文字符输入 1.13. 焦点间距调节：5档 1.14．存储功能 提供1组USB接口(USB 2.0 Full-Speed Host 端口) U盘存储图像 1.15．工作模式：B、4B、B/B、B/M、M 1.16．B型图像显示方法 实时或冻结两种状态 图像垂直/水平翻转 1.17．测量与计算 B模式常规测量：距离、周长、面积、体积。 M模式常规测量：距离、时间、速度、心率。 产科计算：测量BPD(双顶径)、FL(股骨长)、CRL(头臀长)、GS(孕囊)、HC(头围)、AC(腹围)及孕周、预产期、胎重的计算。 1.18. 碎石机软件 1.19.Υ校正调节 0-15； 1.20. 帧相关 0-7 1. 21．图像输出 标准图像视频输出（PAL-D制） 1.22．显 示 器：液晶显示器 1.23．电源具有过压、过流和断电保护功能； 1.24．输入功率:<150VA 2 可完成实验 2.1．关键信号测量:发射触发信号测试及延时和发射焦点的关系;发射触发脉冲和高压发射信号的关系;高压开关的通断和控制信号的关系;高压隔离电路的测量;控制信号的测试;超声扫描同步信号的测试;视频输出信号的测量;单片机信号测量;实时时钟测量;时钟信号测量;DSC变换存储器地址、数据测量;TGC信号测量 2.2． FPGA内部数字信号处理实验:测量每一通道回波信号输出,测量数字波束合成后的信号;测试波束合成后的信号和TGC的关系;测试动态滤波后的信号;测试内部检波后输出信号;测试对数压缩后信号;外接标准信号源，测量FPGA内部信号处理过程;输出回波信号幅度和探测物体的关系;比较两个不同通道回波信号的延迟;比较经接收聚焦延迟后的两路回波信号 2.3．故障试验与故障排除:断开一路或几路发射触发信号, 高压控制信号,探头换能器振元,接收通道,,存储器地址线或数据线,视频输出,单片机数据或地址线,系统时钟,视频同步信号,TGC 信号,实时时钟等的实验 |
| 5 | 单片机开发实验箱 | 20 | 1.60 | 1.单片机试验箱主板集成模块： -8位LED灯 -8位共阴数码管,2个74hc573控制 -单个共阳数码管 -双色点阵，3路74hc595控制 -可调音量喇叭 -双路继电器 -火焰传感器 -红外遥控器解码 -8个独立按键 -4x4矩阵键盘带中断 -2路直流电机驱动 -2路步进电机驱动 -4路ADC转换带输入 -1路DAC转换带输出 -光敏感应功能（光敏模块） -温度检测功能（热敏模块） -2路数字温度传感器18B20 -反相器功能cd4069 -串口转并口功能74hc164 -串口功能max232 -485接口传输功能 -非易失性存储功能24c02 -时钟芯片DS1302，带时钟电池 -1602液晶显示功能插座 -12864液晶显示功能插座 -保险丝防短路功能，保护电脑 -外接电源专用接口 -锁紧插座，方便更换芯片，实现批量烧写芯片功能 -可更换晶振，拔插式 -所有IO口外接预留插针 -ISP专用接口功能，可以扩展成AVR -双复位功能，可以支持AVR扩展 -单线供电、下载、通信功能，ch340t虚拟串口 2路3.3v电压输出 2.单片机试验箱配置清单： 1、LY-51S开发版主板V3.0一个 2、LY-WIFI-1模块一个 3、Mini12864液晶一个 4、LCD1602液晶蓝底白字一个 5、减速比1:16步进电机一个 6、直流马达一个 7、遥控器一个 8、Usb通讯线一根 9、STC90C516RD+单片机芯片一个 10、8x8红绿双色点阵一个 11、铝箱一个尺寸29x16x8cm 12、超声波模块一个 13、独立16x16点阵模块一个75x75mm非板载 14、Stm32f103c8t6核心板一个尺寸5x5cm 15、配套纸质书《51单片机入门到精通》一本 16、1p杜邦线10跟 17、8p杜邦线2组 18、4p杜邦线2组 19、跳冒若干 20、DS18b20温度传感器一个 21、LY-DR00301码盘测速模块一个 22、NRF24L01无线模块一个 23、人体红外模块一个 24、11.0592M/12M/24/晶振各一个 25、在主板上集成:热敏传感器一个,红外发射传感器,光敏传感器,火焰传感器,、红外接收传感器 |
| 6 | 生物医学虚拟医学成像高速采集器（允许进口） | 1 | 11.77 | 1 计算与控制模块 2.6 GHz四核Intel i7-5700EQ或2.7 GHz双核Intel i5-4400E • 高达8 GB/s系统带宽和4 GB/s插槽带宽 • 标准配置为4 GB (1 x 4 GB DIMM) 单通道1600 MHz DDR3 RAM, 最大为8 GB • 2个千兆以太网端口、2个USB 3.0端口、4个USB 2.0端口、ExpressCard及其他外设 • In-ROM内存和硬盘诊断 • 出厂安装Windows OS和驱动; 包含基于硬盘的修复 2 主机箱与插槽 • 3个混合插槽 • 0 °C到50 °C的温度下, 总功率达230 W • 高性能 - 每插槽高达1 GB/s的专用带宽和3 GB/s的系统带宽 • 紧凑而轻巧的PXI机箱, 13.1 lb (5.94 kg) • 与PXI、PXI Express、CompactPCI和CompactPCI Express模块兼容 3 图像采集与显示 • 8路同步采样通道, 12位，60 MS/s ，16 MB • 12位垂直分辨率 • 60 MS/s实时采样率 • 60 MHz模拟带宽 • 容量高达512 MB的板载内存确保长时间采集 • 同步多个PXIe-5105数字化仪, 实现高通道数应用 |
| 7 | 可编程片上实验箱（允许进口） | 1 | 2.00 | 1、可与某些第三方的Arduino™ 扩展板相兼容的插座。该套件还提供了一个额外的插座，用于支持Digilent® Pmod™ 的外设模块。另外，电路板还集成了CapSense® 滑条、RGB LED、按键开关、集成USB 编程器、编程/ 调试插座及USB-UART/I2C 桥接器等功能。套件支持5 V 和3.3 V 的电源电压。 2 、套件基于PSoC 4200 系列器件为许多嵌入式应用程序提供可编程的平台。是一个可扩展和可重配置的平台架构，是一个包含ARM® Cortex™-M0 CPU 的混合信号可编程嵌入式系统控制器。可把可编程，可重新配置的模拟和数字模块与灵活自动布线资源相结合。 3 、套件 35个,每个套件包括： PSoC 4 Pioneer 电路板; 快速入门指南; USB 连接线; 跳线. PSoC 4 Pioneer 电路板包括以下部分： PSoC 4, PSoC 5LP, 电源系统, 编程接口（J6、J7 — 未组装、J10), Arduino 兼容插座（J1、J2、J3、J4 以及J12 — 未组装）, Digilent Pmod 兼容插座（J5 — 未组装), PSoC 5LP GPIO 插座（J8）, CapSense® 滑条, Pioneer 电路板LED, 按键（复位按键和用户按键） |

第五包：临床重点全医学平台

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床重点全医学平台（允许进口） | 1 | 77 | *1.临床重点全医学平台（ClinicalKey全医学平台） 全文期刊：670 多种全文期刊，其中 SCI 收录 460 多种，包括 the Lancet 系列、JACC 系列等期刊； 电子图书：1,100 多种医学图书，包括临床参考书和医学教科书，如《格氏解剖学》、《西氏内科学》、《克氏外科学》、《尼尔森儿科学》、《坎贝尔骨科学》等，200 余种教材，其中包括《奈特人体解剖图谱》、《Robbins 基础病理学》、《Guyton 医学生理学》、《Thompson & Thompson 医学遗传学》等； Medline：2,100 多万条医学文摘，涵盖全球最核心的 5,600 多种医学期刊； 医学主题：1,400 多种疾病的全面概述，包括风险因素、临床表现、治疗方案等支持快速床旁决策的内容； 临床操作视频：300 多个，并配有文字、图解等诠释操作流程和关键点； 医学视频：17,000 多个涵盖内、外、妇、儿各医学专科及教学、实验视频，及新上线部分Expert Consult 视频资源内容； 影像图片：300 多万张医学影像、照片、图片、图表等； 循证医学：800 多个以疾病为主题的循证专论； 药物专论：2,900 多个以药物为主题的专论； 临床试验：160,000 多个来源于美国国立卫生研究院（NIH）在全球范围的注册的临床试验； 诊疗指南：5,000 多份权威诊疗指南，来源于欧美的专业学、协会； 患者教育：9,000 多份患者教育讲义。 无并发用户限制。 访问期限：一年 |

第六包：斯高帕斯文摘引文数据库

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斯高帕斯文摘引文数据库（允许进口） | 1 | 26.7 | *1.斯高帕斯文摘引文数据库（Scopus 文摘引文数据库）提供目前全球规模最大的文摘和引文数据库。涵盖由5000多家出版商出版发行的科学、技术、医学、社会科学及艺术与人文科学等领域方面的22245种期刊，均为同行评审期刊（包括4240种金色开放获取期刊）。362种商业出版品，521种系列丛书，700万篇学术会议论文，包括105个国家40种语言的期刊，其中含中国期刊600多种。可以检索到1823年以来的近5830万条摘要和题录信息，以及1995年以来所引用的参考文献，并且数据每日更新。 无并发用户限制。 访问期限：一年 |

第七包：实验视频期刊等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验视频期刊（允许进口） | 1 | 11.3 | *1.实验视频期刊（Journal of Visualized Experiments，JoVE） 全球首例实验视频期刊；同时也是世界首个100%经同行评审，并被PubMed/MEDLINE, Scopus, ChemAbstracts, SciFinder收录索引的视频数据库。 发表来自生物、医学、化学和物理学领域超过16000名作者的7000多个实验视频，实验视频来源于哈佛大学（Harvard）、麻省理工学院（MIT）、斯坦福大学（Stanford）、耶鲁大学（Yale）、加利福尼亚大学伯克利分校（UC Berkeley）、哥伦比亚大学（Columbia）等世界著名高校及学术研究机构的实验室。 能综合多种媒体的优势，利用视频技术使知识的传递更加生动直观。利用视频技术清晰而直观展现生命科学实验的多方面和复杂细节，通过视频还原科学实验的完整过程，同时注重科学实验的应用性，不仅发表前沿科研成果，同时也关注经典实验方案的再现及新应用。 每月出版一期，每期约100多个视频（每个视频配有一篇文章），最早可回溯至2006年。 DRAA方案第6页任选五个科目，并赠送Genetics 遗传学 ，Cancer Research 癌症研究和Biochemistry 生物化学3个新增专辑中的2个 。 无并发用户限制。 访问期限：一年 |
| 2 | 美国化学学会期刊（允许进口） | 1 | 40.8 | *1.美国化学学会期刊（American Chemical Society，ACS） American Chemical Society(美国化学学会，ACS)内容涵盖生化研究方法、药物化学、有机化学、普通化学、环境科学、材料学、分子生物化学、药理与制药学等领域。包含Accounts of Chemical Research，ACS Chemical Biology，Biomacromolecules，Chemical Reviews等期刊。 无并发用户限制。 访问期限：一年 |

第八包：牛津大学全文期刊等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛津大学全文期刊（允许进口） | 1 | 14.7 | *1.牛津大学全文期刊（Oxford Journals） 提供OUP期刊现刊库六大学科包六大学科专题，包括医学、生命科学、数学和物理学、法律、社会科学、人文科学，279种电子期刊的访问、下载。 学校在订购上述数据库期间，可以在线访问数据库中279种期刊以及16种OA免费期刊平均1996年-至今的全文内容。 学校停订上述数据库后，仍可永久访问数据库中252种期刊在订购年份内出版的全文内容；并可继续免费访问16种OA期刊内容并可获得全文。 访问期限：一年 |
| 2 | 美国生理学会期刊（允许进口） | 1 | 9.8 | *1.美国生理学会期刊（American Physiological Society，APS） 美国生理学会American Physiological Society（APS）于1887年创立，是生理学领域有关教育和科研的非营利机构，学会主要出版有关生理学的期刊和图书，涵盖生理学领域的大部分内容，包括细胞、分子、器官和系统等，期刊含American Journal of Physiology-Cell Physiology，American Journal of Physiology-LungCellular and Molecular Physiology 等。 无并发用户限制。 访问期限：一年 |
| 3 | 麦克劳希尔医学教育数据库（允许进口） | 1 | 19.7 | *1.麦克劳希尔国外医学教育数据库（McGraw-Hill国外医学教育数据库） （1）提供McGraw-Hill Education出版社医学教学信息平台： 内容包括 1）知名医学著作：包括《哈里森内科学》、《现代疾病诊断与治疗》、《Tintinalli急诊医学》、《赫斯特心脏病学》、《威廉姆斯产科学》等知名医学著作超过100本。 2）课程定制，使教学和实习更简单方便。 3）多媒体资源：包括400段病例会诊、分子模拟动画以及手术视频，可使用iPod和MP3这些兼容设备收听每周医学更新音频，提供超过51000张图片和图表。 4）自我测试题：至少5000道。 5）药物库：提供英语、西班牙语版本的关于药物适应症、剂量、禁忌症、药物分类和病人指南等方面的重要信息。 6）健康时讯：提供最新的医疗保健讯息。 7）实验室诊断与疾病诊断：包含常见的实验室诊断和1000多种疾病的鉴别诊断。 8）实践指南：包括多种常见主诉和临床表现的筛查、预防和治疗。 9）医学知识点的精要概览：包括上千种疾病的主要特征、临床表现、诊断和治疗方法等信息。 10）病例分析：提供近900个主题和临床案例进行更深入的讨论，每个案例后配有要点提示以及美国执业医师资格考试类型的问答题。 11）病患教育：可以帮助医师为患者定制、打印和电邮发送近100个有关疾病和治疗细节的主题文章。 （2）美国职业医师资格考试练习数据库USMLEasy： 数据库可完全模拟Step 1和 Step 2 CK的考试，出题模式及时间完全模拟实际考试。包括 1）6,800多道USMLE真题，另附1,650道知识点练习题。 2）针对Step 1：2,000多道USMLE真题，另附1,450道知识点练习题。 3）针对Step 2 CK：4,000道USMLE真题，100道知识点练习题。 4）针对Step 3：800多道USMLE真题，150道知识点练习题。 5）所有问题都来自世界著名出版的权威系列考试辅导书籍，其中包括PreTest™系列 and 和LANGE™ Q&A系列。 （3）在国内已有CERNET专线，校内IP无限量访问。 （4）可按需提供使用统计及MARC 21数据 无并发用户限制。 访问期限：一年 |

第九包：超级无线新生儿模拟人等

| 编号 | 设备名称 | 预算/万元 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级无线新生儿模拟人（早产）（允许进口） | 53.09 | 1 | 一、一般特征： 1.整套系统应包括高级无线综合模拟人、操作软件、20寸无线触屏模拟监护仪和12寸操作平板电脑。 *2.模拟人需为基于RFID技术的无线操作，控制端和模拟监护仪均以无线模式与模拟人连接。 3.内置电气动力,可实现自主呼吸起伏。 *4.内置≥9个病例场景，可自行编辑和添加病例场景。 二、气道： 1.可进行右侧单侧支气管插管。 2.设定和听诊多种上呼吸道音，声音与呼吸频率同步。 3.进行鼻腔和口腔插管，置入喉罩。 4.练习仰额抬颌法和双手举颌法。 5可用于练习吸痰。 6.可见声带，练习环状软骨压迫法。 三、呼吸系统： 1.模拟自主呼吸，胸部随呼吸形态而自动起伏。 2.当使用呼吸球囊过渡通气会模拟胃胀气。 *3.可使用复苏球等常规呼吸通气器械，也可结合临床真实呼吸机使用。 4.插管错误可导致一侧胸部起伏、单侧胸部起伏可以模拟气胸 5.每个部位具有正常和多种异常呼吸音，且左、右肺音可单独调节并与呼吸同步。 6.可变的呼吸速率及吸气/呼气比率。 三、循环系统： 1.人工通气和胸外按压可被检测和记录，CPR各项标准可自行设置以符合现在和未来的AHA标准。 2.CPR可设定和检测以下数据：按压时间、按压速率、按压深度峰值、按压平均深度、完全回弹比率、中断时间、按压通气比率、通气速率、平均通气量、通气中断时间、有效按压率、有效通气率等。 *3.CPR操作可以动态和文字的形式体现，操作数据可直接打印作为参考。 4.可以使用真实的心电监护仪监测，心电图能精确的随生理变化而变化。 5.可随意调节心电图类型和波形。 6.具有正常和多种异常心音可供听诊。 7.模拟人有多处脉搏可触诊：囟门、脐带、双侧肱动脉、股动脉，并与血压、心率同步。 8.双侧手臂都可以进行真实的静脉穿刺，有皮下注射和肌肉注射的位置。 9.低血氧时可出现紫绀，紫绀程度可调节。 四、关节移动： 1.拟真的肩关节和髋关节转动，可扶坐在桌边或板凳上。 2.膝盖可以弯曲，可以采取平躺、坐立、半靠卧等拟人的姿势。 五、其他： 1.模拟人需有预先置入的声音，也可利用操控软件直接录入、保存声音而无需借助其他软件、设备。 2.可练习鼻饲。 六、控制端： 1.需配有运行Windows系统支持多点触控平板电脑。 2.平板电脑配有连接RFID发射器。 *3.需提供3D模型界面，生命体征检测界面和日志。模拟人操作软件具有医学考核系统的优点，软件具备3D 效果, 可以在操作过程中显示人体的3D 解剖图像, 生理参数组包括气道，呼吸，心脏，头部和循环,每个生理模块均可自动移动显示, 适用于将临床操作和基础医学结合起来，界面分割清晰，功能强大，简便易用。可广泛安装在普通电脑上独立使用，便于各科老师在各自的电脑上使用和编辑教学病例；提供3D透视效果图显示此功能。 4.可随时改变模拟人健康状态，所有操作可即时记录下来并作为评估文件。 七、模拟监护仪： 1.需配有20寸触屏模拟监护仪。 2.可系统设置或独立检测模拟人的HR、ABP、CVP、PAWP、NIBP、CCO、SPO2、RR、EtCO2、体温和时间等参数。 3.可选择多种动态的波形，包含12导联心电图、aVR、V1、V2、V3、V4、V5、V6、AVP、CVP、PAWP、Pulse、CCO、SPO2等。（选择自动模式可有虚拟12导联） 4.可显示多种自定义参数，并能根据设置的变化及时更新。 *5.可更改显示监护仪上显示的参数，显示模拟教学时需要的参数。 6.可分享诊断的各项检验报告，包括：X线片、文字和多媒体文件等。 |
| 2 | 高级生命支持模拟人（新生儿）（允许进口） | 15.30 | 1 | 一、一般特征： 1.包含模拟人、操作软件和笔记本电脑,可以训练团队合作和模拟移动式情景剧本。 2.仿真新生儿精确地仿制一个新生儿，可以演示一个瘫软的，没有生命体征迹象并且紫绀的新生儿，也可以演示一个活泼，能哭的，精力旺盛的新生儿 3.模拟人高仿真的设计能够方便地整合到所有新生临床训练课程，包括从强壮的到有生命危险的新生儿 4.内置多种语音，可用笔记本控制模拟人说话并可编呈哭泣声。 *5.模拟人控制端需内置多个新生儿情景案例。 二、气道： 1.模拟人的呼吸道包含舌头、声带、气管和食道可进行口鼻插管。 2.用气管内管，和其他常规的医疗器材，练习口腔和鼻腔插管进行支气管插管。 *3.练习仰额抬颌法和双手举颌法，传感器可对插管的深度进行检测并记录。 4.可用于练习吸痰。 5.使用Sellick手法可见声带。 三、呼吸系统： 1.可听诊呼吸音。 2.可使用复苏球等常规呼吸通气器械，也可结合呼吸机使用。 3.模拟人具备单侧胸部起伏及右侧气管插管练习，插管错误可导致一侧胸部起伏。 4.使用复苏球等通气设备时可见胸部起伏。 5.气管内管插管错误至食道或过度通气，会看到胃部胀气，过度通气可导致胃扩张。 四、循环系统： 1.人工通气和胸外按压可被检测和记录，CPR各项标准可自行设置以符合现在和未来的AHA标准。 *2.可自动生成CPR评估报告，需包含以下参数：按压时间、按压速率、按压深度峰值、按压平均深度、完全回弹比率、中断时间、按压通气比率、通气速率、平均通气量、通气中断时间、有效按压率、有效通气率、除颤次数等。CPR操作可以动态和文字的形式体现，并自动生成量化数据报告，可直接打印作为参考。 3.人工通气和胸外按压可引起脉搏变化。 4.急救后可看到真实的胸部起伏和脉搏功能，心肺复苏成功后可产生至少90秒的呼吸。 5.可以使用真实的心电监护仪监测，心电图能精确的随生理变化而变化。 6.可以使用真实的除颤仪进行除颤、电复律。 7.可听诊心音、触诊和听诊无创血压。 8.在收缩压和舒张压间可听到科罗特科夫音。 9.模拟人有多处脉搏可触诊：双侧手臂、脐动脉、股动脉。 10.手臂可以进行真实的静脉穿刺，有皮下注射和肌肉注射的位置。 11.胫骨可进行骨内注射。 *12.窒息缺氧模式时可出现紫绀，与操作者介入治疗下，改变肤色与生命体徵，多种发绀程度及肤色变化可呈现 13.左手食指具备传感器，可放置血氧机测量血氧 五、其他功能：可调节哭声、喉音、呼噜声等。 六、笔记本控制端： 1.配有15寸的笔记本电脑控制端，可用笔记本电脑控制模拟人的各项生命体征变化。 2.具备模拟缺氧情境模块，同时在不同的介入治疗下，多种发绀程度及肤色变化可呈现 3.控制端需配由：容易使用的情境编辑器、含情境资料库即时监测心肺复苏术效能及记录表现讯息、制作实验室检查报告、追踪至少6个操作者的行为表现、一般事件的纪录及操作者的活动报告 4.控制端需具备一边编辑情景案例的情况下一边运行正在编辑的病例已做修改的功能 5.评估报告可支援Windows应用程式, 文件和U盘，可进行教师评语编辑 *6.内置从简单到困难的情景案例调色盘，可编辑或快速运行，且模拟人能做出相关的生理反应 |
| 3 | 高级生命支持模拟人（五岁儿童）（允许进口） | 21.60 | 1 | 一、一般特征： 1.包含模拟人、操作软件和笔记本电脑，仿真新生儿精确地仿制一个5岁儿童，可以演示一个瘫软的，没有生命体征迹象并且紫绀的5岁儿童，也可以演示一个活泼，能哭的，精力旺盛的5岁儿童 2.模拟人高仿真的设计能够方便地整合到所有儿童临床训练课程，包括从强壮的到有生命危险的儿童 3.内置多种语音（抱怨、回应、作呕、咳嗽、喘气等），可用笔记本控制模拟人说话。 *4.模拟人具备多个内置情景案例，满足临床教学使用 二、气道： 1.模拟人的呼吸道包含舌头、声带、气管和食道可进行口鼻插管。 2.用气管内管，和其他常规的医疗器材，练习口腔和鼻腔插管进行支气管插管。 *3.练习仰额抬颌法和双手举颌法，传感器可对插管的深度进行检测并记录。 4.可用于练习吸痰。 5.使用Sellick手法可见声带。 - 呼吸系统： 1.可听诊呼吸音。 2.可使用复苏球等常规呼吸通气器械，也可结合呼吸机使用。 3.模拟人具备单侧胸部起伏及右侧气管插管练习，插管错误可导致一侧胸部起伏。 4.使用复苏球等通气设备时可见胸部起伏。 5.气管内管插管错误至食道或过度通气，会看到胃部胀气，过度通气可导致胃扩张。 6.内置空气压缩器，心肺复苏后，可产生2分钟自主呼吸，可观察到模拟人的胸部起伏 - 循环系统： 1.人工通气和胸外按压可被检测和记录，CPR各项标准可自行设置以符合现在和未来的AHA标准。 *2.可自动生成CPR评估报告，需包含以下参数：按压时间、按压速率、按压深度峰值、按压平均深度、完全回弹比率、中断时间、按压通气比率、通气速率、平均通气量、通气中断时间、有效按压率、有效通气率、除颤次数等。CPR操作可以动态和文字的形式体现，并自动生成量化数据报告，可直接打印作为参考。 3.人工通气和胸外按压可引起脉搏变化。 4.急救后可看到真实的胸部起伏和脉搏功能。内部的空气储存槽提供2分钟的持续操作 5.可以使用真实的心电监护仪监测，心电图能精确的随生理变化而变化。 6.可以使用真实的除颤仪进行除颤、电复律。 7.可听诊心音、触诊和听诊无创血压。 8.在收缩压和舒张压间可听到科罗特科夫音。 9.模拟人有多处脉搏可触诊：颈动脉、肱动脉、桡动脉、股动脉。 10.手臂可以进行真实的静脉穿刺，有皮下注射和肌肉注射的位置。 11.胫骨可进行骨内注射。 *12.缺氧时可出现紫绀，与介入治疗下，改变肤色与生命体徵，多种发绀程度及肤色变化可呈现、左手食指具备传感器，可放置真实的血氧机测量血氧 - 笔记本控制端： 1.配有15寸的笔记本电脑控制端，可用笔记本电脑控制模拟人的各项生命体征变化。 2.具备模拟缺氧情境模块，同时在不同的介入治疗下，多种发绀程度及肤色变化可呈现 3.控制端需配由：容易使用的情境编辑器、含情境资料库即时监测心肺复苏术效能及记录表现讯息、制作实验室检查报告、追踪至少6个操作者的行为表现、一般事件的纪录及操作者的活动报告 4.控制端需具备一边编辑情景案例的情况下一边运行正在编辑的病例已做修改的功能 5.评估报告可支援Windows应用程式, 文件和U盘，可进行教师评语编辑 *6.内置从简单到困难的情景案例调色盘，可编辑或快速运行，且模拟人能做出相关的生理反应 |
| 4 | 佩里蓝宝宝模拟人 | 18.4 | 4 | ․该模型人仿新生身高及体重，关节可以活动。 ․气道设计逼真，舌、声带、气管、食管一应俱全，便于气道管理的练习 ․逼真的体内器官提供了无与伦比的心肺复苏体验 ․支持经口或经鼻插管，以及抽吸操作 ․环状软骨突出，支持Sellick手法 ․双侧肺扩张及逼真的胸部起伏 ․支持使用1号镜片的压舌板及2.5号无袖气管内插管练习插管操作，也可练习喉罩通气的操作 ․可表现为外周性、中心性紫绀或正常新生儿的皮肤颜色 ․支持脐带插管的练习，可使用橡胶球手动模拟脐带搏动 ․可模拟练习新生儿心肺复苏的手法，包括双手拇指环压按摩法及双指交替按摩法 |
| 5 | 蓝宝宝新生儿 | 21.6 | 4 | 1.该款新生儿模拟人具有绝佳的功能设计，能够根据预设的选项改变皮肤的颜色，且能即时评价气道通气及胸外按摩的效果。此外，该系列模拟人也具有常规气道管理练习器的全部功能。选配组件包括支持骨内输注的腿部模型以及用于注射训练的臂部模型 2.气道设计逼真，舌、声带、气管、食管一应俱全，便于气道管理的练习 3.逼真的体内器官提供了无与伦比的心肺复苏体验 4.支持经口或经鼻插管，以及抽吸操作 5.环状软骨突出，支持Sellick手法 6.双侧肺扩张及逼真的胸部起伏 7.支持使用1号镜片的压舌板及2.5号无袖气管内插管练习插管操作，也可练习喉罩通气的操作 *8.可表现为外周性、中心性紫绀或正常新生儿的皮肤颜色 9.支持脐带插管的练习，可使用橡胶球手动模拟脐带搏动 10.可模拟练习新生儿心肺复苏的手法，包括双手拇指环压按摩法及双指交替按摩法 11.腿部组件支持骨内输注，具有精细的骨内通道 12.臂部组件支持注射等静脉相关操作 |
| 6 | 儿童梗塞训练模型 | 2.36 | 4 | 1.通过腹戳法和背部扣击法清除气道内异物 2.一旦异物卡在气道内，学生必须通过解剖标志确定下手位置和力度 3.用力适当，会看到异物排出； |
| 7 | 婴儿梗塞训练模型 | 3.24 | 4 | 1.模型为9个月大婴儿，可以模拟异物梗塞和异物排除 2.胸部按压感真实，气道系统经济又易于保养。 |

第十包：全功能五岁儿童模拟人等

| 编号 | 设备名称 | 预算/万元 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能五岁儿童模拟人 | 1.14 | 1 | 1. 双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。 2. 可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、眼耳清洗滴药、口腔护理。 3. 气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。 4. 口鼻饲法。 5. 洗胃法。 6. 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：穿刺成功有明显的落空感，有回血产生。 7. 双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌内注射。 8. 灌肠法，放置直肠栓。 9. 导尿法：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。 10. 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法。 11. 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。 12. 洗浴、包扎。 13. 回肠、结肠造瘘口护理。7. 胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可以有模拟骨髓流出。 14.除颤起搏功能：可进行模拟除颤起搏，也可与自备的不同厂家、不同型号的真实除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 15.心电监护功能：配合模拟心电监护仪可进行模拟心电监护，也可与自备的不同厂家、不同型号的真实心电监护仪无缝连接，实现真实心电监护 听诊功能：可听诊心音、呼吸音、肠命音 |
| 2 | 全功能三岁儿童模拟人 | 0.95 | 1 | 1. 双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。 2. 可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、眼耳清洗滴药、口腔护理。 3. 气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。 4. 口鼻饲法。 5. 洗胃法。 6. 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：穿刺成功有明显的落空感，有回血产生。 7. 双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌内注射。 8. 灌肠法，放置直肠栓。 9. 导尿法：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。 10. 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法。 11. 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。 12. 洗浴、包扎。回肠、结肠造瘘口护理 13. 胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可以有模拟骨髓流出。 |
| 3 | 全功能一岁儿童模拟人 | 0.78 | 1 | 1. 新生儿气道插管。可进行口、鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法和口鼻饲法等。 2. 可进行静脉穿刺、输液（血）、抽血等功能操作训练。婴儿全身静脉主要分布为头部颞浅静脉、耳后静脉、右手臂头静脉、左大隐静脉、右股静脉和脐静脉等。进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。皮肤和静脉血管的同一穿刺部位，可经受多次穿刺不渗漏。 3. 骨髓腔输液技术在婴儿急救中的应用。 4. 可进行新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿动脉搏动（包括脐动脉、右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉等）。 5. 可进行新生儿基础护理操作练习：洗浴、换衣、眼、耳清洗滴药和口腔护理等。除颤起搏功能：可进行模拟除颤起搏，可与自备的不同厂家、不同型号的真实除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。◆心电监护功能：可进行模拟心电监护，可与自备的不同厂家、不同型号的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护 听诊功能：可听诊心音、呼吸音、肠命音 |
| 4 | 早产婴儿模型24周 | 0.3 | 2 | 1. 模型为24周真实大小的早产儿，形态逼真，手感真实 2. 早产儿形态观察、身体的测量、前囟的触诊男婴睾丸未降，女婴大阴唇不能盖住小阴唇。可观察到生理性黄疸。 3. 早产儿在保育箱内的清洁和洗浴，清洁和洗浴及早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作 |
| 5 | 早产婴儿模型30周 | 0.36 | 2 | 1. 模型为30周真实大小的早产儿，形态逼真，手感真实 2. 早产儿形态观察、身体的测量、前囟的触诊，男婴睾丸未降，女婴大阴唇不能盖住小阴唇。可观察到生理性黄疸。 3. 早产儿在保育箱内的清洁和洗浴，清洁和洗浴及早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作 |
| 6 | 新生儿体格指标测量模型 | 1.8 | 4 | 1. 模型为新生儿，外型可爱逼真 2. 可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝 3. 可实现儿科常用体格指标的测量和新生儿的护理 4. 新生儿抱持、包裹 5. 洗浴、抚触 6. 换尿布、清洁眼、耳、鼻 7. 儿科常用体格指标的测量：体重、身高（长）、坐高（顶臀长）、头围、胸围、上臂围等 *该仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，第一个红灯亮。 *当操作者动作粗鲁，导致新生儿被摔，第二个红灯亮 8. 皮肤护理 9. 男婴女婴任选 |
| 7 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 1.84 | 4 | 1.模型为整体婴儿，体表标志明显，便于操作 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.婴儿体格检查：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围，测量值均在该月龄的数值范围内 4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作 *该仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，第一个红灯亮。 *当操作者动作粗鲁，导致新生儿被摔，第二个红灯亮 |
| 8 | 儿童听诊模拟人 | 5.6 | 4 | 可以配合儿童模拟人听诊及识别152种音源，包括正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。（儿童分为1岁儿童和五岁儿童两种）儿童听诊模拟人、听诊控制盒、模拟听诊器 |
| 9 | 高级婴儿复苏模型 | 2.88 | 4 | 1. 模拟标准气道开放显示； 2. 人工手位胸外按压显示报警； * 按压位置正确的指示灯显示； * 按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4CM； * 按压错误时则有指示灯显示及错误的报警； 3. 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； * 吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警； * 吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示； * 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 4. 按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人； 5. 操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作； 6. 操作频率：最新国际标准：100-120次/分； 7. 操作方式：训练操作； 8. 检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动； 9. 工作状态：采用外接电源； 10. 全程语音提示，可调节或关闭音量； |
| 10 | 新生儿气管插管模型 | 2.24 | 4 | 1. 婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。 2. 经口、鼻气管插管。 3. 仿真材料的功能模拟。 4. 模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 5. 可以通过吹气方式、测试插管是否正确地插入气道。 6. 观察两肺与胃的供气膨胀。 |
| 11 | 旋转式婴儿头部注射模型（全身） | 1.4 | 4 | 1. 仿真婴儿完整的头颈部带身子，并有完整的婴儿左右两侧面、额部主要血管系统，可进行输液（血）、抽血的穿刺练习2. 透过头皮可清晰看到血管分布，真实感强 3. 可进行额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉注射并可注入真实的液体4. 正确穿刺时有落空感且有回血，静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗透 5. 可练习新生儿的护理 |
| 12 | 新生儿全身注射模拟人 | 2.32 | 4 | 1模型为新生儿 2采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3静脉注射： ﹡左右臂：肘正中静脉、腋静脉 ﹡右下肢：大隐静脉、腘静脉 ﹡颈部和头部：颈外静脉、颞静脉 4静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习 5可进行脐带护理 6脐静脉插管，正确穿刺可 |
| 13 | 高级婴儿静脉穿刺手臂 | 1.5 | 10 | 1.与真实幼儿手臂的真实尺寸复制而成，皮肤柔软，骨性标志明显。 2. 手臂进行手背静脉穿刺、肘部静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。 3. 可方便的更换外皮和血管。 |
| 14 | 高级婴儿腿部静脉穿刺模型 | 1.5 | 10 | 1. 根据婴儿腿部的解剖特征，采用进口塑胶材料，模拟婴儿腿，设计骨骼、皮肤、肌肉、血管等，大小相同。 2. 静脉穿刺时，有明显的落空感，有回血产生。 3. 进行足背静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺。 |
| 15 | 高级婴儿动脉穿刺训练手臂模型 | 1.5 | 10 | 1. 根据婴儿左手臂的真实尺寸复制而成，骨性标志明显。 2. 脉搏球手动模拟桡动脉搏动，确定注射部位。 3. 可进行桡动脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。 4. 可更换皮肤和动脉血管。 |
| 16 | 婴儿腰椎穿刺模型 | 7 | 10 | 1.婴儿全身静脉分布。 2. 头颈部静脉、右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。 3. 左腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 4. 右腿的股静脉穿刺练习。 5. 挤压手捏球，可摸到四肢动脉搏动。 6. 气管插管操作练习。 7. 鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进行鼻饲管的固定护理等操作。 8. 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 9. 静脉血管和皮肤静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 ★10、为了让学生更好地掌握腰椎穿刺临床技能，当学生以第1腰椎间 隙或第2腰椎间隙为穿刺点，进行腰椎穿刺时，该模型亮红灯，显示操作错误。 ★11、为了让学生更好地掌握腰椎穿刺临床技能，当学生以第1腰椎间隙或第2腰椎间隙为穿刺点，进行腰椎穿刺时，该模型亮红灯，显示操作错误。 |
| 17 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 6.1 | 10 | 1、仿真标准化病人模拟正常儿童大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好；儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。 2、可进行儿童股动脉与股静脉穿刺仿真标准化病人的训练。 |
| 18 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 4.5 | 10 | 1. 婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2. 穿刺后骨面的针孔可修复。 3. 每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 4. 皮肤、胫骨可更换。 |
| 19 | 幼儿胸穿操作模型 | 11 | 10 | 完全按小儿1:1制作，解剖标志明显，体内为完整的全身骨骼仿生结构。 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 具有完整的解剖结构，四肢灵活，可摆放标准胸穿体位 可模拟穿刺过程中，病人出现胸膜反应的 对症处理。 可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 可叩诊病变区域为实音。 可行气胸穿刺，并体会推动注射器活塞的气胸压力。 |
| 20 | 幼儿腹穿模型 | 11 | 10 | 1．儿童人体仿生构造，全身体现柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织；有完整的人体骨骼仿生结构，手感真实、触有弹性，体现全身真实的骨性标志。 2.仿真皮肤有良好的柔韧性，硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于500%；仿生骨骼有良好的坚韧性，弯曲断裂强度大于95Mpa 3.全身各部位关节灵活，为金属构件连接，确保牢固耐用。 功能指标： 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 仿生人体可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作。 |
| 21 | 男婴脐带护理模型 | 0.66 | 3 | 1. 形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝 2. 脐带外型逼真，柔软有弹性，脐静脉及脐动脉内可有真实仿真颜色的血液流动 3. 可进行脐带结扎处理，具有真实的血液流出可将真实的导管插入能伸缩的脐带，有二条模拟动脉、一条模拟静脉 4. 可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作 5. 脐带可多次使用，且配有多根脐带以备更换 |
| 22 | 女婴脐带护理模型 | 0.66 | 3 | 1. 形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝 2. 脐带外型逼真，柔软有弹性，脐静脉及脐动脉内可有真实仿真颜色的血液流动 3. 可进行脐带结扎处理，具有真实的血液流出可将真实的导管插入能伸缩的脐带，有二条模拟动脉、一条模拟静脉 4. 可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作 5. 脐带可多次使用，且配有多根脐带以备更换 |
| 23 | 高级数字化婴儿综合急救技能训练系统 | 7.90 | 1 | 1. 头颈部： •正常与散大瞳孔对照。 •气道管理技术：逼真的口，鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管，气管环，可经口，鼻气管插管，吸氧，吸痰。可监测气道插管，显示插管正确、错误。气道插管有插管过深提示，插管过深时默认插入右主支气管，仅见右侧胸部起伏。•插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。 •呼吸模式：正常呼吸、间停呼吸、不规则喘息、呼吸暂停、呼吸停止。 2.胸腹部： •气胸穿刺抽气、胸腔积液抽液训练。 •CPR训练：支持口对口、口对口鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，吹气次数和频率，按压次数和频率，按压深度及人工呼吸与胸外按压比便判断。 •心电监护：与自备的心电监护仪配套使用，可实现心电监护。 ★真实除颤、起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可实现真实除颤、起搏功能 ★模拟心电监护：可与GD/J115多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护功能。 ★听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音;其中正常心音、呼吸音可随监视器心率、呼吸频率自动产生相应的变化 ★模拟除颤、起搏：与GD/J880配套使用，可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。 ★模拟AED：与GD/AED99F配套使用，可进行模拟AED，提供纽扣电极，全程中文语音提示，并可自动分析心律，判断是否进行除颤。 3.四肢： •静脉输液/穿刺，手臂静脉包括：头静脉、手背浅静脉。 头皮静脉包括：额上静脉，颞浅静脉。 下肢主要静脉干：股静脉。 •骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。 •血压测量训练。 •真实婴儿模型，身高50cm,体重3kg。四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动。 4.软件： •婴儿ACLS急救脚本编辑器，用于编写婴儿急救案例，根据脚本编辑中的场景设定功能模拟真实的急救场景，操作者对此做出相应的急救措施，教师能够全面评估出医学生的理论与临床技能综合素质的高低。 •可监控生命体征包括：自主呼吸，模拟股动脉，脐动脉的搏动;心率;心律;哭声;打嗝声;血压;血氧饱和度;ABP;混合性紫绀、中心性紫绀、周围性紫绀。 •系统内包括大量考题，心电图，急救理论知识，急救场景，病例等。 •模拟人的生命体征，并由外部事件驱动脚本的运行，记录操作日志。 •计算机与模拟系统之间完全无线连接，实现自我控制。 •可进行PETCO2监测：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性。 |
| 24 | 高级新生儿外周中心静脉插管模型 | 2 | 4 | 1.胸壁透明，由专门材料制作而成，双侧的静脉通路都可以产生透视的效果。 2.解剖位置正确：贵要静脉、头静脉、颈静脉、锁骨下静脉、和上腔静脉等。 3.可直观看到肋骨和心脏，可以测量导管正确插入的长度。 4.上腔静脉部分透明，导管插入正确后，可以看到导管的位置，插入错误，则看不到。可进行经外周静脉置入中心静脉导管的技术 5.练习标准静脉插管的位置 ●解剖位置正确：贵要静脉、头静脉、颈静脉、颈静脉、锁骨下静脉、股静脉、上腔静脉和心脏等。 ●可反复进行练习,皮肤血管可更换 |
| 25 | 小儿吸痰模型(带插胃管) | 3.4 | 4 | 1. 模型为小儿全身，形态逼真，质感真实 2. 解剖标志明显，具有口腔、气管、食管、胃等内部解剖结构 3. 模型可进行小儿吸痰、洗胃练习 4. 可进行婴儿的基础护理 |
| 26 | 婴儿灌肠导尿模型 | 3 | 4 | 1. 模型为新生儿女婴，形态逼真，关节灵活 2. 可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝 3. 可练习婴儿护理、灌肠和导尿 4. 新生儿抱持、包裹 5. 洗浴、抚触 6. 换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻 7. 脐部护理 8. 测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围 9. 皮肤护理 10. 体温测量：可经肛门、经口测量 *11婴儿仿真模型体内具有完整的全身骨骼，全身模拟真实婴儿外观，体表无缝包裹仿真皮肤，外表完全无关节连接组件。 |
| 27 | 婴儿髋关节复位操作模型 | 1.08 | 2 | 1.模型为女婴的下半身，包括骨盆和下肢 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.用于先天性髋关节脱位的诊断，也可供髋关节脱位的复位训练使用 4.可做右侧髋关节松弛的演示 |

1、挂*号的为重点技术指标。

2、整包中标。

3、投标文件单台件5万以上设备要求附带彩页。

4、中标后，一个月内签订合同，否则废标。

5、单台件超过10万人民币的设备，提供2套说明书。

6、付款方式：自行支付。

7、货到验收合格支付90%，一年后无问题支付剩余10%

8、国产压力容器必须有合格证书及特种设备制造监督检验证书，并在购买后向质量监督局备案，进口压力容器必须有特种设备制造许可证及进口容器安全性能监督检验证书及报告书，并在购买后向质量监督局备案

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字： 公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2017-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2017年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2017-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单