浙江省复员退伍军人精神病疗养院医疗设备采购项目

政府采购招标文件

招标编号：NBITC-20173716G

招标人：浙江省复员退伍军人精神病疗养院

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2017年10月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  合同主要条款	20

第四部分  技术要求	22

第五部分  评分标准	23

第六部分  投标文件格式	41

- 第一部分  招标公告

发布日期：2017年10月23日

公告期限：2017年10月23日至2017年10月30日

宁波市国际招标有限公司受浙江省复员退伍军人精神病疗养院委托，就“浙江省复员退伍军人精神病疗养院医疗设备采购”项目进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号：NBITC-20173716G

二、项目名称：浙江省复员退伍军人精神病疗养院医疗设备采购项目

三、招标内容：

| 子包 | 设备名称 | 数量 | 招标预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 9套 | 43.2万元 |
| 2 | 电子支气管镜 | 1套 | 78万元 |
| 3 | 胰岛素注射泵 | 5套 | 28万元 |
| 4 | 视频脑电图 | 1套 | 32万元 |
| 5 | 电子血压计 | 10台 | 2.6万元 |
| 6 | 多参数心电监护仪 | 10套 | 11万元 |
| 7 | 医用冰箱 | 2台 | 5.2万元 |

采购需求：具体详见采购文件

四、资金来源：财政资金。

五、投标人资格条件

1、在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力且能够提供相关服务、具有法人资格的供应商。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3、购买了招标文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构。

4、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本次招标不接受联合体投标。

6、一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

7、投标人特定资格条件：具有独立法人资格。

六、购买招标文件及开标相关信息

1、招标文件售价：每子包售价人民币400元（售后不退）。如需邮购或网上购买，请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

网上购买标书流程：进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com/a/），点击招标公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的招标公告，点击公告标题进入对应项目的招标公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。

2、购买招标文件时间和地点：

时间：自招标公告发布日期起至2017年11月8日止（休息日及法定节假日除外，工作时间8:30-11:30，14:00-17:00）。

地点：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心。

温馨提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

3、投标截止时间和开标时间：2017年11月13日14：15（北京时间）（北京时间），逾期送达或送达的投标文件不符合本招标文件规定的恕不接受。届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。

4、开标地点：宁波市国际招标有限公司7层开标厅一（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼7层）

5、投标文件的递交：投标文件请于开标当日、投标截止时间之前由专人送达开标地点,以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受，逾期送达或不符合本招标文件规定的投标文件恕不接受。

6、其他要求：

6.1参加投标的供应商在投标前必须到“宁波市政府采购站点（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记。

6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

6.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

6.4未购买采购文件者的投标将被拒绝。

七、招标机构相关信息

招标人：浙江省复员退伍军人精神病疗养院

联系人：朱老师

电  话：13777060063

招标机构名称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8层

邮    编：315020

电    话：0574－87295348  87629230

传    真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

联 系 人：夏伟立 陈若水

招标有关款项汇入的账号：

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号：94090154800000191

八、本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）、宁波市国际招标有限公司网（www.nbbidding.com）上进行发布。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

注：1、本须知前附表是对投标人须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2、本附表中“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即按无效投标处理。

| 条款号 |  | 类别 | 内容说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 采购人 | 浙江省复员退伍军人精神病疗养院 |  |
| 2.2 |  | 货物 来源 | 子包一、二、三、四：国内或进口； 子包五、六、七：国内； |  |
| 2.3 |  | 招标代理机构 | 宁波市国际招标有限公司 |  |
| 2.4 |  | 采购项目名称 | 浙江省复员退伍军人精神病疗养院医疗设备采购项目 |  |
| 投标基本原则 |  |  |  |  |
| ★3.1 | 投标人资质要求 |  | 1、在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力且能够提供相关服务、具有法人资格的供应商。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3、购买了招标文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构。 4、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 5、本次招标不接受联合体投标。 6、一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。 7、投标人特定资格条件： 具有独立法人资格。 |  |
| 投标文件编制 |  |  |  |  |
| 12 | 投标 报价 |  | 1、报价以人民币元为计算单位。 2、按要求的格式内容填写报价。 3、本项目为交钥匙工程，包含货到指定地点价〖含货物出厂价、制造、运输、保险、装卸车、安装、培训、调试、验收、服务费、施工现场拼装、保修、利润、税费、伴随的施工指导费等所有费用的完整报价〗。软件含软件费、安装费、调试费、培训费、满足采购需求的升级及维护费用、利润、税费等。 |  |
| ★13 | 项目预算 |  | 本项目招标预算： 子包; 设备名称; 招标预算. 1; 除颤仪; 43.2万元. 2; 电子支气管镜; 78万元. 3; 胰岛素注射泵; 28万元. 4; 视频脑电图; 32万元. 5; 电子血压计; 2.6万元. 6; 多参数心电监护仪; 11万元. 7; 医用冰箱; 5.2万元. 超过招标预算的投标将被拒绝，若三分之二及以上评委认为投标报价低于成本价的，将被视为无效投标 。 |
| ★14 | 投标有效期 |  | 90日历天（从开标日起计算） |  |
| 投标文件准备与递交 |  |  |  |  |
| ★15 | 投标保证金 |  | 投标保证金金额（人民币）： 子包; 设备名称; 金额. 1; 除颤仪; 8000元. 2; 电子支气管镜; 15000元. 3; 胰岛素注射泵; 5000元. 4; 视频脑电图; 6000元. 5; 电子血压计; 500元. 6; 多参数心电监护仪; 2000元. 7; 医用冰箱; 1000元. 递交时间：开标截止时间前汇入我公司账号（逾期递交或未递交的以无效标处理）。 开户单位名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 帐 号：94090154800000191 中标人的投标保证金在签订合同，付清招标服务费后原额退还； 未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还。 投标保证金的退还时间：凭招标公司出具的收据或由投标人财务出具的收据退还。 |
| 16.1 | 投标文件份数 |  | 投标文件正本1份、副本4份，投标一览表正本1份。投标文件的电子版1份，本项目不接受活页装订的投标文件。 |  |
| ★17 | 质保期 |  | 自验收合格之日起贰年（各子包质保期如有特殊要求的遵从第四部分“技术要求”） |  |
| 18 | 投标截止日期 |  | 2017年11月13日 14：15（北京时间） |  |
| 20.1 | 开标日期、地点 |  | 2017年11月13日14：15（北京时间） 地点： 宁波市国际招标有限公司7层开标厅一（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼7层） |  |
| 评标与中标原则 |  |  |  |  |
| 26.1 | 评标 方法 |  | 综合评分法 |  |
| 29 | 中标 原则 |  | 按综合评分由高到低的排名顺序推荐中标候选人。 |  |
| 合同授予 |  |  |  |  |
| 36 | 中标 服务费 |  | 招标代理服务费： （1）本项目的采购代理费由中标供应商支付。 （2）计费标准： 以中标（成交）金额为计费基准，按中标金额*1.5%计算。 （3）结算方式及时间：在领取中标通知书时由中标供应商一次性向采购代理机构付清。 （4）中标供应商如未按以上规定办理，本公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |  |
| 合同通用条款 |  |  |  |  |
| 37 | 付款条件 |  |  | 1、本合同以人民币结算。 2、付款办法： 2.1、货到安装完毕并验收合格后付至合同总价的95%，并无息退回履约保证金（合同金额的10%）； 2.2、质保期满后一周内一次性付清合同总价的5%。 |
| 38 | 交货时间与地点 |  |  | - 交货地点：浙江省复员退伍军人精神病疗养院（具体以招标人指定为准） - 交货期：合同签订后7天内交货并安装完毕（各子包质保期如有特殊要求的遵从第四部分“技术要求”） - 交货方式：送到招标人指定地点 |
| 39 | 履约保证金 |  |  | 合同金额的10% 缴纳时间：签订合同之前 退还时间：货到安装完毕并验收合格后 |
| 40 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  |  | 不允许转包 |

一、 总 则

1. 项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2. 定义

2.1“采购人”“招标人”系指浙江省复员退伍军人精神病疗养院。

2.2“招标机构”、“代理机构”、“招标代理”系指宁波市国际招标有限公司。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

2.5 “货物或服务”系指中标人按招标文件规定向招标人提供的产品或服务。包括招标文件要求的所有货物和服务以及合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.6“★”标志的为重要条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.7“中小企业”系指满足《财政部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）第二条规定的企业。

3. 合格的投标人

3.1具有本项目实施能力，符合投标人资质要求，承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加投标。

3.2投标人资质要求详见本项目投标人须知前附表。

3.3投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4. 投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

5.1对与本项目有关的通知，招标人/招标机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并购买了招标文件的投标人（潜在投标人），传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标人/招标机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

二、招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分投标邀请（招标公告）

第二部分投标人须知

第三部分合同主要条款

第四部分技术要求

第五部分评分标准

第六部分投标文件格式

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何已登记备案并购买了招标文件的潜在投标人，在发现招标文件存在混淆或错乱等问题时，可要求招标人/招标机构对招标文件进行澄清。澄清要求应在投标截止期十日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式送达招标人/招标机构，招标人/招标机构将以书面形式予以答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.2在投标截止期十五日前任何时候，招标人/招标机构无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为招标文件的组成部分，对所有购买了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.3对招标文件的澄清和修改，将书面通知已购买招标文件的潜在投标人。投标人应于收到补充文件后按规定的时间以书面形式回复确认。

7.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人/招标机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，书面通知所有登记并备案并购买了招标文件的潜在投标人，同时在本次刊登招标公告的媒体上发布变更公告。招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、投标文件的编写

8. 投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9. 计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由以下三类文件组成，应包括但不限于以下内容：

★第一类：基本文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 法定代表人授权书；

- 投标货物为非投标人制造的须出具制造商目的授权函。

- 满足投标人资格要求的相关证明材料。

第二类：商务及资格证明文件

- ★商务条款偏离表；

- 投标人基本情况表以及投标人简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境、设备和软硬件设施等）；

- 资格声明文件，包括：

- 投标人资格声明；

- 中小企业声明函，仅当投标人为中小企业时须提供（投标人和小微企业服务提供商均须提供《中小企业声明函》及其符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》财库[2011]181号中规定的小微企业划分标准的相关证明文件，否则不作价格扣除）。

列入财政部、环境保护部公布的《第二十期环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）且在有效期内的投标产品清单。

列入财政部、国家发展改革委公布的《第二十二期节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）且在有效期内的投标产品清单。

- ★投标有效期内法人营业执照副本复印件（年检有效期内），加盖投标人公章；

- ★投标有效期内税务登记证复印件（年检有效期内），加盖投标人公章；

注：五证合一的投标单位只需提供营业执照副本复印件加盖投标人公章。

- 投标人距开标日最近一次缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件，加盖投标人公章；

- ★投标人前三年（2014年10月1日至今）内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，加盖投标人公章；

- ★开标日前六个月内投标人基本账户开具的银行资信证明原件或复印件(加盖投标人公章，银行存款证明无效）；

- 会计师事务所出具的近三年（2014年1月1日至今）最新的财务审计报告复印件(加盖投标人公章)；

- 投标人类似项目业绩证明材料复印件，加盖投标人公章；

- 其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。

第三类：技术应答文件

- ★技术规格偏离表：须按照第四部分《技术要求》中的内容提供投标技术方案。无法满足招标要求的条款须在技术偏离表中明确。若有技术应答表的须对技术参数逐条应答（对表B内容的逐条应答）。

- 技术方案、实施方案、措施及进度计划安排；提供详尽的技术支持及售后服务方案及售后服务承诺；

- 投标供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

- 项目团队人员的情况介绍（包括配置、人数、知识和专业技术结构介绍，证书情况、业绩情况）附相关证明材料；

- 投标人企业的同类项目业绩情况；

- 培训计划（包括课程安排、费用清单、培训地点和培训人次等）；

- 其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。请注意评分标准的相关证明材料。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

11．投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12. 投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的工作内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表第12项列出的内容，以及与投标相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于劳务费、人工费用、差旅费、设备投入费用、各种税费及与履行本项目有关的其他所有费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。投标人填写的报价中如未加说明，则认为该报价已经按照本条款要求包含了上述全部费用。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标相关服务的价格，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写，包括但不限于所列分项。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，也包括投标人为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所投标项目相关的所有成本、费用及税费。若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则投标人的投标报价应以[开标一览表的报价]为准。

12.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6投标人根据本须知12.2条规定将投标价分成几部分并按招标文件第六部分提供的格式填写“投标分项报价表”只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人签订合同的权利。

12.7投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标分项报价表》。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

12.8投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13. 投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

14．投标保证金

14.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.8条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金由招标机构收取并退回。

14.3投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

  - （1）银行电汇（应于投标截止时间前汇至招标人帐户）或汇票；

  - （2）有效期内支票（仅限于宁波地区银行开具）；

14.4投标保证金有效期应保持到投标有效期满。

14.5凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

14.6未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还，但本招标文件规定不予退还的情形除外。

14.7中标人的投标保证金，在采购合同签订后五日内退还。

14.8发生以下情况之一的，投标保证金将被没收：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

- （2）中标人在规定期限内应交纳中标服务费而未交纳；

- （3）中标人在规定期限内未能按本须知第36条规定签订合同；

- （4）投标人或中标人有腐败、欺诈、串通投标等违反法律法规的行为的；

- （5）投标人或中标人有其他违反本招标文件要求、损害招标人利益行为的。

- 若投标人或中标人的上述行为所造成的招标人的损失大于投标保证金金额的，招标人没收保证金的同时，有权要求投标人或中标人就保证金未能涵盖部分的损失承担赔偿责任。

15. 投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。        投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，招标人有权拒绝。

15.2特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16．投标文件的制作和签署

16.1投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本及电子版本（使用WORD、EXCEL格式，），每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

16.2投标文件须用中文编写，并须有序地装订成册（A4纸版面），每一页都应标有连续页码，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

16.3投标文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.4任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

16.5招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标。

16.6投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如投标过程中投标人使用投标专用章，须提供特别说明函，明确该投标专用章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章)。

四、投标文件的递交

17．投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标,投标人应另行按包将开标一览表正本一份密封在一个的信封内单独提交,并在信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样（同时在装订成册的投标文件中仍应提供内容完全一致的开标一览表）。投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子文档密封包装。密封包装处须盖有投标人公章或法人签字或法定代表被授权人签字。

17.2包封应：

（1）标明递交至“投标人须知前附表”中指明的开标地点。

（2）注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、编号/包号和“在之前不得启封的字样，并填入“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间。

17.3包封应写明投标人名称和地址,以便若其投标被宣布为“迟到”投标时,能原封退回。

17.4如果包封未按本须知第17.2条要求加写标记和密封,招标人对误投或过早启封概不负责。

17.5投标人须由其合法的授权人在开标当日投标截止时间之前将投标文件送达至开标地点交由招标机构并签字确认。投标人须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18. 投标截止时间

18.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件递交至招标机构。投标截止时间和投标文件递交地点详见前附表。

18.2招标机构可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.3在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件，招标机构将拒绝接收并原封退回。

19. 投标文件的补充、修改、撤回和撤销

19.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在投标截止时间之前送达开标地点，该通知需经正式授权的投标人代表签字且有招标人签收方为有效。

19.2投标人对投标文件补充、修改的书面材料或撤回的通知应按第17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件，否则其投标保证金将按14.8款的规定被没收。

五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和地点见投标人须知前附表。

20.2投标人参加开标的代表必须签名报到并出示投标人代表的身份证明。

20.3开标时，招标机构将当众宣读投标人名称、补充、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及其他认为合适的内容。未宣读的投标价格、折扣声明等实质内容，评标时不予考虑。除了按本须知第17条规定原封退回迟到的以及未按规定密封的投标文件之外，开标时不得拒绝任何投标。

20.4投标报价：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5招标机构将做开标记录并在开标后要求法定代表人或投标人代表签字确认。

21. 评标委员会

21.1招标人根据有关法律法规，结合本项目特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出授予合同的建议。

22. 投标文件的初审与澄清

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查:评标委员会依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.1.2符合性检查:评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清

22.2.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23. 投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，视为无效投标，其投标将被拒绝：

（1）投标报价超出本项目预算（最高限价）的；

（2）投标保证金不满足招标文件要求的；

（3）未按照招标文件规定进行签署、盖章的；

（4）投标文件采用活页方式装订的；

（5）投标人资格标准不满足招标文件要求 (或未提供有效证明文件) 的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件的技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；

（8）不满足招标文件★号条款的；

（9）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件；

（10）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件

（11）以非纸制文本形式的投标文件

(12)投标供应商未能提供合格的资格文件；

(13)子包以赠送方式投标的，对一个子包提供两个投标方案的；

(14) 投标文件未按招标文件要求签署盖章的、未装订、未密封、未有效授权；

（15）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求，以及其他评标委员会认为不能实质上满足招标文件要求的。

24. 比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标标准和方法，对其商务、技术和报价作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用“综合评分法”，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

24.3综合评分法评分的主要因素是价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第五部分。

24.4参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见招标文件第六部分），否则评标时不得被认定为中小企业。

24.5本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即小型和微型企业产品参加评审的价格=投标报价×(1-6%)。未提供《中小企业声明函》的小型和微型企业产品，评标时其投标报价不予扣除。

25. 评标过程及保密原则

25.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2在评标期间，投标人试图影响招标招标人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

26. 中标候选人的推荐原则

26.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按综合评审得分由高到低的顺序进行评标排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术部分优劣(得分由高到低)顺序排列。

26.2评标委员会将根据评标排序，每子包推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐排名第二的投标人为第二中标候选人，推荐排名第三的投标人为第三中标候选人。

27. 废标

27.1 出现下列情况之一时，招标人根据评标委员会的意见有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购支付能力，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.串标  投标人存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

（1）不同投标人的投标文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与投标的（包括资格审查、领取招标资料、参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

六、授予合同

29. 定标准则

29.1除本须知第30条规定的情况外，采购人将按评标委员会推荐的评分排序将合同授予通过资格后审的评标总得分最高的投标人。

29.2招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

29.3评审后招标人将对中标人提供的信息、资料进行进一步核实（如合同、合格证书等），如发现伪造则取消其中标资格，由得分从高到低排序第二的为中标候选人，中标候选单位数量遵循第26.1条款。

30.资格后审

30.1审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

30.2如果审查未通过，招标人将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人能否满意地履行合同作类似的审查。以此类推，直至确定最终的中标人。

31．接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.2《中标通知书》生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，招标人有权按中标候选人排序将合同授予下一位中标候选人。

32. 中标通知

32.1中标人确定后，招标机构将向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知所有投标人。

32.2《中标通知书》是合同文件的组成部分。

32.3对未中标者，招标人/招标机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

33. 采购人追加采购数量的权利

33.1采购人在授予合同后有权在法律规定的范围内，对服务的内容予以10%以内的增加。

34.签订合同

34.1中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤销投标处理，其投标保证金将按14.8款的规定被没收。情节严重的，将被提请财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34.2招标文件、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

34.3中标人在成交后应免费按采购人的要求对设计方案作进一步修正、优化、本项目的有关细项如因设计方案变化而更改，结算时则按成交单价为准予调整。若功能发生变化，双方协商解决，并能在合同中体现。

35.履约保证金：合同金额的10%

36.中标服务费

36.1本项目中标人须在领取中标通知书时向招标机构一次性交纳中标服务费，服务费金额见前附表。

36.2中标服务费的交纳方式可采用支票（限宁波地区）、电汇、现金等付款方式。

37.特别说明

37.1  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

37.2  执行财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，政府采购优先采购环境标志产品，本项目将对环境标志产品给予一定幅度的价格扣除，具体见“评标标准”说明。

37.3  执行财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》，政府采购优先采购节能产品，本项目将对节能产品给予一定幅度的价格扣除，具体见“评标标准”说明。

- 第三部分  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为供货单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是   年  月  日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后    个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

按《售后服务承诺》及                  。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方及时负责验收。合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  货款的支付

6.1、本合同以人民币结算。

6.2、付款办法：

6.2.1、货到安装完毕并验收合格后付至合同总价的95%，并无息退回履约保证金（合同金额的10%）；

6.2.2、质保期满后一周内一次性付清合同总价的5%。

第七条  其它约定

第八条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期25日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

第九条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙各执二 份，一份报市公共资源交管办备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                     开户银行：

帐  号：                       帐  号：

# 签约时间：    年    月    日   签约地点：

# 第四部分  技术要求

一、招标项目清单及建设目标

表A主要设备清单

| 子包 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 9套 |
| 2 | 电子支气管镜 | 1套 |
| 3 | 胰岛素注射泵 | 5套 |
| 4 | 视频脑电图 | 1套 |
| 5 | 电子血压计 | 10台 |
| 6 | 多参数心电监护仪 | 10套 |
| 7 | 医用冰箱 | 2台 |

二、技术要求（技术规格书）

表B技术要求

表B-1除颤仪

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：适合用于对有生命危险的心脏病人进行心脏除颤急救，同时可对患者的体征参数进行监护 |  |
| 二 | 主要技术规格及配置： |  |
| ▲2.1 | 原装进口 |  |
| 2.1.1 | 具备低能量智能双相波技术，除颤仪自动根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 |  |
| 2.1.2 | 最高能量不超过200焦耳，避免高能量除颤影发并发症 |  |
| 2.1.3 | 能对成人、小儿进行除颤 |  |
| 2.1.4 | 能量选择范围广泛，最小能量1焦耳，具备能量序列可选 1-10J,15J,20J,30J,50J,70J,100J,120J,150J,170J,200J |  |
| 2.1.5 | 充电至最高能量≤5秒 |  |
| 2.1.6 | 整合手动与自动（AED）除颤功能于一体，具有全中文菜单及语音提示 |  |
| 2.1.7 | 具有同步心脏电复律功能，同步功能启动时，面板上同步电复律按钮可背光亮起，同时主机屏幕显示同步，起到提示作用 |  |
| 2.1.8 | 具有接触指示器，直观显示皮肤与除颤电极板的接触情况，电达到接触良好的情况下提示放电 |  |
| 2.1.9 | 具备婴儿/儿童AED除颤模式，在AED模式下不需要更换电极贴片或配件既可对任何体重规格病人进行除颤 |  |
| 2.1.10 | 面板上具备成人及婴幼儿/儿童AED模式一键切换按钮，随时切换无需调整电极贴片 |  |
| 2.2 | 具备打印机，可打印摘要报告和维护报告，可对摘要报告进行储存回放 |  |
| 2.3 | 具有3导联/5导联心电监护 |  |
| 2.4 | 具备高性能锂电池: |  |
| 2.4.1 | 可进行50次200焦耳充放电或至少5小时连续ECG监护 |  |
| 2.4.2 | 除颤屏幕以及电池上都具备电池电量显示 |  |
| 2.5 | 数据指示: |  |
| 2.5.1 | 四组心率报警上下限：30/100，60/140，90/160，120/200bpm，并可行设定 |  |
| 2.5.2 | 心率显示15－300bpm |  |
| 2.5.3 | 滤波频率60Hz/50Hz自行设定 |  |
| 2.5.4 | 病人阻抗最小10－25Ω，最大180Ω |  |
| 2.6 | 自检与操作检查 |  |
| 2.6.1 | 可每小时、每天、每周自动检查 |  |
| 2.6.2 | 具有待机指示器，可随时显示机器待机状态 |  |
| 2.6.3 | 具有开机自检功能 |  |
| 2.6.4 | 检查结果储存在内存中，可以在屏幕上查看记录或者通过打印机打印。 |  |
| 2.7 | 可进行持续心电监护，可识别9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。 |  |
| 2.8 | 显示屏幕: |  |
| 2.8.1 | ≥6.5英寸高分辨率彩色液晶显示屏，640×480像素（VGA）, 每种颜色有 32 个亮度级别 |  |
| 2.8.2 | 在监护模式下，可显示≥4道波形 |  |
| 2.8.3 | 可根据客户操作任务改变屏幕的显示方式，将客户需要信息放大显示 |  |
| ★2.8.4 | 提供有效医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 2.8.5 | 提供用户中英文操作手册和维修手册 |  |
| 2.8.6 | 所有配置为同品牌原装产品 |  |
| 2.8.7 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的 |  |
| 三 | 售后服务: |  |
| 3.1 | 整机保修≥贰年，提供原厂保修证明，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。保修期外只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款 |  |
| 3.2 | 维修到场时间≤2小时（包括节假日），24小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算）。每超时6小时，则延长保修时间一天，提供24小时维修电话；24小时不能修复免费提供同等型号的备机 |  |
| 3.3 | 宁波有维修点 |  |
| 3.4 | 提供计量院出具的检测计量报告9套 |  |
| 3.5 | 免费提供操作培训，维护人员培训及专用工具 |  |
| 3.6 | 提供售后服务承诺书，出具方必须为医疗器械产品注册证厂家或产品制造商确认授权的单位 |  |
| 3.7 | 安装及验收要求：免费安装，提供操作维修培训和今后技术指导，保证使用操作人员，维修工程师能正常应对仪器的运行及维护 |  |
| 3.8 | 安装完成时间：到货后7天 |  |
| 3.9 | 安装标准：符合我们国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3.10 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 3.11 | 安装及验收要求：免费安装，提供操作维修培训和今后技术指导，保证使用操作人员，维修工程师能正常应对仪器的运行及维护 |  |

表B-2电子支气管镜

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： |  |
| 1.1 | 内镜室，适用于呼吸系统检查治疗 |  |
| 二 | 总体要求： |  |
| ▲2.1 | 原装进口 |  |
| 2.2 | 提供售后服务机构的地址和电话 |  |
| ★2.3 | 图象处理装置能够兼容电子胃镜/电子结肠镜/电子支气管镜/电子十二指肠镜/电子经鼻胃镜等镜种. |  |
| 三 | 技术参数和功能配置要求： |  |
| 3.1 | 图像处理装置：（壹台） |  |
| 3.1.1 | HDTV画质内镜图像，实现对毛细血管、粘膜构造和其他结构的观察。 |  |
| 3.1.2 | 信号输出：模拟HDTV信号输出，可选择RGB或YPbPr输出； 模拟SDTV信号输出，VBS复合信号Y/C和RGB,可同时输出； 数字信号输出，可选择HD-SDI和DVI. |  |
| 3.1.3 | 具有NBI（窄带成像）功能，促进对毛细血管和其他细微结构的观察。 |  |
| 3.1.4 | 内置新型的LED光源，使用寿命长，减少耗能和噪音。 |  |
| 3.1.5 | 具有预冻结功能，自动选择最清晰的图像进行显示，节省时间，操作更轻松。 |  |
| 3.1.6 | 两种构造强调可选：A型适用于肠镜下对较大的粘膜结构进行对比度的观察，新型的B型适用于上消化道的血管形态的对比。 |  |
| 3.1.7 | 标配移动存储设备对数据进行管理，仅需简单的连接和上传。 |  |
| 3.1.8 | 白平衡调节：前控制面板上的白平衡开关进行调节。 |  |
| 3.1.9 | 色调调节：·红色调节：±8 ·蓝色调节：±8，色度调节：±8 |  |
| 3.1.10 | 具有自动增益控制：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强。 |  |
| 3.1.11 | 测光方式选择： 峰值测光：图像的亮度根据图像最亮处进行调节； 平均测光：图像的亮度根据图像的平均亮度进行调节。 |  |
| 3.1.12 | 图像增强设定：可通过电子方式增强内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像锐利度。也可以选择结构强调或轮廓强调。图像强调模式有三种可供选择，自由切换。 |  |
| 3.1.13 | 患者数据：通过键盘输入，可以在监视器上显示以下数据：患者ID、患者姓名、性别、年龄、生日、诊断 |  |
| 3.2 | 医用液晶监视器：（壹台） |  |
| 3.2.1 | 尺寸:≥19英寸 |  |
| 3.2.2 | 知名品牌 |  |
| 3.3 | 电子支气管镜：（壹条） |  |
| 3.3.1 | 视野范围：≥120° |  |
| 3.3.2 | 视野方向：直视 |  |
| 3.3.3 | 景深： 3-100mm |  |
| 3.3.4 | 先端部外径：≤4.8mm |  |
| 3.3.5 | 插入部外径：≤4.9mm |  |
| 3.3.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130°； |  |
| 3.3.7 | 有效长度：≥600mm |  |
| 3.3.8 | 最小可视距离：3mm |  |
| 3.3.9 | 钳子管道内径：≥1.95mm |  |
| 3.3.10 | 防水接头，无需防水帽，最大程度地降低了意外浸泡带来的损失。 |  |
| 3.3.11 | 近距离对焦：近距离观察时，将内镜先端靠近粘膜至2mm处，可获得放大的特写图像。 |  |
| 3.3.12 | 具有NBI（窄带成像）功能，可增强黏膜表层的血管的可视性 |  |
| 3.4 | 同品牌专用台车：（壹台） |  |
| 3.4.1 | 具有液晶监视器支架 |  |
| 3.4.2 | 具有内镜挂臂 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 软件要求：版本免费升级、提供维修密码 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| *4.4 | 提供有效医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 配置19吋电脑1台(系统：Win7,双核G1840,内存2G,硬盘1TB) |  |
| 4.6 | 配置打印机1台(彩色激光打印机：打印幅面A4、打印速度4PPm、双面打印手动) |  |
| 4.7 | 配置工作软件1套 |  |
| 五 | 维修与质量保证： |  |
| 5.1 | 整机保修≥贰年，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。保修期外只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款 |  |
| 5.2 | 维修到场时间≤2小时（包括节假日），24小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算）。每超时6小时，则延长保修时间一天，提供24小时维修电话 |  |
| 5.3 | 本地有维修点 |  |
| 5.4 | 提供仪器的配置清单及价格 |  |
| 5.5 | HIS接口一切费用由经销商承担 |  |
| 5.6 | 免费提供3KV稳压电源(ups)及1小时电池 |  |
| 六 | 培训： |  |
| 6.1 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 6.2 | 免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息 |  |
| 七 | 安装与验收： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同签定后90天内 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 7.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

表B-3胰岛素注射泵

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： |  |
| 1.1 | 适用于各类型的糖尿病患者持续皮下胰岛素输注 |  |
| 二 | 功能和技术参数及配置 |  |
| 2.1.1 | 基础率基本参数要求 |  |
| 2.1.2 | 基础率时段48时段 |  |
| 2.1.3 | 基础率最小步长0.05单位/小时 |  |
| 2.1.4 | 基础率模式3种 |  |
| 2.1.5 | 基础率输注频率每次0.05U |  |
| 2.1.6 | 临时基础率调节步长+/- 0.05 单位/小时,或+/- 1% 两种设定方式 |  |
| 2.2 | 大剂量要求: |  |
| 2.2.1 | 大剂量计算程序 - 正常大剂量 (单位大剂量, 快捷大剂量和遥控大剂量) |  |
| 2.2.2 | 大剂量向导Bolus Wizard (手动输入克或交换份) - 校正大剂量（手动或在线指导) - 方波（每隔0.5-8小时输注一次) - 双波 (正常波叠加方波) |  |
| 2.2.3 | 步长范围 0-25 U,步进率0.1 U |  |
| 2.2.4 | 单位大剂量输注时间40秒 |  |
| 2.2.5 | 声响大剂量步长0.1-2.0 U |  |
| 2.2.6 | 活性胰岛素追踪 10小时 |  |
| 2.3 | 提醒和报警要求: |  |
| 2.3.1 | 报警方式：震动/蜂鸣 |  |
| 2.3.2 | 一般提醒闹钟提醒功能 (每日最多8次) |  |
| 2.3.3 | 低储液量报警要求: 剩余单位或时间 |  |
| 2.3.4 | 有电量不足报警功能 |  |
| 2.4 | 数据下载要求: |  |
| 2.4.1 | 信号传输方式：无线电射频 |  |
| 2.5 | 物理特性： |  |
| 2.5.1 | 储液器的容量 300单位 |  |
| 2.5.2 | 储液器连接类型：说明储液器连接方式 |  |
| 2.5.3 | 带储药器的泵重量 100-150克 |  |
| 2.6 | 配置要求: |  |
| 2.6.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 2.6.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供的选件的清单和优惠价格 |  |
| 2.6.3 | 标书中未提及的但属于标配的功能及配件等均应无条件提供 |  |
| 2.6.4 | 要求配置配套耗材50套 |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| ▲3.1 | 产品要求原装进口 |  |
| 3.2 | 提供用户中英文操作手册和维修手册，提供厂家相应data sheet |  |
| ★3.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 3.4 | 请注明软件最新版本 LAST UPDATED |  |
| 3.5 | 所有配置为同品牌原装产品 |  |
| 3.6 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后质保期肆年，终身维修；质保期后不收任何差旅费等，仅收取配件费，先修理后付款 |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，如短期无法修复（从报修开始起72小时），提供备用机 |  |
| 4.3 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 4.4 | 免费提供软件升级 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 交货时间：合同签定后7天内 |  |
| 5.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 5.4 | 安装标准：应符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，应符合我国有关技术规范和标准 |  |

表B-4视频脑电图

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：视频脑电图一套； |  |
| 二 | 硬件技术参数要求 |  |
| ▲2.1 | 要求原装进口 |  |
| 2.2 | 放大器模式：数字化； |  |
| ★2.3 | 通道数：32通道(具备9对或9对以上的双极通道且不含DC接口，并可定义为描记脑电的通道，具备夜光功能)； |  |
| 2.4 | 独立血氧SPO2，独立PULSE，独立事件标记通道； |  |
| 2.5 | 传输方式：网线传输； |  |
| 2.6 | 供电方式：独立直流医疗级电源； |  |
| 2.7 | 共模抑制比：> 123dB; |  |
| 2.8 | 噪音：< 1.0V pk-pk；< 0.3V rms |  |
| 2.9 | 校准波形: 方波校准，频率1, 5, 10, 20秒可调，波幅10, 50, 100, 1000 μV可调 |  |
| 2.10 | 采样精度：0.153V； |  |
| 2.11 | 安全性：光电隔离； |  |
| 2.12 | 输入偏置电流：<5nA； |  |
| 2.13 | 带宽：0.016～500Hz； |  |
| 2.14 | 软件存储率：2000Hz； |  |
| 2.15 | 灵敏度:10,20,30,50,70,100,150,200,300,500,700,1k,2k,5k，15KV/cm；1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30,50,70,100,200,500，1500V/mm； |  |
| 2.16 | 高频滤波：1，15, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100,150,200…,1500 Hz； |  |
| 2.17 | 低频滤波：0.001-200Hz； |  |
| 2.18 | 陷波滤波器：开关，50/60Hz； |  |
| 2.19 | 阻抗检测：有，（软件与硬件控制）； |  |
| 2.20 | 视频格式：20种视频压缩格式可调，具备高清MPEG4 V系列压缩，优于普通MPEG4视频格式 |  |
| 2.21 | 音频格式：13种音频格式可调，最高音频采样可达44K |  |
| 三 | 软件功能要求： |  |
| 3.1 | 中文Windows 7操作系统； |  |
| 3.2 | 中文Office办公软件； |  |
| ▲3.3 | 内核化的中文脑电操作系统：包括中文脑电采集，中文脑电回放，中文脑电分析，中英文操作语言可自由切换（附图片证明） |  |
| 3.4 | 同步视频采集回放软件； |  |
| 3.5 | 完全中文报告自动生成及病人信息管理系统； |  |
| 3.6 | 脑电数据库管理软件； |  |
| 3.7 | 记录时回放功能：在实时记录波形时可以回顾和编辑刚刚记录的脑电图； |  |
| 3.8 | 脑电分析工具，同时可以标记注释； |  |
| 3.9 | 断电恢复功能，系统再次通电后可自动开机并进行到断电前病人记录状态；（提供图片证明） |  |
| 3.10 | 持续阻抗监测功能，电极阻抗过高系统自动报警； |  |
| 3.11 | 过度换气与闪光刺激标记； |  |
| 3.12 | 具有中文事件标记功能与波形自动测量功能； |  |
| 3.13 | 同屏多导显示：同屏32、64、128自定义显示导联数，用于双侧对比、放电起源对比，相位倒置观察，多种导联组合同步对比，使癫痫定位更为精确。 |  |
| 3.14 | 先进的导联参考方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Ref参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth）（提供图片证明），源参考法（Source）,耳电极参考法（A1→A2,A2→A1,A1&A2等） |  |
| 3.15 | 多种导联叠加显示：可将各种导联下的脑电图数据同屏叠加显示，进行同屏对比，方便分析异常放电起源 |  |
| 3.16 | 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内； |  |
| 3.17 | 剪辑功能：对有价值的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合 |  |
| 3.18 | 波形局部放大和自动测量:对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 |  |
| 3.19 | 整段波形分析功能：可分析一段选定的脑电数据中各中波形的比例（α、β、θ、δ） |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 中央处理器：≥双核3.2GHz处理器； 内存：≥4G； 硬盘：≥500G； 光驱： DVD刻录； 鼠标、键盘：USB接口； 网卡：10/100/1000MB； 显示器：19寸液晶 |  |
| 4.2 | 闪光刺激(LED闪光刺激器;闪光刺激器支架)一套; |  |
| 4.3 | 视频系统:摄像头及支架，MPEG视频记录卡,麦克录音系统; |  |
| 4.4 | 隔离稳压电源一台; |  |
| 4.5 | HP激光彩色打印机一台； |  |
| 4.6 | 原装仪器台车一辆； |  |
| 4.7 | 桥式电极32个； |  |
| 4.8 | 鳄鱼夹导线5套； |  |
| 4.9 | 皮筋帽子（大， 中，小）1套； |  |
| 五 | 其它要求 |  |
| 5.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 5.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| ★5.3 | 提供有效医疗器械注册证及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 5.4 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 5.5 | 提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。 |  |
| 5.6 | 提供近两年内浙江省三级医院的用户名单、联系电话。具备浙江省内省级医院用户≥20台的投标品牌； |  |
| 5.7 | 宁波有维修点并有工程师驻点 |  |
| 六 | 售后服务要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥贰年(签订合同时附原厂家证明)，质保期外不收取任何维修、差旅费仅收取相关配件费等。 |  |
| 6.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由医院启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| 6.3 | 维修响应时间＜2小时，12小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |
| 6.4 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 6.5 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。 |  |
| 6.6 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |
| 6.7 | 提供厂家保修点地址。 |  |
| 6.8 | 免费提供软件升级。 |  |
| 6.9 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤7天； |  |
| 6.10 | 培训费用：供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等) |  |
| 6.11 | 交货时提供海关报关单 |  |
| 七 | 安装及验收要求 |  |
| 7.1 | 到货时间合同签订后20天内 |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接到院方通知后7天内安装完毕。 |  |
| 7.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 7.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

表B-5电子血压计

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途: |  |
| 1.1 | 适用于3岁以上儿童及成人测量人体血压计脉搏数 |  |
| 二 | 主要性能： |  |
| 2.1 | 测量范围 压力0～40.0kPa(0～300mmHg) |  |
| 2.2 | 脉搏数 40次/分～200次/分 |  |
| 三 | 精度： |  |
| 3.1 | 压力±0.4kPa(±3mmHg) |  |
| 3.2 | 脉搏数精度为±5% |  |
| 3.3 | 记忆值能够记忆100组数据 |  |
| 3.4 | 通过AAMI(美国医疗器械促进协会)准确性检测标准 |  |
| 四 | 外形： |  |
| 4.1 | 形状：卧式 |  |
| 五 | 配置： |  |
| ★5.1 | 提供有效医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5.2 | 原装袖带15根 |  |
| 5.3 | 电源适配器10套 |  |
| 5.4 | 充电电池10套 |  |
| 5.5 | 空气管10套 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 整机保修≥贰年，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。保修期外只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款 |  |
| 6.2 | 维修到场时间≤2小时（包括节假日），24小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算）。每超时6小时，则延长保修时间一天，提供24小时维修电话；24小时不能修复免费提供同等型号的备机 |  |
| 6.3 | 宁波有维修点 |  |
| 6.4 | 提供计量院出具的检测计量报告 |  |
| 6.5 | 免费提供操作培训，维护人员培训及专用工具 |  |
| 6.6 | 安装及验收要求：免费安装，提供操作维修培训和今后技术指导，保证使用操作人员，维修工程师能正常应对仪器的运行及维护 |  |
| 6.7 | 安装完成时间：到货后7天 |  |
| 6.8 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.9 | 仪器安装使用后若发现主要参数与标书不符而影响工作的应无条件退货，供应商承担全部责任 |  |

表B-6多参数心电监护仪

| 序号 | 招标需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： |  |
| 1.1 | 适用于临床科室，成人、小儿、新生儿的生理参数监测 |  |
| 二 | 监护仪结构配置： |  |
| 2.1 | 便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人,小儿,新生儿患者 |  |
| ▲2.2 | ≥10英寸LED背光触摸液晶屏 |  |
| 2.3 | 主机接口：包括RJ45网口、USB接口，DVI接口、VGI接口、等电位接口。 传感器接口：ECG、SPO2、NIBP、TEMP1、TEMP2 |  |
| 2.4 | 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。防水等级达到IPX1标准 |  |
| 2.5 | 固定式提手，提动时稳定安全 |  |
| 2.6 | 右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯 |  |
| 2.7 | 360°立体可视报警指示灯,要求具有单独的生理报警灯和技术报警灯 |  |
| 2.8 | 插件模块与主机采用红外线传输数据，可具有稳定的数据传输能力，免腐蚀和防水效果 |  |
| 2.9 | 标配大容量锂电池，使用时间≥3小时 |  |
| 三 | 监测参数： |  |
| 3.1 | 心电： |  |
| ▲3.1.1 | 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高 |  |
| 3.1.2 | 支持3导、5导，可自动识别导联类型 |  |
| 3.1.3 | 共模抑制比≥105dB |  |
| 3.2 | 血氧： |  |
| 3.2.1 | 技术抗运动,抗弱灌注 |  |
| 3.2.2 | 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 |  |
| 3.3 | 无创血压： |  |
| 3.3.1 | 测量范围和精度 10～270mmHg，±3mmHg |  |
| 3.3.2 | NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 |  |
| 3.3.3 | 具有硬件和软件双重过压保护 |  |
| 3.4 | 呼吸： |  |
| 3.4.1 | 测量范围：成人0rpm～120rpm；小儿/新生儿0rpm～150rpm |  |
| 3.4.2 | 窒息报警：成人设置范围:10s～60s,小儿、新生儿设置范围:10s～20s ;测量误差应为±5s |  |
| 3.4.3 | 心动干扰(CVA)识别功能，当心率与呼吸率一致时,监护仪应能报警显示信息 |  |
| 四 | 系统功能： |  |
| 4.1 | 支持中文输入方式 |  |
| 4.2 | 具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量十级可调，具有一键静音键 |  |
| 4.3 | 全智能报警技术，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警 |  |
| 4.4 | 具备标准界面、大字体界面、呼吸氧合图界面、列表界面，趋势图界面、趋势表界面、它床观察界面、7导同屏界面等多种显示界面 |  |
| 4.5 | 具有报警集中设置功能，便于管理，操作方便，节省时间 |  |
| 4.6 | 可对屏幕实时波形冻结，方便医生监测病人情况 |  |
| 4.7 | 支持免拆开机即可实现系统软件升级的，具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置 |  |
| 4.8 | 支持Wifi或有线联网至中央监护系统 |  |
| 4.9 | 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 |  |
| 4.10 | 具有屏幕亮度光感器，屏幕可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度适应的功能 |  |
| 4.11 | 具有夜间模式，屏幕亮度自动降低避免夜间打扰患者 |  |
| 4.12 | 具有记录仪实时记录时间≥4种可设 |  |
| 五 | 配置及其它要求： |  |
| 5.1 | 列出详细的设备配置清单 |  |
| 5.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| ★5.3 | 提供有效的医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件，全套设备必须为全新 |  |
| 六 | 售后服务要求： |  |
| 6.1 | 设备验收合格后设备免费保修≥伍年，维修2小时内响应，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费 |  |
| 6.2 | 质保期后维修必须做到先维修后付款 |  |
| 6.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训 |  |
| 6.4 | 免费提供至少每年4次的上门维修保养服务 |  |
| 6.5 | 升级：免费提供软件升级 |  |
| 七 | 交货、安装及验收： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同生效后一个月内，按院方需求送货到医院指定地点 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接到院方通知后7天内安装完毕 |  |
| 7.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供 |  |
| 7.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

表B-7医用冰箱

| 序号 | 招标需求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 技术要求 |  |  |
| 1.1 | 样式：立式 |  |  |
| ▲1.2 | 有效容积：≥890L |  |  |
| 1.3 | 净重/毛重：投标人提供 |  |  |
| 1.4 | 电源220V/50Hz |  |  |
| 1.5 | 温度控制： |  |  |
| 1.5.1 | 电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃ |  |  |
| 1.5.2 | 风冷系统，箱内温度波动范围±2℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃ |  |  |
| 1.6 | 安全系统： |  |  |
| 1.6.1 | 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警 |  |  |
| 1.6.2 | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时制冷系统 |  |  |
| ★1.6.3 | 采用进口压缩机及冷凝风机 |  |  |
| 1.6.4 | 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀 |  |  |
| 1.6.5 | 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度 |  |  |
| 1.7 | 人性化设计： |  |  |
| 1.7.1 | ≥12层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间； |  |  |
| 1.7.2 | 安全门锁设计，防止随意开启 |  |  |
| 1.7.3 | 双外开门设计 |  |  |
| 1.7.4 | 屏幕数字温度显示，便于观察 |  |  |
| 1.7.5 | 宽电压带 |  |  |
| 1.7.6 | 发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮 |  |  |
| 1.7.7 | 内设照明灯 |  |  |
| ★1.7.8 | 提供有效医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |  |
| 二、 | 售后服务 |  |  |
| 2.1 | 整机保修≥贰年，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。保修期外只收取零配件费用，不收相关维修费、差旅费、工时费等费用，承诺先维修后付款 |  |  |
| 2.2 | 由厂家授权当地有资质的公司进行售后服务，出具相关授权书 |  |  |
| 2.3 | 维修到场时间≤2小时（包括节假日），24小时内排除故障（如需更换配件则以配件到场日期计算） |  |  |
| 2.4 | 安装标准：符合我们国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 2.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 2.6 | 仪器安装使用后若发现主要参数与标书不符而影响工作的应无条件退货，供应商承担全部责任 |  |  |
| 2.7 | 安装完成时间：到货后7天 |  |  |

特别申明：

请各投标商认真阅读特别申明中的内容，对已投标的供应商视为完全理解其中的各项内容。

1、本项目不接受中标单位转包或分包。

2、投标人应按招标公告要求至用户现场集中勘查核实，未到现场进行勘查的谢绝投标。

3、招标文件中 带“★”为重要指标，不满足将废标，带“▲”为重要指标，不满足将被扣分。

4、参加投标的供应商应认真阅读“招标需求”中的所有内容，一经投标视为完全理解其所有内容与要求。

第五部分  评分标准

本评标标准按照《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规的规定制定。

评标委员会按照招标文件 “投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标供应商、定标等规定和本标准开展评标工作。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目将对列入财政部、环境保护部公布的《第二十期环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）且在有效期内的投标产品给予1%的价格扣除，未列入该期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围，不得享受价格扣除；虽列入该期环保清单，但投标产品认证证书不在有效期内的，不得享受价格扣除；投标人须提供《第二十期环境标志产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受价格扣除。

本项目将对列入财政部、国家发展改革委公布的《第二十二期节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）且在有效期内的投标产品给予1%的价格扣除，未列入该期节能清单的产品，不属于政府优先采购的节能产品范围，不得享受价格扣除；虽列入该期节能清单，但投标产品认证证书不在有效期内的，不得享受价格扣除；投标人须提供《第二十二期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的节能清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受价格扣除。

评标办法选用：综合评分法

1.对初步审查、技术、商务评价合格者进行评分。

2.有关技术评审、商务评审不合格的评审标准：对带“★”号的商务、技术条款的负偏离将被废标。

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4.各评分因素分值保留小数点后一位。

5.最终得分及排序：计算各评委的综合评分的算术平均值，按得分由高到低顺序排序;得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术分均相同的抽签决定排序。

6. 推荐中标候选人原则：推荐最终得分最高者为中标候选人。

| 综合评分得分（满分100分） |  |
| --- | --- |
| 技术分 60 分 | 技术指标响应性（30分）：完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得30分；标注“★”号的任何一条负偏离投标无效。未标注“★”或“▲”的负偏离一项扣3分，标注“▲”的负偏离一项扣5分，扣完为止。 |
|  | 配置完整性（10分）：评标委员会对投标产品的配置完整性进行评议，被评为“优”的得8-10分；被评为“中”的得4-7分，被评为“差”的得1-3分； |
|  | 性能稳定性（10分）：评标委员会对投标产品的性能稳定性进行评议，被评为“优”的得8-10分；被评为“中”的得4-7分，被评为“差”的得1-3分； |
|  | 技术先进性（10分）：评标委员会对投标产品的先进性进行评议，被评为“优”的得8-10分；被评为“中”的得4-7分，被评为“差”的得1-3分； |
| 商务分 10分 | 售后服务承诺（8分）：评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的，被评为“优”的，得6-8分；被评为“中”的得3-5分，被评为“差”的得1-2分； |
|  | 付款方式和交货期响应性（2分）：完全响应招标文件付款方式和交货期要求的，得2分；有偏离的酌情扣分； |
| 价格分 30 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（6%）-环境标志产品价格扣除优惠值（1%）-节能产品价格扣除优惠值（1%） 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。 |

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一、投标函

（招标人）名称：

(投标人全称)授权      (投标人代表姓名)      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的        (项目名称、招标编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起     天内遵守本投标文件中的承   诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本    份，投标一览表正本     份。

- 4、按招标文件要求提供和交付的设计或服务的投标报价详见投标一览表。

- 5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6、保证遵守招标文件的规定。

- 7、如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 8、我方完全理解最低价不一定中标。

- 9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 11、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列设计及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 12、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知---工信部联企业[2011]300号》文件，我方声明我公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 13、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者招标人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经招标人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话              ，e-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 附件二、开标一览表

投标人名称：

招标编号：

| 注： 1、此报价为完成本项目并达到招标文件要求所需要的全部费用，包括但不限于应用项目设备、软件、服务。 子包 | 投标总价 （人民币元） | 投标保证金金额 （人民币元） | 交货期 | 产地品牌及规格 | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：_____________； 小写：_____________。 |  |  |  |  |

2、本表应按“投标人须知”的规定密封标记并单独提交一份，同时在装订成册的投标文件中仍应提供投标一览表。

3、所有价格单位为人民币元。

投标人代表签字

投标人名称（加盖公章）

日期

- 附件三、投标分项报价表

格式自拟

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：

- 附件四、法定代表人授权委托书

（招标人）名称：

本授权书声明：注册于      （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       项目，招标编号：      ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：             签字（或盖人名章）：

投标人代表姓名（印刷体）：             签字：

投标人全称并加盖投标人公章：

- 附件五、技术应答（偏离）表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 对应技术应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(加盖公章)：

投标人代表(签字)：

日期：

注：填写此表时，应做到用文字一一对应的描述报价货物技术规范与投标文件技术规范序号、技术规范要求的响应与偏离。

- 附件六、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期（交货期） |  |  |  |
|  | 付款 |  |  |  |
|  | 质量保证期 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

投标人名称(加盖公章)：

投标人代表(签字)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

- 附件七、投标人概况表

投标人名称：                 招标编号：

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 经营范围 |  |
| 注册资金 |  | 注册时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 邮 编 |  | 电 话 |  |
| 开户行 |  | 帐号 |  |
| 企业资质情况 |  |  |  |
| 人力资源及组织机构 | 员工总数_________人； 在册技术人员_________人，其中： 本科以上学历_________人，硕士_________人； 高级职称_________人； 中级职称_________人； 初级职称_________人。 组织机构框图附后。 |  |  |
| 主要业绩 | 目前在建项目数量： 已竣工项目数量： 已完成的类似项目投资总值： 已完成的类似项目合同总额： |  |  |
| 固定资产及软硬件设施 | 单位固定资产总额_________万元； 投标人自有设备及软硬件设施情况（包括但不限于计算机、服务器、网络设备、测试测量设备）：_________。 |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

## 附件八、拟派往本项目的团队人员一览表

| 拟派人员及构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理部 管理人员 |  | （人） |  |  | 有职称管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |
| 姓名 | 年龄 |  | 专业 | 学历 |  | 职称 | 在本项目 拟担任职务 |  | 工作年限 |  | 主要工作业绩 |
| 上述拟派现场组织机构各主要岗位的职责概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺项目经理          ，主要技术人员             ，将在项目实施周期内全职承担本项目工作，未得到招标人许可不能更换项目经理和主要技术人员，同时承诺保证服务期限内实施人员的稳定。

注：投标人须随本表附拟派往本项目的主要人员资格证书复印件，主要技术人员须为投标人正式在职员工、且实际参加本合同实施工作中涉及到的主要专业负责人。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

## 附件九、项目经理及主要技术人员简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 专 业 |  |  |  |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 在本项目中拟任职务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担过的信息化项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 业主单位 |  | 建设规模 |  | 工作范围 |  | 担任职务 |  |

注： 拟参加本项目建设的项目经理和主要技术人员均须填写本表，一人一表。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

## 附件十、拟投入本项目的主要仪器、检测设备一览表

| 仪器或设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

## 附件十一、投标人同类项目业绩

| 编号 | 项目 名称 | 建设单位 | 简要描述 | 工程投资（万元） | 上线或验收日期 | 工程建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：１、同类项目指与本项目同类型的信息系统工程项目。

2、投标人应随本表提供合同或其他有效证明材料（彩色扫描件或复印件，并加盖投标人公章），证明材料须清晰显示：项目名称、项目内容及服务时间、甲乙双方单位名称和单位公章等。申请人须将相关证明材料按本表方式进行编号并按顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

## 附件十二、项目技术方案、服务方案及服务承诺

- 附件十三、银行资信证明

投标文件正本中应为银行在开标日前六个月内开具的针对本项目或非特指项目的资信证明原件或其复印件，资信证明至少应满足以下要求（未按照要求提供的银行资信证明将可能导致投标被拒绝）：

- 投标人基本账户开户行或其上级银行提供；

- 证明投标人资信状况良好，往来账款正常，无透支行为；

- 是否有未到期贷款及金额；

- 具有资信证明开出行有效公章。

- 附件十四、投标人资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                              传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

<1> 固定资产：

原值：

净值：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

- 投标人近五年中标经历。

| 项目名称 | 完成年份 | 中标金额 | 数量 | 招标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：

## 附件十五、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：科学技术和技术服务类划型标准：“从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。”（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知—工信部联企业[2011]300号》第四条第十六款）

- 附件十六、

无重大违法记录声明

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投 标 人  （公章）

投标人代表（签字）：

日             期：

（填写说明：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 ）