- 采购需求

(第 1 包)

项目名称：海南省妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：HNGP2017-000132R

一、项目概况

1、本项目采购医疗设备供海南省妇幼保健院为病人进行治疗使用。

2、货物名称、数量和规格要求

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童病床 | 详见 “采购需求” | 100 | 张 |
| 2 | 婴儿培养箱 |  | 10 | 台 |

- 二、采购需求

（一）技术参数（以下带▲号的为重要参数，任意一项带▲号参数不满足将严重扣分。）

序号1.儿童病床

（一）主要技术要求：

1．规格：（长×宽×高）2150×1000×500mm(±10%)；

2．背部最大折起角度：≥70°；腿部最大折起角度：≥45°；

3．最大载荷能力≥200Kg

（二）工艺要求：

▲1.焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接； 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

2.床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；

▲3.喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等≥22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能；

4.塑料加工工艺：采用全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。

（三）床架：

1.整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；采用优质冷轧钢管，长×宽为30×60mm±5%，厚度≥1.5mm（需提供钢厂产品质量证明书复印件加盖公章）。

2.背部框架壁厚≥1.2mm；背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴≥φ32mm，厚度≥3.0mm。

（四）床头床尾板：

采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度；

（五）护栏：

1.满护栏设计，避免儿童跌落床下的可能；管材选用优质航空用铝合金型材(需提供省级质量监督局铝型材检验报告)；

2.护栏上端铝合金型材，长≥1890mm，距床垫高≥410mm，折叠后低于等于床垫30mm；

3.侧拉手握式开关，两边均可操作，护栏两端配有ABS装饰罩，美观大方；

（六）丝杆：

1.手摇把：内置≥φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；回旋体：锰钢合金材料；采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；

▲2.双组摇杆灵活控制背部和腿部的升降，具有双向过载保护功能（需提供检测机构过载保护装置证明文件，如国家专利证书复印件加盖公章）

▲（七）脚轮：

配置≥5寸豪华双面中控脚轮，脚轮内置轴承滚动，轻便灵活，减震耐磨，防杂物缠绕，刹车系统可一杆式锁定四轮，刹车踏板为优质高分子复合材料模具一次加工成形，强度高，经久耐用（须提供中控刹车系统检测证明文件，如国家实用专利证书复印件加盖公章）。

（八）输液架：304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

（九）床垫：

1.三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配；

2.全海绵内胆，医用耐磨防水布.

（十）床头柜

1.主要技术要求：为一屉一柜，平开高门，带脚轮；

2.柜、屉面为高强度性能的ABS材料注塑成形，柜体为优质碳钢材料喷塑制造，其板厚为1mm，整体造型新颖简洁，色泽柔和；

3.柜面两侧设有伸推式毛巾架；

4.抽屉滑轨为三节式钢珠滑轨，有自锁功能、抽屉和柜门之间有两只活动式锁孔；

序号2：婴儿培养箱

主要技术参数

▲1.1双面照射光疗婴儿培养箱

▲2.1输入功率：≤650VA（节能环保）

2.2温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

2.3温度控制模式：箱温温度控制

2.4温控范围

2.4.1箱温控温范围：25℃～38℃

2.4.2箱温显示范围：至少10℃～42℃

2.5温度波动范围：±0.5℃

2.6婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

2.7温度显示精度：≤0.1℃

2.8升温时间：≤30min

2.9箱内噪音：≤60dB

2.10具有自然加湿和湿度连续无极可调功能

2.11箱温、箱温设置及加热功率百分比实时LED分屏显示

2.12报警功能

2.12.1报警项目：断电、超温、偏差、传感器故障、风机停转等声光报警

2.12.2具有故障报警消音功能

2.12.3报警系统具有自检功能

2.13＞37℃温度设定功能

2.14透明可视抽拉式水槽，容量：≥1100ml

▲2.15胆红素辐照度（上）：1800μW/cm2，LED光源，有效寿命不少于2万小时。

▲2.16胆红素辐照度（下）: 1500μW/ cm2，LED光源，有效寿命不少于2万小时。

2.17婴儿床倾斜角度：无级可调

▲2.18双开门储物大箱柜（共两个）

2.19操作窗：≥6个

2.20高级亚克力恒温罩，双侧旋窗

▲2.21铝镁合金底座立柱

3功能特点

3.1抽拉式水槽，方便加水和清洗

▲3.2轴流式插拔风机，方便消毒、清洗

3.3温度传感器出现误差，可在前面板修正，维护方便

3.4具有独立超温切断装置的三重超温保护功能，系统更安全

3.5单独键盘锁、防止误操作功能

3.6一机两用，可做培养箱使用，也可做蓝光箱使用

▲3.7需具备整机注册证，产品注册证中明确标明产品包含光疗灯箱及光疗灯盒（提供整机注册证复印件加盖公章）

▲3.8光疗箱具有100H治疗智能暂停，定时累计功能，蓝光治疗时间可倒计时设定功能

3.9控制器整体屏蔽、抽拉维护方便

3.10具有RS-232接口、输氧接口，托盘、输液挂钩

（二）售后服务及相关要求

1、供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，供应商承诺所供设备与成交所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，供应商应接到采购人书面通知后 六十 日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由供应商承担。同时相应延长质量保证期。

2、如因规格、质量问题，供应商未按第一款的约定处理，采购人有权要求退货，供应商必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

3、如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由供应商承担。

4、供应商保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5、供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。

6、从设备安装验收合格之日起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

7、从设备安装验收合格之日算起保修期 一 年，由供应商负责免费保修。

8、供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如5个工作日内不能完成设备故障维修，供应商应提供备用设备。

9、保修期满后，供应商应继续为设备提供维修服务。

（★供应商须对以上所有内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。）

- 三、合同执行计划

★1.交付时间：合同签订后45个日历日内。

★2.交付地点：海南省妇幼保健院指定地点。

- 四、验收

供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。验收标准除招标要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

- 五、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、设备安装调试费及培训费用等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

- ★六、本项目（第1包）采购预算：95万元。（报价不得超出采购预算）

注：

1、标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款，任意一项标注“★”的要求和条件不满足的，投标无效。

2、本采购需求的第二项“采购需求”的全部内容须在投标文件中的“技术、商务响应表”中逐条响应。