阳江市中医医院

政府采购招标文件

项目编号：            YJZY-HW-1713

项目名称：阳江市中医医院医疗设备招标采购项目

项目类别：               货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

发布日期：2017年11月30日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 请于2017年12月18日12：00之前向招标代理机构递交预交文件《投标保证函》一份。

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 投标人须知	3

第三部分 采购人需求	9

第四部分 合同书格式	11

第五部分 开标、评标和定标	19

第六部分 投标文件格式	25

# 第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司受   阳江市中医医院   的委托，对   阳江市中医医院医疗设备招标采购项目   项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号： YJZY-HW-1713

二、采购项目名称：阳江市中医医院医疗设备招标采购项目

三、采购预算： 子包一：394.8万元；

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

子包一：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |
| 2 | 母婴监护仪 | 1台 |

投标人须以子包为单位对本项目进行投标，不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购项目内容。

招标文件公示期为2017年11月30日至2017年12月6日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（一）投标方的企业依法取得《营业执照》并经有效年检的营业执照副本复印件；

（二）依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

（三）具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或（法律法规规定必须的证明文件）；

（四）代理商作为投标人，应有生产企业出具的生产、经销、代理等合法来源证明文件；

（五）在广东地区有良好的，可靠的后续技术支持，有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术合作支持方。

投标人须携带以上（一）-（五）项证件（复印件加盖公章）（原件现场备查）购买招标文件。

六、符合资格的供应商应当在2017年11月30日8时30分起至 2017年12月6日17时30分止（法定节假日除外）到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件，招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标

八、投标人必须在2017年12月18日12：00之前向招标代理机构递交预交文件《投标保证函》一份。

九、投标截止时间：2017年12月27日10时00分(注9:30 时开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼

十一、开标评标时间：2017年12月27日10时00分

十二、开标评标地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼

十三、招标文件公示/下载：

十四、银行帐号：7443-0201-8260-0216-969（服务费帐号）

开户银行：中信银行广州分行营业部（公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司）

采购代理机构联系人：陈小姐、梁小姐

电话：	020－32315516

传真：	020-32315588

联系地址：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼

邮编：	510610

采购人：陈治军

电话：0662-2261330

联系地址：阳江市中医医院

广东五洲采购电子商务有限公司

2017年 11月30日

# 第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：阳江市中医医院。

2.“监管部门”是指：阳江市政府采购管理办公室。

3.“政府采购代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 二、一般要求

### 投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

### （三） 招标文件的澄清和修改

### 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网（www.wzcgw.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

### 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站（www.wzcgw.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

### 质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 投标文件

### 投标文件的构成

      - 投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

      - 投标文件数量：6份（正本1份，副本5份）

      - 唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）

### 投标文件的编写

### 投标人可对一个或多个子包进行投标，但不得将同一个子包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

### 招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件必须编页码，页码必须连续。

### 投标文件的标记和密封

### 投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

### 投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

### 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东五洲采购电子商务有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2017年 月 日上午10:00之前不得启封

### 投标文件的递交

1）投标人应于2017年12月18日12：00时前向招标代理机构提交预交文件《投标保证函》一份。

### 2）所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

### 3）招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或投标保证函的；

(3) 投标截止时间后递交的。

### 4）招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

### 5）招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

### 投标文件的修改与撤回

### 在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

### 在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 招标文件的解释权

### 本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。

### 其它说明事项

### 招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

### 由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

# 第三部分 采购人需求

- 招标范围

采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科综合动力系统 | 1台 |

- 招标要求（详细技术参数及要求后附件）

- 报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 交货期、交货地点

- 交货期：合同签订生效之日起30日内（完工期指供货、安装、调试直至验收合格，并交付用户使用）超出该完工期将作为无效投标处理。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 安装调试及售后服务

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务：

1、在广东地区有良好的，可靠的后续技术支持，有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术合作支持方

2、免费质保期期限：验收合格后1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

3、中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试、验收及相关设备使用人员外出培训等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

4、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

备注：用户需求书有另行说明的以用户需求书为准。

- 付款方式

本合同的每笔款项均以人民币承兑汇票方式支付，具体付款要求如下：

合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收后，凭

（1）合同；

（2）中标人开具的正式全额发票复印件；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；

（4）中标通知书

安装、调试、验收合格后，首付采购价格70%，余额一年内付清。

# 附件：

彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一套

三、投标设备用途说明及主要要求：

1、用途：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官及穿刺术中等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

▲2、 投标设备必须为各厂家最高档次机型，满足全身应用功能

四、主要规格及系统概述：

1、 彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1、 ≥19英寸高分辨率彩色LCD显示器，采用灵活可调支撑臂

1.2、 高分辨率二维灰阶成像和M型显示模式

1.3、 彩色多普勒血流成像及方向性能量图

1.4、 频谱多普勒显示和分析单元

1.5、 高分辨率局部放大功能，最高放大倍数可达27倍

1.6、 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行精确校正，有效提高组织细节分辨率

1.7、 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括滤波谐波、脉冲减影谐波和差量谐波成像，可方便切换，可视可调

▲1.8、 宽带组织谐波成像：差量谐波成像技术（D-THI） ，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

1.9、 梯形拓展成像，可应用于线阵、 凸阵和相控阵等探头，线阵探头扩展角度≥60°

▲1.10、 高级复合成像ApliPure Plus，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声抑制等三项技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性

1.11、 可实时完成空间、频率、空间加频率三种复合模式的一键可视切换

▲1.12、 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像（ADF），采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢清晰显示≤0.2mm的血管血流，具有高敏感、高帧频等特点，可频谱测量，具有方向性，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图

▲1.13、 精确成像技术，在信号前端整合多声束的信息进行图像优化，实现相同组织显示更加均匀，不同组织显示更加分明，边界显示更加清晰

1.14、 组织增强成像技术（TE），采用独特的处理方式，结合相邻声束的信息相互增强，降低斑点噪声，提高心肌组织结构、心内膜边界和血管壁的显示能力

1.15、智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式

▲1.16、组织多普勒成像，支持相控阵、凸阵、线阵和腔内探头，最高成像速度≥1000帧/秒

1.17、 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针显示，提高穿刺介入的成功率

▲1.18、 超低速血流显示技术：超微血流成像SMI，采用独特的处理方式，将运动伪像与超低速血流信息有效区分并消除，清晰显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频等特点

1.19、 实时弹性成像技术，支持凸阵、线阵、腔内及术中等探头，具有按压质控曲线（选件）

▲1.20、  4D成像功能，支持的容积探头≥5个，最大采集帧频≥42vps，最大扫描角度≥90°（选件）

1.20.1、 全面的4D成像方式，支持超声断层显示，可对容积数据进行同屏多切面显示，切面间隔和切面数量可调

1.20.2、 具有反转模式，可以增强官腔结构的显示，突出显示胆囊、肿瘤、肝内血管及胆管的空间分布

1.20.3、  具有体素复合成像功能，提高C平面显示的空间和对比分辨率

1.20.4、 具备4D成像点光源模式，仿辅助光源照明成像技术，运用色彩变化，逼真生动显示胎儿体表特征，增加深度和细节的视觉显示效果，增强立体感，更便于理解解剖结构之间的毗邻关系，提高诊断信心

1.20.5、 时空关联成像（STIC）及彩色模式，用于胎儿心脏的观察

1.20.6、 具备4D穿刺功能，支持4D穿刺的容积探头个数≥4个

2、 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.1、 一般测量

2.2、 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

2.3、 心脏二维360度任意角度解剖线测量

2.4 、任意角度解剖M型测量功能

2.5、 妇、产科测量与分析

2.6、 血管血流测量与分析

2.7、 血管内中膜自动测量功能

2.8、 颈后透明层自动测量功能

2.9、 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血管密度

3、 参考信号：心电、心电触发

4、 输入/输出信号：

4.1、 输入： S-VHS、RGB彩色视频

4.2、 输出：S-VHS、彩色视频、DVI-I、USB接口≥5个

5、 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

6、 图像管理与记录装置：

6.1、 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP、JPEG、MPEG、WMV、DICOM等）静态及动态图像的存储，可以调节动态图像的压缩比

▲6.2、 存储：双硬盘设置，保证存储和处理功能的独立进行，硬盘容量≥1000G，

五、技术参数及要求：

1、 系统通用功能：

1.1、  监视器：≥19″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调

▲1.2、 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，显示智能化图标式菜单，具备多级子菜单及直觉性探头切换模式

▲1.3、 操作面板所有功能按键可编程、可依据用户需求自定义

1.4、 操作控制台可上下左右调节

1.5、 探头接口具有LED照明指示灯，便于探头更换

1.6、 探头个数：4个

▲1.7、 探头接口：≥6个，激活探头接口≥4个（不含CW接口），通用可互换

▲1.8、  最大成像深度≥40cm

1.9、 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

2、探头规格：

▲2.1、性能：超宽频带变频探头，B模式中心频率最大可选择≥9种；多普勒频率最大可选择≥4种；中心频率的变频在屏幕上可视可调

2.2、类型：相控阵，凸阵，线阵

2.3、阵元： 线阵探头有效阵元数≥256阵元

凸阵探头有效阵元数≥256阵元

相控阵探头有效阵元数≥128阵元

2.4、  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD

线阵：B/PWD

凸阵：B/PWD

▲2.5、 凸阵探头：频率范围 1-6MHz，可视最高中心频率≥6.0MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调

▲2.6、 线阵探头：频率范围5-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥6个，可视可调

2.7、 相控阵探头：频率范围2-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

▲2.8、 凸阵容积探头：频率范围2-8MHz，基波3变频，脉冲减影谐波3变频，差量谐波2变频（选件）

3、 二维灰阶成像主要参数：

3.1、 高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.2、 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

3.3、 扫描线：每帧线密度≥380超声线

3.4、 回放重现：灰阶图像回放≥2700幅，回放速度可调

3.5、 增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8

3.6、 成像速率：系统最高成像速率≥500帧/秒

相控阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥70帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒

4、 频谱多普勒：

4.1、 方式：脉冲波多普勒PWD ，连续波多普勒CWD

4.2、 显示方式： B/D、M/D、D

4.3、 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

4.4、 智能多普勒聚焦，可根据多普勒取样位置自动聚焦

4.5、 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥7.0m/s

CWD：最大血流速度≥22.0m/s

4.6、 最低测量速度：≤0.3mm/s（非噪声信号）

4.7、 电影回放时间：≥35秒

4.8、 零位移动：≥8级

4.9、 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分13级

4.10、 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

4.11、 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展

5、 彩色多普勒：

5.1、 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.2、  彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像

5.3、 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

5.4、 扇形扫描角度：5°～90°选择

5.5、 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.6、 彩色显示帧频：最大彩色成像帧频≥300帧/秒

相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥15帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥12帧/秒

5.7、 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.8、彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s

5.9、 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

5.10、 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

六、配置清单：

- 主机系统：                                             1套

- 心脏探头（解剖Ｍ型和组织多普勒）                       1把

- 高频探头（弹性成像）                                   1把

- 腹部容积探头（四维渲染）                               1把

- 常规腹部探头                                           1把

- 彩色打印机                                             1台

超声工作站                                             1套

| 项目 | 中文描述 |
| --- | --- |
| 1 | 主机及基本功能 |
|  | 应用全新的铂金平台技术，采用最新一代全数字化智能高密度波束形成器，系统结合仿生学工程设计，具备万亿级处理能力，提供完美的高清实时成像。应用性能卓越的高密度架构平台，实现优异的图像再现与便捷的工作流程 |
|  | 探头阵元与通道匹配技术 探头的每个阵元独享专用的处理通道，增加成像孔径，提升超声成像的信噪比及帧频 |
|  | 19英寸高分辨率广视角彩色液晶监视器(采用LED背光式) ，分辨率高达1280X1024。“万向臂”设计，可任意角度全方位旋转 |
|  | 多功能可编程操作面板（高度及方向可调节） 人机工程学设计。根据用户习惯和使用需要自定义面板按键功能，实现人性化操作，降低维护成本 |
|  | 10.4英寸彩色液晶触摸屏 彩色图标及智能化跟踪式菜单显示，可进行编辑，直觉操作，提高工作效率 |
|  | 二维、M型成像单元 |
|  | 二维及多普勒数字化图像优化组件 采用数字优化技术，逐点优化二维及多普勒图像 |
|  | 脉冲减影组织谐波成像组件 采用脉冲减影原理，消除基波信号，显著提升图像的对比分辨率，降低基波产生的噪声信号，提升谐波信号，改善图像质量 |
|  | 组织多普勒成像组件 高帧频组织多普勒成像，最高可达1000帧/秒成像速率，支持组织多普勒谐波成像 |
|  | 高帧频谐波成像组件 用于心脏成像，提升远场图像的穿透力，超高的成像帧频（高于基波成像），更有利于心脏图像的实时观察 |
|  | 非线性声场设计（主要用于造影剂谐波成像） 采用独特的波形控制技术，实现超声波的非线性声场成像，减少因声波自然线性发散造成的图像的衰减，显著提升基波和谐波远场图像质量 |
|  | 脉冲多普勒和彩色多普勒成像单元 |
|  | 高脉冲重复频率组件 |
|  | 连续多普勒成像组件 |
|  | 彩色能量图成像单元 |
|  | 方向性能量图 |
|  | 伪彩成像单元 |
|  | 自适应彩色血流图像处理 采用先进的自适应处理技术，优化血流成像，减少彩色血流成像的外溢 |
|  | 彩色血流自适应优化组件 提高低速血流敏感度，减少运动伪像 |
|  | 彩色像素滤波技术 采用前端处理技术，在提取彩色回波信号的像素级水平实施滤波，提供更为平滑和精准的彩色血流图像 |
|  | 彩色多普勒四倍信号处理组件 并行处理技术，显著提高彩色多普勒帧频，实现高帧频血流成像 |
|  | 高分辨率放大功能，可对感兴趣区域逐级放大，且不降低图像质量，放大倍数最大可达27倍 |
|  | 全屏幕布局编辑功能（可对显示器上的功能区域及项目的位置进行编辑） |
|  | 屏幕剪贴板功能，支持即时存储及点播 |
| 2 | 主机包含的图像增强功能组件 |
|  | 宽带差量组织谐波成像 宽带谐波技术，借助超宽频探头技术，充分利用探头带宽，采用差量谐波原理，实现谐波成像的宽频带发射和接收，应用更为匹配的双基波和更高的声束密度，显著提升图像的分辨率和穿透力，提高谐波成像质量，拓展谐波应用领域 |
|  | 高级动态血流技术 宽带多普勒血流成像，提升血流空间分辨率和低速血流敏感度，减少外溢，可无外溢显示小于0.2mm血管的血流，实现高帧频显像 |
|  | 高级空间/频率复合成像技术 复合成像技术，通过空间复合提升图像的细节分辨率，通过频率复合提升空间分辨率和穿透力。可与谐波、彩色多普勒等成像方式结合使用，可实现多种组合实时切换，应对各种临床需求 |
|  | 斑点噪声消除成像技术(SRI) 采用最新的斑点噪声消除技术，消除图像中的斑点噪声，获得更为清晰的图像。独立功能按键，多级可视可调 |
|  | 梯形拓展成像组件 可应用于线阵/相控阵探头/凸阵，高分辨率拓展扫查视野 |
|  | 增强型精确成像功能组件 最新成像处理技术，采用前端信号处理，整合多声束回波信息，在像素水平实施信号的降噪甄别，显著降低噪声，实现图像均一显示，同时提升图像对比分辨率，强化边界显示 |
|  | 组织特异性优化成像（TSO） 根据超声声束在人体组织传播的声学特性的差异，进行精确的声速补偿，可有效的提高组织细节分辨率。独立按键操作，多级可视可调 |
|  | 智能化快速图像优化组件 根据回声特性，单键操作，智能优化整场图像，可有效提高图像轴向及侧向分辨率。可智能优化二维/频谱/造影剂谐波/多普勒成像等多种成像模式 |
|  | 超微血流成像 彩色多普勒成像技术，使人体极低速微细血流的显示成为可能。将传统多普勒超声成像中与运动伪像噪声一并滤掉的极低速血流信息完美地提取、凸现，结合高级动态血流成像技术，实现极低速微细血流的低噪声、高分辨、高敏感、高帧频显示。可广泛应用在肿瘤鉴别性诊断、类风湿关节病的诊断与疗效观察、脏器移植术前后的检查评估、颈动脉粥样硬化斑块内新生血管的检查及预后评估等一系列需要高分辨率显示极低速微细血流的众多领域。 该技术具有彩色和单色两种显示模式，后者通过压制背景组织的二维信息，进一步提高极低速微细血流显示的敏感性 全新的超微血流成像扩展应用： 超微血流成像+3D：利用超微血流成像技术，借助极速信息处理平台，结合3D容积成像，应用常规凸、线阵探头，实现极低速血流的高分辨率极速空间成像，前所未见地呈现微细血管中极低速血流的三维架构，操作便捷、极速成像、立体直观 超微血流成像+VI：利用超微血流成像对极低速血流的敏感显示，借助极速信息处理平台，真实呈现极低速血流信号分布密度，更准确地检测血流信号在目标区域内的像素占比，对风湿类关节炎等疾病具有重要的诊断价值 超微血流成像+CHI：利用超微血流的高分辨率显示，结合超声造影技术，实现微细血管中极低流速造影微泡信号的清晰、敏感显示，实现造影剂微泡信号的高敏感、高分辨率成像，整场成像均匀、操作便捷，具有极高的临床实用价值 |
| 3 | 工作流程/测量/数据管理 |
|  | 根据指定检查需求进行预设，一键选择，优化成像参数，实现顺畅、连贯的检查 |
|  | 系统支持2000帧以上电影回放 |
|  | 内置DVD/CD光盘存储系统 |
|  | 基本测量功能软件包(含基本体表标志功能包及测量编辑功能) |
|  | 心脏功能测量软件包和结构化报告 |
|  | 心脏二维360度测量软件 通过360度旋转测量标尺，对不同的患者均可以保证对心肌厚度和心腔大小进行垂直测量，具有高精度和高准确性的特点 |
|  | 腹部和妇产科测量功能软件包及结构化报告 |
|  | 外周血管/小器官测量功能软件包及结构化报告 |
|  | 自动IMT测量功能 自动测量动脉血管壁近场和远场的内中膜厚度，是高效的内中膜自动测量工具 |
|  | 颈项透明层NT自动测量组件 可实现颈项透明层NT的自动测量，机器可根据设定的感兴趣区域（ROI）的中心位置，自动追踪边界，自动显示NT测量值，具有精度高、重复性好等优点，可用于早期诊断染色体疾病和胎儿异常 |
|  | 血管指数组件 在能量多普勒模式下，可对感兴趣区域内的彩色像素及总体像素的数量进行计数，计算彩色像素显示面积和占比，适用于线阵探头，可评估感兴趣区域血管密度 |
|  | 穿刺针增强显示技术（BEAM） 利用声束偏转及空间复合成像技术，增强穿刺针的显示，同时不降低图像质量，提高穿刺准确性，操作简便 |
|  | 极速三维成像组件 使用常规凸阵、线阵探头实现图像的三维显示，可应用在灰阶、彩色、能量、高级动态血流、超微血流成像及拓展的多种先进应用等模式 |
|  | 数据管理系统 主机一体化的病人资料管理系统，超声图像采集、存储，实现动态图像及病人资料即时存储，多种条件病历检索，存储图像可实现测量分析，具备多种文件存储格式，支持将临床图像资料在普通的PC上直接回放 |
|  | 操作手册 |
|  | 生理信号组件 |
|  | DICOM功能（存储，打印，工作报表及存储媒介定义，双向查询及报表，任务编辑功能，结构化报告） |
| 4 | 探头接口/挂架/探头类型 |
|  | 4个可应用探头接口 |
|  | 常用探头支架（不包括TEE探头支持） |
|  | 超宽频带变频相控阵探头 超宽频带探头，全面提升分辨率、穿透力以及彩色多普勒的敏感度 成人心脏应用，频率范围2-5Mz，基波3变频，谐波3变频，脉冲减影谐波3变频 |
|  | 超宽频带变频凸阵探头 超宽频带探头，全面提升分辨率、穿透力以及彩色多普勒的敏感度 腹部应用，频率范围1-6MHz，基波3变频，脉冲减影谐波4变频，差量谐波1变频 |
|  | 超宽频变频线阵探头 超宽频带探头，全面提升分辨率、穿透力以及彩色多普勒的敏感度 小器官及外周血管应用，频率范围5-14MHz，基波3变频，脉冲减影谐波3变频，差量谐波2变频，58mm |
|  | 超宽频变频凸阵容积探头，妇产科、腹部应用 频率范围2-8MHz，基波3变频，脉冲减影谐波3变频，差量谐波2变频 （需4D成像组件4D KIT支持） |
| 5 | 4D成像软件包(支持彩色4D功能) 4D实时成像 Multi-View多平面断层成像 Volpure体素复合成像 Volume View多重立体切割成像 Single Sweep单次扫描成像 支持CHI/MFI造影剂成像 |
| 6 | Luminance 组件 创新的4D表面成像方式，借鉴照明补光技术，运用色彩变化，增加胎儿4D成像的实时立体感，提高深度方向及细节的视觉显示效果，可以更好地观察胎儿解剖结构 |
| 7 | 全角度M型（解剖M型） 在B模式图像上可显示任意角度的M型图像 |
| 8 | 实时弹性成像组件 可在高频线阵和凸阵探头（腹部凸阵探头及腔内微凸阵探头）上实现实时组织弹性成像。不同弹性特征的组织对于相同压力的反应有所不同，利用此差异进行彩色编码实时成像，借助压力频度校正框，准确实施弹性检测，帮助医生直观了解组织的弹性特征 |
| 9 | 组织微钙化增强成像技术 利用先进的回声信号处理技术，增强组织内微钙化点的显示，在全新的蓝背景模式下将微钙化显示亮度提高10倍以上，可应用于乳腺肿瘤筛查和穿刺引导 |

母婴监护仪技术参数

- 可监护参数

胎心率、宫缩压力、胎动、母亲心电、母亲心率、母亲血氧饱和度、母亲脉率、母亲无创血压。

二、性能特点

可双胞胎同时监护，胎心音输出可通过按钮快速选择（US1或US2）

分体探头(2个胎心探头，1个宫缩探头，1个手动打标记)，拔插式连接，使用方便

多晶片宽波束脉冲波探头，专用数字信号处理技术

手动或自动胎动（自动识别胎动）标记，能生成自动胎动图

具有手动胎动标记提示音功能

可以选配胎儿唤醒器

配置血氧监护技术

可掉电存储72个小时的趋势，800组NIBP数据

具有自动声光报警功能，报警上下可设置

双胞胎监护时，可偏移20个单位显示和打印双胎心率曲线

可以选择打印Krebs或Fischer两种评分报告表格

三、显示器

显示屏：≥7吋彩色可翻转显示屏

分辨率：≥480×234

四、电源

4.1、锂电池

电池容量                ≥11.1 V/7200 mAh

充电方式                监护仪接通交流电时自动充电，具有电量充满保护功能

4.2、交流电源

输入电源                100V-240V～，50/60Hz

输入功率                100VA

五、性能指标

5.1、胎心率

测量和显示范围          50bpm ～240bpm

测量误差                bpmbpm: 2 bpm

 bpmbpm: 4 bpm

扫描速度                1/2/3 cm/min可选

超声频率                1.0 MHz

超声强度                ＜1 mW/cm2

5.2、宫缩压力

测量和显示范围          0 ～100 单位

最大非线性误差          ±10%

分辨率                  1单位

宫缩基线                5/10/15/20可调

归零方式                手动

5.3、母亲心电

ECG导联                I,II,III

扫描速度               12.5 mm/s，25mm/s

心电增益               x1/4， x1/2，x 1， x 2， x4，自动

心率测量范围			   15bpm ～ 300bpm

心率测量误差			   ±1bpm 或±1%，取绝对值大者

5.3、 脉搏血氧

测量范围    		   0% ～ 100%

测量误差			   ±2%(70%-100%)

脉率测量范围			   30bpm ～ 300bpm

脉率测量误差			   ±1bpm 或±2%，取绝对值大者

5.4、无创血压

测量方法                振荡法

测量参数                收缩压/舒张压/平均动脉压/脉搏

测量单位                mmHg/kPa

操作模式                手动/自动/连续

典型测量时间            手动或自动模式为25秒，连续模式为20秒

自动测量时间间隔         1～480分钟

测量范围

收缩压：	30 mmHg ～ 254mmHg (4.0 kPa ～ 33.9kPa)

舒张压：10 mmHg ～ 220mmHg (1.3 kPa ～ 29.3kPa)

测量精度		       　    ±8 mmHg(±1.07kPa)或±5%，取绝对值大者

袖带压力范围             0 mmHg ～ 300 mmHg (0 kPa ～ 40.0kPa)

袖带初始充气压力         170 mmHg (22.6kPa)

过压保护                 最大充气压小于40kPa(300mmHg)

六、配置清单

- 主机                                                 1台

- 超声探头                                             1个

- 宫缩探头                                             1个

- 手动胎动打标器                                       1个

- 胎监专用绑带                                         5个

- 胎监专用打印纸                                       2本

- 耦合剂                                               1瓶

- 成人血压袖带                                         1个

- 成人血氧探头                                         1个

- 一体式三导夹式心电电缆和导联线                       1套

- 使用说明书                                           1本

- 电源线                                               1条

# 第四部分 合同书格式

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：（项目编号）

项目名称：（项目名称）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：（项目名称）                  项目编号：（项目编号）

根据 （项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份。甲、乙双方各执一份，（监管部门）和广东五洲采购电子商务有限公司各一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定地点：

签定日期：       年   月   日      签定日期：     年    月    日

# 第五部分 开标、评标和定标

- 开标

  - 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 评标程序

  - 投标文件初审

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

- 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 投标报价不确定、高于最高限价或低于本项目最高限价50%的；

### 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）.评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1．初审

（1）资格性检查；

（2）符合性检查；

2．比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单·

详细的评标标准如下：

| 评分方法 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 60% | 10% | 30% |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

其中：技术部分（60分）

| 评审内容 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度、性能符合性、项目管理（40分） | 18-40分 | 11-17分 | 0-10分 |
| 技术先进性和可靠性（12分） | 6-12分 | 2-5分 | 1分 |
| 售后服务、保修期、维护保养及应急维修安排（5分） | 3-5分 | 1-2分 | 0.5分 |
| 其他服务承诺（3分） | 3分 | 1-2分 | 0分 |

其中的商务部分（10分）

| 序号 | 评审内容 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩（5分） | 4-5分 | 2-3分 | 1分 | 0分 |
| 2 | 企业信誉（3分） | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 |
| 3 | 财务状况（2分） | 2分 | 1.5分 | 1分 | 0分 |

其中的价格部分（30分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。

    - 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

    - 定标

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

    - 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

注①如果同一品牌同一型号产品有多家投标人参与竞争，同一品牌同一型号产品的投标人按一家投标人计算。

②如果同一品牌同一型号产品的售后服务均由制造厂商提供，则通过资格性和符合性审查的该品牌型号产品的投标人中，只选取其中投标价最低的投标人进入详细评标，其余投标人作淘汰处理。

### 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司（www.wzcgw.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

    - 代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（二） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  货物类  。

3．以成交金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表

代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20％ |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01％ |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

- 八、  签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

阳江市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日      期：      年      月      日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证函 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，注册资本人民币50万元以上。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“阳江市中医医院医疗设备招标采购项目采购项目”（项目编号：YJZY-HW-1713）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份，副本 五 份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致广东五洲采购电子商务有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至           年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3投标保证金交纳凭证

广东五洲采购电子商务有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为YJZY-HW-1713 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲采购电子商务有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司

关于贵方采购项目名称: 阳江市中医医院医疗设备招标采购项目，采购项目编：YJZY-HW-1713，子包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

2．5投标保证函

广东五洲采购电子商务有限公司：

根据采购项目名称为：阳江市中医医院医疗设备招标采购项目（项目编号：YCFY-HW-1403 ）的《招标文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目子包    的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证函》的形式替代缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起15日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；

（六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；

（七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于   年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近      年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 交货完工期满足用户需求。 |  |  |
| 11 | 质保期：验收交付之日起 1年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| 13 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 14 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 15 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 16 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 5.2投标明细报价表

项目名称:                                                        项目编号：                         子包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月