高档智能呼吸机招标要求

- 年内生产的原装进口，国内销售系列中公认的高端智能电控气动有创呼吸机。

- 适用人群：婴儿、儿童、成人。

- 通气模式要求含有：基础模式：CMV,PCV，SIMV,SPORT,NIV.高级模式：如双控模式（APV cmv,APV simv),婴儿模式，如APRV,DUOPAP等。智能模式：如NAVA/ASV/Smatcare(或者其它同等模式）。

- 辅助功能要求含有：1,TRC插管阻力补偿；2，标配雾化；3，手动呼吸、通气抑制；4，叹气、窒息后备通气、自动漏气补偿 ；5，可监测食道压（最佳PEEP值的金标准方法）；6，全自动的P/V工具（自动计算高、低拐点及呼气肢拐点，利用呼吸动力学自动寻找最佳PEEP值）；7，可升级容量CO2监测（帮助医生死腔定量、确定有效通气、判断通气不足、判断气管插管插入消化道、判断肺栓塞、显示COPD和哮喘的严重程度等）；8，可升级高流量氧疗功能。

- 呼吸力学与肺功能监测要求： P0.1（第100毫秒气道闭合压）、RSB浅快呼吸指数、WOBimp呼吸功、PTP压力时间乘积、Rinsp吸气阻力、Cstat静态顺应性、AutoPEEP内源性PEEP、RCexp呼气时间常数等30个以上呼吸力学与肺功能参数。可查看压力、流速及容量波型，压力-流速、压力-容量、流速-容量环，还可以查看包括组合参数在内的1小时、12小时或24小时的数据趋势。

- 显示屏幕≥15寸，中英文触摸操作。用户可自行设置屏幕排版格式，屏幕可根据用户需求放置在主机上方,旁边或远程。

- 报警参数要求全面：分钟通气量，潮气量，呼吸频率，压力，空气陷闭，氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 电源, 电池, 氧气/空气源等。

- 良好的售后服务，后期软件版本升级免费。